МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ

КРЕЙТОВАЯ СИСТЕМА LTC-002

ПАСПОРТ

4221-42885515-002 ПС

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение......	......... ..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	 3

1. Назначение........ ..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	 4

2. Состав изделия.. ..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	 5

3. Условия применения...	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	 8

4. Технические характеристики..	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	 9

5. Конструкция..... ..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	 10

6. Размещение и монтаж.	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	 12

7. Указание мер безопасности....	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	 13

8. Подготовка к работе....	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	 14

9. Порядок работы..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	 15

10. Техническое обслуживание..	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	 16

11. Методика поверки.....	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	 17

12. Маркирование и пломбирование....	..........	..........	..........	..........	..........	..........	 25

13. Указания по устранению неисправностей	..........	..........	..........	..........	..........	 26

14. Правила хранения.....	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	 27

15. Транспортирование..	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	 28

16. Свидетельство о приемке....	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	 29

17. Гарантийные обязательства	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	 31

18. Сведения о рекламациях......	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	 32

19. Сведения о хранении.	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	 33

20. Сведения о замене.....	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	 34

21. Особые отметки........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	..........	 35

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления эксплуатационного и обслуживающего персонала с техническими характеристиками мультиметра цифрового модели “Крейтовая система LTC-002”  ТУ 4221-002-42885515-99. Паспорт содержит  сведения,  необходимые  для правильной эксплуатации данного устройства и обеспечения полного использования его технических возможностей. Паспорт и паспорта на измерительные модули и модули логического ввода/вывода являются документами, удостоверяющими гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и характеристики изделия, отражают техническое состояние данного изделия и содержат сведения по его эксплуатации.

Использование мультиметра цифрового модели “Крейтовая система LTC-002”  допускается в двух модификациях LTC-002/25 и LTC-002/35 и  в трех исполнениях с модулями связи LC-014 (исполнение 0), LC-012/010 (исполнени 1), LC-016 (исполнение 2)

В состав мультиметра цифрового модели “Крейтовая система LTC-002” могут входить измерительные модули  LC-101/301, LC-111, LC-114, LC-116, LC-227К , LC-227С и LC-451, а также модули управления логическим вводом/выводом LC-401, LC-402 и LC-403 (LC-403I, LC-403I-N, LC-403I-H).

Несоблюдение данных требований не гарантирует всех технических характеристик и надежной эксплуатации изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Область применения

Мультиметр цифровой модели “Крейтовая система LTC-002” рассчитан на применение в широком диапазоне задач, включая задачи с повышенными требованиями к качеству измерительных трактов, а также задачи, в которых необходимо производить сбор, исследование, обработку и управление большим количеством разнородных параметров.

Мультиметр цифровой модели “Крейтовая система LTC-002” представляет собой модульную конструкцию крейтового типа, состоящую из базового модуля, в который можно устанавливать один модуль управления (связи) и определенное количество измерительных модулей, и модулей логического ввода/вывода. Модуль управления обеспечивает связь с ПЭВМ и управляет процессами измерения и параметрами логического ввода-вывода.

Многофункциональность, возможность автоматического управления процессом измерений с регистрацией данных делают мультиметр цифровой модели “Крейтовая система LTC-002”  необходимым при сложных измерениях.

1.2 Отображение и обработка измерений.

Мультиметр цифровой модели “Крейтовая система LTC-002” используется совместно с ПЭВМ. Требования к ПЭВМ - не хуже 386 DX40, ОЗУ 4 Мб, HDD40 Мб, VGA 256 Kb, ОС DOS 6.2. В комплекте поставляется дискета, снабженная специальными программными драйверами, обеспечивающими обработку и вывод измерительной информации посредством ПЭВМ.

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Типы модификаций.

Модификация LТC-002/25 имеет восемь слотов, один из которых предназначен для модуля управления, а остальные заполняются измерительными модулями и модулями логического ввода/вывода по усмотрению заказчика.

Модификация LТC-002/35 имеет семнадцать слотов, один из которых предназначен для модуля управления, а остальные заполняются измерительными модулями и модулями логического ввода/вывода по усмотрению заказчика. Неиспользуемые слоты закрываются заглушками.

2.2 Типы исполнений.

Исполнение 0: крейтовая система с модулем связи LC-014 используется для подключения к принтерному порту, поддерживающему режим EPP/Bidirectional. В данном варианте подключения ПЭВМ должен находится рядом (максимальная длина соединительного кабеля 1.5 м). Модуль представляет собой крейт-контроллер со встроенным интерфейсом связи с компьютером через принтерный порт, поддерживающий режим EPP. На модуле находится RISC процессор, осуществляющий управление измерительными модулями и обеспечивающий обмен данными между крейтовой системой  и компьютером.

Исполнение 1: крейтовая система с модулем связи LC-012/010 используется для подключения к специальной сетевой плате LCI-01A(D). Плата LCI-01A(D) поддерживает подключение до двух гальванически изолированных линий протокола “Манчестер-2”, что позволяет подключать на одну линию до 30 крейтов. Подключение осуществляется по двум проводам на расстояние до 1 км. Пропускная способность линии на длине 300 м  равна 1 Мбод. Плата LCI-01A(D) устанавливается внутрь ПЭВМ (шина ISA-16) и может обмениваться данными в программном режиме (через порты ввода/вывода) и в режиме прерываний.

Исполнение 2:  крейтовая система с модулем связи LC-016 используется для подключения к контроллеру жесткого диска (secondary IDE). Данное подключение возможно при близком расположении ПЭВМ. Скорость обмена - до 350 Кбайт/с. Обмен данными осуществляется в программном режиме по каналам ПДП и режиме прерываний.

2.3 Типы модулей управления логическим вводом/выводом.

Мультиметр цифровой модели “Крейтовая система LTC-002” выпускается с модулями управления логическим вводом/выводом следующего назначения:

- LC-401 - модуль  для управления вводом 16 гальванически изолированных цифровых линий;

- LC-402 - модуль для управления выводом 16 гальванически изолированных цифровых линий на твердотельном реле;

- LC-403 -  модуль для управления приборами, имеющими цифровые линии а также для внешней цифровой синхронизации процессов ввода/вывода (LC-403I, LC-403I-N, LC403I-H - разновидности базового модуля).

2.4 Типы измерительных модулей.

Мультиметр цифровой модели “Крейтовая система LTC-002” выпускается с  измерительными модулями следующего назначения:

- LC-101/LC-301 - модуль измерительный напряжения постоянного тока;

- LC-111 - модуль измерительный напряжения постоянного тока с групповой гальванической развязкой входов;

- LC-114 - модуль измерительный напряжения постоянного тока малых значений от источников с низким выходным сопротивлением;

- LC-116 - модуль измерительный прецизионного источника тока возбуждения резистивных датчиков температуры, включенных по четырехпроводной схеме;

- LC-227К - модуль измерительный напряжения постоянного тока с индивидуальной гальванической развязкой входов;

- LC-227C - модуль измерительный силы постоянного тока с индивидуальной гальванической развязкой входов;

- LC-451 - модуль измерительный частоты и периода напряжения переменного тока.

2.4 Комплект поставки.

Мультиметр цифровой модели “Крейтовая система LTC-002” поставляется в комплекте, представленном в табл. 1.:

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Мультиметр цифровой - Крейтовая система LTC-002 (модификация) (исполнение) | ТУ 4221-002-42885515-99 LТC-002/25, LТC-002/35 0, 1, 2 | 1 | Тип модификации и исполнения, входящие в комплект поставки, записываются в свидетельство о приемке |
| Модули управления логическим вводом/выводом | LC-401, LC-402, LC-403, (LC-403I, LC403I-N, LC-403I-H) | - - - - | Виды модулей логического ввода/вывода, входящих в комплект поставки, и их количество записывается в свидетельство о приемке |
| Модули измерительные | LC-101/301 LC-111 LC-114 LC-116 LC-227К LC-227C LC-451 | - - - - - - - | Виды измерительных модулей, входящих в комплект поставки, и их количество записывается в свидетельство о приемке |
| Паспорт на мультиметр цифровой модели «Крейтовая система LTC-002» | 4221-42885515-002-ПС | 1 |  |
| Паспорт LC-401 | 4221-42885515-401-ПС | - | Поставляются только при нали- |
| Паспорт LC-402 | 4221-42885515-402-ПС | - | чии в комплекте поставки соот- |
| Паспорт LC-403 (LC-403I, LC-403I-N, LC-403I-H) | 4221-42885515-403-ПС | - | ветствующих модулей |
| Паспорт LC-101/301 | 4221-42885515-101/301-ПС | - | Поставляются только при нали- |
| Паспорт LC-111 | 4221-42885515-111-ПС | - | чии в комплекте поставки соот- |
| Паспорт LC-114 | 4221-42885515-114-ПС | - | ветствующих измерительных |
| Паспорт LC-116 | 4221-42885515-116-ПС | - | модулей |
| Паспорт LC-227K | 4221-42885515-227К-ПС | - |  |
| Паспорт LC-227C | 4221-42885515-227С-ПС | - |  |
| Ремонтная документация | 4221-42885515-002-РД | 1 | Поставляется только по требованию заказчика |
| Кабель связи с ПЭВМ | - | 1 |  |
| Дискета |  | 1 | Формат 1,44 “ |

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Мультиметр цифровой модели “Крейтовая система LTC-002” предназначен для использования в условиях закрытых помещений в соответствии с требованиями  ГОСТ 22261 –94 и  ГОСТ 14014-91.

Нормальные условия применения:

- температура окружающего воздуха (20±5) °С;

- относительная влажность воздуха (30 - 80) %;

- атмосферное давление (630 - 800) мм рт. ст.;

Рабочие условия применения:

- температура окружающего воздуха от 5 до 55 °С;

- относительная влажность  воздуха до 90 % при температуре 25 °С.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Диапазоны измерений, входные параметры, пределы допускаемой основной погрешности и другие характеристики,  относящиеся непосредственно к измерительным модулям, приведены в паспортах на конкретные типы модулей.

4.2 Диапазоны упрвления логическим вводом/выводом, входные параметры, пределы допускаемых отклонений и другие характеристики,  относящиеся непосредственно к модулям управления логическим вводом/выводом, приведены в паспортах на конкретные типы модулей.

4.3  Дополнительная погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающей  среды от нормальных в пределах рабочих температур на каждые 10 °С, не превышает половины предела допускаемых значений основной погрешности.

4.4 Дополнительная погрешность, вызванная воздействием внешнего магнитного поля с индукцией 0,5 мТл, синусоидально изменяющегося во времени с частотой сети питания, с удвоенной частотой сети питания и постоянного, не превышает половины предела допускаемой основной погрешности.

4.5 Вывод информации о роде измеряемой величины, диапазоне измерений, значении и полярности обеспечивается программными средствами с индикацией на мониторе ПЭВМ.

4.5 Время установления рабочего режима  не превышает 30 мин.

4.6 Время непрерывной работы  не менее 4500 часов.

4.7 Средняя наработка на отказ  не менее 10000 часов.

4.8 Срок службы не менее 10 лет.

4.9 Напряжение питающей сети  (220 ±22) В, частотой (50±10) Гц.

4.10 Номинальная потребляемая мощность (без модулей) не более 20 ВА.

4.11 Габаритные размеры:

- модификация LТC-002/25  - 300х240х135;

- модификация LТC-002/35 -  485х350х135.

4.12 Масса (без модулей):

- модификация LТC-002/25 - не более  1,1 кг;

- модификация LТC-002/35 - не более  3,3 кг.

5. КОНСТРУКЦИЯ

Мультиметр цифровой модели “Крейтовая система LTC-002” выполнен в настольном исполнении. Все основные органы управления расположены в программном меню ПЭВМ. Модульная конструкция предусматривает возможность замены модулей и изменение их количества и состава.

Съемные крышки открывают доступ к блоку питания и разъемам межмодульных соединений. Блоки конструкции располагаются в металлическом корпусе с защитным заземлением, что обеспечивает надежное экранирование.

На передней панели в модуле управления расположен разъем для подключения ПЭВМ, а в измерительных модулях расположены входные разъемы для подключения измерительных кабелей,

На задней панели расположен выключатель питания с индикаторной лампой и разъем подключения сетевого шнура, а также вентиляционные отверстия необходимые для доступа воздуха к блоку питания при работе вентилятора, расположенного с внутренней стороны задней панели.

Подключение измерительных модулей и модулей управленя логическим вводом/выводом возможно в любой свободный слот (кроме слота, предназначенного для подключения модуля связи), что достигается посредством  унифицированных разъемов.

Описание разъемов для цифровых и аналоговых сигналов представлено в табл. 2 и в табл. 3, соответственно.

Таблица 2

| Номер контакта | Назначение контакта |
| --- | --- |
| 1 | Выбор модуля |
| 2,3,4 | Адрес регистра |
| 5 | Строб чтения |
| 6 | Строб записи |
| 7-22 | Данные |
| 23 | Сброс |
| 27,28,33,34 | Цифровая земля |
| 29,30 | Питание +12 В |
| 31,32 | Питание +5 В |
| 35-40 | Последовательный канал |

Таблица 3

| Номер контакта | Назначение контакта |
| --- | --- |
| 1 | Питание +6 В |
| 2 | Питание -6 В |
| 3 | Питание +12 В |
| 4 | Питание -12 В |
| 5,6 | Аналоговая земля |
| 7-12 | Аналоговый канал |

Подключение модулей связи в крейтовой системе осуществляется посредством  специального разъема, исключающего подключение других модулей. Описание разъемов для цифровых и аналоговых сигналов представлено в табл. 4 и в табл. 5, соответственно.

Таблица 4

| Номер контакта | Назначение контакта |
| --- | --- |
| 1 | Выбор модуля |
| 2,3,4 | Адрес регистра |
| 5 | Строб чтения |
| 6 | Строб записи |
| 23 | Сброс |
| 27,28,33,34 | Цифровая земля |
| 29,30 | Питание +12 В |
| 31,32 | Питание +5 В |
| 35-40 | Последовательный канал |

Таблица 5

| Номер контакта | Назначение контакта |
| --- | --- |
| 1,3,5,7,9 | Адрес аналоговых каналов |
| 2,4,6,8 | Адрес последовательного канала |
| 13,14,15,16 | Адрес модуля |

Качество сборки, монтажа и внешнего вида обеспечивается при условии, что все сборочные единицы прочно закреплены без перекосов, а органы управления и регулировки действуют плавно и обеспечивают надежность фиксации. Лакокрасочное покрытие при отсутствии царапин и трещин  обеспечивает защиту от коррозии.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Мультиметр цифровой модели “Крейтовая система LTC-002” может располагаться в любой измерительной лаборатории, обеспечивающей рабочие условия применения. При этом расположение крейтовой системы относительно ПЭВМ определяется типом исполнения.

Мультиметр цифровой модели “Крейтовая система LTC-002”  не должен располагаться вблизи источников сильных электромагнитных помех, а также в помещениях насыщенных взрывоопасными и едкими химическими соединениями.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы необходимо проверить заземление. При работе необходимо выполнять общие правила работы с электрическими приборами. Запрещается открывать корпус и заменять предохранитель во включенном состоянии. Запрещается вставлять и вынимать модули под напряжением.

8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Убедитесь в отсутствии дефектов и поломок по причине неправильного транспортирования крейтовой системы. Если крейтовая система находилась в предельных климатических условиях, то перед  включением необходимо ее выдержать в нормальных условиях не менее 3 часов.

Перед работой необходимо изучить настоящий паспорт, паспорта на измерительные модули и модули логического ввода/вывода, а также ознакомиться с конструкцией.

Подготовьте  крейтовую систему к работе. При этом она должна быть укомплектована штатными модулями, а неиспользуемые слоты должны быть закрыты заглушками. Вход модуля управления должен быть подсоединен к ПЭВМ, а входы измерительных модулей и модулей логического ввода/вывода должны быть подключены к источникам исследуемых сигналов только после установления рабочего режима.

Перед включением  шнура питания в сеть необходимо убедиться, что  выключатель  питания установлен  в выключенное положение.

9. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включите тумблер питания, расположенный на задней панели. При этом должна загореться индикаторная лампа расположенная внутри тумблера, а также светодиод модуля управления, расположенный на передней панели. Включите ПЭВМ и вставьте дискету с программным обеспечением в дисковод.

Запуск программы осуществляется командой G.bat из командной строки. После этого на экране появляется список модулей, обнаруженных в крейтовой системе. Для настройки процесса измерения из этого списка нужно воспользоваться клавиатурой и выбрать стрелками "вверх" и "вниз" нужный измерительный модуль, после чего нажать клавишу F3 в верхнем ряду. На экране монитора появится список каналов и значения сигналов по каналам.

Для измерительных модулей LC-101/301 и LC-111 на экране слева внизу будет находиться движковый переключатель диапазона сигнала, который можно двигать вверх и вниз с помощью манипулятора типа "мышь". Если данного манипулятора  нет, то для переключения диапазона нужно нажать на клавиатуре клавишу "Tab” один или несколько раз, пока надпись над движковым переключателем не подсветится. После этого диапазон можно выбрать стрелками "вверх"  и "вниз".

Измерительные модули LC-227К и LC-227C имеют только один диапазон измерения, поэтому в программном меню  переключатель диапазонов отсутствует.

Для выхода из программы и завершения процесса настройки можно воспользоваться клавишей “Esc” или выключить ПЭВМ, а затем и крейтовую систему.

При измерении установите старший диапазон измерений подключите измеряемый объект ко входу соответствующего измерительного модуля. При проведении  контрольного измерения убедитесь в стабильности работы и зарегистрируйте требуемое число результатов наблюдений.

ВНИМАНИЕ! Следует избегать многократной перегрузки измерительных модулей и модулей логического ввода/вывода. Поэтому, при опробовании схемы целесообразно предварительно   проконтролировать (например, осциллографом)  уровень входных сигналов,  подлежащих измерению и преобразованию.

ВНИМАНИЕ! Запрещается производить переключения измерительных кабелей  в крейтовой системе при поданном на них сигнале.

ВНИМАНИЕ! Запрещается производить переключения кабелей логического ввода/вывода  в крейтовой системе при поданном на них сигнале.

ВНИМАНИЕ! Запрещается производить переключение или подключение кабеля управления при включенной ПЭВМ.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мультиметр цифровой модели “Крейтовая система LTC-002” не содержит сложных механических и электрических узлов,  поэтому не требует специальных профилактических работ в  течении длительного времени эксплуатации.

Профилактические работы проводятся с целью обеспечения работоспособности  и включают в себя;

- внешний осмотр состояния прибора;

- проверку крепления органов управления;

- проверку комплектности;

- проверку исправности соединительных кабелей;

- состояние лакокрасочных и гальванических покрытий.

Бережное отношение к прибору,  эксплуатация в  соответствии  с   настоящим паспортом и паспортами на измерительные модули обеспечивают  длительную и безотказную работу   прибора.

Техническое обслуживание и ремонт производится специалистами прошедшими соответствующую подготовку.

11. МЕТОДИКА  ПОВЕРКИ

Мультиметр цифровой модели «Крейтовая система LTC-002» с измерительными модулями LC-101/301, LC-111, LC-114, LC-116, LC-227К и LC-227C подлежит поверке в соответствии с МИ 1202-86 «Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие требования к методике поверки».

Мультиметр цифровой модели «Крейтовая система LTC-002» с измерительным модулем LC-451 подлежит поверке в соответствии с  МИ 1835-88 «Частотомеры электронно-счетные. Методы и средства поверки».

Мультиметр цифровой модели «Крейтовая система LTC-002» с измерительными модулями LC-101/301, LC-111, LC-114 и LC-227К рекомендуется поверять в автоматизированном режиме в соответствии с МИ 860-85 «Вольтметры цифровые. Алгоритмы автоматизированной поверки». По запросу потребителя методика автоматизированной поверки и дискета с программным обеспечением данной методики поставляется за отдельную плату.

11.1  Внешний осмотр.

Проверьте маркировку и наличие необходимых надписей на наружных панелях системы, а также комплектность крейтовой системы:

- кабель подключения сети питания,

- кабель модуля связи с ПЭВМ,

- кабели подключения входного сигнала,

- модули системы,

- паспорт.

Убедитесь в отсутствии механических(тепловых) повреждений крейтовой системы, способных повлиять на ее работоспособность.

11.2  При проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия:

- температуре окружающего воздуха 20±5°C;

- относительной влажности воздуха 75±5%;

- атмосферном давлении 750±30 мм рт.ст.

11.3  Преречень приборов и вспомогательного оборудования, необходимых при проведении поверки приведен в табл.6.

Таблица 6

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Барометр-анероид специальный БАММ-1. Диапазон - 80-106 кРа. Погрешность ±200 Ра. ТУ 25-04-1513-79. |
| 2 | Психрометр аспирационный электрический М-34. Диапазон - 10-100%. Погрешность не более 1%. ТУ 25-1607.054-85. |
| 3 | Термометр ртутный. Диапазон (0 - 100)°С. Погрешность ±1°С. ГОСТ 215-73. |
| 4 | Вольтметр-калибратор напряжений В1-18. Диапазон напряжений от 10 мкВ до 10 В. Погрешность установки напряжения не более 0,001 %. |
| 5 | Преобразователь напряжений В9-12. Диапазон входных напряжений от 10 мкВ до 10 В. Диапазон выходных токов от 1 мкА до 100 мА. Диапазон воспроизводимых сопротивлений 100 и 1000 Ом. Погрешность установки тока и сопротивления не более 0,005%. |
| 6 | Генератор - калибратор Г3-110. Диапазон частот (20 – 1000000) Гц. Погрешность установки частоты не более 0,01 %. |
| 7 | ПЭВМ не хуже 386 DX40, ОЗУ 4 Мб, диск 20 Мб, монитор не хуже VGA, ОС DOS 6.2 |

11.4  Опробование

Крейтоввая система и образцовые средства измерений после включения в сеть должны быть прогреты в течении времени, указанного в паспортах на приборы.

Проведите проверку динамического диапазона модуля LC-101/301:

- соедините выход калибратора В1-18 со входом модуля;

- подайте с калибратора В1-18 значения напряжений	от нуля до +/-1,25 В; +/-2,5 В; +/-5 В и +/-10 В на соответствующих поддиапазонах измерения и снимите показания с модуля;

# - результат проверки удовлетворителен, если  отсутствуют грубые отклонения показаний от .нормированных значений, приведеных в паспорте на данный тип измерительного модуля

Проведите проверку динамического диапазона модуля LC-111:

- соедините выход калибратора В1-18 со входом модуля;

- подайте с калибратора В1-18 значения напряжений	от нуля до +/-1,25 В; +/-2,5 В; +/-5 В и +/-10 В на соответствующих поддиапазонах измерения и снимите показания с модуля;

# - результат проверки удовлетворителен, если  отсутствуют грубые отклонения показаний от .нормированных значений, приведеных в паспорте на данный тип измерительного модуля

Проведите проверку динамического диапазона модуля LC-114:

- соедините выход калибратора В 1-18 со входом модуля;

- подайте с калибратора В 1-18 значения напряжений	от нуля до +/-30 мВ; +/-60 мВ; +/-120 мВ и +/-240 мВ на соответствующих поддиапазонах измерения и снимите показания с модуля;

# - результат проверки удовлетворителен, если  отсутствуют грубые отклонения показаний от .нормированных значений, приведеных в паспорте на данный тип измерительного модуля

Проведите проверку динамического диапазона модуля LC-227:

- соедините выход калибратора В 1-18 со входом модуля;

- подайте с калибратора В 1-18	значения напряжений 0; 10; 20; 30; 40 и 50 мВ и снимите показания с модуля;

# - результат проверки удовлетворителен, если  отсутствуют грубые отклонения показаний от .нормированных значений, приведеных в паспорте на данный тип измерительного модуля

Проведите проверку динамического диапазона модуля LC-227С:

- соедините выход калибратора В 1-18 со входом модуля  через преобразователь     В9-12,  установленный в режим преобразования напряжения в ток;

- подайте с калибратора В 1-18 значения напряжения для формирования    входного тока 0; 3; 5; 10; 15 и 20	мА и снимите показания с модуля,

# - результат проверки удовлетворителен, если  отсутствуют грубые отклонения показаний от .нормированных значений, приведеных в паспорте на данный тип измерительного модуля

# Проведите проверку динамического диапазона модуля LC-116:

- соедините выход модуля и вход вольтметра В 1-18 с преобразователем                      В9-12 , установленным в режим калибратора сопротивлений (R-катушка образцовая),

- подайте со входа модуля нормированные значения тока возбуждения 312,5 и 625 мкА при значении R, равном	1000 Ом, а затем 1250 и 2500 мкА при значении R, равном  100 Ом и  снимите показания с вольтметра В 1-18 (U);

- проведите расчет (U/R)	и определите	действительные значения тока возбуждения,

# - результат проверки удовлетворителен, если  отсутствуют грубые отклонения показаний от .нормированных значений, приведеных в паспорте на данный тип измерительного модуля

Проведите проверку динамического диапазона модуля LC-451:

- соедините выход генератора Г3-110 со входом модуля;

- установите модуль в режим измерения частоты;

- подайте с генератора Г3-110 сигналы синусоидальной формы напряжением Uэ=3,5 и 0,35 В в соответствии со значениями:

частота							время счета LC-451

10; 64; 160; 200; 240	кГц						10 мс

1; 15; 79; 160; 240		кГц						100 мс

0,1; 2; 9; 24; 32		кГц						1000 мс

- снимите показания;

- установите модуль в режим измерения периода;

- подайте с генератора Г3-110 сигналы синусоидальной формы напряжением Uэ=3,5 и 0,35 В в соответствии со значениями:

частота, соответствующая периоду				время счета LC-451

100; 5; 0,5; 0,1; 0,03		мс				1 с

- снимите показания с модуля,

# - результат проверки удовлетворителен, если  отсутствуют грубые отклонения показаний от .нормированных значений, приведеных в паспорте на данный тип измерительного модуля.

11.5 Определение основной приведенной погрешности измерения модулей.

Определение основной приведенной погрешности измерения модуля LC-101/301:

- соедините выход калибратора В1-18 со входом модуля;

- подайте с калибратора В1-18	значения напряжений 0,0781; 0,1563; 0,3125; 0,625 и 1,2494 В на поддиапазоне 	1,25 В и снимите показания;

- подайте с калибратора В1-18	значения напряжений  1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25 и 2,4988 В  на поддиапазоне  2,5 В и снимите показания;

- подайте с калибратора В1-18	значения напряжений 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 и  4,9976 В на поддиапазоне 5 В и снимите показания;

- подайте с калибратора В1-18	значения напряжений 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 и  9,9951 В   на поддиапазоне 10 В и снимите показания;

- проведите расчет погрешностей на каждом поддиапазоне по формуле:

  к (%),

где  - разность в показаниях,  выраженная в единицах измеряемой величины,

к- конечное значение установленного диапазона измерений.

- результат проверки удовлетворителен, если  полученная погрешность не превышает нормированных  значений, приведенных в паспорте на данный тип измерительного модуля.

Определение основной приведенной погрешности измерения модуля LC-111

- соедините выход калибратора В1-18 со входом модуля;

- подайте с калибратора В1-18	значения напряжений 0,0781; 0,1563; 0,3125; 0,625 и 1,2494 В на поддиапазоне 	1,25 В и снимите показания;

- подайте с калибратора В1-18	значения напряжений  1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25 и 2,4988 В  на поддиапазоне  2,5 В и снимите показания;

- подайте с калибратора В1-18	значения напряжений 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 и  4,9976 В на поддиапазоне 5 В и снимите показания;

- подайте с калибратора В1-18	значения напряжений 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 и  9,9951 В   на поддиапазоне 10 В и снимите показания;

- проведите расчет погрешностей на каждом поддиапазоне по формуле:

  к (%),

где  - разность в показаниях,  выраженная в единицах измеряемой величины,

к- конечное значение установленного диапазона измерений.

- результат проверки удовлетворителен, если  полученная погрешность не превышает нормированных  значений, приведенных в паспорте на данный тип измерительного модуля.

Определение основной приведенной погрешности измерения модуля LC-114

- соедините выход калибратора В1-18 со входом модуля;

- подайте с калибратора В1-18	значения напряжений 1,875; 3,75; 7,5; 15 и   29,999	мВ на поддиапазоне 30 мВ и снимите показания;

- подайте с калибратора В1-18	значения напряжений  30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0 и 59,998 мВ на поддиапазоне  60 мВ и снимите показания;

- подайте с калибратора В1-18	значения напряжений 60,0; 70,0; 80,0; 90,0; 100,0; 110,0 и 119,996 мВ  на поддиапазоне 120 мВ и снимите показания;

- подайте с калибратора В1-18	значения напряжений 120,0; 150,0; 180,0; 210,0 и 239,993 мВ на поддиапазоне 240 мВ и снимите показания;

- проведите расчет погрешностей на каждом поддиапазоне по формуле:

  к (%),

где  - разность в показаниях,  выраженная в единицах измеряемой величины,

к- конечное значение установленного диапазона измерений.

- результат проверки удовлетворителен, если  полученная погрешность не превышает нормированных  значений, приведенных в паспорте на данный тип измерительного модуля.

Определение основной приведенной погрешности измерения модуля LC-227K

- соедините выход калибратора В1-18 со входом модуля;

- подайте с калибратора В1-18 значения напряжения	5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45 и 50 мВ и снимите показания с модуля;

- проведите расчет погрешности  по формуле:

  к (%),

где  - разность в показаниях,  выраженная в единицах измеряемой величины,

к- конечное значение установленного диапазона измерений.

- результат проверки удовлетворителен, если  полученная погрешность не превышает нормированных  значений, приведенных в паспорте на данный тип измерительного модуля.

Определение основной приведенной погрешности измерения модуля LC-227С:

- соедините выход калибратора В 1-18 со входом модуля  через преобразователь В9-12, установленный в режим преобразования напряжения в ток;

- подайте с калибратора В1-18 значения напряжения для формирования входного тока 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18 и 20 мА и снимите показания с модуля;

- проведите расчет погрешности  по формуле:

  к (%),

где  - разность в показаниях,  выраженная в единицах измеряемой величины,

к- конечное значение установленного диапазона измерений.

- результат проверки удовлетворителен, если  полученная погрешность не превышает нормированных  значений, приведенных в паспорте на данный тип измерительного модуля.

Определение основной приведенной погрешности измерения модуля LC-116:

- соедините выход модуля и вход вольтметра В1-18 с преобразователем               В9-12, установленным в режим калибратора сопротивлений (R-катушка образцовая);

- подайте со входа модуля нормированные значения тока возбуждения 312,5 и 625 мкА при значении R, равном	1000 Ом и снимите показания с вольтметра В1-18 (U);

- подайте со входа модуля нормированные значения тока возбуждения 1250 и 2500 мкА при значении R, равном	100 Ом и снимите показания с вольтметра В1-18 (U);

- расчетным путем	(U/R)	 получите	действительное значение тока возбуждения,

- проведите расчет погрешности  по формуле:

  к (%),

где  - разность в показаниях,  выраженная в единицах измеряемой величины,

к- конечное значение установленного диапазона измерений.

- результат проверки удовлетворителен, если  полученная погрешность не превышает нормированных  значений, приведенных в паспорте на данный тип измерительного модуля.

Определение основной относительной погрешности измерения модуля LC-451:

- соедините выход генератора Г3-110 со входом модуля;

- установите модуль в режим измерения частоты;

- подайте с генератора Г3-110 сигналы синусоидальной формы напряжением Uэ=0,35÷3,5 В в соответствии со значениями:

частота (fг)						время счета LC-451 (tсч)

10; 64; 160; 200; 240			кГц				10 мс

1; 15; 79; 160; 240				кГц				100 мс

0,1; 2; 9; 24; 32				кГц				1000 мс

- снимите показания (f),

- проведите расчет погрешности  по формуле:

=100(f-fг)/fг (%)

- результат проверки удовлетворителен, если  полученная погрешность не превышает нормированных  значений, приведенных в паспорте на данный тип измерительного модуля.

- установите модуль в режим измерения периода,

- подайте с генератора Г3-110 сигналы синусоидальной формы напряжением Uэ=0,35÷3,5 В  в соответствии со значениями:

частота, соответствующая периоду (Tг)				время счета LC-451

100; 5; 0,5; 0,1; 0,03				мс				1 с

- снимите показания с модуля (T),

- проведите расчет погрешности  по формуле:

=100(T-Tг)/Tг, (%)

- результат проверки удовлетворителен, если  полученная погрешность не превышает нормированных  значений, приведенных в паспорте на данный тип измерительного модуля.

11.6 Оформление результатов поверки.

При положительных результатах поверки на корпус системы наносят оттиск поверительного клейма, в паспорте производят запись о годности к применению и(или) выдается свидетельство о поверке.

При отрицательных результатах поверки крейтовая система не допускается к дальнейшему применению, в паспорт вносят запись о непригодности ее к эксплуатации, клейма предыдущей поверки (если имеются) гасят, свидетельство   о поверке (если имеется) аннулируют и на крейтовую систему выдается извещение о непригодности.

Межповерочный интервал - 1 год.

12. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Мультиметр цифровой модели “Крейтовая система LTC-002” имеет основную маркировку на задней панели, включающую:

- название изделия: МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ

Крейтовая система LTC-002;

- название модификации;

- наименование предприятия-изготовителя;

- заводской номер;

- дата изготовления;

- знак Госреестра.

На задней панели также маркируется тумблер включения питания: “ВКЛ” и “ВЫКЛ” и разъем подключения сетевого шнура: “СЕТЬ” и “220 В”.

13. УКАЗАНИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ремонт должен производиться в специализированных ремонтных органах или на предприятии-изготовителе.

При полном отказе поиск причины неисправности начинаете с проверки цепи питания, исправности сетевого шнура, тумблера, а также предохранителя, находящегося в блоке питания внутри корпуса.

При отсутствии измерительных показаний и операций логического ввода/вывода поиск неисправности начинайте с проверки соединительных кабелей, исправности ПЭВМ и программного обеспечения.

14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Мультиметр цифровой модели “Крейтовая система LTC-002” должен храниться в  отапливаемом  помещении  в   следующих условиях:

- температура воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С;

- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25 °С  без конденсации влаги.

В  помещении  для  хранения не должно быть пыли, паров кислот,  щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

Срок хранения - 10 лет.

15. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Климатические условия транспортирования должны находиться в следующих пределах:

- температура окружающего воздуха от -20 °С до +60 °С;

- относительная влажность воздуха не более 95 %  при температуре 25 °С.

Допускается транспортирование всеми видами транспорта при условии защиты от прямого попадания атмосферных осадков.

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мультиметр цифровой  “Крейтовая система LTC-002”,  №

Модификация:

Исполнение:			Модуль связи:

тип                    , заводской номер

тип		    , заводской номер

тип		    , заводской номер

Модуль измерительный:

тип 		 	, заводской номер

тип 			, заводской номер

тип 			, заводской номер

тип 			, заводской номер

тип 			, заводской номер

тип 			, заводской номер

тип 			, заводской номер

тип 			, заводской номер

тип 			, заводской номер

тип 			, заводской номер

тип 			,  заводской номер

тип 			, заводской номер

тип 			, заводской номер

тип 			, заводской номер

тип 			, заводской номер

тип 			, заводской номер

Модуль управления:

тип 			, заводской номер

тип 			, заводской номер

тип 			, заводской номер

тип 			, заводской номер

тип 			, заводской номер

тип 			, заводской номер

тип 			, заводской номер

тип 			, заводской номер

тип 			, заводской номер

тип 			, заводской номер

соответствует техническим условиям ТУ 4221-002-42885515-99 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска		__	                  				 г.

Представитель ОТК  	______________

подпись			МП

Первичная поверка		_______________

ФГУП ВНИИМС		       подпись

МП

Дата первичной поверки	_____	_________________	 	   г.

17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА *

Мультиметр цифровой модели “Крейтовая система LТC-002”, модификация ______, исполнение __________  c измерительными модулями ______________________________и модулями управления _______________________

соответствует техническим условиям ТУ 4221-002-42885515-99 и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки		 <<_______>> ____________  ______г.

Представитель заказчика 		________________

подпись

18. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

18.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мультиметра цифрового модели “Крейтовая система LTC-002” всем требованиям технических условий  на него при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в настоящем паспорте и в паспортах на измерительные модули и модули логического ввода/вывода.

Гарантийный срок хранения с приемкой ОТК - 6 месяцев с момента отгрузки мультиметра цифрового модели “Крейтовая система LTC-002” потребителю.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с момента ввода мультиметра цифрового модели “Крейтовая система LTC-002”  в эксплуатацию.

18.2 Действия гарантийных обязательств прекращаются:

- при истечении гарантийного срока эксплуатации, если мультиметр цифровой  модели “Крейтовая система LTC-002” введен в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения, или при истечении гарантийного срока хранения, если он не введен в эксплуатацию до его истечения;

- в случае нарушения потребителем заводских пломб.

17.3 В случае выхода мультиметра цифрового модели “Крейтовая система LTC-002”  из строя в период срока действия гарантийных обязательств, гарантийный срок продлевается на время, затраченное на вызов представителя изготовителя и устранение дефектов, о чем делается запись в паспорте, заверяемая представителем изготовителя.

При наличии дефекта в модуле запись делается в паспорте на измерительный модуль и/или модуль логического ввода/вывода и также заверяется представителем изготовителя.

При замене неисправного мультиметра цифрового модели “Крейтовая система LTC-002”  на новый гарантийный срок исчисляется с момента замены заново.

При замене одного из измерительных модулей гарантийный срок на него исчисляется с момента замены заново и распространяется только на замененный модуль.

19. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

19.1 В случае отказа мультиметра цифровой модели “Крейтовая система LTC-002”  в работе или появлении неисправности в период гарантийных обязательств, а также обнаружении некомплектности при его первичной приемке, потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта, а прибор отправляется предприятию-изготовителю или вызывается его представитель.

19.2 Регистрация всех предъявленных рекламаций проводится в табл. 6, приведенной ниже.

Таблица 6

| Краткое содержание рекламаций | Меры, принятые по рекламациям |
| --- | --- |

20. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Таблица 7

| Дата |  |  | Должность, фамилия |
| --- | --- | --- | --- |
| установки на хранение | снятия с хранения | Условия хранения | и подпись лица, ответственного за хранение |

21. СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ

Таблица 8

| Снятая часть |  |  |  | Новая часть |  | Дата, должность, фамилия и подпись лица, ответствен-ного за проведение замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заводской № | Время работы | Причина | Наименование | Заводской № |  |

22. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

*Раздел 17 паспорта оформляется только на том предприятии-изготовителе, где

в установленном порядке внедрен ГОСТ В 15.307