Модуль  E-24

Техническое описание

и инструкция по эксплуатации

1998

ЗАО «Л-КАРД».

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2.

lcard@lcard.ru     http://www.lcard.ru
тел. 	(095) 785-95-25
факс 	(095) 785-95-14

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общее описание	5

1.1. Введение	5

1.2. Технические параметры	5

1.3. Описание разъемов	6

1.3.1. Внешний вид	6

1.3.2. Разъем DB-9	7

1.3.3. Разъем внешнего питания	6

1.3.4. Разъемы Ch1, Ch2, Ch3, Ch4	6

2. Протокол работы E-24 по COM порту	8

2.1. Конфигурирование COM порта	8

2.2. Формат потока данных из E-24	8

2.2.1. Код с АЦП	8

2.2.2. Байт из EEPROM	8

2.2.3. Сбой при передаче параметров	8

2.3. Передача из компьютера в модуль	9

!!! ВНИМАНИЕ  !!!	9

2.4. Таблица с кодами команд	10

2.4.1. Команда 0x90 - предустановка номера канала	11

2.5. Команды 0xA0, 0xB0 - предустановка частоты АЦП	12

2.6. Команда 0xC0 - предустановка усиления и калибровки	13

2.6.1.  Усиление	13

2.6.2.  Калибровка	13

2.7. Команда 0xD0 - переинициализация АЦП	14

2.8. Команда 0x80 - включение каналов АЦП	14

2.9. Команда 0xF0 - сброс счетчика времени	14

2.10. Команда 0xE0 - установка частоты обмена с COM портом	14

2.11. Команда 0xF2 - установка адреса в EEPROM	15

2.12. Команда 0xF1 - чтение из EEPROM	15

2.13. Команда 0xF3 - запись в EEPROM	15

2.14. Команда 0xF5 - чтение параметров	15

3. Работа МОДУЛЯ Е24 В ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЕ Windows 95/ 98/NT	17

3.1. Введение	17

3.2.  Константы	17

3.2.1.  Команды предустановки каналов (см. пункт 2.4.1)	17

3.2.2.  Определения для удобства задания кодека	17

3.2.3.  Установка усиления (см. пункт 2.6)	17

3.2.4.  Установка режима калибровки(см. пункт 2.6)	17

3.2.5.  Константы скорости порта со стороны платы(см. пункт 2.11)	17

3.3.  Функции API в Dll библиотеке e24api.dll	18

3.3.1.  DWORD SendCommand( DWORD hCom, BYTE cmd, WORD par, DWORD length);	18

3.3.2.  DWORD ConfigE24Chan(DWORD hCom, WORD mode, BYTE chan);	18

3.3.3.  DWORD SetGain(DWORD hCom, WORD gain, WORD mode, BYTE chan);	18

3.3.4.  DWORD RefreshParam(DWORD hCom, BYTE chan);	18

3.3.5.  DWORD SetActiveChan(DWORD hCom, BYTE chan);	18

3.3.6.  DWORD ResetCounter(DWORD hCom);	18

3.3.7.  DWORD ConfigE24COM(DWORD hCom, BYTE baud);	18

3.3.8.  DWORD SetE24Rate(DWORD  hCom, WORD code, BYTE chan, double *Freq);	18

3.3.9.  DWORD  SetEEPROMAddress(DWORD  hCom, WORD Addr);	18

3.3.10.  DWORD GetEEPROMByte(DWORD hCom, BYTE *btret);	18

3.3.11.  DWORD  SetEEPROMByte(DWORD hCom, BYTE bt);	18

3.3.12.  DWORD ConvertE24Block(DWORD hCom, BYTE *Buf, long *ad_data, BYTE *p, BYTE *chan, BYTE *counter, BYTE *err);	18

3.3.13.  DWORD InitE24(char *Com, BYTE Baud);	19

3.3.14.  DWORD StopE24(DWORD hCom);	19

3.3.15.  DWORD ReadComData(DWORD hCom, BYTE *data, DWORD count);	19

3.3.16.  void FreeComPort (DWORD hCom);	19

3.3.17.  DWORD Set5byteMode (DWORD hCom);	19

3.3.18.  DWORD Set4byteMode (DWORD hCom);	19

3.3.19.  DWORD GetParameters (DWORD hCom, BYTE *param);	19

3.3.20.  Дополнительная информация	19

# 1Общее описание

## 2Введение

Модуль E-24 представляет из себя 8-ми канальный измерительный блок АЦП, предназначенный для подключения к COM порту персонального компьютера с питанием от COM порта (подобно устройству мышь). На модуле установлены 4 микросхемы AD7714 (24-разрядный сигма-дельта АЦП фирмы Analog Devices) и 8-ми битный RISC процессор AVR фирмы ATMEL, который обеспечивает протокол взаимодействия E-24 с компьютером.

## 3Технические параметры

- АЦП

  - 8 каналов, микросхема AD-7714. Одновременно работают 4 канала АЦП.

  - Диапазон при усилении 1:  2.5В (биполярный)

  - Разрядность АЦП: 24-битный со смещенным кодом (нулевому напряжению соответствует код 0x800000)

  - Различные режимы калибровки

  - Программируемое усиление до 128

  - Разночастотный ввод от 4.8 Гц до 1000 Гц

  - FIFO буфер на 40 байт

- микроконтроллер

  - AVR (производитель - ATMEL)

  - Встроенная Flash память на 2 кБ

  - ОЗУ команд 2 кБ

  - Встроенный EEPROM на 128 байт

  - ОЗУ данных 128 байт

  - Сторожевой таймер

  - Сериальный порт (максимальная скорость 57600 бод на кабеле длиной до 1.8 м) с гальванической развязкой

- Синхронизация

  - 4 входные цифровые линии. Вместе с каждым кодом АЦП передается состояние этой линии.

  - Напряжение на разомкнутых концах линии 3.3 В

  - Ток в замкнутой линии 30 мкА

  - Напряжение логического нуля не более 0.4 В

  - Напряжение логической единицы не менее 2.6 В

  - Управление линией внешней синхронизации осуществляется замыканием линии механическими или электронными контактами, гальванически развязанными от аналоговой части модуля E-24 (“сухими контактами”). Невыполнение этого требования может привести к перегрузке питания модуля E-24, что приведет к неработоспособности устройства, но не приведет к выходу его из строя.

  - Встроенный 7-битный таймер с квантом 10 мс, значение которого передается с каждым кодом АЦП

- Питание

  - Потребление не более 4 мА

  - Питание с COM порта, модуль E-24 совместим с RS-232,  при подключении к порту RS-232C, у которого отсутствует двуполярное питание для работы с модулем понадобится внешний блок питания +12В. Порт RS-232C встречается очень редко (на некоторых старых NoteBook)

  - Разъем для внешнего блока питания

- Максимальные режимы

  - Максимальное допустимое входное напряжение  при сохранении рабоспособности соседних каналов 3 В

  - Максимальное допустимое входное напряжение 10В или входной ток не более 40 мА (в зависимости от того какое из ограничений наступает ранее)

  - Максимальный допустимый суммарный ток на все входы не более 120 мА

## 4Описание разъемов

### 5Внешний вид

DB-9

Внешнее питание

Ch1

Ch2

Ch3

Ch4

### 6Разъем внешнего питания

На модуле E-24 предусмотрен разъем для подключения внешнего источника питания (нестабилизированные 
+12В  2В).

### 7Разъемы Ch1, Ch2, Ch3, Ch4

Модуль E-24 имеет четыре индивидуальных разъема Mini-DIN для подключения аналоговых каналов и линий синхронизации.

Каждый канал имеет два дифференциальных входа: A и B,  которые программно коммутируются на один АЦП, поэтому одновременно может быть выбран или вход A или вход B. Для вода с восьми каналов, необходимо программно выбирать вначале 4 канала, опрашивать их необходимое время, затем переключаться на другие 4 канала и опрашивать их. Т.о. получится квази-восьми канальный ввод.

Распайка разъема Mini-DIN

3

4

5

6

1

2

9

8

7

| Номер контакта | Назначение |
| --- | --- |
| 9 | Аналоговый вход (-) канала B |
| 8 | Аналоговый вход (+) канала B |
| 7 | Аналоговая земля канала B |
| 6 | Аналоговая земля канала A |
| 5 | Аналоговый вход (-) канала A |
| 4 | Аналоговый вход (+) канала A |
| 3 | 2-ой контакт сигнала синхронизации |
| 2 | Зарезервирован |
| 1 | Сигнал синхронизации |

### 8Разъем DB9 для связи с COM  портом

Модуль E-24 имеет один разъем DB9 для подключения к компьютеру через COM порт.

| Номер линии | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | Вход RTS |
| 2 | Принимаемые данные (RD) |
| 3 | Передаваемые данные (TD) |
| 4 | Зарезервирован |
| 5 | Общий сигнальный (SG) |
| 6 | Зарезервирован |
| 7 | Зарезервирован |
| 8 | Вход DTR |
| 9 | Зарезервирован |

### 9Разъем DB-9 персонального компьютера

Ниже приведена таблица стандартного разъема DB9 персонального компьютера.

| Номер контакта | Вход или выход | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ------------ | Не используется |
| 2 | Вход | Принимаемые данные (RD) |
| 3 | Выход | Передаваемые данные (TD) |
| 4 | Выход | Питание (DTR) |
| 5 | Вход | Сигнальное заземление (SG) |
| 6 | ------------ | Не используется |
| 7 | Выход | Питание (RTS) |
| 8 | ------------ | Не используется |
| 9 | ------------ | Не используется |

# 10Протокол работы E-24 по COM порту

## 11Конфигурирование COM порта

Для успешной связи модуля E-24 с COM портом компьютера необходимо провести следующие настройки:

- Сконфигурировать COM порт: скорость 19200, число бит данных 8, число стоповых бит 1,контроль на четность не выполняется.

- Установить линии DTR=0 и RTS=1 в управляющем регистре COM порта (записать число 2 по адресу BASE+4). Без этого на модуль не будет подано питание и он не будет работать.

После подачи питания модуль произведет настройку параметров по умолчанию и начнет передавать данные с АЦП в компьютер (по умолчанию модуль настраивается на частоту обмена 19200, ввод с каналов 1A, 2A, 3A, 4A на частоте 10 Гц).

!!! Возможные проблемы при работе под MS DOS. В том случае, если Вы пользуетесь законченной библиотекой функций для работы с COM портом, то необходимо, чтобы в этой библиотеке была предусмотрена возможность управления линиями RTS и DTR. В некоторых библиотеках при считывании байта из COM порта в обработчик прерывания зашито обнуление линий RTS и DTR. При использовании подобной библиотеки Вам придется запитывать модуль через отдельный блок питания. Необходимо отметить, что от подобного недостатка Вы автоматически избавляетесь, если Вы пишите программы для работы под MS Windows 95,98, Windows NT 4.0, 5.0, поскольку в этих ОС имеется прекрасный набор API функций для работы с COM портом. В комплект поставки входит пример на языке Borland C 5.0, демонстрирующий работу API Windows. Более подробнло см. Главу 3.

## 12Формат потока данных из E-24

С модуля по COM порту постоянно поступает поток байт в некотором предопределенном формате. Всего имеется два возможных формата посылки байт, старший бит первого байта каждой посылки равен единице, в то время как в остальных байтах старший бит равен нулю. Подобный подход позволяет легко и надежно выделять из потока байт посылки и декодировать их.

### 13Код с АЦП

Код с АЦП передается посылкой, состоящей из 4-ех или 5-ти байт.

| Номер байта | Биты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 0 | 1 | K | C1 | C0 | D23 | D22 | D21 | D20 |
| 1 | 0 | D19 | D18 | D17 | D16 | D15 | D14 | D13 |
| 2 | 0 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 |
| 3 | 0 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | X |
| 4 | 0 | T6 | T5 | T4 | T3 | T2 | T1 | T0 |

- K – состояние сухого контакта (1 - разомкнуто, 0 - замыкнуто)

- C - номер канала АЦП, которому соответствует код D и таймер T

- D - 24-битный код АЦП

- T - значение 7-битного счетчика таймера (с дискретностью в 10 мс), соответствующее коду АЦП D. По умолчанию E-24 работает в 4-байтном режиме без байта таймера.

- X – неиспользуемый бит

### 14Байт из EEPROM

Байт 1 (в нем передаются старшие 4 бита параметра D)

| 1 | 0 | 1 | 0 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Байт 2 (в нем передаются младшие 4 бита параметра D)

| 0 | 0 | 0 | 0 | D7 | D6 | D5 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Биты D формируют 8-ми битное число, которое и есть байт, считанный из EEPROM.

### 15Сбой при передаче параметров

- В том случае, если модуль Е-24 обнаружит команду без предварительной передачи параметров, в поток данных будет вставлена посылка из двух байтов, сигнализирующая о сбое при передачи команды и команда будет проигнорирована.

- При посылке несуществующей команды, она будет проигнорирована без сообщения об ошибке.

- В том случае, если будет передан параметр и вызвана команда, не нуждающаяся в параметрах, то команда будет выполнена успешно, а параметр будет проигнорирован.

Байт 1 (0xEA)

| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Байт 2  (0xE5)

| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 16Передача из компьютера в модуль

Управление модулем E-24 осуществляется в командном режиме: вначале передаются два байта, содержащие один 8-ми битный параметр, затем один байт с командой. При этом старший бит используется как признак команда/данные, для байта с параметром старший бит должен быть равен нулю, а для команды - единице. Формат посылки команд приведен ниже:

Байт 1 (в нем передаются старшие 4 бита параметра D)

| 0 | X | X | X | D7 | D6 | D5 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Байт 2 (в нем передаются младшие 4 бита параметра D)

| 0 | X | X | X | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Байт 3 (в нем передается команда C и признак F. В большинстве команд признак Fi определяет к какому каналу АЦП относится передаваемый параметр, например, если F0=1, то это значит, что переданный параметр нужно установить для первого канала, если все Fi равны единице, то параметр будет установлен для всех четырех каналов).

| 1 | С2 | С1 | С0 | F3 | F2 | F1 | F0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### !!! ВНИМАНИЕ  !!!

В модуле E-24 команды поступают через FIFO буфер длиной 40 байт.  В наборе команд модуля имеется команда верификации установленных параметров (команда 0xF5), которую Вы можете использовать для подтверждения успешного установления параметров.

## 17Таблица с кодами команд

Управление E-24 осуществляется по протоколу, описанному в пункте 2.3 в соответствии со следующей таблицей.

| Код | Назначение | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 0x90 | Предустановка номера канала. При вызове данной команды E-24 записывает параметр D для канала Fi. | D1 D0 0 0 Подключение канала A ***** - 1 Подключение канала B 1 1 Заземление канала 1 1 Перевод АЦП в тестовый режим |
| 0xA0 | Предустановка старшего байта частоты АЦП | Младший и старший байты формируют 16-битное число code. Реальная частота ввода с АЦП в Герцах, рассчитывается по формуле: F=2457600./(128.*code). Значение code должен быть в диапазоне: 19 <= code < 4000 (F=10Гц ***) !!! Однако максимальный поток данных от E-24 в компьютер ограничен еще и скоростью обмена по COM порту. Необходимо понимать, что, например, работая на скорости 19200 бод модуль сможет обеспечить пропускную способность до 8.5 кБ. !!! |
| 0xB0 | Предустановка младшего байта частоты АЦП |  |
| 0xC0 | Предустановка усиления и режима калибровки | D2,D1,D0 Усиление 0 0 0 1 *** 0 0 1 2 0 1 0 4 0 1 1 8 1 0 0 16 1 0 1 32 1 1 0 64 1 1 1 128 D6,D5,D4 Калибровка 0 0 0 калиб. не проводится 0 0 1 самокалибровка *** 0 1 0 внешняя калиб. нуля 0 1 1 внешняя калиб. масштаба 1 0 0 смешанная калибровка 1 0 1 фоновая калибровка 1 1 0 внутрення калиб. нуля 1 1 1 внутренняя калиб. масштаба |
| 0xD0 | Переинициализация заданных каналов АЦП по предустановленным параметрам (командами 0x90, 0xA0, 0xB0, 0xC0) | Параметры отсутствуют |
| 0x80 | Включение/выключение каналов АЦП | Параметры отсутствуют. После включения модуля E-24, все каналы включены. |
| 0xF0 | Сброс в ноль счетчика времени | Параметры отсутствуют |
| 0xE0 | Смена частоты работы по COM порту | Для успешного выполнения данной команды параметр D должен быть равен числу 0x5A5A, а устанавливаемая скорость выбирается параметром F: - F=0 2400 - F=1 4800 - F=2 9600 - F=3 19200 *** - F=4 38400 - F=5 57600 |
| 0xF2 | Установка адреса в EEPROM | D – адрес от 0 до 127 (0 - ***) |
| 0xF1 | Читать байт из EEPROM | Параметры отсутствуют. При каждой операции чтения происходит автоинкремент адреса EEPROM. |
| 0xF3 | Записать байт в EEPROM | D – записываемый байт. При каждой операции записи происходит автоинкремент адреса EEPROM. |
| 0xFF | Полная остановка | По этой команде, модуль перестает передавать данные со всех 4 каналов, очищает FIFO буфер, при этом внутренний таймер продолжает работать. В том случае, если вызов команды совпадет с началом передачи байта из FIFO в компьютер, этот байт будет передан в компьютер. |
| 0xF5 | Запрос установленных параметров | По этой команде в FIFO буфер модуля помещаются текущие значения параметров (частота, усиление и т.п.). |
| 0xF6 | Включение 5-байтного режима | После этой команды данные с АЦП поступают в 5-байтном формате, при котором в пятом байте передается значение 7-битного таймера |
| 0xF7 | Выключение 5-байтного режима | После этой команды данные с АЦП поступают в 4-байтном формате |

### 18Команда 0x90 - предустановка номера канала

Модуль имеет четыре аналоговых тракта, каждый из которых может быть сконфигурирован в одно из следующих четырех состояний:

- Подключение канала A (параметр D=0).

- Подключение канала B (параметр D=1).

- Подключение к опорному напряжению (параметр D=2). Тестовый режим, в котором вход АЦП закорачивается на опорное напряжение.

- Перевод АЦП в тестовый режим (параметр D=3). Данный режим поддерживается непосредственно микросхемой AD7714, в нем микросхема закорачивает свой вход на внутреннюю землю. Подробно см. Datasheet AD7714, стр. 13, Таблица VII, пункт Type=Test Mode.

Пример:

ComSend(0x0);

ComSend(0x0);

ComSend(0x91);  	// подключим первый канал к линии A

ComSend(0x0);

ComSend(0x1);

ComSend(0x92);  	// подключим второй канал к линии B

ComSend(0x0);

ComSend(0x2);

ComSend(0x94);  	// подключим третий канал к опорному напряжению

ComSend(0x0);

ComSend(0x3);

ComSend(0x98);  	// переведем четвертый канал в тестовый режим

…………………………………………

// переинициализация АЦП (см. ниже)

## 19Команды 0xA0, 0xB0 - предустановка частоты АЦП

Каждый из четырех каналов может работать с индивидуальной частотой, варьирующейся от 4.8 Гц до 1000 Гц.  Точность измерений зависит от частоты опроса АЦП и от усиления на данном канале. Ниже приведена таблица зависимости разрядности АЦП от усиления и частоты:

| Частота ввода, Гц | -3 dB Гц | СКЗ шума в мкВ (эффективное число разрядов АЦП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gain of 1 |  | Усиление 2 |  | Усиление 4 |  | Усиление 8 |  | Усиление 16 |  | Усиление 32 |  | Усиление 64 |  |
| 5 | 1.31 | 0.87 | (22.5) | 0.48 | (22.5) | 0.24 | (22.5) | 0.2 | (21.5) | 0.18 | (20.5) | 0.17 | (20) | 0.17 | (19) |
| 10 | 2.62 | 1.0 | (22.5) | 0.78 | (21.5) | 0.48 | (21.5) | 0.33 | (21) | 0.25 | (20.5) | 0.25 | (19.5) | 0.25 | (18.5) |
| 25 | 6.55 | 1.8 | (21.5) | 1.1 | (21) | 0.63 | (21) | 0.5 | (20) | 0.44 | (19.5) | 0.41 | (18.5) | 0.38 | (17.5) |
| 30 | 7.86 | 2.5 | (21) | 1.31 | (21) | 0.84 | (20.5) | 0.57 | (20) | 0.46 | (19.5) | 0.43 | (18.5) | 0.4 | (17.5) |
| 50 | 13.1 | 4.33 | (20) | 2.06 | (20) | 1.2 | (20) | 0.64 | ( 20) | 0.54 | (19) | 0.46 | (18.5) | 0.46 | (17.5) |
| 60 | 15.72 | 5.28 | (20) | 2.36 | (20) | 1.33 | (20) | 0.87 | (19.5) | 0.63 | (19) | 0.62 | (18) | 0.6 | (17) |
| 100 | 26.2 | 12.1 | (18.5) | 5.9 | (18.5) | 2.86 | (19) | 1.91 | (18.5) | 1.06 | (18) | 0.83 | (17.5) | 0.82 | (16.5) |
| 250 | 65.5 | 127 | (15.5) | 58 | (15.5) | 29 | (15.5) | 15.9 | (15.5) | 6.7 | (15.5) | 3.72 | (15.5) | 1.96 | (15.5) |

Реальная частота ввода с АЦП в Герцах, рассчитывается по формуле: F=2457600./(128.*code), где code - число, переданное командами 0xA0, 0xB0. Значение code должен быть в диапазоне: 19 <= code < 4000 (F=10Гц ***).

Максимальный поток данных от E-24 в компьютер ограничен пропускной способностью COM порта, необходимо следить за тем, чтобы поток данных не превышал числа R/10 байт, где R – частота работы COM порта. Если этот поток будет превышен, то начнутся потери данных.

Пример.

ComSend(0x00);

ComSend(0x00);

ComSend(0xB1);

ComSend(0x00);		// установим частоту 5 Гц на первом канале, 3840 =2457600./(5.*128.)

ComSend(0x0F);		// 3840(Dec)= 0x0F00 (Hex)

ComSend(0xA1);  		// установим на первом канале 5 Гц

ComSend(0x0C);

ComSend(0x00);

ComSend(0xB2);

ComSend(0x00);		// установим частоту 20 Гц на втором канале, 960 =2457600./(20.*128.)

ComSend(0x03);		// 960(Dec)= 0x03С0 (Hex)

ComSend(0xA2);		// установим на втором канале 20 Гц

ComSend(0x08);

ComSend(0x00);

ComSend(0xB4);

ComSend(0x00);		// установим частоту 50 Гц на третьем канале, 384 =2457600./(50.*128.)

ComSend(0x01);		// 384(Dec)= 0x0180 (Hex)

ComSend(0xA4);		// установим на третьем канале 50 Гц

ComSend(0x0C);

ComSend(0x00);

ComSend(0xB8);

ComSend(0x00);		// установим частоту 100 Гц на четвертом канале, 192 =2457600./(100.*128.)

ComSend(0x00);		// 192(Dec)= 0x00С0 (Hex)

ComSend(0xA8);		// установим на четвертом канале 100 Гц

…………………………………………

// переинициализация АЦП (см. ниже)

## 20Команда 0xC0 - предустановка усиления и калибровки

### 21 Усиление

При единичном усилении входной диапазон платы составляет 2.5 В. На каждом канале может быть индивидуально установлен один из восьми коэффициентов усилении:

D2,D1,D0   Усиление

0    0   0           1  ***

0    0   1           2

0    1   0           4

0    1   1           8

1    0   0           16

1    0   1           32

1    1   0           64

1    1   1           128

### 22 Калибровка

При инициализации аналоговых каналов (команда 0xD0) необходимо установить режим перекалибровки. Микросхема AD7714 поддерживает 7 режимов калибровки. Подробное описание режимов приведено ниже.

- D=1    	Самокалибровка. При автокалибровке при инициализации аналогового канала АЦП проводит калибровку нуля и масштаба по внутреннему нулю и источнику напряжения. При этом результат калибровки не зависит от напряжения, поданного на разъем модуля.

- D=2	Внешняя калибровка нуля.  Калибровка проводится по напряжению, поданному на разъем модуля. Напряжение должно быть постоянным до завершения калибровки (т.е. до появления первого отсчета с данного канала АЦП).

- D=3	Внешняя калибровка масштаба.  Калибровка проводится по напряжению, поданному на разъем модуля. Напряжение должно быть постоянным до завершения калибровки (т.е. до появления первого отсчета с данного канала АЦП).

- D=4	Cмешанная калибровка. В данном режиме проводится калибровка масштаба по внутреннему источнику напряжения и внешняя калибровка нуля по напряжению, поданному на разъем модуля. Напряжение должно быть постоянным до завершения калибровки (т.е. до появления первого отсчета с данного канала АЦП).

- D=5	Фоновая калибровка. Перевод калибровки в данный режим переведет АЦП в режим, когда перед каждым измерением АЦП  автоматически производится внутренняя калибровка нуля. При этом интервал выдачи АЦП уменьшится в шесть раз. Поскольку автокалибровка проводится только по нулю, перед переводом АЦП в режим фоновой калибровки,   необходимо один раз провести калибровку масштаба.

- D=6	Внутренняя калибровка нуля. При калибровке нуля АЦП проводит калибровку по внутреннему нулю. При этом результат калибровки не зависит от напряжения, поданного на разъем модуля.

- D=7	Внутренняя калибровка масштаба. При калибровке масштаба АЦП проводит калибровку по внутреннему источнику напряжения. При этом результат калибровки не зависит от напряжения, поданного на разъем модуля.

Пример.

ComSend(0x1);		// Самокалибровка

ComSend(0x0);		// Усиление 1

ComSend(0xС1);  	// Первый канал

ComSend(0x1);		// Самокалибровка

ComSend(0x1);		// Усиление 2

ComSend(0xС2);  	// Второй канал

ComSend(0x1);		// Самокалибровка

ComSend(0x2);		// Усиление 4

ComSend(0xС4);  	// Третий канал

ComSend(0x5);		// Самокалибровка

ComSend(0x0);		// Усиление 1

ComSend(0xС8);  	// Четвертый канал

…………………………………………

// переинициализация АЦП (см. ниже)

## 23Команда 0xD0 - переинициализация АЦП

Команды 0x90, 0xA0, 0xB0, 0xC0 записывают в E-24 конфигурирующие параметры. Для того, чтобы эти параметры "физически" переустановились необходимо вызвать команду 0xD0 - переинициализация АЦП по предустановленным параметрам. Например, после изменения усиления при помощи команды 0xC0 реальное усиление изменено не будет до тех пор, пока не будет вызвана команда переинициализации.

Пример

ComSend(0xD1);  	// Переинициализируем первый канал

ComSend(0xDE);  	// Переинициализируем второй, третий и четвертый каналы

## 24Команда 0x80 - включение каналов АЦП

Команда "включение каналов АЦП" сообщает E-24, какие каналы АЦП из четырех необходимо передавать в компьютер. Например, если требуется работать с двумя каналами АЦП, то нет необходимости вводить в компьютер данные со всех четырех каналов и при помощи описываемой команды можно указать какие именно каналы надо передавать.

Пример одноканального ввода

ComSend(0x81);  	// Включим только первый канал

Пример двуканального ввода

ComSend(0x85);  	// Включим только первый и третий каналы

Пример четырехканального ввода

ComSend(0x8F);  	// Включим все каналы

## 25Команда 0xF0 - сброс счетчика времени

В модуле E-24 работает 7-битный таймер с интервалом 10.06 мс. Вместе с кодом АЦП в компьютер передается значение таймера на момент прихода отсчета с АЦП для возможности временной привязки отсчетов АЦП.

Данная команда обнуляет текущее значение таймера.

Пример

ComSend(0xF0);  	// Обнулим текущее значение таймера

## 26Команда 0xE0 - установка частоты обмена с COM портом

После включения модуль E-24 настраивается на частоту обмена 19200 бод. При необходимости можно изменить частоту обмена.

Для успешного выполнения команды параметр D должен быть равен числу 0x5A5A, а устанавливаемая скорость выбирается параметром F:

- F=0   2400

- F=1   4800

- F=2   9600

- F=3   19200 ***

- F=4   38400

- F=5  57600

!!!! После переустановки частоты обмена на модуле не забудьте переставить частоту COM порта компьютера. !!!!

Пример

ComSend(0x5A);

ComSend(0x5A);

ComSend(0xE4);  	// Установим частоту 38400

## 27Команда 0xF2 - установка адреса в EEPROM

На модуле E-24 имеется 128 байт EEPROM. EEPROM - энергонезависимая память. В адресах 64-127 хранится текстовая строка с серийным номером E-24 и номером версии программы в микроконтроллере AVR.

Устанавливать адрес необходимо перед вызовом операции чтения или записи. При чтении можно использовать адреса от 0 до 127, а при записи от 0 до 63. Старшие 64 байта защищены от записи во избежание стирания серийного номера.

Адрес 0                       					  Адрес 64

| Область пользователя | Серийный номер и номер версии E-24 |
| --- | --- |

Формат текстовой строки с серийным номером: "Lcard ltd, E-24, S/N=XXXXXXXXXXXX, Ver=X.X".

## 28Команда 0xF1 - чтение из EEPROM

Команда считывает байт по предустановленному адресу командой 0xF2. После выполнения команды текущий адрес EEPROM увеличивается на единицу. Если Address=127, то после записи Address=0.

После вызова данной команды во входном потоке появится строка следующего формата:

Байт 1 (в нем передаются старшие 4 бита параметра D)

| 1 | 1 | 1 | 1 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Байт 2 (в нем передаются младшие 4 бита параметра D)

| 0 | 0 | 0 | 0 | D7 | D6 | D5 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Биты D формируют 8-ми битное число, которое и есть байт, считанный из EEPROM.

!!!!  Внимание. Для корректной работы данной функции необходимо до ее вызова остановить ввод со всех каналов и очистить буфер данных от COM порта для того чтобы исключить смешивание байта из EEPROM с данными 
с АЦП.  !!!

## 29Команда 0xF3 - запись в EEPROM

Команда записывает байт D по предустановленному адресу командой 0xF2. После выполнения команды текущий адрес EEPROM увеличивается на единицу. Если Address=63, то после записи Address=0. После записи байта в EEPROM E-24 посылает в компьютер байт 0xB0 для сигнализации завершения записи байта, поскольку запись байта может продлиться до 10 мс, и в это время модуль занят работой с EEPROM.

Пример

ComSend(0x0);

ComSend(0x0);

ComSend(0xF2);  		// Установим адрес 0

ComSend(0x05);

ComSend(0x0A);

ComSend(0xF3); 	 	// Запишем по адресу 0 число 0x5A

ComSend(0x04);

ComSend(0x05);

ComSend(0xF3);  		// Запишем по адресу 1 число 0x45

While(ComGet() != 0xB0);	// Дождемся завершения записи байта

## 30Команда 0xF5 - чтение параметров

Получив команду чтения параметров, модуль передает в компьютер 14 байт с текущими установками всех 4-ех аналоговых каналов в следующем формате.

Длина: 14 байт

| Номер байта | Формат (двоичнгый) | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1110 1110 | Первый байт, означает начало 14-байтовой строки (0xEE) |
| 2 | 1110 1010 | Второй байт заголовка (0xEA) |
| 3 | DDDD DDDD | Старшие 16 бит частоты 1-го канала |
| 4 | DDDD DDDD | Младшие 16 бит частоты 1-го канала |
| 5 | NNMM MGGG | - NN - номер канала AD7714 в 1-ом канале - MMM – режим калибровки 1-го канала - GGG - усиление в 1-ом канале |
| 6 | DDDD DDDD | Старшие 16 бит частоты 2-го канала |
| 7 | DDDD DDDD | Младшие 16 бит частоты 2-го канала |
| 8 | NNMM MGGG | - NN - номер канала AD7714 во 2-ом канале - MMM – режим калибровки 2-го канала - GGG - усиление во 2-ом канале |
| 9 | DDDD DDDD | Старшие 16 бит частоты 3-го канала |
| 10 | DDDD DDDD | Младшие 16 бит частоты 3-го канала |
| 11 | NNMM MGGG | - NN - номер канала AD7714 в 3-ом канале - MMM – режим калибровки 3-го канала - GGG - усиление в 3-ом канале |
| 12 | DDDD DDDD | Старшие 16 бит частоты 4-го канала |
| 13 | DDDD DDDD | Младшие 16 бит частоты 4-го канала |
| 14 | NNMM MGGG | - NN - номер канала AD7714 в 4-ом канале - MMM – режим калибровки 4-го канала - GGG - усиление в 4-ом канале |

!!!!  Внимание. Для корректной работы данной функции необходимо до ее вызова остановить ввод со всех каналов и очистить буфер данных от COM порта для того чтобы исключить смешивание значения параметров с данными 
с АЦП.  !!!

# 31Работа МОДУЛЯ Е24 В ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЕ Windows 95/ 98/NT

## 32Введение

Программирование модуля Е24 в операционной среде Windows осуществляется посредством стандартного

API для работы  с COM портом. Подробное  описание API можно найти в справочной системе любого компилятора  для создания приложений в среде Windows или в MS SDK32.

Перечислим основные функции  API, которые используются при работе с COM портом:

- CreateFile – открывает для работы соответствующий COM порт;

- CloseHandle – закрывает COM порт;

- WriteFile – читает байты из COM порта;

- ReadFile – записывает байты в COM порт;

- SetCommEvent – служит для синхронизации вывода в COM порт;

- WaitCommEvent – служит для синхронизации вывода в COM порт;

На основе этих функций создан API для работы с модулем E24.

В его состав входит целый набор функций для управления модулем, а также

ряд предопределенных констант для более наглядного задания режимов работы.

## 33 Константы

### 34 Команды предустановки каналов (см. пункт 2.4.1)

#define MDIN0		0

#define MDIN1		1

#define EXT_TEST	2

#define INT_TEST	3

### 35 Определения для удобства задания кодека

#define CODECALL  	0xF

#define CODEC0    	1

#define CODEC1    	2

#define CODEC2    	4

#define CODEC3    	8

### 36 Установка усиления (см. пункт 2.6)

#define KU1    		0

#define KU2    		1

#define KU4    		2

#define KU8    		3

#define KU16   		4

#define KU32   		5

#define KU64   		6

#define KU128  		7

### 37 Установка режима калибровки(см. пункт 2.6)

#define NORMAL    	0

#define AUTOCAL   	1

#define EXTCAL0   	2

#define EXTCALM   	3

#define FULLCAL   	4

#define FONCAL    	5

#define INTCAL0   	6

#define INTCALM   	7

### 38 Константы скорости порта со стороны платы(см. пункт 2.11)

#define B2400	0

#define B4800	1

#define B9600	2

#define B19200	3

#define B38400	4

#define B56700	5

## 39 Функции API в Dll библиотеке e24api.dll

### 40 DWORD SendCommand( DWORD hCom, BYTE cmd, WORD par, DWORD length);

Основная функция.

Вызывается всеми остальными функциями для посылки команды и ее праметров в модуль E24.

### 41 DWORD ConfigE24Chan(DWORD hCom, WORD mode, BYTE chan);

Выполняет предустановку номера канала для выбранного АЦП(см. пункт 2.4.1)

Пример: ConfigE24Chan(hCom,MDIN0,CODECALL) – подключает все кодаки к линии А.

### 42 DWORD SetGain(DWORD hCom, WORD gain, WORD mode, BYTE chan);

Устанавливает режим калибровки и усиления для выбранных АЦП

Пример: SetGain(hCom,KU4,CODEC1) – устанавливает усиление 4 для кодака 1.

### 43 DWORD RefreshParam(DWORD hCom, BYTE chan);

После установки всех параметров необходимо вызвать эту функцию для того, чтобы

модуль принял их к исполнению.

Пример:RefreshParam(hCom,CODECALL) – обновим парметры для всех АЦП.

### 44 DWORD SetActiveChan(DWORD hCom, BYTE chan);

Устанавливает номера кодаков, данные с которых будут передаваться в PC по COM порту.

Пример: SetActiveChan(hCom,CODEC1 | CODEC2) – передавать данные с кодаков 1 и 2.

Команда действует независимо от RefreshParam.

### 45 DWORD ResetCounter(DWORD hCom);

Сбрасывает внутенний счетчик модуля.

### 46 DWORD ConfigE24COM(DWORD hCom, BYTE baud);

Устанавливает скорость обмена по COM порту со стороны модуля.

Пример: ConfigE24COM(hCom,B19200);

### 47 DWORD SetE24Rate(DWORD  hCom, WORD code, BYTE chan, double *Freq);

Устанвливет частоту сбора данных с кодаков( см. п 2.5).

Передается код частоты, а возвращается значение реально установленной  частоы сбора в герцах в переменной Freq.

### 48 DWORD  SetEEPROMAddress(DWORD  hCom, WORD Addr);

Устанавливает адрес доступа EEPROM.

### 49 DWORD GetEEPROMByte(DWORD hCom, BYTE *btret);

Читает байт из EEPROM с инкрементироанием адреса.

### 50 DWORD  SetEEPROMByte(DWORD hCom, BYTE bt);

Записывает байт EEPROM.Адрес необходимо инкрементировать посредством вызова функции SetEEPROMAddress.

### 51 DWORD ConvertE24Block(DWORD hCom, BYTE *Buf, BYTE length, long *ad_data, BYTE *p, BYTE *chan, BYTE *counter, BYTE *err);

Преобразует посылку и 4/5 байт в значения данных АЦП(ad_data), признака (p), номера канала (chan), счетчика(counter)  и  ошибки – если  массив данных не соответствует формату данных АЦП. Параметр length сообщает функции о формате данных   4 соответствует 4-ех байтному формату, а 5  - 5-ти байтному.

### 52 DWORD InitE24(char *Com, BYTE Baud);

Инициализирует модуль (подает на него питание и дожидается загрузки программы).

Baud – скорость обмена данными.

Эта функция проверяет наличие платы Е24 на указанном COM-порту и возвращает

HANDLE для работы с ним.Если она вернула 0xFFFFFFFF то платы нет или она неисправна.

### 53 DWORD StopE24(DWORD hCom);

Останавливает выдачу данных и прочищает буфера FIFO.

### 54 DWORD ReadComData(DWORD hCom, BYTE *data, DWORD count);

Читает count  байт из порта в массив data.

### 55 void FreeComPort (DWORD hCom);

Освобождает последовательный порт.

### 56 DWORD Set5byteMode (DWORD hCom);

Устанавливает режим передачи  5-байтовых пакетов.

### 57 DWORD Set4byteMode (DWORD hCom);

Устанавливает режим передачи  4-байтовых пакетов

### 58 DWORD GetParameters (DWORD hCom, BYTE *param);

Считывает параметры установленные в плате в виде 14-байтовой посылки.(см описание п 2.14)

### 59 Дополнительная информация

Все функции получают в качестве первого параметра HANDLE последовательного порта который возвращает

InitE24.

В случае успешного выполнения функции возвращают HANDLE.

В случае ошибки возвращают 0xFFFFFFFF.

Исходный текст всех функций API приведен в файле e24api.cpp и при желании с ним можно ознакомиться более подробно.

В файле tstcom2.cpp находится пример использования функций API.

Это простой консольный пример, который программирует модуль, а затем вводит с него значения сначала на экран, а затем в файл e24.dat.