Модуль  E-330

Техническое описание

и инструкция по эксплуатации

ДЛИЖ 411618.007 ТО

1996

ЗАО «Л-КАРД».

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2.

lcard@lcard.ru     http://www.lcard.ru
тел. 	(095) 785-95-25
факс 	(095) 785-95-14

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

1.1.Введение

1.1.1.Структура описания

1.1.2.Общая идеология работы

1.1.3.Назначение модуля E-330

1.2.Состав изделия

1.2.1.Базовый комплект поставки

1.2.2.Программное обеспечение

1.2.2.1.Базовый комплект поставки программного обеспечения

1.3.Технические данные

1.3.1.Аналого - цифровой преобразователь (АЦП)

1.3.2.Цифро - аналоговый преобразователь(ЦАП)

1.3.3.Цифровые входы и выходы

1.3.4.Энергопотребление

1.3.5.Внешние факторы

1.3.6.Отличия модуля E-330S от E-330M

1.3.7.Быстродействие шины EPP

1.4.Порядок подключения модуля к компьютеру

1.4.1. Описание переключателей на модуле

1.4.2.Установка режима подключения сигналов (J1)

1.5.Подготовка к работе

1.5.1.Описание разъемов

1.5.2.Разъём для подключения аналоговых сигналов

1.5.3.Разъём для подключения цифровых сигналов

1.5.4.Разъём питания

1.5.5.Подключение сигналов

1.5.6.Конфигурирование ПЭВМ

1.6.Тестирование модуля E-330

1.6.1.Программное обеспечение

1.6.2.Схемы тестовых заглушек

1.7.Характерные неисправности и методы их исправления

2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.1.Подготовка к работе

2.1.1.Загрузка управляющей программы

2.1.2.Библиотека подпрограмм и язык Си

2.1.3.Простой пример

2.2.Используемые термины и форматы данных

2.2.1.Термины

2.2.2.Форматы данных

2.2.2.1.АЦП

2.2.2.2.ЦАП

2.2.2.3.Номер канала АЦП

2.3.Модели памяти

2.4.Техническое сопровождение

2.5.Описание библиотеки функций

2.5.1.Функции конфигурации

2.5.1.1.Установка базового адреса (SETBASEADDRESS())

2.5.1.2.Проверка подсоединения модуля к компьютеру (PLATA_TEST())

2.5.1.3.Загрузка Lbios в модуль E-330 (LOAD_EPP_BIOS())

2.5.1.4.Конфигурирование модуля (POWER_AND_PRINTER())

2.5.1.5.Состояние внешней памяти данных (MEMORY_STATE())

2.5.1.6.Установка типа принтерного порта (EPP_MODE())

2.5.1.7.Установка задержки (SLOW_BOARD())

2.5.1.8.Конфигурирование номера прерывания (INTR_SETUP())

2.5.2.Конфигурирование временных параметров модуля E-330

2.5.2.1.Назначение

2.5.2.2.Описание таймера

2.5.2.3.Установка временных параметров (SET_TIME_PARAMETERS())

2.5.3.Работа с аналоговыми каналами

2.5.3.1.Назначение

2.5.3.2.Однократный ввод с переустановкой канала  АЦП (ADCHAN())

2.5.3.3.Однократный ввод последовательности каналов АЦП (KADR())

2.5.3.4. Установка параметров ввода (SET_SOFT_PARM())

2.5.3.5.Синхронный ввод (TIMER_INPUT())

2.5.3.6.Старт ввода с синхронизацией от таймера (TIMER_INPUT_START())

2.5.3.7.Чтение половинки FIFO (GET_FIFO())

2.5.3.8.Выключение синхронного ввода-вывода (STOP_FUNC())

2.5.4.Синхронизация ввода с АЦП (SET_SYN_PARAMETERS())

2.5.5.Ввод во внутреннюю память

2.5.5.1.Базовая функция ввода во внутреннюю память (SOFT_MEMORY_PREPARE())

2.5.5.2.Проверка завершения ввода в память (TEST_FOR_INPUT_END())

2.5.5.3.Старт ввода во внутреннюю память (SOFT_MEMORY_START())

2.5.5.4.Чтение введенных данных из памяти модуля (GET_INPUT_DATA())

2.5.5.5."Рестарт" ввода во внутреннюю память (SOFT_MEMORY_RESTART())

2.5.6.Работа с прерываниями

2.5.6.1.Назначение

2.5.6.2.Установка обработчика прерывания (SET_IRQ_HANDLER())

2.5.6.3.Прерывания с покадровым вводом с АЦП (IRQ_SLOW_START())

2.5.6.4.Сброс флага прерываний (RESET_IRQ)

2.5.6.5.Чтение отсчетов из обработчика покадрового прерывания (IRQ_GET_WORD())

2.5.6.6.Выключение прерываний (RESTORE_OLD_HANDLER())

2.5.6.7.Прерывания с вводом через FIFO (TIMER_INPUT_IRQ_START())

2.5.7.Цифро-аналоговые каналы

2.5.7.1.Назначение

2.5.7.2.Асинхронный вывод на ЦАП (OUTDA())

2.5.7.3.Синхронный вывод на ЦАП (START_LOOP_DAC())

2.5.7.4. Установка параметров для циклического вывода на ЦАП (SET_DAC_BUFER())

2.5.7.5.Установка номера ЦАПа (SET_DA_NUMBE())

2.5.8.Цифровые ТТЛ линии

2.5.8.1.Чтение цифровых линий (TTL_IN())

2.5.8.2.Вывод на цифровые линии (TTL_OUT())

2.5.9.Вспомогательные функции

2.5.9.1.Установка размера и типа FIFO (SET_FIFO_PARAMETERS())

2.5.9.2.Запрещение прерываний (DISABLE_INT())

2.5.9.3.Разрешение прерываний (ENABLE_INT())

2.5.9.4.Запись по адресу в порт DSP (WRITE_BY_ADDRESS())

2.5.9.5.Чтение по адресу из порта DSP (READ_BY_ADDRESS())

3.НИЗКОУРОВНЕВОЕ ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ E-330

3.1. Структурная схема модуля E-330

3.2.Адресное пространство со стороны компьютера

3.2.1.Формат порта управления Centronix (запись BASE+2)

3.2.2.Пример передачи байта в модуль

3.2.3.Пример передачи команды в модуль

3.2.4.Пример чтения массива в режиме EPP

3.2.5.Особенности работы с двунаправленным портом

3.3.Адресное пространство процессора ADSP-2105

3.3.1.Порт данных (DATA)

3.3.2.Старт АЦП

3.3.3.Чтение результата АЦП

3.3.4.Дополнительный таймер

3.3.5.Управление коммутатором и усилением

3.3.6.Ввод битов готовности (0x2003)

3.3.7.Режим низкого потребления

3.3.8.Управление ЦАПом

3.3.9.Использование компаратора

3.3.10.Пример передачи байта в компьютер

3.3.11.Пример чтения байта из компьютера

3.3.12.Прерывания в компьютере и бит готовности

# 1Общее описание

Внимание !!!!

Перед подключением модуля Е-330 к компьютеру ОБЯЗАТЕЛЬНО выключите питание

компьютера

## 2Введение

При использовании стандартных плат АЦП-ЦАП для персональных компьютеров, подключаемых через шину ISA, при решении некоторых задач возникает ряд неудобств, состоящих в необходимости установки платы внутрь компьютера, в необходимости конфигурирования SetUp машины для корректной работы плат, в невозможности использования таких плат с портативными компьютерами типа NoteBook (к NoteBook стандартные платы могут подключаться только при помощи специального устройства Docking Station, довольно громоздкого и требующего сетевого питания). Одним из вариантов решения таких проблем, когда необходимо иметь устройство, которое можно быстро и удобно подключать к стандартным персональным компьютерам, к компьютерам типа NoteBook, к промышленным компьютерам, является использование внешних модулей, подключаемых к параллельному порту компьютера.

Модуль E-330 рассчитан на подключение к стандартному принтерному порту, поддерживающему режим EPP или Bidirectional (в настоящее время практически все выпускаемые Multi карты и все NoteBook поддерживают эти режимы). Максимальная пропускная способность EPP порта составляет примерно 600 кБ - 1 Мб в секунду, что позволяет реализовать ввод сигналов на больших частотах в реальном масштабе времени.

На модуле E-330 имеется собственный цифровой процессор ADSP-2105, обеспечивающий управление всеми периферийными устройствами на модуле (АЦП, ЦАП, цифровые линии, память данных) и синхронизацию ввода - вывода.

В том случае, если Вы приобрели модуль Е-330 только для обеспечения качественного ввода аналоговых сигналов в компьютер, то Вам не придется изучать язык сигнального процессора, скорее всего Вам также не придется изучать программирование модуля Е-330 на уровне портов ввода - вывода, поскольку к модулю поставляется законченный набор подпрограмм для языков Си и Паскаль и законченная управляющая программа для цифрового процессора ADSP-2105 : LBIOS20.BIO.

### 3Структура описания

Описание состоит из трех частей:

- В первой части описывается подключение модуля Е-330 к компьютеру, конфигурирование параметров модуля и подключение источников сигналов.

- Во второй части описывается программный драйвер, входящий в комплект поставки.  Описание программного драйвера предназначено для программистов, собирающихся использовать штатное программное обеспечение, входящее в комплект поставки.

- Третья часть предназначена для желающих программировать модуль Е-330 на уровне портов ввода - вывода и содержит описание структуры модуля со стороны сигнального процессора.

Описание работы с модулем под операционной системой Windows поставляется в отдельном файле \WINDOWS\DOC\LCARD_AD.DOC (текстовый файл в формате WinWord 6.0).

### 4Общая идеология работы

Ниже описана рекомендуемая последовательность действий при работе с модулем Е-330.

- Модуль E-330 подсоединяется к принтерному порту компьютера и к клавиатурному разъему в соответствии с описанием (питание модуля производится от напряжения с клавиатурного разъема)

- Распаивается ответная часть разъёма для подключения сигналов в соответствии с описанием (особое внимание необходимо уделить заземлению сигналов)

- Ответная часть разъёма подсоединяется к модулю

- Включается компьютер

- Включаются источники сигналов.

- Теперь можно запустить используемое программное обеспечение и работать с ним.

- Выключаются источники сигналов.

- Выключается компьютер.

### 5Назначение модуля E-330

Модуль E-330 предназначен для преобразования аналоговых сигналов в цифровую форму, для управления внешними устройствами при помощи цифровых линий, для ввода внешних цифровых линий.

Стандартный комплект поставки позволяет

- Осуществлять синхронный многоканальный ввод  с аналоговых каналов с частотой до 500 кГц на канал (для версии E-330M до 100 кГц)

- Осуществлять асинхронный ввод с различных аналоговых каналов

- Управлять Цифро-Аналоговым Преобразователем в асинхронном режиме

- Реализовать генератор сигналов на Цифро-Аналоговом Преобразователе

- Управлять цифровыми линиями в асинхронном режиме

## 6Состав изделия

### 7Базовый комплект поставки

Изделие поставляется в следующей комплектации:

- Модуль E-330

- Ответные части разъемов для подключения сигналов

- Упаковочная коробка

- Дискета с программным обеспечением

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации

- Кабель питания

- Кабель для подключения к принтерному порту

### 8Программное обеспечение

#### 9Базовый комплект поставки программного обеспечения

В базовый комплект поставки входит

- Управляющая программа Lbios20 для процессора ADSP

- Библиотека функций на Ассемблере для языков Си и Паскаль

- Пример использования библиотеки функций на языках Си и Паскаль

- Утилита конфигурирования модуля Е-330

- Утилита тестирования максимального быстродействия

- Законченная интерфейсная программа 'Oscilloscope'

- Библиотека lcard_ad.dll для работы с модулем под операционной системой Windows

- Примеры работы под Windows на языке Visual Basic и LabView.

## 10Технические данные

В данном разделе описаны технические параметры АЦП, ЦАПа, цифровых линий и внешние условия работы.

### 11Аналого - цифровой преобразователь (АЦП)

На модуле имеется один АЦП, на вход которого при помощи коммутатора может быть подан один из 16 или 32 аналоговых каналов с внешнего разъёма модуля

Таблица A Параметры АЦП

| Количество каналов | - 16 дифференциальных - 32 с общей землёй |
| --- | --- |
| Разрядность | 12 бит |
| Время преобразования | 1.7 мкс |
| Входное сопротивление |  1 MОм |
| Диапазон входного сигнала | 5.12В, 2.56В, 1.024В |
| Максимальная частота преобразования | 500 кГц |
| Защита входов на модуле E-330S | - при включенном питании компьютера входная защита выдерживает 20 В - при выключенном питании входная защита выдерживает 10 В |
| Защита входов на модуле E-330M | 50 В |
| Интегральная нелинейность преобразования | 0.8 МЗР, макс. 1.2 МЗР |
| Дифференциальная нелинейность преобразования | 0.5 МЗР, макс. 0.75 |
| Отсутствие пропуска кодов | гарантировано 12 бит |
| Межканальное прохождение | - На полосе 10 кГц меньше 0.5 МЗР - На полосе 100 кГц - 1.5 МЗР |
| Смещение нуля | 0.8 МЗР, макс. 1 МЗР |
| Время установления коммутатора при переключении канала | - для модуля E-330S не более 2.0 мкс - для модуля E-330M не более 10.0 мкс |

### 12Цифро - аналоговый преобразователь(ЦАП)

На модуле Е-330 может быть установлен один ЦАП, который выдает постоянное напряжение в соответствии с записанным в него цифровым кодом.

Таблица B Параметры ЦАПа

| Количество каналов | до 1 |
| --- | --- |
| Разрядность | 12 бит |
| Время установления | 10 мкс |
| Выходной диапазон | +/- 5.12В |

### 13Цифровые входы и выходы

На модуле Е-330 имеются цифровые входные и выходные ТТЛ линии, при помощи которых можно управлять внешними устройствами, осуществлять цифровую синхронизацию ввода и т. п.

| Входной порт | 16 бит ТТЛ |
| --- | --- |
| Выходной порт | 16 бит, 5 В КМОП |
| Напряжение низкого уровня | - мин. 0 В - макс. 0.4 В |
| Напряжение высокого уровня | - мин. 2.4 В - макс 5.0 В |
| Выходной ток низкого уровня (макс.) | 6 мА |
| Выходной ток высокого уровня (макс.) | 6 мА |
| Входной ток низкого уровня | 10 мкА |

### 14Энергопотребление

Модуль E-330 может находиться в трех состояниях:

- Состояние после включения компьютера (т.е. до загрузки Lbios20). В этом состоянии модуль потребляет не более 25 мА.

- Состояние после загрузки драйвера Lbios20 и перевода модуля в режим малого энергопотребления. В этом состоянии модуль потребляет 10 мА.

- Рабочее состояние (ввод аналоговых сигналов, управление ЦАПом, цифровыми линиями и т.п.). В рабочем состоянии модуль в норме потребляет 140-150 мА, максимальное потребление в рабочем состоянии не превышает 170 мА.

В том случае, если на модуле установлен аналоговый компаратор, то энергопотребление возрастает на 10 мА в режиме низкого энергопотребления и на 40 мА в рабочем режиме.

### 15Внешние факторы

| Рабочая температура | от +5 С до +70  С |
| --- | --- |
| Температура хранения | от -10 С до +110 С |
| Относительная влажность | от 5% до 90% |

### 16Отличия модуля E-330S от E-330M

Модуль E-330 выпускается в двух модификациях: E-330S и E-330M. На модуле E-330M не может быть установлена дополнительная память данных (соответственно, размер FIFO буфера на этом модуле не может превысить 400 слов). Вторым отличием является более медленный аналоговый тракт на модуле E-330M, из-за чего многоканальный ввод на модуле E-330M возможен только на частотах не более 100 кГц на канал. Ниже приведены графики, отображающие общий вид характеристики зависимости времени установления аналогового тракта при переключении каналов (при максимальном перепаде уровня с положительного на отрицательный), в зависимости от времени. Графики приведены для всех трех диапазонов АЦП (5, 2.5, 1 В).

### 17Быстродействие шины EPP

При вводе данных в реальном масштабе времени, когда поток данных должен поступать в компьютер непрерывно, большое значение имеет максимальная пропускная способность шины EPP.  Максимальная частота ввода в компьютер при помощи модуля Е-330 зависит от трех факторов:

- Во-первых, скорость передачи данных зависит от размера используемого FIFO буфера. При размере FIFO буфера менее 2 кСлов, максимальное быстродействие ограничено 370-400 кГц на канал.

- Во-вторых, скорость передачи данных зависит также от частоты работы ISA шины. На большинстве компьютерах типа NoteBook EPP может передавать данные со скоростью 1.0 -1.2 мкс на байт. На стационарных машинах частоту работы ISA шины можно изменять при помощи SetUp компьютера.

- В-третьих, скорость передачи данных можно повысить программно, включив режим сжатия FIFO буфера. При работе со сжимающим FIFO, практически на всех машинах можно получить быстродействие 2.2 - 2.0 мкс на канал (454 - 500 кГц).

## 18Порядок подключения модуля к компьютеру

- Проверьте упаковку и компоненты на отсутствие механических повреждений

- Установите необходимые Вам переключатели на модуле Е-330

- Выключите питание компьютера

- Подключите модуль Е-330 к принтерному порту при помощи прилагаемого к модулю кабеля

- Закрепите кабель при помощи винтов

- Подключите питание к модулю Е-330 при помощи прилагаемого кабеля для клавиатуры

### 19 Описание переключателей на модуле

На модуле Е-330 имеется возможность изменения ряда параметров при помощи аппаратных перемычек на модуле.

Внешний вид модуля со снятой крышкой

J2

P1

P2

P

3

P4

P

5

- P1 - Разъем для подключения питания

- P2 - Разъем для подключения к принтерному порту компьютера

- P3 - Разъем для подключения принтера

- P4 - Разъем для подключения аналоговых сигналов

- P5 - Разъем для подключения цифровых сигналов

- J1 - Перемычка, выбирающая режим подключения входных аналоговых сигналов (дифференциальный или с общей землей).

- J2 - Зарезервирован

J

1

### 20Установка режима подключения сигналов (J1)

C1

C2

C3

К модулю можно подключать до 16 аналоговых каналов в дифференциальном режиме или до 32 каналов в режиме с общей землёй. Описываемая перемычка должна быть установлена в соответствии с типом используемого подключения сигналов.

В 16-канальном режиме перемычка должна быть в состоянии C2-C3, при 32- канальном C1-C2.

По умолчанию данная перемычка установлена в режиме 16 дифференциальных каналов.

## 21Подготовка к работе

### 22Описание разъемов

### 23Разъём для подключения аналоговых сигналов

Y16

Y15

Y14

Y13

Y12

Y11

Y10

Y9

Y8

Y7

Y6

Y5

Y3

Y4

Y2

земля для 32-канального режима

Земля

Y1

X16

X15

X14

X13

X12

X11

X10

X9

X8

X7

X6

X4

X5

X3

X2

X1

зарезервирована

Выход ЦАП

Земля

20	1

21	2

22	3

23	4

24	5

25	6

26	7

27	8

28	9

29	10

30	11

31	12

32	13

33	14

34	15

35	16

36	17

37	18

19

- При дифференциальном подключении X соответствуют инвертированным входам, а Y - неинвертированным.

- При подключении с общей землей на 32 канала, входы  Y соответствуют первым 16 каналам, а X - последним 16 (каналы 17-32).

### 24Разъём для подключения цифровых сигналов

201

212

223

234

245

256

267

278

289

2910

3011

3112

3213

3314

3415

3516

3617

3718

19

зарезервирована

выходной бит 16

выходной бит 15

выходной бит 14

выходной бит 13

выходной бит 12

выходной бит 11

выходной бит 10

выходной бит 9

цифровая земля

выходной бит 8

выходной бит 7

выходной бит 5

выходной бит 6

выходной бит 4

выходной бит 2

выходной бит 1

выходной бит 3

цифровая земля

зарезервирована

входной бит 16

входной бит 15

входной бит 14

входной бит 13

входной бит 12

входной бит 11

входной бит 10

входной бит 9

цифровая земля

входной бит 7

входной бит 8

входной бит 6

входной бит 5

входной бит 4

входной бит 3

входной бит 2

входной бит 1

### 25Разъём питания

1 земля

2 земля

земля 6

3 стабилизированные +5В

стабилизированные +5В 7

4 зарезервирован

стабилизированные +5В 8

зарезервирован 9

5 зарезервирован

### 26Подключение сигналов

Перед подключением каких-либо источников сигнала необходимо обеспечить общий контур заземления Вашего PC и подключаемых к нему приборов. Для этого необходимо соединить контакт 37 или 19 аналогового разъема модуля с контуром заземления Ваших приборов.

При дифференциальном подключении измеряется разность напряжений между двумя входами канала. При дифференциальном подключении обеспечивается подавление шумов, возникающих на соединительных проводах, на 60 дБ. Однако необходимо помнить, что для корректной работы дифференциального усилителя необходимо, чтобы потенциал каждого входа относительно земли (т. н. синфазное напряжение) не превышал установленного входного диапазона. Каждый источник сигнала подключается к соответствующему каналу АЦП ДВУМЯ проводами. Неинвертирующий вход АЦП подключается к выходной клемме источника, а инвертирующий вход АЦП заземляется непосредственно на корпусе источника сигнала. Общий контур заземления необходимо проводить отдельным проводом.

Источник сигнала 1

Земля

Выход

Источник сигнала 2

Земля

Выход

Пример подключения сигналов в дифференциальном режиме

Y1

X1

Y2

X2

Земля  37

Общий контур заземления

Разъём платы

- На приведенных схемах к первому каналу АЦП подключен Источник сигнала 1, а ко второму  - Источник 2.

Источник сигнала 1

Земля

Выход

Источник сигнала 2

Земля

Выход

Пример подключения сигналов в 32 - канальном режиме

Y1

Y2

Общая земля  36

Земля  37

Общий контур заземления

Разъём платы

ВНИМАНИЕ !!!!!!

Отсутствие общего контура заземления может привести к поломке модуля.

### 27Конфигурирование ПЭВМ

- Компьютеры типа NoteBook.

  - При работе с компьютерами типа NoteBook необходимо включить в SetUp компьютера режим работы параллельного порта в EPP mode (подробно см. техническое описание на конкретную модель NoteBook). Практически во всех NoteBook, выпускаемых с 1995 года, параллельный порт может работать в режиме EPP. Если режим EPP отсутствует, то можно подключить модуль к компьютеру, включив режим Bidirection, однако при этом максимальное быстродействие в реальном масштабе времени будет ограничено частотой примерно 100 кГц на канал.

- Стационарные персональные IBM совместимые компьютеры

  - При работе со стационарными IBM совместимыми компьютерами имеется возможность увеличения максимального быстродействия модуля увеличением тактовой частоты на шине ISA, установкой соответствующего параметра в SetUp компьютера. В стационарных компьютерах тактовую частоту можно менять при помощи SetUp машины, меняя параметр AT BUS Clock Select (название этого параметра зависит от типа Bios компьютера). Данный параметр является основным параметром, позволяющим ускорить обмен по шине, стандартная шина работает на частоте 8 МГц, однако благодаря этому параметру ее можно значительно увеличить, при этом, чем на меньшее число делится 'Clk', тем быстрее будет идти обмен. Однако возможна ситуация, когда при ускорении шины могут перестать работать некоторые внешние карты (звуковые карты), в таком случае надо эмпирически ускорять шину до значения Clk/x при котором все будет в порядке.

  - В некоторых моделях 486, 586 машин, необходимо установить режим работы параллельного порта в 'EPP mode' установив соответствующий параметр в SetUp компьютера.

  - Если в SetUp компьютера имеется параметр ‘I/O 8-ISA bus recovery’, то можно увеличить пропускную способность шины, установив этот параметр в минимальное значение.

## 28Тестирование модуля E-330

### 29Программное обеспечение

В состав базового программного обеспечения, поставляемого с модулем E-330, входит программа Oscilloscope, которая позволяет проводить тестирование модуля при помощи специальной тестовой заглушки. Через тестовую заглушку выход ЦАПа в определенном порядке подаётся на входы аналоговых каналов, что позволяет проводить самотестирование модуля. Для тестирования аналоговых каналов необходимо наличие на модуле E-330 ЦАПа.

Для тестирования модуля необходимо

- Надеть на аналоговый разъём модуля аналоговую тестовую заглушку

- Надеть на цифровой разъём модуля цифровую тестовую заглушку

- Войти в программу Oscilloscope

- Войти в меню "(A) Приложения"

- Войти в подменю "S (Тестирование платы)"

- Активизировать кнопку "ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ"

После этого программа приступит к тестированию модуля, в процессе проверки тестируются:

- Работа всех каналов АЦП

- Цифровые ТТЛ линии

Программа производит тестирование до тех пор пока её не остановят, нажатием клавиши "СТОП". В окошке "Циклов   "  программа выводит номер текущего цикла тестирования, в случае обнаружения ошибки программа зажигает красную лампочку напротив соответствующего названия и показывает в окошке "Ошибок" - "   общее число обнаруженных ошибок".

Тестовые заглушки можно приобрести на фирме производителе или сделать в соответствии с прилагаемой схемой.

### 30Схемы тестовых заглушек

31Цифровая заглушка

Для изготовления цифровой тестовой заглушки необходимо на ответной части разъема замкнуть друг с другом следующие линии:

- 3,21

- 4,22

- 5,23

- 6,24

- 7,25

- 8,26

- 9,27

- 10,28

- 11,29

- 12,30

- 13,31

- 14,32

- 15,33

- 16,34

- 17,35

- 18,36

- 19,37.

32Аналоговая заглушка

Для изготовления аналоговой тестовой заглушки необходимо на ответной части разъема замкнуть друг с другом следующие линии:

- 1,21,3,23,5,25,7,27,9,29,11,31,13,33,16,35,36,37,19

- 20,2,22,4,24,6,26,8,28,10,30,12,32,14,15,34,18.

## 33Характерные неисправности и методы их исправления

| Неисправность, внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие сигнала на канале АЦП | Неправильное подключение к разъёму модуля | Подключить сигнал в соответствии с описанием внешнего разъема |
| Повышенный уровень шума | - Неправильное заземление - Неверный номер канала АЦП - Неподключенный канал. | - Обеспечить заземление в соответствии с описанием подключения сигналов - Ввести все каналы АЦП и выбрать тот, к которому подключен сигнал |
| Программа загрузки выдает сообщение "Плата не обнаружена" | - Отсутствует питание на модуле E-330 из-за неподключения к клавиатурному разъему - Не включен режим EPP или Bidirection на принтерном порту | - Подключить к клавиатурному разъему при помощи прилагаемого кабеля - Войти в SetUp компьютера и включить требуемый режим на параллельном порту |

В случае, если не удается избавиться от неисправности описанными методами, необходимо сообщить об этом в фирму - изготовитель.

# 34 Программное обеспечение

Данный раздел описания предназначен для программистов, собирающихся писать свои собственные программы для работы с модулем E-330. В качестве базовых языков нами были выбраны языки Си и Паскаль, поскольку они являются одними из самых широко распространенных и применяемых языков и практически все современные языки, включая Бейсик и Фортран, имеют возможность вызывать откомпилированные функции, написанные в стандарте Си или Паскаль. Для приобретенного Вами модуля 
E-330 фирма поставляет готовую библиотеку подпрограмм, в которую мы попытались включить множество разнообразных функций для облегчения программирования модуля. Готовая библиотека подпрограмм позволяет Вам использовать практически все возможности модуля, не вдаваясь в тонкости программирования на уровне Ассемблера и портов ввода - вывода. Если Вы все же собираетесь сами программировать модуль через порты ввода - вывода, то наша библиотека может быть использована Вами в качестве законченного и отлаженного примера, на основе которого Вы можете реализовать свои алгоритмы.

Библиотека содержит функции, позволяющие осуществлять ввод - вывод аналоговой и цифровой информации в асинхронном режиме, вводить и выводить аналоговую информацию как в одноканальном так и в многоканальном режимах с произвольной синхронизацией ввода. Мы надеемся, что описываемая ниже библиотека упростит и ускорит написание Ваших программ.

## 35Подготовка к работе

### 36Загрузка управляющей программы

Предположим, что Вы уже подключили модуль E-330 к компьютеру,  подали на вход модуля сигналы. Модуль E-330 имеет одну особенность, отличающую ее от простых плат ввода-вывода:  на ней имеется сигнальный процессор, который необходимо предварительно запрограммировать (т. е. загрузить в него управляющую программу). В состав штатного программного обеспечения входит законченная программа для сигнального процессора ( LBIOS20.BIO) и загрузчик (LOAD_EPP.EXE).  Загружать управляющую программу (в дальнейшем Lbios) необходимо, как правило, всего один раз после включения питания компьютера  (после выключения питания память программ  сигнального процессора обнуляется). Только ПОСЛЕ загрузки Lbios Вы можете программировать модуль, переводить его в разные режимы ввода-вывода и т. п.

Для загрузки Lbios в процессор достаточно просто вызвать программу загрузки LOAD_EPP.EXE с параметром “имя файла Lbios”, например,  "LOAD_EPP.EXE   LBIOS20". В случае успешной загрузки программа выдаст сообщение "Загрузка проведена успешно. Плата готова к работе.". Программа LOAD_EPP.EXE имеет возможность отключать вывод сообщений о загрузке на экран (для вызова ее из других программ) и загружать Lbios в модуль E-330 по произвольному адресу (по умолчанию базовый адрес EPP предполагается равным 0x278 или 0x378). В том случае, если модуль подключен к EPP порту с нестандартным адресом, Вы должны сообщить об этом программе LOAD_EPP.EXE при помощи параметра -b (например, если адрес  0x278 то надо вызвать LOAD_EPP : "LOAD_EPP -b278 LBIOS20'"). Для отключения сообщений на экране используется флаг -s, например, вызов "LOADBIOS -s LBIOS20" загрузит Lbios в модуль E-330 без вывода каких-либо сообщений. В том случае если программа LOAD_EPP.EXE вызывается из другой программы, то LOAD_EPP.EXE при успешной загрузке возвращает нулевое значение и ненулевое в случае либо отсутствия модуля в компьютере, либо при неправильно установленном базовом адресе.

Исходный текст программы Load_epp на языке Си находится в файле \SOURCE\LOADBIOS\main.c.

### 37Библиотека подпрограмм и язык Си

Язык Си позволяет без лишних сложностей использовать функции, написанные на языке Ассемблера. Библиотека функций написана на языке Турбо Ассемблера версии 3.0, исходный текст Вы можете найти в файле Eppdrv.asm, а откомпилированный вариант библиотеки при помощи Турбо Ассемблера в файле Eppdrv.obj.  Законченный пример вызова функций библиотеки содержится в директории \EXAMPLE\*.*.

Для вызова функций из языка Си Вам необходимо:

- создать файл проектов для языка Си (test.prj)

- добавить в него файл Eppdrv.asm

- .obj

- создать и добавить в него Ваш файл с будущей  программой (например, example.c)

- добавить в начало файла строку #include "function.h"  (при этом файл function.h, содержащий описания функций библиотеки должен находится в текущей директории, в которой Вы создали файл проектов)

- в общем-то ВСЕ, теперь Вы можете писать свою программу и в любом месте вызывать функции из библиотеки Eppdrv.obj.

Если Вы пользуетесь средой Borland, то у Вас есть возможность включить в файл проектов не откомпилированную библиотеку, а ее исходный текст Eppdrv.asm, при этом Вам необходимо в меню  Option\Transfer описать Турбо Ассемблер, добавив строку Tasm в 'Program Path',  /mx /zi $tasm в Command Line и пометить меню Translator. После этого Вы можете в проектном файле, нажав Ctrl^O для файла Eppdrv.asm, установить режим компилирования при помощи Турбо Ассемблера.

### 38Простой пример

Напишем простейший пример, осуществляющий асинхронный ввод с первого канала АЦП и отображающий его значения в Вольтах на экране.

#include "function.h"

#include <dos.h>

main()

{

/* переведем модуль в рабочее состояние				*/

POWER_AND_PRINTER(0,0);

delay(100);

do cprintf("\n\r  Value=%10.4f", (double) ADCHAN(0) * 5.12/2048.); while (!kbhit());

}

Данная программа вводит сигнал с первого канала при помощи функции ADCHAN(), передавая ей в качестве параметра номер канала с максимальным коэффициентом усиления (число ноль). Для перевода кода, считанного с АЦП в вольты, необходимо умножить его на значение максимального диапазона в вольтах (5.12) и поделить на разрядность АЦП (2048).

## 39Используемые термины и форматы данных

### 40Термины

| Название | Смысл |
| --- | --- |
| Rate | Интервал ввода в микросекундах |
| Nch | Число каналов для многоканального ввода |
| Data | Указатель на целочисленный массив для данных |
| Npoint | Число отсчетов для одноканального ввода и число кадров для многоканального ввода (под кадром понимается последовательность вводимых отсчетов по Nch каналам) |
| Channel | Номер канала при одноканальном вводе |
| Channels | Указатель на целочисленный массив с номерами каналов для многоканального ввода |
| Usil | Коэффициент усиления |

### 41Форматы данных

#### 42АЦП

Данные, считанные с АЦП, представлены в формате знакового целого двубайтного  числа 
(-2048 <= N < 2048). При этом максимальное напряжение, соответствующее установленному входному диапазону, равно +2047, а минимальное -2048. Например:

int i;

i=ADCHAN(0);

значение переменной i будет лежать в пределах от -2048 до +2047.

Таблица C Соответствие кода АЦП напряжению

| Код | Напряжение |
| --- | --- |
| +2047 | +MAX Вольт |
| 0 | 0 Вольт |
| -2048 | -MAX Вольт |

Где MAX значение установленного диапазона для канала АЦП (может быть установлено от 
1.024 В до 5.12 В).

#### 43ЦАП

Данные, выдаваемые на ЦАП, связаны с устанавливаемым напряжением следующей таблицей

Таблица D Соответствие кода ЦАПа напряжению

| Код | Напряжение |
| --- | --- |
| +2047 | +5.12 Вольт |
| 0 | 0 Вольт |
| -2048 | -5.12 Вольт |

#### 44Номер канала АЦП

На модуле E-330 имеется 16 дифференциальных аналоговых каналов или 32 канала с общей землёй (тип подключения устанавливается при помощи соответствующей перемычки), в функциях ввода с АЦП задается такой параметр, как номер канала АЦП или последовательность номеров каналов для многоканального ввода. В номер канала входит также коэффициент усиления, т. е. для каждого канала можно установить  индивидуальный коэффициент усиления.

Таблица E Формат номера канала

| Бит | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | X | X | X | X | X | X | X | X | X | U2 | U1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |

Поля С5-С1 формируют пятибитный номер канала (первому каналу соответствует число 0, 32-му число 32). При дифференциальном подключении бит C5 всегда должен быть равен 0, при подключении с общей землёй бит C5 является старшим битом номера канала АЦП. Поля 'X' должны иметь нулевые значения.

Таблица F Поле "Коэффициент усиления" (U2-U1)

| Бит U2 | Бит U1 | усиление |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 5 |
| 1 | 1 | зарезервирован |

Например, при усилении 5 диапазон будет 1.024 В, а при усилении 1 диапазон будет 5.12 В.

## 45Модели памяти

Все функции библиотеки предполагают использование дальних указателей типа FAR, как для вызова   процедур, так  и для  передачи   адресов данных, поэтому компиляцию программы  в языке Си желательно проводить в модели памяти LARGE, в которой по умолчанию используются дальние вызовы процедур и дальние указатели на данные. В директории \EXAMPLE\ находится драйвер, адаптированный под язык Си. Для использования драйвера в языке Паскаль, необходимо  заменить команду ".MODEL LARGE" на ".MODEL TPASCAL" и слова 'C' на  'PASCAL'. Драйвер для языка Паскаль с исходным текстом TPU модуля находится в директории \EXAMPLE\PASCAL\.

## 46Техническое сопровождение

Любые вопросы и замечания по библиотеке функций для модуля E-330 Вы можете задать по телефону (095) 257-1090 с 16.00 до 17.00 по будним дням. Фирма "L-card" гарантирует Вам консультации по всем возникшим у Вас вопросам.

## 47Описание библиотеки функций

### 48Функции конфигурации

#### 49Установка базового адреса (SETBASEADDRESS())

Формат вызова

void SETBASEADDRESS(int address);

Назначение

Устанавливает адрес принтерного порта, к которому подключен модуль E-330.

Параметры

- address -> адрес принтерного порта (обычно 0x278 или 0x378)

#### 50Проверка подсоединения модуля к компьютеру (PLATA_TEST())

Формат вызова

int PLATA_TEST();

Назначение

Проводит диагностику подсоединения модуля к компьютеру. Возвращает нулевое значение в случае успешного тестирования присутствия модуля E-330 с загруженным драйвером Lbios и ненулевое значение в противном случае. Ненулевое значение означает, что либо модуль не подсоединен к компьютеру, либо не был загружен драйвер LBIOS, либо значение базового адреса принтерного порта не соответствует установленному через функцию SETBASEADDRESS().

Параметры отсутствуют

Возвращаемое значение

- 0 модуль E-330 обнаружен

- 1 модуль E-330 не обнаружен.

#### 51Загрузка Lbios в модуль E-330 (LOAD_EPP_BIOS())

Формат вызова

int LOAD_EPP_BIOS(int Size, char *Data);

Назначение

Загружает Lbios в модуль E-330. Возвращает число 0x54 в случае успешной загрузки Lbios и любое другое число в противном случае.

Параметры

Size  	-> число загружаемых байт

Data  	->  массив с загружаемым кодом

#### 52Конфигурирование модуля (POWER_AND_PRINTER())

Формат вызова

void POWER_AND_PRINTER(int ModePower, int ModePrinter);

Назначение

Включает режим малого энерго-потребления и переводит модуль в режим работы принтера. Модуль 
E-330 может работать в режиме малого энергопотребления (при этом полностью отключается аналоговая часть модуля) и в режиме пропуска информации с параллельного порта на внешний принтер (для одновременного использования принтера, подключаемого к разъему модуля).

После загрузки драйвера Lbios20 модуль E-330 переходит в режим малого энергопотребления и в режим работы без внешнего принтера.

Параметры

ModePower -> 1 переводит модуль в режим малого энергопотребления

0 включает аналоговую часть модуля

ModePrinter -> 1 переводит модуль в режим работы с принтером

0 отключает режим работы с принтером

#### 53Состояние внешней памяти данных (MEMORY_STATE())

Формат вызова

int MEMORY_STATE();

Назначение

Возвращает размер установленной внешней памяти данных.

Параметры отсутствуют

Возвращаемое значение

- 0 	память не обнаружена

- 1	8 кСлов

- 2	32 кСлов

- 3	64 кСлова

- 4	128 кСлов

#### 54Установка типа принтерного порта (EPP_MODE())

Формат вызова

void EPP_MODE(int Mode);

Назначение

Сообщает драйверу о типе принтерного порта, к которому подключен модуль. Данную функцию необходимо вызвать в самом начале программе перед любым обращением к какой-либо функции из драйвера.

Параметр

- Mode=0 	-> Порт типа EPP

- Mode=1	-> Порт типа Bidirection

#### 55Установка задержки (SLOW_BOARD())

Формат вызова

void SLOW_BOARD(int Delay);

Назначение

При работе с двунаправленным портом (‘Bidirection’)  на некоторых машинах возможно возникновение сбоев при вводе через FIFO буфер. Для избежания этого необходимо замедление ввода по двунаправленному порту путем установки задержки при помощи функции SLOW_BOARD().

Параметр

Delay -> задержка (по умолчанию равная нулю).

#### 56Конфигурирование номера прерывания (INTR_SETUP())

Формат вызова

void INTR_SETUP(int IrqNumber);

Назначение

Данная функция сообщает драйверу о номере прерывания IRQ (зависит от номера принтерного порта, для LPT1 обычно IRQ=IRQ7, а для LPT2 IRQ=IRQ5).

Параметр

- IrqNumber = 0  соответствует IRQ5

- IrqNumber = 1  соответствует IRQ7

### 57Конфигурирование временных параметров модуля E-330

#### 58Назначение

На модуле E-330 имеется один встроенный в процессор счетчик-таймер, при помощи которого можно осуществлять синхронный ввод-вывод с аналоговых каналов. Таймер запускается установленным на модуле кварцевым генератором, что обеспечивает точную синхронизацию процессов ввода-вывода. На модуле E-330 установлен кварц 10 МГц, минимальный интервал, с которым программируется таймер составляет соответственно 100 нс. На модуле также имеется один дополнительный таймер, который используется для организации межканальной задержки при многоканальном вводе.

#### 59Описание таймера

Таймер управляется двумя регистрами: базовым 16-битным регистром, в котором хранится интервал ввода и 8-битным регистром масштабирования таймера, при помощи которого можно замедлять процессы ввода. Например, при установленном коэффициенте масштабирования равным нулю, максимальный интервал ввода равен 0xffff*100нс*(0+1)=6553.5 мкс, при коэффициенте масштабирования равным 99 максимальный интервал ввода составляет 0xffff*100нс*(99+1)=655.350 мс.

#### 60Установка временных параметров (SET_TIME_PARAMETERS())

Формат вызова

void SET_TIME_PARAMETERS(int Rate, int Scale, int Del1, int Del2);

Параметры

Rate   -> Интервал работы таймера (16-битный)

Scale  -> Масштаб работы таймера (8-битный)

Реальный интервал работы таймера равен: Rate*(Scale+1)*0.1 мкс

Del1   -> Межканальная задержка для функции KADR() и ADCHAN().

Реальная задержка равна: Del1*0.1+0.3 мкс

Del2   -> Межканальная задержка для всех функций синхронного ввода (типа TIMER_INPUT()). Реальная задержка равна: Del2*0.1+0.9 мкс. Минимальное значение параметра Del2 составляет '7'.

### 61Работа с аналоговыми каналами

#### 62Назначение

Функции данного раздела служат для обеспечения ввода аналоговых сигналов в компьютер в  асинхронном и синхронном режиме.

В программном обеспечении реализованы различные варианты ввода с АЦП. Выбор конкретного режима зависит от конкретной решаемой задачи. Можно выделить пять различных режимов ввода:

- Асинхронный ввод при помощи функций ADCHAN() или KADR(). При вызове данных функций программа запрашивает у модуля E-330 текущие значения по указанным каналам АЦП. Время выполнения функции ADCHAN() примерно равно 25 мкс, а функции KADR() примерно 20 мкс, умноженным на число вводимых каналов АЦП.

- Синхронный ввод при помощи функции TIMER_INPUT(). Данная функция производит набор массива отсчетов с указанных каналов АЦП. Ввод производится кадрами (под кадром понимаются Nch отсчетов с указанных каналов АЦП) с синхронизацией каждого кадра. Управление синхронизацией ввода производится при помощи функции SET_SYN_PARAMETERS(), которая может устанавливать синхронизацию кадров как по внутреннему таймеру, так и по внешнему цифровому импульсу. Также при помощи этой функции можно задавать синхронизацию начала ввода всего массива. Ввод с АЦП в данном режиме производится при помощи двойного FIFO буфера. Модуль постоянно производит ввод во внутренний FIFO буфер, а компьютер, после заполнения текущей половинки буфера, производит быстрое считывание введенной половинки (при этом на ввод каждого байта информации затрачивается примерно 1 мкс), а модуль тем временем продолжает ввод во вторую половинку буфера. Размер FIFO буфера можно изменять при помощи функции SET_FIFO_PARAMETERS(). В том случае, если ввод производится с синхронизацией от внутреннего таймера, интервал ввода может меняться от 2.0 мкс до 1.5 секунды.

- Синхронный ввод при помощи функции TIMER_INPUT_START() и GET_FIFO(). Данный режим аналогичен режиму ввода TIMER_INPUT() (пункт II), за исключением того, что при вызове функции TIMER_INPUT() ввод данных происходит внутри самой функции, а при вызове функции TIMER_INPUT_START() программа только дает старт вводу во внутренний FIFO буфер без реального считывания данных. Для чтения данных в этом режиме надо использовать функцию GET_FIFO(), которая дожидается заполнения текущей половинки буфера и производит его считывание. Возможен вариант работы, когда после заполнения каждой половинки буфера модуль E-330 генерирует прерывание IRQ5 или IRQ7 в компьютере (см. функцию TIMER_INPUT_IRQ_START()), а обработчик прерывания производит считывание введенной половинки. Данный режим удобно использовать для обеспечения работы в реальном масштабе времени, когда одновременно с вводом необходимо производить какие-либо вычисления, рисование на экране, сохранение данных на диске и т.п.

- Синхронный покадровый ввод по прерываниям при помощи функции void IRQ_SLOW_START(). В данном режиме после ввода каждого кадра (набор отсчетов по указанным каналам), модуль генерирует прерывание, обработчик которого должен считать введенные значения. Интервал ввода при этом может меняться от 100 мкс до 15 часов.

- Синхронный ввод во внутреннюю память модуля при помощи функции SOFT_MEMORY_START() и SOFT_MEMORY_PREPARE(). В данном режиме модуль E-330 производит ввод указанного количества отсчетов во внутреннюю память. После ввода указанного количества отсчетов, модуль передает их из внутренней памяти в компьютер при помощи функции GET_INPUT_DATA(). Минимальный интервал ввода в данном режиме составляет 2.0 мкс на канал.

#### 63Однократный ввод с переустановкой канала  АЦП (ADCHAN())

Формат

int ADCHAN(int Channel);

Назначение

Устанавливает заданный канал АЦП и осуществляет аналого-цифровое преобразование. Данная функция удобна  для осуществления асинхронного ввода с разных каналов АЦП. Возвращает результат преобразования по каналу 'Channel'.

Параметры 	Channel - номер канала АЦП

Пример

main()

{

// введем значение с первого канала и выведем преобразованное

// значение кода в вольты

cprintf("\n\r Напряжение на первом канале = %f", ADCHAN(0)*5.12/2048);

}

#### 64Однократный ввод последовательности каналов АЦП (KADR())

Формат

void KADR (int Nch, int *Data);

Назначение

Вводит Nch отсчетов с каналов АЦП в массив Data. Т. е. если Вам, например, требуется ввести по одному значению с трех каналов АЦП, то Вы можете сформировать целочисленный массив Channels из 3 элементов, при этом первый будет равен коду для первого канала, второй для следующего и т. д.

Параметры

- Data		целочисленный массив, в который будут помещены результаты ввода с Nch каналов

- Nch		число каналов

Пример

main()

{

int i, Nch=3,  Channels[16]={0, 1, 2}, Data[16];

// установим параметры многоканального ввода

SET_SOFT_PARM(Nch, Channels);

// введем первые три канала

KADR(Nch, Data);

// нарисуем на экране их значения в кодах АЦП (-2048 .. 2047)

for(i=0; i < 3; i++) cprintf("\n\r Канал N%d = %d", i+1, Data[i]);

}

#### 65 Установка параметров ввода (SET_SOFT_PARM())

Формат

void SET_SOFT_PARM(int Nch, int *Channels);

Назначение

Функции ввода (KADR(), TIMER_INPUT(), SOFT_MEMORY_START()) предполагают, что модулю предварительно при помощи функции SET_SOFT_PARM() были переданы параметры многоканального ввода, а именно, число вводимых каналов и их номера.

Параметры

- Nch		число каналов

- Channels	Целочисленный массив с номерами каналов АЦП, по которым будут вводится данные.

#### 66Синхронный ввод (TIMER_INPUT())

Формат вызова

void TIMER_INPUT(int Nhalf, int Size, int *Data);

Назначение

Данная функция осуществляет синхронный одноканальный или многоканальный ввод  (по умолчанию синхронизация происходит от таймера). При вводе используется режим двойного FIFO буфера. При этом модуль E-330 постоянно осуществляет циклический ввод во внутренний FIFO буфер, а компьютер  считывает половинки FIFO буфера. Поэтому размер вводимых данных задается в половинках FIFO буфера. По умолчанию размер FIFO буфера устанавливается в значение 400. Если на модуле имеется внешняя память данных, то размер FIFO буфера можно увеличить до 8192.

Параметры

- Data		Целочисленный массив, в который будут помещены вводимые отсчеты

- Nhalf 	Число половинок FIFO буфера, подлежащих вводу

- Size  	Установленный размер половинки FIFO буфера (по умолчанию 200)

Пример многоканального ввода

main()

{

int i, j, Data[100], Npoint=20, Channels[16]={0,1,2,3};

int  Nch=4, Rate=16;

// посчитаем, сколько нужно ввести половинок FIFO буфера

Nhalf=(Npoint*Nch+200)/200;

// установим параметры для многоканального ввода

SET_SOFT_PARM(Nch, Channels);

// установим интервал ввода и межканальную задержку

SET_TIME_PARAMETERS(Rate, 0, 40, 11);

// введем нужное количество данных

TIMER_INPUT(Nhalf, 200, Data);

// выключим ввод

STOP_FUNC();

// выведем первые два кадра

for(i=0; i < 2; i++) for(j=0, cprintf("\n\rКадр=%2d", i+1); j < Nch; j++)

cprintf("Канал #%2d=%5d, ", j+1, Data[i*Nch+j]);

}

#### 67Старт ввода с синхронизацией от таймера (TIMER_INPUT_START())

Формат вызова

void TIMER_INPUT_START(void);

Назначение

Запуск быстрого синхронного ввода (максимальная частота ввода 454 кГц). Данную функцию можно использовать для обеспечения работы в реальном масштабе времени, когда модуль накапливает данные во внутреннем FIFO буфере, а компьютер время от времени считывает половинку буфера и обрабатывает его, а модуль тем временем продолжает ввод в FIFO.

Параметры

Отсутствуют

#### 68Чтение половинки FIFO (GET_FIFO())

Формат вызова

void GET_FIFO(int Size, int *Data);

Назначение

Функция вводит одну половинку FIFO буфера.

Параметры

- Data		Целочисленный массив, в который будут помещены вводимые отсчеты

- Size  	Размер половинки FIFO буфера

#### 69Выключение синхронного ввода-вывода (STOP_FUNC())

Формат вызова

void STOP_FUNC(void);

Назначение

Выключение синхронного ввода-вывода. Данную функцию надо вызывать после завершения работы функций TIMER_INPUT(), START_LOOP_DAC().

### 70Синхронизация ввода с АЦП (SET_SYN_PARAMETERS())

Формат вызова

void SET_SYN_PARAMETERS(int SMode, int TtlMask, int AdChannel, int AdValue);

Назначение

Для решения некоторых задач требуется начинать процесс ввода с АЦП только после какого-либо события: превышения уровня на одном из каналов АЦП, после изменения уровня на цифровой линий и т. п. Для решения подобных задач служит описываемая функция. Она позволяет устанавливать режим синхронизации на функции синхронного ввода с АЦП TIMER_INPUT(), TIMER_INPUT_START(), SOFT_MEMORY_START() (она не воздействует на функции асинхронного ввода типа ADCHAN(), KADR()).

Параметры

SMode - тип синхронизации

- SMode = 0 -> синхронизация старта выключена (по умолчанию). При этом ввод начинается непосредственно после передачи последнего параметра ввода процессору ADSP.

- SMode = 1 -> синхронизация старта по каналу АЦП. При синхронизации по каналу АЦП программа дожидается заданного превышения порогового значения на заданном канале АЦП и, после достижения такого значения, начинает вводить данные (первый ввод произойдет примерно через 5 мкс после достижения порогового значения).

- SMode = 2 -> зарезервирована

- SMode = 3 -> синхронизация старта по цифровому биту. При этом программа дожидается заданного перехода на заданной цифровой линии и после перехода начинает вводить данные с заданным интервалом ввода (первый ввод произойдет примерно через 1 мкс после перепада). Точность синхронизации по цифровому биту 100нс.

- SMode = 4 -> синхронизация старта по каналу АЦП. При синхронизации по каналу АЦП программа дожидается заданного превышения порогового значения на заданном канале АЦП и, после достижения такого значения, начинает вводить данные. При этом для синхронизации используется аналоговый компаратор (для этого необходимо наличие на модуле E-330 компаратора и ЦАПа), при помощи которого точность синхронизации достигается равной 200 нс. В данном режиме синхронизация будет происходить всегда по превышению уровня вне зависимости от параметра TtlMask.

TtlMask - зависит от SMode

В режиме синхронизации по каналу АЦП параметр TtlMask определяет, ожидается ли превышение порогового значения или 'понижение'

- TtlMask=1  начало ввода начнется после того, как по указанному каналу АЦП код с АЦП (от -2048 до 2047) превысит пороговое значение (т.е. для порога 1000 это значения > 1000 (1001, 1002 и т.д.),для порога -1000 это -999, -998и т.д.)

- TtlMask=0  начало ввода начнется после того, как по указанному каналу АЦП код (от -2048 до 2047) станет меньше порогового значения

В режиме синхронизации по цифровому биту TtlMask означает 16 битную маску входных TTL линий, по которой будет происходить синхронизация (например при TtlMask=1 синхронизация будет идти по первой TTL линии).

Параметр AdChannel определяет номер аналогового канала. по которому производится синхронизация.

Параметр AdValue определяет пороговое значение при синхронизации по аналоговому каналу.

Пример

В данном примере ввод начинается только после того, как на втором канале АЦП превысится установленное  пороговое значение (во избежание зависания пороговое значение установлено равным -1000).

main()

{

int i, TtlMask, SynchroAdChannel, AdPorog, SMode, SMode=1;

int Data[100], NPoint=20, Nch=4, Channels[16]={0,1,2,3};

int Rate=20, Nhalf;

// ждем превышения

TtlMask=1;

// второй канал синхронизации

SynchroAdChannel=1;

// установим пороговое значение

AdPorog=-1000;

// установим режим синхронизации

SET_SYN_PARAMETERS(1, TtlMask, SynchroAdChannel, AdPorog);

Nhalf=(NPoint*Nch+200)/200;

// устиановим параметры ввода

SET_SOFT_PARM(Nch, Channels);

SET_TIME_PARAMETERS(Rate, 0, 40, 11);

// введем данные

TIMER_INPUT(Nhalf, HalfSize, Data, 1);

// выключим ввод и отключим синхронизацию по АЦП

STOP_FUNC();

SET_SYN_PARAMETERS(0, 0, 0,0);

}

### 71Ввод во внутреннюю память

#### 72Базовая функция ввода во внутреннюю память (SOFT_MEMORY_PREPARE())

Формат вызова

void SOFT_MEMORY_PREPARE(unsigned long Npoint, int PageNumber, int OffsetNumber, int DelayCh, int RestartMode);

Назначение

При вводе в компьютер аналоговых сигналов на частотах, превышающих 350 кГц, в зависимости от быстродействия компьютера, могут возникать сложности из-за неуспевания шины ISA BUS принимать данные, Для гарантировано надежного ввода данных вне зависимости от компьютера единственным выходом оказывается ввод во внутреннюю память модуля E-330, при этом алгоритм ввода приобретает следующий вид : вначале драйвер осуществляет быстрый ввод во внутреннюю память, после чего компьютер может, когда захочет, считать внутреннюю память модуля E-330. К сожалению, при этом становятся невозможными реализации работы в реальном масштабе времени, поскольку после заполнения внутренней памяти модуля, ввод прекращается до тех пор, пока компьютер не считает введенные данные.

Параметры

- Npoint	Число вводимых отсчетов в формате четырехбайтного целого числа.  Внимание !!! Его необходимо передать преобразованным по формуле :  N=0x7fffffff-Otschet; где Otschet -> число вводимых отсчетов (т.е. число вводимых аналоговых каналов, умноженное на число вводимых кадров).

- PageNumber	Память данных на модуле делится на страницы по 8 кСлов номерами страниц от 0 до 15. Программа в процессе ввода сама отслеживает переходы через страницы, поэтому Вам достаточно дать только начальный адрес для ввода данных, как правило, это номер первой страницы и нулевое смещение в ней.

- OffsetNumber	см. описание PageNumber.

- DelayCh	Данный параметр позволяет управлять межканальной задержкой при вводе в память (т.е. при медленно устанавливающемся аналоговом тракте можно увеличить интервал установления номера канала), минимальное значение 2. Реальная задержка в микросекундах между каналами рассчитывается по формуле: Time=0.1*(DelayCh+16), где DelayCh значение передаваемого параметра. Межканальная задержка при данном вводе не зависит от межканальной задержки, устанавливаемой при помощи функции SET_TIME_PARAMETERS().

- RestartMode Данный параметр определяет, как программа будет вести себя после завершения ввода:

- Restart_mode=0  режим с программным рестартом, в этом режиме после считывания введенных данных для продолжения ввода надо вызвать функцию SOFT_MEMORY_RESTART()

- Restart_mode=1  функцию SOFT_MEMORY_RESTART() вызывать не нужно, ввод начнется немедленно после передачи последнего слова введенных данных в компьютер

Пример

main()

{

int i, BoardPage=0, BoardOffset=0, restart_mode;

int NPoint=500, Nch=4, Rate=80, Channels[16]={0,1,2,3};

int DelayMem, Data[2000];

// программный рестарт

restart_mode=0;

// межканальная задержка 1.8 мкс

DelayMem=2;

SET_SOFT_PARM(Nch, Channels);

// интервал ввода 2 мкс на канал 4*20=80

SET_TIME_PARAMETERS(Rate, 0, 40, 11);

SOFT_MEMORY_PREPARE(0x7fffffffL-(long)NPoint*(long)Nch,  BoardPage, BoardOffset, DelayMem,

restart_mode);

SOFT_MEMORY_START();

// подождем завершения ввода

while (!TEST_FOR_INPUT_END());

// введем данные из модуля E-330

GET_INPUT_DATA(Data, NPoint*Nch);

// теперь, если надо снова начать ввод, то надо

// вызвать функцию SOFT_MEMORY_RESTART()

STOP_FUNC();

}

#### 73Проверка завершения ввода в память (TEST_FOR_INPUT_END())

Формат вызова

int TEST_FOR_INPUT_END();

Назначение

Позволяет узнать, не завершён ли ввод во внутреннюю память. Возвращает 1, если ввод завершен и 0 -  в противном случае.

Параметры

Отсутствуют

Пример

См. описание SOFT_MEMORY_PREPARE().

#### 74Старт ввода во внутреннюю память (SOFT_MEMORY_START())

Формат вызова

void SOFT_MEMORY_START();

Назначение

Запускает функцию ввода в соответствии с параметрами, установленными при помощи функции SOFT_MEMORY_PREPARE().

Параметры

Отсутствуют

Пример

См. описание SOFT_MEMORY_PREPARE().

#### 75Чтение введенных данных из памяти модуля (GET_INPUT_DATA())

Формат вызова

void GET_INPUT_DATA(int *Data, int Npoint);

Назначение

Ввод данных из памяти модуля.

Параметры

- Data 	Адрес массива, в который записываются данные.

- Npoint	Число записываемых слов.

Пример

См. описание SOFT_MEMORY_PREPARE().

#### 76"Рестарт" ввода во внутреннюю память (SOFT_MEMORY_RESTART())

Формат вызова

void SOFT_MEMORY_RESTART();

Назначение

Данную функцию необходимо вызывать при программном типе рестарта для нового ввода в память модуля без переустановки параметров.

Параметры

Отсутствуют

Пример

См. описание SOFT_MEMORY_PREPARE().

### 77Работа с прерываниями

#### 78Назначение

На модуле предусмотрена возможность двух принципиально различных режимов ввода по прерываниям. В одном режиме используется ввод через FIFO буфер с генерированием прерывания после заполнения каждой половинки FIFO буфера, при этом обработчик прерывания должен считывать половинку FIFO буфера. В другом режиме модуль вводит один кадр (последовательность заранее заданных каналов)  и генерирует прерывание, обработчик которого должен считать введенный кадр. В том случае, если необходимо работать с модулем на больших частотах в реальном масштабе времени, когда одновременно со вводом необходимо решать еще какие-либо задачи (например, запись вводимых данных на диск, отображение на экране и т.п.) удобно использовать режим ввода по прерываниям через FIFO буфер.  Если же оцифровка данных происходит медленно (от нескольких раз в час до 10 кГц) то можно пользоваться режимом покадрового ввода с генерированием прерываний. При этом имеется возможность добавления еще одного 16-битного счетчика для реализации медленных интервалов ввода.

#### 79Установка обработчика прерывания (SET_IRQ_HANDLER())

Формат вызова

void SET_IRQ_HANDLER(interrupt *Vector);

Назначение

Инициализирует контроллер прерываний и устанавливает функцию - обработчик прерывания. Номер прерывания задается при помощи функции INTR_SETUP(). После завершения использования прерываний необходимо восстановить старый обработчик прерываний, вызвав функцию RESTORE_OLD_HANDLER().

Параметры

Vector - новый обработчик прерывания IRQ5 или IRQ7.

#### 80Прерывания с покадровым вводом с АЦП (IRQ_SLOW_START())

Формат вызова

void IRQ_SLOW_START(int TimeDelay)

Назначение

Запускает покадровый ввод по прерываниям. Параметры ввода одного кадра задаются при помощи функции SET_SOFT_PARM(). В данном режиме интервал ввода может меняться от микросекунд до часов, благодаря введению еще одного 16 - битного счетчика TimeDelay.

Параметры

TimeDelay -> дополнительный временной счетчик.

Результирующий интервал ввода определяется тремя параметрами:

- параметром Rate функции SET_TIME_PARAMETERS (16-битный параметр)

- параметром Scale функции SET_TIME_PARAMETERS (8-битный параметр)

- параметром IrqPeriod описываемой функции (16-битный параметр)

Интервал ввода будет равен: Rate*(Scale+1)*IrqPeriod*0.1 мкс

Пример использования прерываний смотрите в файле "main.c" после строки  'case 11:'

#### 81Сброс флага прерываний (RESET_IRQ)

Формат вызова

void RESET_IRQ(void);

Назначение

Драйвер-обработчик прерывания IRQ должен перед выходом из обработки прерывания сбросить регистр прерывания в компьютере. Для этого достаточно вызвать функцию RESET_IRQ().

Параметры Отсутствуют.

#### 82Чтение отсчетов из обработчика покадрового прерывания (IRQ_GET_WORD())

Формат вызова

int IRQ_GET_WORD()();

Назначение

При генерировании покадрового прерывания обработчик прерывания должен считать введенные значения с каналов АЦП при помощи функции IRQ_GET_WORD(). Каждый отсчет представлен в виде двубайтного знакового целого числа.

Параметры

Отсутствуют.

#### 83Выключение прерываний (RESTORE_OLD_HANDLER())

Формат вызова

void RESTORE_OLD_HANDLER()(void);

Назначение

Выключает режим генерации прерываний на модуле и восстанавливает контроллер прерываний PC. Данную функцию необходимо вызывать после завершения использования платы в режиме генерирования прерываний.

Параметры

Отсутствуют.

#### 84Прерывания с вводом через FIFO (TIMER_INPUT_IRQ_START())

Формат вызова

void TIMER_INPUT_IRQ_START()

Назначение

Запускает ввод через FIFO буфер по прерываниям. Данная функция полностью аналогична функции TIMER_INPUT(), за исключением того, что функция TIMER_INPUT_IRQ_START() одновременно разрешает модулю генерирование прерываний после ввода каждой половинки FIFO буфера.

Параметры Отсутствуют

Пример использования прерываний смотрите в файле "main.c" после строки  'case 12:'

### 85Цифро-аналоговые каналы

#### 86Назначение

На модуле может быть установлен один Цифро-Аналоговый Преобразователь (в дальнейшем ЦАП), при помощи которого можно управлять внешними устройствами, генерировать сигналы произвольной формы и т. п.

#### 87Асинхронный вывод на ЦАП (OUTDA())

Формат вызова

void OUTDA(int Code);

Назначение

Устанавливает выходное напряжение на ЦАПе в соответствии с кодом Code.

Параметры

Code - выводимый код на ЦАП (см. описание форматов данных).

#### 88Синхронный вывод на ЦАП (START_LOOP_DAC())

Формат вызова

void START_LOOP_DAC(void);

Назначение

На модуле предусмотрена возможность работы в качестве генератора сигналов. Для перевода модуля в этот режим вначале при помощи функции SET_DAC_BUFER() устанавливаются параметры вывода (число выводимых точек и сам выводимый на ЦАП массив), после чего при помощи функции START_LOOP_DAC() запускается циклический вывод переданного массива на ЦАП с интервалом времени, установленном при помощи функции SET_TIME_PARAMETERS().

#### 89 Установка параметров для циклического вывода на ЦАП (SET_DAC_BUFER())

Формат вызова

void SET_DAC_BUFER(int Npoint, int *Data);

Назначение

Передает модулю E-330 размер массива для циклического вывода на ЦАП и сам массив.

Параметры

- Data		Целочисленный массив устанавливаемых на ЦАПе кодов

- Npoint	Размер массива. Максимальный размер зависит от наличия внешней памяти данных и равен 400 для модуля без дополнительной памяти данных и 8192 для модуля с внешней памяти данных.

Пример

#include <math.h>

main()

{

int i, Data[400];

// сформируем массив с одним периодом синуса

for(i=0; i < 400; i++) Data[i]=2047*sin(M_PI*2*i/400);

// установим интервал между двумя отсчетами - 1мкс

SET_TIME_PARAMETERS(10, 0, 40, 11);

// передадим массив в модуль

SET_DAC_BUFER(400, Data);

// запустим циклический вывод до нажатия на клавишу

START_LOOP_DAC();

while(!kbhit());

// выключим циклический вывод на ЦАП

STOP_FUNC();

}

#### 90Установка номера ЦАПа (SET_DA_NUMBE())

Формат вызова

void SET_DA_NUMBER(int DacNumber);

Назначение

Данная функция зарезервирована для использования с версиями модуля E-330, в которых имеется возможность установки двух ЦАПов. После вызова SET_DAC_NUMBER() функции OUTDA(), START_LOOP_DA(), будут работать с указанным ЦАПом в параметре DacNumber.

Параметры

DacNumber -> 0 Первый ЦАП

DacNumber -> 1 Второй ЦАП

### 91Цифровые ТТЛ линии

#### 92Чтение цифровых линий (TTL_IN())

Формат вызова

int TTL_IN();

Назначение

Возвращает состояние 16 цифровых ТТЛ линий

Параметры

Отсутствуют

#### 93Вывод на цифровые линии (TTL_OUT())

Формат вызова

void TTL_OUT(int Code);

Назначение

Функция установки 16 цифровых линий в соответствии с битами параметра 'Code'.

Параметры

Code - устанавливаемый код

Пример

main()

{

// выведем все нули

TTL_OUT(0);

// выведем все единицы

TTL_OUT(0xffff);

}

### 94Вспомогательные функции

#### 95Установка размера и типа FIFO (SET_FIFO_PARAMETERS())

Формат вызова

void SET_FIFO_PARAMETERS(int Size, int Mode);

Назначение

Для повышения максимальной частоты ввода предусмотрено два специализированных типа FIFO буфера, при которых происходит либо сжатие вводимых сигналов перед передачей в компьютер, либо передача отсчетов в формате 8-битного знакового байта.

Параметры

- Size  	->  Размер FIFO буфера. Размер FIFO не должен превышать число 400 (если отсутствует внешняя память данных) или 8192 (если присутствует внешняя память данных) и должен быть кратным четырем.

- Mode	-> Тип FIFO буфера

  - 0 -> Стандартный FIFO буфер. Каждый отсчет передается в виде двубайтного целого знакового числа.

  - 1 -> Однобайтный FIFO буфер. При этом каждый отсчет передается в виде одного знакового байта, представляющего из себя старшие 8 бит 12-битного кода АЦП, т.е. происходит как бы перевод АЦП в 8-битный режим.

  - 2 -> Сжимающий FIFO. При этом каждые два последовательные отсчета передаются в виде трех байтов. При этом первый байт соответствует младшему байту кода АЦП для первого отсчета. Младшая тетрада второго байта содержит старшие 4 бита кода АЦП для первого отсчета, а старшая содержит младшие четыре бита для второго отсчета. Третий байт содержим старшие восемь бит второго отсчета.

Примеры использования различных FIFO буферов смотрите в файле MAIN.C (режимы 6 и 7).

#### 96Запрещение прерываний (DISABLE_INT())

Формат вызова

void DISABLE_INT(void);

Назначение

При синхронном вводе возможны сбои из-за возникновения прерываний в компьютере. Для того, чтобы ввод происходил максимально надежно и не зависел от прерываний компьютера необходимо на время ввода запрещать прерывания.

#### 97Разрешение прерываний (ENABLE_INT())

Формат вызова

void ENABLE_INT(void);

Назначение

Если использовалась функция запрещения прерываний, то, после завершения ввода, необходимо разрешить прерывания, вызвав функцию ENABLE_INT().

#### 98Запись по адресу в порт DSP (WRITE_BY_ADDRESS())

Формат вызова

void WRITE_BY_ADDRESS(int Address, int Data);

Назначение

Данная функция имеет скорее тестовый смысл. Она позволяет асинхронно записать любое слово по конкретному адресу в DSP (см. Главу 3).

Параметры

- Address->  Адрес, по которому будет сделана запись

- Data	->  Записываемые данные

Пример записи на цифровые линии через порт DSP

main()

{

// запишем число 0xaa55

// адрес порта цифровых линий со стороны DSP 0x2003

WRITE_BY_ADDRESS(0x2005, 0xaa55);

}

#### 99Чтение по адресу из порта DSP (READ_BY_ADDRESS())

Формат вызова

int READ_BY_ADDRESS(int Address);

Назначение

Данная функция имеет скорее тестовый смысл. Она позволяет асинхронно считать любое слово по конкретному адресу из DSP (см. Главу 3).

Параметры

- Address->  Адрес, по которому будет сделано чтение

Пример чтения цифровых линии через порт DSP

main()

{

int i;

// адрес порта цифровых линий со стороны DSP 0x2005

i=READ_BY_ADDRESS(0x2005);

}

# 100НИЗКОУРОВНЕВОЕ Описание МОДУЛЯ E-330

## 101 Структурная схема модуля E-330

Процессор

ADSP-2105

ВНЕШНИЕ     РАЗЪЁМЫ

ТТЛ

Входы

(16)

ТТЛ

Выходы

(16)

К

а

н

а

л

1

+

К

а

н

а

л

1

-

К

а

н

а

л

16

+

К

а

н

а

л

16

-

МУЛЬТИПЛЕКСОР  2(16 в 1)

ИЛИ 32 в 1

Усилитель

ОУ

+



АЦП

ЦАП

T
T
L

D
S
P

I
N

T
T
L

D
S
P

O
U
T

D

A

C

I

N

P

U

T

C

T

R

L

S

Т

А

R

Т

A

D

R

E

A

D

A

D

D

A

T

A

Адреса процессора ADSP

Память данных

Reset, Irq2, FI, FO

Компаратор

IRQ0

Модуль E-330

Интерфейс связи

с EPP портом

ПОРТ EPP

Управление модулем и обмен данными осуществляется через порт данных принтерного порта с устанавливаемыми и сбрасываемыми битами готовности.  Управление аналоговым вводом и выводом, частотой преобразования и т. п. осуществляется процессором ADSP-2105. При помощи порта режима и порта данных принтерного порта в процессор можно загрузить программу, которая будет осуществлять требуемые алгоритмы ввода - вывода. Фирменный драйвер Lbios20 работает по принципу команд, когда управление происходит по двум линиям :  вначале передается команда, а затем через порт данных осуществляется передача параметров и прием данных. При записи команды, число записывается в порт данных и одновременно с этим в процессоре ADSP генерируется прерывание IRQ2.

Всеми периферийными устройствами на модуле  управляет процессор ADSP через собственное пространство адресов ввода - вывода.

## 102Адресное пространство со стороны компьютера

Таблица G Описание портов PC

| Адрес порта | Направление | Описание |
| --- | --- | --- |
| BASE | Чтение/Запись | Порт данных Centronix |
| BASE+1 | Чтение | Порт состояния Centronix |
| BASE+2 | Чтение/Запись | Порт управления Centronix |
| BASE+3 | Чтение/Запись | Порт адреса EPP |
| BASE+4 | Чтение/Запись | Порт данных EPP |

BASE - базовый адрес EPP (обычно 0x378 или 0x278).

### 103Формат порта управления Centronix (запись BASE+2)

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | DIR | IRQEN | SLCIN | INIT | AFX | STB |

Описание битов:

- DIR	-> переключение направления передачи контроллера принтерного порта (0 из компьютера, 1 в компьютер)

- IRQEN -> разрешение прерывания по отрицательному перепаду ACK (с '0' в '1')

- SLCIN -> совместно с INIT используется для сброса DSP

- INIT	-> сигнал сброса принтера и модуля E-330. При SCLIN=0 вместо сброса вырабатывается IRQ2 на DSP

- STB	-> переключение направления передачи на модуле E-330, при этом '1' соответствует записи в модуль, а '0' - чтению из модуля.

Для того, чтобы программа работала со всеми контроллерами принтерных портов необходимо соблюдать ряд условий:

- Биты D6,D7 необходимо держать в том состоянии, в которое их устанавливает BIOS компьютера. Для этого можно перед записью в регистр управления предварительно считывать его состояние и накладывать маску на необходимые биты.

- Порт управления всегда доступен для чтения. Однако на некоторых контроллерах бит DIR при чтении всегда становится равным единице, поэтому на бит DIR необходимо всегда накладывать маску.

- Во избежание сбоев, желательно не изменять одновременно значения более двух линий порта управления.

- В том случае, если бит DIR=1, нельзя производить чтения из порта данных EPP, не убедившись, что данные со стороны модуля уже поступили, поскольку некоторые контроллеры при этом могут зависнуть.

### 104Пример передачи байта в модуль

Запись данных в модуль производится только через стандартный принтерный порт без использования возможностей EPP.

#define CONTROL 	0x37A

#define DATA		0x378

ByteOut(int Data)

{

int i;

// на всякий случай переведем контрольный регистр в начальное состояние

i=inportb(CONTROL) & 0xd0;

outportb(CONTROL, i= i | 0xd);

// запишем передаваемый байт

outportb(DATA, Data);

// сгенерируем строб записи байта

outportb(CONTROL, i=i & 0xd7);

outportb(CONTROL, i=i | 0x7);

outportb(CONTROL, i=i & 0xfd);

// вернем контроллер в исходное состояние

outportb(CONTROL, i=i | 0xd);

outportb(CONTROL, i=i & 0xfe);

}

### 105Пример передачи команды в модуль

#define CONTROL 	0x37A

#define DATA		0x378

CommandOut(int Data)

{

int i;

// вначале запишем байт данных в порт (см. функцию выше)

ByteOut(Data);

// запретим прерывания

_disable();

// на всякий случай переведем контрольный регистр в начальное состояние

i=inportb(CONTROL) & 0xd0;

outportb(CONTROL, i= i | 0xd);

// сгенерируем IRQ2 на процессоре ADSP-2105

outportb(CONTROL, i= i & 0xf7);

outportb(CONTROL, i= i & 0xf1);

outportb(CONTROL, i= i | 4);

// вернем контроллер в исходное состояние

outportb(CONTROL, i= i | 0xd);

outportb(CONTROL, i= i & 0xfe);

// разрешим прерывания

_enable();

}

### 106Пример чтения массива в режиме EPP

#define CONTROL 	0x37A

#define DATA_EPP	0x37C

DataIn(int  *Array, int N)

// Array -> двубайтный массив

// N 	->  число читаемых двубайтных слов

{

int i, j;

// на всякий случай переведем контрольный регистр в начальное состояние

i=inportb(CONTROL) & 0xd0;

outportb(CONTROL, i= i | 0xd);

// переведем порт принтера в режим чтения по EPP

outportb(CONTROL, i=i | 0x24);

// считаем массив

for(j=0; j < N; j++) Array[j]=inport(DATA_EPP);

// вернемся из режима чтения

i  &= 0xd0;

outportb(CONTROL, i=i  | 0x2c);

outportb(CONTROL, i=(i & 0xd0)  | 0xc);

}

### 107Особенности работы с двунаправленным портом

При вводе в режиме EPP после ввода каждого байта происходит аппаратная установка и сброс бита готовности FLAG_IN в модуле. При работе с двунаправленным портом при чтении каждого байта необходимо через порт управления генерировать строб чтения, чтобы модуль понял, что из него считали байт.

Пример ввода байта по двунаправленному порту смотрите в файле Eppdrv.asm, функция GetSpeedBidir.

## 108Адресное пространство процессора ADSP-2105

Всё управление периферийными устройствами (АЦП, ЦАП, усиление) осуществляется процессором ADSP через пространство ввода - вывода. Базовый адрес предполагается равным BASE=2000H в шестнадцатеричной системе счисления.

Пространство ввода - вывода расположено во второй половине внешней памяти данных процессора. На модуле дешифрируются только младшие три бита на шине адреса, поэтому базовый адрес пространства ввода - вывода модуля можно устанавливать кратным восьми (3xx0H). Возможность изменения базового адреса регистров очень удобна для установки задержки на чтение нулевого регистра. Внешняя память ADSP разбита на последовательные блоки, на каждый из которых можно устанавливать индивидуальную задержку (Wait State) на обращение к этой области. При этом можно часть регистров расположить в одной области памяти, а часть в другой, что позволит, установив задержку на одну область памяти, не замедлить доступ к регистрам в другой.

| Название порта | Назначение | Адрес | Число бит |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA (Чтение) | Прием данных в компьютер | 2000H | 8 |
| DATA (Запись) | Передача данных из компьютера | 3400H | 8 |
| START AD (Чтение) | Старт АЦП | 2001H | ------- |
| READ AD (Чтение) | Чтение АЦП | 2002H | 16 |
| INPUT CTRL (Запись) | Управление коммутатором (номером канала АЦП) и коэффициентом усиления | 2002H | 8 |
| FLAG (Чтение) | Чтение бита готовности на прием данных | 2003H | 1 бит |
| PAGE (Запись) | Установка номера страницы памяти данных | 2004H | 4 |
| TTL (Чтение) | Чтение 16 цифровых линий | 2005H | 16 |
| TTL (Запись) | Вывод на 16 цифровых линий | 2005H | 16 |
| DAC (Запись) | Установка напряжения на первом ЦАПе | 2006H | 12 |
| DAC2 (Запись) | Установка напряжения на втором ЦАПе | 2007H | 12 |
| POWER OFF (Запись) | Выключение аналоговой части модуля и включение работы с принтером | 2003H | 2 |

### 109Порт данных (DATA)

На модуле аппаратно реализован порт данных с автоматически устанавливаемыми и сбрасываемыми битами готовности. До тех пор, пока со стороны компьютера в порт данных не было записано какое-либо значение, соответствующий бит готовности, доступный процессору ADSP через порт FLAG  будет равен единице. После записи любого числа в порт данных со стороны компьютера соответствующий бит готовности установится в ноль. После того как процессор ADSP считает переданное значение из порта данных бит готовности снова примет единичное значение. Аналогично производится запись в порт данных. Бит готовности передачи данных в компьютер доступен через линию FI (FLAG IN) процессора ADSP-2105. На порт данных чтения от компьютера необходимо установить один Wait State.

### 110Старт АЦП

Запуск Аналого-Цифрового Преобразования производится программно путем чтения по адресу START AD. После запуска АЦП ровно через 1.6 мкс результат преобразования можно будет прочитать по адресу

READ AD. Отслеживать завершение преобразования АЦП можно либо путем организации программной задержки, либо по дополнительному таймеру.

Пример

AR=DM(START_AD); { дадим старт АЦП	}

### 111Чтение результата АЦП

Результат Аналого-Цифрового Преобразования доступен по адресу ABASE+2. Результат представляется в 16-битном формате знакового целого числа в диапазоне от -2048 до +2047.

Таблица H Соответствие кода с АЦП напряжению

| Код | Напряжение |
| --- | --- |
| +2047 | +MAX Вольт |
| 0 | 0 Вольт |
| -2048 | -MAX Вольт |

### 112Дополнительный таймер

На модуле E-330 реализован дополнительный таймер, при помощи которого можно организовывать программные задержки от 1 мкс до 6 мс. Таймер сделан следующим образом. В процессоре ADSP-2105 имеется один незадействованный сериальный порт со своей линией Clock, по которой аппаратно может быть сгенерирован меандр заданной частоты. При работе с модулем сериальный порт процессора переводится в режим двух внешних прерываний и цифровых линий FLAG_IN и FLAG_OUT, однако при этом выходная линия Clock сохраняет работоспособность. На модуле линия Clock процессора подсоединена к линии прерывания IRQ1. Для отключения меандра на линии Clock достаточно перевести сериальный порт в режим внешнего Clock (см. пример ниже).

Пример

AR=0;                   	{ сериальный порт выключен			}

DM(Sys_Ctrl_Reg)=AR;

AR=0x2C0F; 		{ выключим дополнительный таймер		}

DM(Sport1_Ctrl_Reg)=AR;

AR=50;			{ установим задержку на 5  мкс		}

DM(Sport1_Sclkdiv)=AR;

AR=0x6C0F; 		{ включим дополнительный таймер		}

DM(Sport1_Ctrl_Reg)=AR;

{ теперь через 5 мкс будет сгенерировано прерывание IRQ1	}

### 113Управление коммутатором и усилением

На модуле E-330 установлен один АЦП с 32 канальным коммутатором, при помощи которого на вход АЦП подается один из 16 или 32 аналоговых каналов. После переключения номера канала в коммутаторе нельзя сразу давать старт АЦП, необходимо организовать задержку на установление аналогового канала. Эта задержка составляет 1.8 мкс. Для ускорения процесса многоканального ввода можно переустанавливать номер канала сразу после старта АЦП (после старта в АЦП срабатывает внутреннее УВХ, в котором запоминается аналоговое значение сигнала на момент старта), не дожидаясь завершения преобразования.

Таблица I Формат номера канала

| Бит | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | LATCH | U2 | U1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |

Поля С5-С1 формируют инверсный пятибитный номер канала (первому каналу соответствует число 
0 ^ 0x1f=0x1f, 32-му число 32 ^ 0x1f=0xF). При дифференциальном подключении бит C5 всегда должен быть равен 1, при подключении с общей землёй бит C5 является старшим битом номера канала АЦП.

Таблица J Поле "Коэффициент усиления" (U2-U1)

| Бит U2 | Бит U1 | усиление |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 5 |
| 1 | 1 | зарезервирован |

Например, при усилении 5 диапазон будет ±1.024 В, а при усилении 1 диапазон будет ±5.12 В.

Пример

AR=0x1F;	{ установим первый канал			}

DM(INPUT_CTRL)=AR;{ запишем номер в коммутатор	}

CNTR=28;	{ задержка на переключение канала		}

DO WaitLoop UNTIL CE;

WaitLoop: NOP;

AR=DM(START_AD);{ дадим старт АЦП			}

CNTR=15;	{ задержка на преобразование АЦП		}

DO WaitConv UNTIL CE;

WaitConv: NOP;

AR=DM(READ_AD);	{ считаем код с АЦП			}

### 114Ввод битов готовности (0x2003)

Таблица K Формат регистра с битами готовности

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | X | X | X | RDYR |

- RDYR - бит готовности порта данных на чтение. До тех пор пока компьютер ничего не записал в порт данных бит готовности RDYR равен единице. После записи в порт данных слова компьютером автоматически устанавливается в нулевое значение бит RDYR, который переключится в единицу автоматически после того, как ADSP считает переданное слово.

### 115Режим низкого потребления

На модуле E-330 предусмотрена возможность перевода модуля E-330 в режим  низкого потребления энергии, при котором отключается вся аналоговая часть модуля. В режим низкого потребления модуль E-330 также переходит каждый раз после перезагрузки программы. После включения компьютера модуль E-330 также будет находится в режиме низкого потребления.

Таблица L Формат регистра перехода в малое  потребление энергии

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | X | X | TRANS | LOWP |

- LOWP	-> запись в этот бит 0 включает питание аналоговой части

- TRANS	->  запись 1 в этот бит переводит модуль в режим работы с принтером

### 116Управление ЦАПом

Для установки напряжения на ЦАПе достаточно записать требуемый код по адресу DAC.

Пример

AR=2048;	{ Установим нулевой уровень на ЦАПе		}

DM(DAC1)=AR;	{ Запишем уровень в ЦАП				}

Таблица M Соответствие кода на ЦАПе напряжению

| Устанавливаемый код | Напряжение |
| --- | --- |
| 0 | -5.12 В |
| 2048 | 0 В |
| 4095 | +5.12 В |

### 117Использование компаратора

На модуле E-330 может быть установлен аналоговый компаратор, при помощи которого можно точно синхронизировать процессы ввода. Компаратор представляет из себя устройство, на вход которого подаются два аналоговых сигнала: уровень с ЦАПа и выбранный аналоговый вход модуля (для этого необходимо установить необходимы номер канала АЦП, установив при этом поле LATCH в единицу), а на выходе формируется логический сигнал ноль или один в зависимости от результата сравнения двух входных уровней. Выход компаратора подключен к линии прерывания IRQ0, поэтому при переходе выхода компаратора из нулевого в единичное значение будет сгенерировано прерывание IRQ0. Необходимо иметь в виду, что из-за аналоговых шумов в момент перехода компаратора из нуля в единицу реально может быть сгенерировано несколько переходов, и соответственно сгенерировано несколько прерываний IRQ0.

### 118Пример передачи байта в компьютер

Для передачи данных в компьютер, процессор вначале должен записать передаваемый байт в порт данных, затем не раньше, чем через 200 нс начать проверять бит готовности того, что компьютер считал переданные ему данные.

DM(PC_OUT)=AR;		{ запишем данные в порт данных		}

NOP;				{ подождем 200 нс				}

NOP;

WaitRdPC1: IF FI JUMP WaitRdPC1;	{ дождемся приема данных компьютером	}

RTS;

### 119Пример чтения байта из компьютера

При чтении байта из компьютера процессор вначале должен дождаться установления соответствующего бита готовности в ноль и затем считать порт данных.

AY0=1;

GetWordLab:			{ ждем сброса бита готовности	}

AR=DM(FLAG);

AR=AR AND AY0;

IF NE JUMP GetWordLab;

AR=DM(PC_IN);		{ считаем байт			}

RTS;

### 120Прерывания в компьютере и бит готовности

Для генерирования прерываний в компьютере и для того, чтобы компьютер мог синхронизироваться с процессором ADSP используется выходная цифровая линия процессора  ADSP - FLAG_OUT.  Линия FLAG_OUT напрямую подключена к седьмой линии статусного регистра принтерного порта (маска 0x40). После выполнения команды  SET FLAG_OUT из седьмого бита статусного регистра будет читаться единица , а после команды RESET FLAG_OUT - ноль.

Если компьютер разрешит прерывания от принтерного порта, установив '1'  в бит IRQEN управляющего регистра, то при переходе линии FLAG_OUT из нулевого состояния в единичное в компьютере будет сгенерировано одно прерывание IRQ5 или IRQ7. При работе по прерываниям необходимо, чтобы линия FLAG_OUT постоянно находилась в состоянии '1', и переход в '0' - '1' генерировался только тогда, когда надо вызвать прерывание в компьютере.

Пример генерирования прерывания в компьютере.

{ сбросим FLAG_OUT в ноль (предполагается, что на ней всегда установлена единица)		}

RESET FO;

NOP;		{ перед установкой в единицу необходимо подождать не менее 0.5 мкс		}

NOP;

NOP;

NOP;

NOP;

SET FO;	{  вернем FLAG_OUT в единичное состояние						}