ЗАО «Л-КАРД» Плата L-1250 Техническое описание и инструкция по эксплуатации 2002 г.

10 июня 2002 г.

1. Общее описание

Внимание !!!

Перед подключением к плате каких-либо сигналов мы настоятельно рекомендуем Вам изучить пункт 1.5.2, в котором описывается подключение сигналов. Как показывает опыт, более 80 % проблем, возникающих при эксплуатации платы АЦП, связаны с неправильным подключением сигналов.

## 1.1. Введение

Плата L-1250 является быстродействующим и надежным устройством для ввода, вывода и обработки аналоговой и цифровой информации в персональных IBM совместимых компьютерах. Плату L-1250 можно рассматривать и как удобное средство для многоканального сбора информации, и как законченную систему с собственным процессором, позволяющую искушенному пользователю реализовать свои собственные алгоритмы обработки сигналов на уровне программирования установленного на платах сигнального процессора американской фирмы Analog Devices.

Пусть Вас не пугает, что на плате установлен сигнальный процессор, как правило, большинству пользователей не приходится знакомиться с процессором ADSP-2105 на уровне программирования сигнальных процессоров, поскольку в комплект поставки платы входят законченные выполняемые программы для процессора ADSP-2105, позволяющие осуществлять ввод - вывод с аналоговых каналов в самых различных режимах и проводить стандартную цифровую обработку вводимых данных (цифровую фильтрацию и многоканальный спектральный анализ). В поставляемых программах были реализованы наиболее часто используемые алгоритмы ввода - вывода, поэтому необходимость в написании собственных программ для сигнального процессора требуется только при решении сложных задач, когда возникает необходимость в перенесении Ваших отлаженных алгоритмов с PC на сигнальный процессор. Например, процессор может обеспечивать ввод аналоговой информации, ее анализ в независимом от компьютера режиме с последующим сообщением о результатах анализа.

В том случае, если Вы приобрели плату только для обеспечения качественного ввода аналоговых сигналов в компьютер, то Вам не придется изучать язык сигнального процессора, скорее всего Вам также не придется изучать программирование платы на уровне портов ввода - вывода, поскольку к плате поставляется законченный набор подпрограмм для языков Си и Паскаль и библиотека функций для работы в среде Windows.

### 1.1.1.Структура описания

Описание состоит из четырёх частей:

I. В первой части описывается установка платы в компьютер, конфигурирование параметров платы и подключение источников сигналов.

II. Во второй части описывается программный драйвер, входящий в комплект поставки. Описание программного драйвера предназначено для программистов, собирающихся использовать штатное программное обеспечение, входящее в комплект поставки.

III. Третья часть предназначена для желающих программировать плату на уровне портов ввода - вывода и содержит описание структуры платы со стороны сигнального процессора.

### 1.1.2. Общая идеология работы

Ниже описана рекомендуемая последовательность действий при работе с платой.

I. Плата устанавливается в компьютер в соответствии с описанием

II. Распаивается ответная часть разъёма для подключения сигналов в соответствии с описанием (особое внимание необходимо уделить заземлению сигналов )

III. Ответная часть разъёма подсоединяется к плате

IV. Включается компьютер

V. Включаются источники сигналов.

VI. Теперь можно запустить используемое программное обеспечение и работать с ним.

VII. Выключаются источники сигналов.

VIII. Выключается компьютер.

### 1.1.3. Назначение платы

Плата L-1250 предназначена для преобразования аналоговых сигналов в цифровую форму для персональной ЭВМ.

- Стандартный комплект поставки позволяет

- Осуществлять многоканальный ввод с аналоговых каналов с частотой до 500 кГц на канал

- Осуществлять асинхронный ввод с различных аналоговых каналов

- Управлять Цифро-Аналоговым Преобразователем одновременно с аналоговым вводом

- Вводить аналоговую информацию непосредственно в память платы АЦП с последующей передачей введенных данных в компьютер

- Осуществлять ввод в трех режимах: в программном режиме, в режиме Прямого Доступа к Памяти и в режиме генерации прерываний IRQ.

- Управлять цифровыми линиями в асинхронном режиме

- Управлять крейтовой системой сбора и анализа данных

- Осуществлять цифровую фильтрацию в реальном масштабе времени

- Проводить многоканальный спектральный анализ сигналов в реальном масштабе времени

## 1.2. Состав изделия

### 1.2.1. Базовый комплект поставки

Изделие поставляется в следующей комплектации:

1. Плата АЦП

2. Ответная часть разъема для подключения сигналов

3. Упаковочная коробка

4. Диск с программным обеспечением

5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации

### 1.2.2. Программное обеспечение

1.2.2.1. Базовый комплект поставки программного обеспечения

В базовый комплект поставки входит

I. Управляющая программа Lbios для процессора ADSP

II. Библиотека функций на Ассемблере для языков Си и Паскаль

III. Пример использования библиотеки функций на языке Си

IV. Пример использования библиотеки функций на языке Паскаль

V. Пример использования цифровой фильтрации на языке Си

VI. Управляющая программа для ADSP с многоканальным спектроанализатором с примером использования на Си

VII. Графическая программа Oscilloscope, позволяющая вводить и отображать сигналы с 
 аналоговых каналов и записывать их в файлы.

VIII. Динамическая библиотека функций управления платой Lcard_ad.dll для операционных систем Windows 3.1, Windows 3.11, Windows-95.

IX. Примеры работы с библиотекой Lcard_ad.dll в среде Visual Basic 3.0 и LabView 3.1

1.2.2.2. Дополнительное программное обеспечение ЗАО "Л-КАРД"

Комплект разработчика для программирования процессора ADSP-21xx позволяет создавать законченные, выполняемые программы для процессора ADSP.

1.2.2.3. Дополнительное программное обеспечение НПП "Мера"

1. Базовая версия Пакета Обработки Сигналов (ПОС) позволяет проводить детальную обработку вводимых сигналов по следующим алгоритмам:

- Цифровая фильтрация

- Спектральный анализ

- Взаимно-спектральный анализ

- Кепстральный анализ

- Корреляционный анализ

- Статистический анализ

- Третьоктавный анализ

- Преобразование Гильберта и расчёт огибающей

- Интегрирование

- Дифференцирование

- Вычисление ударных спектров методом цифровой фильтрации

Арифметические операции над буфером с данными, их нормирование, центрирование.

2. ПОС с командным режимом имеет возможность самостоятельно расширять ПОС. Осуществляется это компиляцией и запуском в самом пакете пользовательских программ на языке Паскаль, где могут использоваться все возможности пакета, как системные процедуры и функции.

3. Виртуальные приборы для ПОСа

- Расчет вибропаспорта на режимах выбега, разбега и штатном (стационарном) режиме

- Следящий анализ (синхронные фильтры)

- Расчет фазы на основных гармониках.

См: www.nppmera.ru

## 1.3. Технические данные

В данном разделе описаны технические параметры АЦП, ЦАПа, цифровых линий и внешние условия работы.

### 1.3.1. Аналого - цифровой преобразователь (АЦП)

На плате имеется один АЦП, на вход которого при помощи коммутатора может быть подан один из 16 или 32 аналоговых каналов с внешнего разъёма платы.

Таблица 1. Параметры АЦП

| Количество каналов | - 16 дифференциальных - 32 с общей землёй |
| --- | --- |
| Разрядность | 12 бит |
| Время преобразования | 1.7 мкс |
| Входное сопротивление |  1 MОм |
| Диапазон входного сигнала | 5.12В, 2.56В, 1.024В для плат L-1250 |
| Максимальная частота преобразования | 500 кГц |
| Защита входов | - при включенном питании компьютера до 20 В - при выключенном питании до 10 В |
| Интегральная нелинейность преобразования | 0.8 МЗР, макс. 1.2 МЗР |
| Дифференциальная нелинейность преобразования | 0.5 МЗР, макс. 0.75 |
| Отсутствие пропуска кодов | гарантировано 12 бит |
| Время установления аналогового тракта при максимальном перепаде напряжения (временные параметры приведены для точности установления аналогового тракта до 1 МЗР) | L-1250: - при усилении 1,2 время равно 2 мкс - при усилении 5 время равно 3 мкс |
| Межканальное прохождение | - На полосе 10 кГц: меньше 0.5 МЗР - На полосе 100 кГц: 1.5 МЗР |
| Смещение нуля | 0.5 МЗР, макс. 1 МЗР |

### 1.3.2. Цифро - аналоговый преобразователь(ЦАП)

На плате может быть установлено до двух независимых ЦАПов. Каждый из них выдает постоянное напряжение в соответствии с записанным в него цифровым кодом.

Таблица 2. Параметры ЦАПа

| Количество каналов | 1(2) |
| --- | --- |
| Разрядность | 12 бит |
| Время установления | 10 мкс |
| Выходной диапазон | 5.12В |

### 1.3.3. Цифровые входы и выходы

На платах имеются цифровые входные и выходные ТТЛ линии, при помощи которых можно управлять внешними устройствами, осуществлять цифровую синхронизацию ввода и т. п.

Если выходной ток низкого уровня должен превышать указанное значение, эту ситуацию необходимо согласовать с фирмой производителем (имеется возможность увеличения 
 максимального значения тока до 24 мА при помощи установки специальных микросхем).

| Входной порт | 4 бит ТТЛШ |
| --- | --- |
| Выходной порт | 12 бит ТТЛШ |
| Напряжение низкого уровня | - мин. 0 В - макс. 0.4 В |
| Напряжение высокого уровня | - мин. 2.4 В - макс 5.0 В |
| Выходной ток низкого уровня (макс.) | 8 мА |
| Выходной ток высокого уровня (макс.) | 0.4 мА |
| Входной ток низкого уровня | 0.2 мА |

### 1.3.4. Внешние факторы

Температура рабочая – от + 5 до + 55 C.
Температура хранения – от - 10 до + 55 C.
Относительная влажность – от 5 до 90 %.

## 1.4. Порядок установки платы в компьютер

1. Проверьте упаковку и компоненты на отсутствие механических повреждений

2. Установите необходимые Вам переключатели на плате

3. Выключите питание компьютера

4. Снимите крышку с компьютера в соответствии с его описанием

5. Вывинтите крепежный винт заглушки одного из свободных слотов внутри компьютера. Желательно, для уменьшения помех, выбирать слот, наиболее удаленный от блока питания компьютера и от карты адаптера дисплея

6. Установите плату в свободный разъем и закрепите ее винтом

7. Закройте крышку компьютера

### 1.4.1. Описание переключателей на плате

На плате имеется возможность изменения ряда параметров при помощи аппаратных перемычек на плате.

Внимание! Изделие существует в двух версиях. Альтернативное описание переключателей см. в приложении.

Внешний вид платы L-1250 представлен на следующем рисунке:

### 1.4.2. Установка базового адреса (перемычки P7)

Адресные перемычки определяют адрес платы в адресном пространстве компьютера. В адресном пространстве компьютера плата L-1250 занимает 16 последовательных ячеек, начиная с базового адреса, заданного положением перемычек на переключателе P7. Скорее всего, переключение базового адреса Вам потребуется при установке более чем одной платы L-1250 в один компьютер.

Базовый адрес можно изменять в диапазоне от 0х200 до 0x3F0. Линии А4-:А8 формируют 5-битное двоичное число (замкнутая перемычка соответствует нулю, незамкнутая - единице), определяющее базовый адрес платы по формуле BaseAddress = 0х200 + 0x10*А, где А = А4 + 0x2*А5 + 0x4*А6 + 0x8*А7 + 0x10*А8 (см. рисунок ниже). Таким образом, замыкание всех адресных перемычек, т. е. установка А4, А5, А8 в ноль, соответствует базовому адресу 0х200.

### 1.4.3. Установка номера линии прерывания IRQ (перемычки JP1 и JP2)

Плата может осуществлять ввод данных в компьютер, работая в режиме генерации прерывания. При этом может быть использовано прерывание IRQ10 или IRQ11. Номер IRQ выбирается при помощи замыкании соответствующей перемычки, как указано ниже:

JP1 - IRQ10;

JP2 - IRQ11.

### 1.4.4. Установка режима подключения сигналов (перемычка JP9)

К платам можно подключать до 16 аналоговых каналов в дифференциальном режиме или до 32 каналов в режиме с общей землёй. Описываемая перемычка JP9 должна быть установлена в соответствии с типом используемого подключения сигналов.

1 – 2 – 16 дифференциальных каналов;

3 – 2 – 32 канала с общей «землей».

### 1.4.5. Конфигурирование работы ПДП (перемычка JP3)

На плате используются два канала ПДП : пятый и шестой. Пятый канал всегда работает на приём данных от платы. Шестой канал при помощи описываемой перемычки можно сконфигурировать как на приём данных от платы, так и на запись данных в плату. При одновременной работе в одном компьютере нескольких плат эту возможность можно использовать для одновременной работы обеих плат по ПДП.

замкнута – чтение из платы;

разомкнута – запись на плату.

### 1.4.6. Разрешение работы второго ЦАПа (перемычка JP7)

На плате может быть установлено до двух цифро-аналоговых преобразователей. Если установлен только один ЦАП или ни одного, то необходимо сообщить об этом плате, установив перемычку JP7. При установке второго ЦАПа перемычку необходимо удалить.

### 1.4.7. Вывод напряжения +9 В на внешний разъем (перемычка JP4)

Напряжение +9 В выдается с импульсного источника питания платы АЦП, допустимое потребление питания +9 В составляет 30 мА. Не рекомендуется подавать импульсные нагрузки на линию +9 В, поскольку это может привести к выходу из строя блока питания АЦП. Для вывода питания на внешний разъём необходимо установить перемычку JP4.

### 1.4.8. Вывод напряжения -9 В на внешний разъем (перемычка JP5)

Напряжение -9 В выдается с импульсного источника питания платы АЦП, допустимое потребление питания -9 В составляет 30 мА. Не рекомендуется подавать импульсные нагрузки на линию -9 В, поскольку это может привести к выходу из строя блока питания АЦП. Для вывода питания на внешний разъём необходимо установить перемычку JP5.

### 1.4.9. Вывод напряжения +5В на внешний разъем (перемычка JP6)

Напряжение +5 В выдается c блока питания компьютера. Ток нагрузки как правило не более 1 А. Для вывода питания на внешний разъём необходимо установить перемычку JP6.

### 1.4.10. Заводская установка перемычек

| Базовый адрес | 300H |
| --- | --- |
| Номер прерывания | IRQ 11 |
| Вывод -9В на разъем | не выведен |
| Вывод +9В на разъем | не выведен |
| Вывод +5В на разъем | не выведен |
| Режим подключения сигналов | Дифференциальный |
| Режим ПДП | Шестой канал на запись |

## 1.5. Подготовка к работе

Подготовка изделия к работе состоит из двух частей:

- Подключение сигналов

- Конфигурирование ПЭВМ

### 1.5.1. Описание разъема для подключения сигналов

На внешний разъем платы выведены:

- 32 линии для подключения 16 дифференциальных каналов АЦП или 32 каналов с общей землёй;

- 1 линия - выход первого ЦАПа;

- 1 линия - выход второго ЦАПа;

- 4 линии для ввода цифровых ТТЛ сигналов;

- 12 линий для вывода цифровых ТТЛ сигналов;

- 3 линии вывода питания с шины компьютера;

- 1 линия цифровой земли;

- 2 линии аналоговой земли;

- внешняя синхронизация ADSP.

- При дифференциальном подключении линии In означают неинвертирующие (X) входы каналов АЦП, а линии G инвертирующие (Y).

- При подключении с общей землёй (32 - канальный режим) линии In соответствуют первым 16 каналам, а линии G каналам 17-32. В этом режиме подключения в качестве инвертирующего входа всех 32 каналов используется линия 58.

- Линии D5 - D14 соответствуют выходным цифровым ТТЛ линиям, входящих в состав номера канала АЦП. В номере канала биты D4-D8, D11-D14 зарезервированы для использования их при управлении крейтовой системой сбора данных. В том случае если Вы не используете крейт, то указанные биты в номере канала АЦП могут быть использованы как 8 выходных ТТЛ линий.

### 1.5.2. Подключение сигналов

Перед подключением каких-либо источников сигнала необходимо обеспечить общий контур заземления Вашего PC и подключаемых к нему приборов. Для этого необходимо соединить контакт 12, 33 или 56 разъема платы с контуром заземления Ваших приборов.

А – дифференциальное подключение;

Б – 32-каналоное подключение.

При дифференциальном подключением (А) измеряется разность напряжений между двумя входами канала. При дифференциальном подключении обеспечивается подавление шумов, возникающих на соединительных проводах, на 60 дБ. Однако необходимо помнить, что для корректной работы дифференциального усилителя необходимо, чтобы потенциал каждого входа относительно земли (т. н. синфазное напряжение) не превышал установленного входного диапазона. Каждый источник сигнала подключается к соответствующему каналу АЦП ДВУМЯ проводами. Неинвертирующий (X) вход АЦП подключается к выходной клемме источника, а инвертирующий (Y) вход АЦП заземляется непосредственно на корпусе источника сигнала. Общий контур заземления необходимо проводить отдельным проводом.

### 1.5.3. Конфигурирование ПЭВМ

При вводе в компьютер данных на частоте, превышающей 150-200 кГц, может возникнуть ряд сложностей:

- во-первых, на компьютерах типа 386 DX-40 и 486 DX2-66 максимальная пропускная частота шины ISA составляет 330 кГц, для 286 компьютеров обмен на скорости выше 150 кГц возможен только по каналам Прямого Доступа к Памяти, для 386 и 486 компьютеров, как правило, скорость обмена как по ПДП, так и в программном режиме одинакова;

- во-вторых, современные компьютеры имеют возможность программно, через свой SETUP  конфигурировать параметры работы внешних устройств, при этом Вы можете сильно ускорить или замедлить обмен по шине.

Ниже приведена типичная установка параметров в SetUp для быстрого ввода (обычно эти параметры находятся в под-меню 'Advanced Chipset Setup', хотя на некоторых компьютерах его может и не быть):

- AutoConfig - Disabled Данный параметр запрещает компьютеру самой определять как устанавливать параметры обмена по шине (у нее это получается в большинстве случаев далеко не самым оптимальным образом)

- AT BUS Clock Select - Clk/4 Данный параметр является основным параметром, позволяющим ускорить обмен по шине, стандартная шина работает на частоте 8 МГц, однако благодаря этому параметру ее можно значительно увеличить, при этом, чем на меньшее число делится 'Clk', тем быстрее будет идти обмен. Однако возможна ситуация, когда при ускорении шины могут перестать работать некоторые внешние карты (типа карт видео - адаптеров и модемов), в таком случае надо эмпирически ускорять шину до значения Clk/x при котором все будет в порядке.

- I/O Recovery Feature - Disabled Параметр загадочный, однако лучше когда он Disabled.

- DMA Clock Select - ATClk/2 Аналогично пункту 2, только ускоряет именно скорость работы по ПДП.

- ISA Write Cycle WS - Disabled Запрещает установление дополнительной временной задержки на обращение к шине.

- 16-bit ISA I/O Command WS - 0. Устанавливает нулевую задержку для всех обращений к 16 битной ISA шине.

## 1.6. Тестирование платы АЦП

В состав базового программного обеспечения, поставляемого с платой, входит программа Oscilloscope, которая позволяет проводить тестирование платы при помощи специальной тестовой заглушки. Через тестовую заглушку выход ЦАПа в определенном порядке подаётся на входы аналоговых каналов, что позволяет проводить самотестирование платы.

Для тестирования платы необходимо

I. Надеть на выходной разъём платы тестовую заглушку

II. Войти в программу Oscilloscope

III. Войти в меню "(A) Приложения"

IV. Войти в под-меню "S (Тестирование платы)"

V. Активизировать кнопку "ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ"

После этого программа приступит к тестированию платы, в процессе проверки тестируются:

· Генерирование прерываний

· Работа всех каналов АЦП

· Передача данных по каналу ПДП

· Цифровые ТТЛ линии.

Программа производит тестирование до тех пор, пока её не остановят, нажатием клавиши "СТОП". В окошке "Циклов " программа выводит номер текущего цикла тестирования, в случае обнаружения ошибки программа зажигает красную лампочку напротив соответствующего названия и показывает в окошке "Ошибок " общее число обнаруженных ошибок.

Тестовую заглушку можно приобрести на фирме производителе или сделать её в соответствии с прилагаемой схемой.

### 1.6.1. Схема тестовой заглушки для плат L-1250

## 1.7. Характерные неисправности и методы их исправления

| Неисправность, внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие сигнала на канале АЦП | Неправильное подключение к разъёму платы | Подключить сигнал в соответствии с описанием внешнего разъема |
| Повышенный уровень шума | - Неправильное заземление - Неверный номер канала АЦП - Неподключенный канал. | - Обеспечить заземление в соответствии с описанием подключения сигналов - Ввести все каналы АЦП и выбрать тот, к которому подключен сигнал |
| Программа загрузки выдает сообщение "Драйвер не загружен" | - Выбранный базовый адрес не соответствует программной установке - Неверно отконфигурирован компьютер | - Сообщить программе загрузки драйвера о выбранном базовом адресе в соответствии с описанием - Отконфигурировать компьютер в соответствии с пунктом 1.5.4. |

В случае, если не удается избавиться от неисправности описанными методами, необходимо сообщить об этом в фирму – изготовитель (ЗАО «Л-КАРД»).

2. Программное обеспечение
Данный раздел описания предназначен для программистов, собирающихся писать свои собственные программы для работы с платой АЦП. В качестве базовых языков нами были выбраны языки Си и Паскаль, поскольку они являются одними из самых широко распространенных и применяемых языков и практически все современные языки, включая Бейсик и Фортран, имеют возможность вызывать откомпилированные функции, написанные в стандарте Си или Паскаль. Для приобретенной Вами платы фирма поставляет готовую библиотеку подпрограмм, в которую мы попытались включить множество разнообразных функций для облегчения программирования платы. Готовая библиотека подпрограмм позволяет Вам использовать практически все возможности платы, не вдаваясь в тонкости программирования на уровне Ассемблера и портов ввода - вывода. Библиотека содержит законченный набор функций для работы с контроллером прерываний IBM PC и с контроллером Прямого Доступа к Памяти (в дальнейшем ПДП), что избавляет Вас от необходимости детального изучения работы этих устройств. В том случае, если Вы все же собираетесь сами программировать плату через порты ввода - вывода, то наша библиотека может быть использована Вами в качестве законченного и отлаженного примера, на основе которого Вы можете реализовать свои алгоритмы.

Библиотека содержит функции, позволяющие осуществлять ввод - вывод аналоговой и цифровой информации в асинхронном режиме, вводить и выводить аналоговую информацию как в одноканальном так и в многоканальном режимах с произвольной синхронизацией ввода, вводить и выводить данные в программном режиме, в режиме генерации прерываний и по каналам ПДП. Мы надеемся, что описываемая ниже библиотека упростит и ускорит написание Ваших программ.

## 2.1. Подготовка к работе

### 2.1.1. Загрузка управляющей программы

Предположим, что Вы уже вставили плату в компьютер, подали на вход платы сигналы. Плата L-1250 имеет одну особенность, отличающую ее от простых плат ввода-вывода: на ней имеется сигнальный процессор, который необходимо предварительно запрограммировать (т. е. загрузить в него управляющую программу). В состав штатного программного обеспечения входит законченная программа для сигнального процессора ( LBIOS009.BIN, LBIOS009.DSL) и загрузчик (LOADBIOS.EXE). Загружать управляющую программу (в дальнейшем Lbios) необходимо, как правило, всего один раз после включения питания компьютера (после выключения питания память программ сигнального процессора обнуляется). Только ПОСЛЕ загрузки Lbios Вы можете программировать плату, переводить ее в разные режимы ввода-вывода и т. п.

Lbios состоит из двух файлов: LBIOS009.BIN (выполняемый код управляющей программы) и LBIOS009.DSL (сегмент данных для процессора ADSP-2105/15). Для загрузки Lbios в процессор достаточно просто вызвать программу загрузки LOADBIOS.EXE с параметром "имя файла Lbios", например, "LOADBIOS.EXE LBIOS009". В случае успешной загрузки программа выдаст сообщение "Загрузка проведена успешно. Плата готова к работе.". Программа LOADBIOS.EXE имеет возможность отключать вывод сообщений о загрузке на экран (для вызова ее из других программ) и загружать Lbios в плату по произвольному адресу (по умолчанию базовый адрес платы предполагается равным 0x300, при помощи перемычек на плате Вы можете изменить базовый адрес, если он занят другими устройствами, на 0x310, 0x330 и 0x340). В том случае, если Вы изменили базовый адрес, Вы должны сообщить об этом программе LOADBIOS.EXE при помощи параметра -b (например, если базовый адрес установлен в 330H то надо вызвать LOADBIOS : "LOADBIOS -b330 LBIOS009'"). Для отключения сообщений на экране используется флаг -s, например, вызов "LOADBIOS -s -b340 LBIOS009" загрузит Lbios в плату с установленным базовым адресом 0x340 без вывода каких-либо сообщений. В том случае, если программа LOADBIOS.EXE вызывается из другой программы, то LOADBIOS.EXE при успешной загрузке возвращает нулевое значение и ненулевое в случае либо отсутствия платы в компьютера, либо при неправильно установленном базовом адресе.

Исходный текст программы Loadbios на языке Си находится в файле \SOURCE\LOADBIOS\Loadbios.c.

### 2.1.2. Библиотека подпрограмм и язык Си

Язык Си позволяет без лишних сложностей использовать функции, написанные на языке Ассемблера. Библиотека функций написана на языке Турбо Ассемблера версии 3.0, исходный текст Вы можете найти в файле Lbiosdrv.asm, а откомпилированный вариант библиотеки при помощи Турбо Ассемблера в файле Lbiosdrv.obj.  Законченный пример вызова функций библиотеки содержится в директории \EXAMPLE.C\*.*.

Для вызова функций из языка Си Вам необходимо:

- создать файл проектов для языка Си (test.prj)

- добавить в него файл Lbiosdrv.obj

- создать и добавить в него Ваш файл с будущей  программой (например, example.c)

- добавить в начало файла строку #include "function.h"  (при этом файл function.h, содержащий описания функций библиотеки должен находится в текущей директории, в которой Вы создали файл проектов)

- в общем-то ВСЕ, теперь Вы можете писать свою программу и в любом месте вызывать функции из библиотеки Lbiosdrv.obj.

Если Вы пользуетесь средой Borland, то у Вас есть возможность включить в файл проектов не откомпилированную библиотеку, а ее исходный текст Lbiosdrv.asm, при этом Вам необходимо в меню  Option\Transfer описать Турбо Ассемблер, добавив строку Tasm в 'Program Path',  /mx /zi $tasm в Command Line и пометить меню Translator. После этого Вы можете в проектном файле, нажав Ctrl^O для файла Lbiosdrv.asm, установить режим компилирования при помощи Турбо Ассемблера.

### 2.1.3. Простой пример

Напишем простейший пример, осуществляющий асинхронный ввод с первого канала АЦП и отображающий его значения в Вольтах на экране.

#include "function.h"

main()

{

do cprintf("\n\r  Value=%10.4f", (double) ADCHAN(0) * 5.12/2048.); while (!kbhit());

}

Данная программа вводит сигнал с первого канала при помощи функции ADCHAN(), передавая ей в качестве параметра номер канала с максимальным коэффициентом усиления (число ноль). В том случае, если на плате установлен пяти-вольтовый входной диапазон то для перевода кода, считанного с АЦП в вольты, необходимо умножить его на значение максимального диапазона в вольтах (5.12) и поделить на разрядность АЦП (2048).

## 2.2. Используемые термины и форматы данных

### 2.2.1. Термины

| Название | Смысл |
| --- | --- |
| Rate | Интервал ввода в микросекундах |
| Nch | Число каналов для многоканального ввода |
| Data | Указатель на целочисленный массив для данных |
| Npoint | Число отсчетов для одноканального ввода и число кадров для многоканального ввода (под кадром понимается последовательность вводимых отсчетов по Nch каналам) |
| Channel | Номер канала при одноканальном вводе |
| Channels | Указатель на целочисленный массив с номерами каналов для многоканального ввода |
| Usil | Коэффициент усиления |

### 2.2.2. Форматы данных

#### 2.2.2.1. АЦП

Данные, считанные с АЦП, представлены в формате знакового целого двубайтного  числа 
(-2048 <= N < 2048). При этом максимальное напряжение, соответствующее установленному входному диапазону, равно +2047, а минимальное -2048. Например:

int i;

i=ADCHAN(0);

значение переменной i будет лежать в пределах от -2048 до +2047.

Таблица 3. Соответствие кода АЦП напряжению

| Код | Напряжение | Где MAX значение установленного диапазона для канала АЦП может быть установлено от 1.024В до 5.12В. |
| --- | --- | --- |
| +2047 | +MAX Вольт |  |
| 0 | 0 Вольт |  |
| -2048 | -MAX Вольт |  |

#### 2.2.2.2. ЦАП

Данные, выдаваемые на ЦАП, связаны с устанавливаемым напряжением следующей таблицей

Таблица 4. Соответствие кода ЦАПа напряжению

| Код | Напряжение |
| --- | --- |
| +2047 | +5.12 Вольт |
| 0 | 0 Вольт |
| -2048 | -5.12 Вольт |

#### 2.2.2.3. Номер канала АЦП

На плате АЦП имеется 16 дифференциальных аналоговых каналов или 32 канала с общей землёй (тип подключения устанавливается при помощи соответствующей перемычки), в функциях ввода с АЦП задается такой параметр, как номер канала АЦП или последовательность номеров каналов для многоканального ввода. В номер канала входит также коэффициент усиления, т. е. для каждого канала можно установить  индивидуальный коэффициент усиления.

Одновременно с номером аналогового канала осуществляется управление коэффициентом усиления и 8-ю внешними цифровыми линиями. Цифровые линии T5-T11 используются при работе с LM-крейтом (В настоящее время не выпускается). В том случае, если крейт не используется, эти цифровые линии могут применяться как стандартные ТТЛШ линии.

Таблица 5. Формат номера канала

| Бит | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | C5 | X | T12 | T11 | T10 | T9 | U2 | U1 | T8 | T7 | T6 | T5 | C4 | C3 | C2 | C1 |

Для LM-крейта:

Поля С5 и С4-С1 формируют пятибитный номер канала (первому каналу соответствует число 0, 32-му число 32). При дифференциальном подключении бит C5 всегда должен быть равен 0, при подключении с общей землёй бит C5 является старшим битом номера канала АЦП.

Таблица 6. Поле "Коэффициент усиления" (U2-U1)

| Бит U2 | Бит U1 |  | усиление |  | Например, при выставленном на плате перемычками диапазоне 5.12 В и усилении 5 диапазон будет 1.024 В, а при усилении 1 диапазон будет 5.12 В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  |  |
| 1 | 0 |  | 5 |  |  |
| 1 | 1 |  | зарезервирован |  |  |

## 2.3. Модели памяти

Все функции библиотеки предполагают использование дальних указателей типа FAR, как для вызова   процедур, так  и для  передачи   адресов данных, поэтому компиляцию программы  в языке Си желательно проводить в модели памяти LARGE, в которой по умолчанию используются дальние вызовы процедур и дальние указатели на данные. В директории \EXAMPLE\ находится драйвер, адаптированный под язык Си. Для использования драйвера в языке Паскаль, необходимо  заменить команду ".MODEL LARGE" на ".MODEL TPASCAL" и слова 'C' на  'PASCAL'. Драйвер для языка Паскаль с исходным текстом TPU модуля находится в директории \EXAMPLE\PASCAL\.

## 2.4. Техническое сопровождение

Любые вопросы и замечания по библиотеке функций для платы АЦП Вы можете задать по телефону (095) 257-17-10 с 10.00 до 18.00 по будним дням, e-mail: support@lcard.ru. ЗАО "Л-КАРД" гарантирует Вам консультации по всем возникшим у Вас вопросам.

## 2.5. Описание библиотеки функций

### 2.5.1. Функции конфигурации

#### 2.5.1.1. Назначение

Функции общего назначения предназначены  для уведомления драйвера (в дальнейшем под драйвером подразумевается библиотека функций для плат серии L-1250)  об установленной конфигурации платы с помощью перемычек. При помощи перемычек Вы можете изменить базовый адрес платы в пространстве ввода-вывода компьютера для работы с более чем одной платой и изменить номер линии прерывания, которое может генерироваться платой. По умолчанию драйвер настроен на базовый адрес 0x300 и на линию прерывания IRQ 11, при изменении этих параметров Вам следует сообщить о них драйверу, вызвав описываемые ниже функции с соответствующими параметрами.  Функции общего назначения позволяют  также проводить тест наличия платы в компьютере.

#### 2.5.1.2. Установка базового адреса (SETBASEADDRESS())

Формат вызова

void SETBASEADDRESS(int address);

Назначение

Устанавливает новый базовый адрес в пространстве PC для функций драйвера, переменная address должна быть равна одному из значений 0x300, 0x310, 0x330, 0x340 в соответствии с установленными перемычками на плате

Параметры

address -> значение базового адреса платы в компьютере

#### 2.5.1.3. Установка номера прерывания (INTR_SETUP())

Формат вызова

void INTR_SETUP(int irq_number);

Назначение

Сообщает драйверу о выбранном номере прерывания  (IRQ10 или IRQ11) на плате. По умолчанию на плате установлен номер прерывания IRQ11 и  драйвер изначально предполагает, что номер прерывания равен IRQ11.

Параметры

irq_number

- irq_number = 0   -> IRQ10

- irq_number = 1   -> IRQ11.

#### 2.5.1.4. Проверка наличия платы в компьютере (PLATA_TEST())

Формат вызова

int PLATA_TEST();

Назначение

Проводит диагностику наличия платы АЦП в компьютере. Возвращает нулевое значение в случае успешного тестирования присутствия платы с загруженным драйвером Lbios и ненулевое значение в противном случае. Ненулевое значение означает, что либо плата отсутствует в компьютере, либо не был загружен драйвер LBIOS, либо значение базового адреса платы не соответствует установленному через функцию SETBASEADDRESS().

Параметры отсутствуют

Возвращаемое значение

- 0 плата обнаружена

- 1 плата не обнаружена.

#### 2.5.1.5. Состояние внешней памяти данных (MEMORY_STATE())

Формат вызова

int MEMORY_STATE();

Назначение

Возвращает размер установленной внешней памяти данных.

Параметры отсутствуют

Возвращаемое значение

- 0 	память не обнаружена

- 1	8 кСлов

- 2	32 кСлов

- 3	128 кСлов

#### 2.5.1.6. Состояние внешней памяти программ (MEMORY_PM_STATE())

Формат вызова

int MEMORY_PM_STATE();

Назначение

Тестирует наличие внешней памяти программ на плате.

Параметры отсутствуют

Возвращаемое значение

- 0 	внешняя память программ не обнаружена

- 1	внешняя память программ обнаружена

### 2.5.2. Конфигурирование временных параметров платы АЦП

#### 2.5.2.1. Назначение

На плате АЦП имеется один встроенный в процессор счетчик-таймер, при помощи которого можно осуществлять синхронный ввод-вывод с аналоговых каналов. Таймер запускается установленным на плате кварцевым генератором, что обеспечивает точную синхронизацию процессов ввода-вывода. На базовой версии платы установлен кварц 10 МГц, при этом минимальный интервал, с которым программируется таймер составляет соответственно 100 нс, по заказу возможна установка ускоренного процессора, работающего на частоте 20 МГц (50 нс).

При многоканальном вводе иногда возникает необходимость контролировать межканальную задержку. Поскольку описываемое программное обеспечение является универсальным для плат серии L-1250, то, по умолчанию, программа настраивается на 4 мкс. Для работы с меньшим межканальным интервалом Вам необходимо переустановить межканальную задержку.

#### 2.5.2.2. Описание таймера

Таймер управляется двумя регистрами: базовым 16-битным регистром, в котором хранится интервал ввода и 8-битным регистром масштабирования таймера, при помощи которого можно замедлять процессы ввода. Например, при установленном коэффициенте масштабирования равным единице, максимальный интервал ввода равен 0xffff*100нс*1=6553.5 мкс, при коэффициенте масштабирования равным 100 максимальный интервал ввода составляет 0xffff*100нс*100=655.350 мс.

Во всех функциях драйвера, где передается параметр интервал ввода (Rate), параметр “Rate” записывается в базовый регистр таймера. Для переустановки регистра масштаба используется специальная функция изменения масштаба.

#### 2.5.2.3. Изменение масштаба таймера (SET_TIMER_SCALE())

Формат вызова

void SET_TIMER_SCALE(int value);

Назначение

По умолчанию при вводе/выводе массивов временной интервал задается в микросекундах (т. е. масштаб равен 10). Данная функция предназначена для изменения масштаба задания  интервала ввода/вывода.

Параметры

Параметр value -> 8 битное число, определяющее масштаб ввода в сотнях наносекунд (минимальное значение - 1, максимальное значение 256):

Например,

- value = 1 интервал ввода/вывода задается в сотнях наносекунд

- value = 10 интервал ввода/вывода задается в микросекундах ( установлено по умолчанию)

- value = 100  интервал ввода/вывода задается в десятках микросекунд

Если на плате установлен ускоренный процессор ADSP-2115 со скоростью работы 50 нс, то масштаб ввода будет задаваться не в сотнях наносекунд (как для стандартного процессора ADSP-2105), а в пятидесяти нс.

Пример

main()

{

int ch=0, i, Rate=10;

int  Data[100];

// установим временной масштаб в 10 мкс

SET_TIMER_SCALE(100);

// введем 100 отсчетов с интервалом 10мкс*Rate=100 мкс

// т. е. общее время ввода составит 100отсчетов*100мкс=

// 10 мс.

STREAM (Data, 100, ch, Rate);

}

#### 2.5.2.4. Установка скорости процессора ввода (SET_ADSP_SPEED())

Формат вызова

void SET_ADSP_SPEED(int type);

Назначение

По умолчанию драйвер настроен на работу с процессором ADSP-2105 (10 МГц). В случае, если на плате установлен ускоренный процессор ADSP-2115 (20 МГц), об этом необходимо сообщить драйверу при помощи описываемой функции.

Параметры

- type = 0  скорость 100 нс на цикл (устанавливается по умолчанию)

- type = 1 скорость 50  нс на цикл.

Пример

main()

{

int i;

// для процессора ADSP-2115 установим параметр 1

SET_ADSP_SPEED(1);

//  дальше можно вызывать любые функции по вводу - выводу

.......................................................................

}

#### 2.5.2.5. Установка межканальной задержки (SET_INTER_DELAY())

Формат вызова

void SET_INTER_DELAY(int delay_value);

Назначение

Устанавливает межканальную задержку для функций многоканального ввода с АЦП. Межканальная задержка также изменяется при вызове функции SET_ADSP_SPEED(). При этом задержка переустанавливается на 4 мкс.

Параметры

Устанавливаемая межканальная задержка в наносекундах равна  delay_value*200нс+1800нс (после инициализации платы задержка устанавливается равной 4 мкс).

Пример

main()

{

int i, Data[100], Channels[16]={0,1,2}, Rate=20, Nch=3;

// установим задержку на 2 мкс

SET_INTER_DELAY(1);

// осуществим трехканальный ввод десяти кадров на

// межканальной задержке 2 мкс

SOFT(Data, 10, Channels, Nch, Rate);

}

### 2.5.3. Работа с аналоговыми каналами в программном режиме

#### 2.5.3.1. Назначение

Функции данного раздела служат для обеспечения ввода аналоговых сигналов в компьютер в различных программных режимах: в асинхронном режиме и в режиме синхронизации от таймера .

#### 2.5.3.2. Установка номера канала АЦП (SETCHANNEL())

Формат вызова

void SETCHANNEL(int Channel);

Назначение

Устанавливает канал АЦП Channel для последующего ввода функцией  однократного асинхронного ввода SAMPLE().

Параметры

Channel	->  номер канала АЦП (см, формат номера канала)

Пример

main()

{

int i;

SETCHANNEL(0);			// установим первый канал

i=SAMPLE();			// введем значение с канала

cprintf("Код АЦП = %d", i);	// выведем его на экран

}

#### 2.5.3.3. Однократный асинхронный ввод с АЦП (SAMPLE())

Назначение

Осуществляет аналого-цифровое преобразование с канала АЦП, предварительно установленного при помощи функции SETCHANNEL(). Данной функцией удобно пользоваться для асинхронного одноканального ввода, когда не требуется переустанавливать номер канала.

Параметры отсутствуют.

Пример

main()

{

int i;

SETCHANNEL(0);			// установим первый канал

i=SAMPLE();			// введем значение с канала

cprintf("Код АЦП = %d", i);	// выведем его на экран

}

#### 2.5.3.4. Однократный ввод с переустановкой канала  АЦП (ADCHAN())

Формат

int ADCHAN(int Channel);

Назначение

Устанавливает заданный канал АЦП и осуществляет аналого-цифровое преобразование. Данная функция удобна  для осуществления асинхронного ввода с разных каналов АЦП. Возвращает результат преобразования по каналу 'Channel'.

Параметры 	номер канала АЦП

Пример

main()

{

// введем значение с первого канала и выведем преобразованное

// значение кода в вольты

cprintf("\n\r Напряжение на первом канале = %f", ADCHAN(0)*5.12/2048);

}

#### 2.5.3.5. Однократный ввод последовательности каналов АЦП (KADR())

Формат

void KADR (int *Data, int *Channels, int Nch);

Назначение

Вводит Nch отсчетов с каналов АЦП, указанных в массиве Channels в массив Data. Т. е. если Вам, например, требуется ввести по одному значению с трех каналов АЦП, то Вы можете сформировать целочисленный массив Channels из 3 элементов, при этом первый будет равен коду для первого канала, второй для следующего и т. д.

Параметры

- Data		целочисленный массив, в который будут помещены результаты ввода с Nch каналов

- Channels	целочисленный массив с номерами каналов

- Nch		число каналов

Пример

main()

{

int i, Nch=3,  Channels[16]={0, 1, 2}, Data[16];

// введем первые три канала

KADR(Data, Channels, Nch);

// нарисуем на экране их значения в кодах АЦП (-2048 .. 2047)

for(i=0; i < 3; i++) cprintf("\n\r Канал N%d = %d", i+1, Data[i]);

}

#### 2.5.3.6. Одноканальный ввод с синхронизацией от таймера (STREAM())

Формат вызова

void STREAM (int *Data, int Npoint, int Channel, int Rate);

Назначение

Данная функция осуществляет считывание последовательности  отсчетов с заданного канала АЦП с интервалом Rate между отсчетами.

Параметры

- Data		Целочисленный массив, в который будут помещены вводимые отсчеты

- Npoint	Число вводимых отсчетов (1 <= Npoint <= 32768)

- Channel	Номер канала АЦП, по которому будут вводится данные

- Rate		Интервал ввода (1 <= Rate <= 0xffff)

Пример

main()

{

int i, Data[100], Npoint=100, Channel=0, Rate=10;

// введем 100 значений по первому каналу АЦП с  интервалом ввода 10 мкс

STREAM(Data, Npoint, Channel, Rate);

// выведем на экран первые 10 введенных значений

for(i=0; i < 10; i++) cprintf("\n\rValue[%2d]=%5d", i+1, Data[i]);

}

#### 2.5.3.7. Многоканальный ввод с синхронизацией от таймера (SOFT())

Формат вызова

void SOFT(int *Data, int NPoint, int *Channels, int Nch, int Rate);

Назначение

Функция SOFT() осуществляет ввод NPoint  кадров с Nch аналоговых каналов, номера которых передаются в целочисленном массиве Channels с интервалом Rate.

Под  кадром   подразумевается  ряд отсчетов, состоящий из  результатов последовательного опроса первых  Nch каналов,  указанных в массиве 'Channels'.

Параметры

- Data		Целочисленный массив, в который будут помещены вводимые отсчеты

- Npoint	Число вводимых кадров (1 <= Npoint*Nch <= 32768)

- Channels	Целочисленный массив с номерами каналов АЦП, по которым будут вводится данные

- Nch		Число каналов

- Rate		Интервал ввода (1 <= Rate <= 0xffff)

Пример

main()

{

int i, j, Data[100], Npoint=20, Channels[16]={0,1,2,3};

int  Nch=4, Rate=50;

// ввод 20 кадров (20*4=80 отсчетов) по первым четырем

// каналам c интервалом 50 мкс между кадрами

SOFT(Data, Npoint, Channels, Nch, Rate);

// выведем первые два кадра

for(i=0; i < 2; i++) for(j=0, cprintf("\n\rКадр=%2d", i+1); j < Nch; j++)

cprintf("Канал #%2d=%5d, ", j+1, Data[i*Nch+j]);

}

### 2.5.4. Работа с каналом Прямого Доступа к Памяти (ПДП)

#### 2.5.4.1. Назначение

Канал ПДП является удобным средством для реализации алгоритмов работы в реальном масштабе времени на больших частотах (до 300 кГц), когда требуется одновременно с вводом данных осуществлять их обработку, визуализацию, запись на винчестер и т. п. В режиме ввода-вывода по каналам ПДП контроллеру ПДП необходимо только указать область памяти, в которую будет осуществляться ввод или из которой будет осуществляться вывод, и контроллер ПДП сам в фоновом для центрального процессора режиме начнет заполнять указанную область памяти, при этом имеется возможность отслеживать счетчик используемого канала ПДП, который может использоваться для определения какая часть буфера ввода заполнена данными.

Наличие режима автоинициализации ПДП, в котором ПДП входит в вечный цикл заполнения указанной области памяти по принципу кольцевого буфера, когда после заполнения буфера, контроллер ПДП сам без остановки и пропуска отсчетов продолжает вводить снова с начала буфера и т. д. При этом появляется очень удобная возможность организовывать следующий алгоритм работы в режиме реального времени:

- Инициализация платы АЦП и контроллера ПДП и перевод ПДП в режим автоинициализации

- Ожидание заполнения первой половины буфера памяти

- Обработка первой половины буфера (пока ПДП заполняет вторую половину, можно осуществлять обработку первой, не заботясь о вводе с АЦП, поскольку он автоматически осуществляется контроллером ПДП во вторую часть буфера)

- Ожидание заполнения второй половины буфера ПДП

- Обработка второй половины (тем временем ПДП автоматически продолжает заполнять буфер сначала)

- переход к пункту B.

Приведенный алгоритм позволяет, например, организовать фоновую запись вводимых данных на винчестер даже при большой частоте ввода (до 300 кГц).

#### 2.5.4.2. Особенности использования канала ПДП

Единственным недостатком работы с каналом ПДП является выделение памяти под буфера для ввода-вывода данных. Фирма IBM оставила для совместимости очень неудобные ограничения на формирование базового адреса для буфера ввода по ПДП. Для правильной установки базового адреса  необходимо представлять организацию памяти PC с точки зрения  контроллера ПДП. Для контроллера ПДП вся память разбивается на  последовательные блоки по 128 кБ, при этом в стандартном  режиме контроллер ПДП может записывать данные только в один  из этих блоков. Если после записи очередного отсчета адрес следующего попадает на границу страницы, то контроллер переходит НА НАЧАЛО  текущей страницы, а не на начало следующей ( УВЫ ). Простым способом выделения памяти является запись в указатель  непосредственного адреса самой старшей девятой страницы с адресом  SEG=8, OFFS=0x8000: Bufer=(int *) 0x90000000;  При этом, если Вам понадобится в программе осуществлять динамическое  распределение памяти, то Вы сможете предусмотреть проверку  возвращаемых указателей на отсутствие наложения на последнюю  страницу памяти.

Для корректного выделения памяти для работы с ПДП под DOS разработаны различные алгоритмы. Исходный текст одного из таких алгоритмов на языке Си приведен в файле “DMAALLOC.C”. Приведенный алгоритм позволяет надежно выделять буфера памяти размером до 120 кБ для работы с ПДП.

Входящие в состав драйвера подпрограммы содержат все необходимые функции для  управления контроллером ПДП и позволяют организовывать практически любые алгоритмы ввода-вывода с помощью каналов ПДП.

#### 2.5.4.3. Одноканальный ввод в режиме ПДП (DMAONE())

Формат вызова

void DMAONE(int *Data, int NPoint, int Chan, int Rate, int Dmm );

Назначение

Инициализирует контроллер ПДП и плату АЦП в режим одноканального ввода с канала Chan числа Npoint отсчетов в массив Data. После выхода из функции плата начинает вводить данные по каналу ПДП. Для проверки завершения ввода и доступа к счетчику контроллера ПДП, позволяющего узнать, сколько данных было введено, используются функции DMA_TEST() или DMA_COUNTER().

Параметры

- Data		Целочисленный массив для данных

- NPoint	Число вводимых отсчетов (1 <= NPoint <= 32768)

- Chan	Номер канала АЦП

- Rate		Интервал ввода (от 1 до 0xffff)

- Dmm	Параметр, включающий режим автоинициализации. В случае если режим автоинициализации будет включен, после ввода NPoint отсчетов плата вновь продолжит ввод в буфер, начиная с адреса Data до тех пор, пока канал ПДП и плата не будут остановлены при помощи функции DMA_OFF().

- Dmm =0 режим автоиницализации выключен

- Dmm =1  режим автоинициализации включен

Пример

main()

{

int i, *Data, Chan=0, NPoint=100, Rate=10, Dmm=0;

// установим указатель на старшую страницу памяти

Data=(int far *) 0x90000000;

// запустим ПДП на ввод

DMAONE(Data, NPoint, Chan, Rate, Dmm);

// дождемся завершения ввода

while(!DMA_TEST());

// выключим плату и контроллер ПДП

DMA_OFF();

}

#### 2.5.4.4. Многоканальный ввод в режиме ПДП (DMAALL())

Формат вызова

void DMAALL(int *Data, int NPoint, int *Channels, int Nch, int Rate, int Dmm);

Назначение

Инициализирует контроллер ПДП и плату АЦП в режим многоканального ввода с Nch каналов, указанных в массиве Channels числа NPoint кадров в массив Data. После выхода из функции плата начинает вводить данные по каналу ПДП. Для проверки завершения ввода и доступа к счетчику контроллера ПДП, позволяющего узнать, сколько данных было введено, используются функции DMA_TEST() или DMA_COUNTER().

Параметры

- Data		Целочисленный массив для данных

- Npoint	Число вводимых кадров (1 <= NPoint*Nch <= 0xffff)

- Channels 	Целочисленный массив, содержащий номера каналов АЦП, с которых будет производится ввод

- Nch 		Число вводимых каналов

- Rate		Интервал ввода (от 1 до 0xffff)

- Dmm	Параметр, включающий режим автоинициализации. В случае если режим автоинициализации будет включен, после ввода NPoint кадров плата вновь продолжит ввод в буфер, начиная с адреса Data до тех пор, пока канал ПДП и плата не будут остановлены при помощи функции DMA_OFF().

- 0  режим автоиницализации выключен

- 1  режим автоинициализации включен

Пример 1

Ввод по ПДП по четырём каналам.

main()

{

int i, *Data, Channels[16]={0,1,2,3}, NPoint=100, Rate=20; 
int Dmm=0, Nch=4;

// установим указатель на старшую страницу памяти

Data=(int far *) 0x90000000;

// запустим ПДП на ввод  4 каналов АЦП с интервалом
// 20 мкс между кадрами

DMAALL(Data, NPoint, Channels, Nch,  Rate, Dmm);

// дождемся завершения ввода

while(!DMA_TEST());

// выключим плату и контроллер ПДП

DMA_OFF();

}

Пример 2

Данный пример осуществляет ввод и запись на диск в реальном масштабе времени 16 каналов платы АЦП в течении 4 секунд на частоте ввода 5 кГц (интервал ввода 200 мкс)

main()

{

int i, *Data, Channels[16], NPoint=2000, Rate=200; 
int Dmm=1, counter, Nch=16;

FILE *fp;

// откроем файл (желательно на нефрагментированном диске)

fp=fopen("test.dat", "wb");

if(fp == NULL) exit(1);

// установим указатель на старшую страницу памяти

Data=(int far *) 0x90000000;

// запустим ПДП на ввод  16 каналов АЦП с интервалом
// 200 мкс между кадрами

DMAALL(Data, NPoint, Channels, Nch,  Rate, Dmm);

// вводим 2000*10*200мкс=4секунды

for(counter=0; counter < 10; counter++)

{

// ждем заполнения первой половины буфера

while(DMA_COUNTER() > 1000*16);

// сохраним первую половину в файл

fwrite(Data, 1000*16, 2, fp);

// ждем заполнения второй половины буфера

while(DMA_COUNTER() < 1000*16);

// запишем в файл

fwrite(Data+1000*16, 1000*16, 2, fp);

}

// выключим плату и контроллер ПДП

DMA_OFF();

fclose(fp);

}

#### 2.5.4.5. Одновременный ввод с АЦП и вывод на ЦАП (DMA_ALL_DA())

Формат вызова

void DMA_ALL_DA( int *AdData, int AdNkadr, int *Channels, int Nch,  int Rate, int AdDmm, int *DaData, int DaNkadr, int DaDmm,  int DaNumber);

Назначение

Функция покадрового считывания 'AdNkadr' кадров с аналоговых каналов в буфер ОЗУ по адресу AdData с  первых 'Nch' каналов АЦП в массиве Channels с интервалом 'Rate' мкс между кадрами, используя канал ПДП с одновременным выводом на ЦАП 'DaNumber' массива DaData размером DaNkadr по каналу ПДП. Переменная 'AdDmm' определяет режим работы контроллера ПДП РС.  Она должна быть равна 0 для однократной передачи заказанного блока данных и 1 для циклического ввода. Аналогично переменная 'DaDmm' определяет режим вывода на ЦАП (однократный или циклический).

Параметры

- AdData	Адрес буфера, в который будут помещаться вводимые данные с АЦП

- AdNkadr	Число вводимых кадров

- Channels	Целочисленный массив с номерами каналов АЦП

- Nch		Число каналов АЦП

- Rate		Интервал ввода-вывода

- AdDmm	Включение автоинициализации канала ПДП АЦП

- DaData	Адрес массива, из которого будут браться данные, выводимые на ЦАП

- DaNkadr	Размер массива, выводимого на ЦАП

- DaDmm	Включение автоинициализации канала ПДП ЦАПа

- DaNumber	номер ЦАПа

- 0 первый ЦАП

- 1 второй ЦАП

Пример

В примере осуществляется ввод с четырех каналов АЦП одновременно с генерированием синусоидального сигнала на выходе первого ЦАПа с интервалом 100 мкс.

#include <math.h>

main()

{

int i, *Data, NPoint=500, Channels[16]={0,1,2,3};

int Nch=4, Rate=100, DaNKadr=1000, DaNumber=0,

int AdDmm=1, DaDmm=1;

// установим указатель на старшую страницу памяти

Data=(int far *) 0x90000000;

// сгенерируем синус

for(i=0; i < 1000; i++) Data[i]=2000.*sin(i*M_PI/80.);

// запустим ввод с АЦП одновременно с выводом на ЦАП

DMA_ALL_DA(Data+1000, NPoint, Channels, Nch, Rate, AdDmm, Data, DaNKadr, DaDmm, DaNumber);

// ждем нажатия на клавишу

while (!kbhit());

// выключим контроллер ПДП

DMA_OFF();

}

#### 2.5.4.6. Функция выключения контроллера ПДП (DMA_OFF())

Формат вызова

void DMA_OFF(void);

Назначение

Функция для выключения контроллера DMA. Её необходимо вызывать, когда работа с контроллером ПДП завершена. Если контроллер был переведен в режим ввода с автоинициализацией и не был выключен, то после выхода из программы скорее всего произойдет зависание компьютера.

Параметры

Отсутствуют.

Пример

См. Примеры для функций DMAONE(), DMAALL().

#### 2.5.4.7. Функция проверки завершения ввода по ПДП (DMA_TEST())

Формат вызова

int DMA_TEST(void);

Назначение

Возвращает ноль, если ввод по ПДП не завершен и единицу - в противном случае. Данную функцию можно применять только при вводе с выключенным режимом автоинициализации. При выключенном режиме автоинициализации счетчик канала ПДП устанавливается в -1 после завершения ввода, функция DMA_TEST() проверяет значение счетчика на -1 и, если оно не равно -1, то возвращает ноль. При включенном режиме автоинициализации счетчик ПДП никогда не становится равным -1, поэтому в этом режиме функция DMA_TEST() будет всегда возвращать ноль.

Параметры

Отсутствуют.

Пример

См. описание функций DMAONE(), DMAALL().

#### 2.5.4.8. Проверка базового адреса буфера для ПДП (DMA_ADDRESS_TEST())

Формат вызова

int DMA_ADDRESS_TEST(int *Data, int NPoint);

Назначение

Функция возвращает ноль, если буфер с базовым адресом Data  и размером NPoint слов не пересекает страницу ПДП.

Параметры

- Data		Проверяемый базовый адрес буфера

- Npoint	Размер буфера

Пример

main()

{

int i, *Data;

// установим указатель на старшую страницу памяти

Data=(int far *) 0x90000000;

// 32000 слов должны "влезть" в старшую страницу

i=DMA_ADDRESS_TEST(Data, 32000);

cprintf('\n\r Тест на 32000=%d", i);

// 64000 слов не должны "влезть" в старшую страницу

i=DMA_ADDRESS_TEST(Data, 64000);

cprintf('\n\r Тест на 64000=%d", i);

}

#### 2.5.4.9. Доступ к счетчику канала ПДП (DMA_COUNTER())

Формат вызова

int DMA_COUNTER(void);

Назначение

Возвращает число слов, которое осталось ввести по ПДП (при однократном вводе после завершения ввода счетчик ПДП установится в -1). Первоначальное содержимое счетчика перед вводом первого слова равно числу передаваемых слов минус один.

Параметры

Отсутствуют

Пример

См. Пример 2 к функции DMAALL()

### 2.5.5. Синхронизация ввода с АЦП (SYNCHRO_MODE())

Формат вызова

void SYNCHRO_MODE(int SMode, int TtlMask, int AdChannel, int AdValue);

Назначение

Для решения некоторых задач требуется начинать процесс ввода с АЦП только после какого-либо события: превышения уровня на одном из каналов АЦП, после изменения уровня на цифровой линий и т. п. Для решения подобных задач служит описываемая функция. Она позволяет устанавливать режим синхронизации на все функции синхронного ввода с АЦП типа SOFT(), DMAALL(), STREAM(), DMAONE(), DMA_ALL_DA(), SOFT_MEMORY_START() (она не воздействует на функции асинхронного ввода типа ADCHAN(), SAMPLE()).

Параметры

SMode - тип синхронизации

- SMode = 0 -> синхронизация старта выключена (по умолчанию). При этом ввод начинается непосредственно после передачи последнего параметра ввода процессору ADSP.

- SMode = 1 -> синхронизация старта по каналу АЦП. При синхронизации по каналу АЦП программа дожидается заданного превышения порогового значения на заданном канале АЦП и, после достижения такого значения, начинает вводить данные (первый ввод произойдет примерно через 5 мкс после достижения порогового значения).

- SMode = 2 -> покадровая синхронизация по цифровому биту. При покадровой синхронизации передача данных с АЦП в PC производится не через FIFO, поэтому использование этого режима на медленных PC может давать сбои (пропуск отсчетов). При покадровой синхронизации ввод каждого кадра производится синхронно с изменением уровня на заданной цифровой линии.  При этом интервал ввода не имеет смысла.

- SMode = 3 -> синхронизация старта по цифровому биту. При этом программа дожидается заданного перехода на заданной цифровой линии и после перехода начинает вводить данные с заданным интервалом ввода (первый ввод произойдет примерно через 1 мкс после перепада). Точность синхронизации по цифровому биту 100нс.

- SMode = 4 -> синхронизация старта по каналу АЦП. При синхронизации по каналу АЦП программа дожидается заданного превышения порогового значения на заданном канале АЦП и, после достижения такого значения, начинает вводить данные. При этом для синхронизации используется аналоговый компаратор (для этого необходимо наличие на плате компаратора и ЦАПа), при помощи которого точность синхронизации достигается равной 100 нс  (первый ввод произойдет ровно через 5 мкс после достижения порогового значения).

TtlMask - зависит от SMode

В режиме синхронизации по каналу АЦП параметр TtlMask определяет, ожидается ли превышение порогового значения или 'понижение'

- TtlMask=1  начало ввода начнется после того, как по указанному каналу АЦП код с АЦП (от -2048 до 2047) превысит пороговое значение (т.е. для порога 1000 это значения > 1000 (1001, 1002 и т.д.),для порога -1000 это -999, -998и т.д.)

- TtlMask=0  начало ввода начнется после того, как по указанному каналу АЦП код (от -2048 до 2047) станет меньше порогового значения

В режиме синхронизации по цифровому биту

- TtlMask=4  означает синхронизацию по цифровому биту 3 (на разъеме номер 36 : 'Входной ТТЛШ бит 3')

- TtlMask=8  означает синхронизацию по цифровому биту 4 (на разъеме номер 37 : 'Входной ТТЛШ бит 4')

- TtlMask=12 означает синхронизацию по обоим битам (т.е. ожидается переход либо на одном либо на другом бите)

Параметр AdChannel определяет номер аналогового канала. по которому производится синхронизация.

Параметр AdValue определяет пороговое значение при синхронизации по аналоговому каналу.

Пример

В данном примере ввод начинается только после того, как на втором канале АЦП превысится установленное  пороговое значение (во избежание зависания пороговое значение установлено равным -1000).

main()

{

int i, TtlMask, SynchroAdChannel, AdPorog, SMode, SMode=1;

int Data[100], NPoint=20, Nch=4, Channels[16]={0,1,2,3};

int Rate=100;

// ждем превышения

TtlMask=1;

// второй канал синхронизации

SynchroAdChannel=1;

// установим пороговое значение

AdPorog=-1000;

// переустановим режим синхронизации

SYNCHRO_MODE(SMode, TtlMask, SynchroAdChannel, AdPorog);

// введем данные с синхронизацией

SOFT(Data, NPoint, Channels, Nch, Rate);

// выключим режим синхронизации

SYNCHRO_MODE(0, 0, 1, 0);

}

### 2.5.6. Ввод во внутреннюю память

#### 2.5.6.1. Базовая функция ввода во внутреннюю память (SOFT_MEMORY_START())

Формат вызова

void SOFT_MEMORY_START(unsigned long Npoint, int *Channels, int Nch, int Rate, int PageNumber, int OffsetNumber, int DelayCh, int RestartMode);

Назначение

При вводе в компьютер аналоговых сигналов на частотах, превышающих 250 кГц, в зависимости от быстродействия компьютера, могут возникать сложности из-за неуспевания шины ISA BUS принимать данные, как правило, максимальная скорость передачи данных, которую можно достигнуть на машине типа 486 DX / 66  составляет 350 кГц.  Для ввода данных на большей скорости единственным выходом оказывается ввод во внутреннюю память платы АЦП, при этом алгоритм ввода приобретает следующий вид : вначале драйвер осуществляет быстрый ввод во внутреннюю память, после чего компьютер может, когда захочет, считать внутреннюю память платы. К сожалению, при этом становятся невозможными реализации работы в реальном масштабе времени, поскольку после заполнения внутренней памяти платы, ввод прекращается до тех пор, пока компьютер не считает введенные данные. После завершения ввода плата может сгенерировать прерывание по линии IRQ.

Параметры

- Npoint	Число вводимых отсчетов в формате четырехбайтного целого числа.  Внимание !!! Его необходимо передать преобразованным по формуле :  N=0x7fffffff-Otschet; где Otschet -> число вводимых отсчетов (т.е. число вводимых аналоговых каналов, умноженное на число вводимых кадров).

- Channels	Целочисленный массив с номерами вводимых каналов АЦП

- Nch		Число вводимых каналов

- Rate		Интервал ввода

- PageNumber	Память данных на плате делится на страницы по 8 кСлов номерами страниц от 0 до 15. Программа в процессе ввода сама отслеживает переходы через страницы, поэтому Вам достаточно дать только начальный адрес для ввода данных, как правило, это номер первой страницы и нулевое смещение в ней.

- OffsetNumber	см. описание PageNumber.

- DelayCh	Данный параметр позволяет управлять межканальной задержкой при вводе в память (т.е. при медленно устанавливающемся аналоговом тракте можно увеличить интервал установления номера канала), минимальное значение для ADSP-2105 : 3, для ADSP-2115 : 17. Реальная задержка в микросекундах между каналами рассчитывается по формуле: Time=speed*(DelayCh+14), где DelayCh значение передаваемого параметра, а speed скорость установленного процессора (для ADSP-2105 speed=0.1 мкс, для ADSP-2115 speed=0.05 мкс). Межканальная задержка при данном вводе не зависит от межканальной задержки, устанавливаемой при помощи функции SET_INTER_DELAY().

- RestartMode Данный параметр определяет, как программа будет вести себя после завершения ввода:

- Restart_mode=0  режим с программным рестартом, в этом режиме после считывания введенных данных для продолжения ввода надо вызвать функцию SOFT_MEMORY_RESTART()

- Restart_mode=1  функцию SOFT_MEMORY_RESTART() вызывать не нужно, ввод начнется немедленно после передачи последнего слова введенных данных в компьютер

Пример

main()

{

int i, BoardPage=0, BoardOffset=0, restart_mode;

int NPoint=500, Nch=4, Rate=100, Channels[16]={0,1,2,3};

int DelayMem, Data[2000];

// программный рестарт

restart_mode=0;

// межканальная задержка 1.8 мкс

DelayMem=4;

SOFT_MEMORY_START(0x7fffffffL-(long)NPoint*(long)Nch, Channels, Nch, Rate, BoardPage, BoardOffset, DelayMem, restart_mode);

// подождем завершения ввода

while (!TEST_FOR_INPUT_END());

// введем данные из платы

GET_INPUT_DATA(Data, NPoint*Nch);

// теперь, если надо снова начать ввод, то надо

// вызвать функцию SOFT_MEMORY_RESTART()

}

#### 2.5.6.2. Проверка завершения ввода в память (TEST_FOR_INPUT_END())

Формат вызова

int TEST_FOR_INPUT_END();

Назначение

Позволяет узнать, не завершён ли ввод во внутреннюю память. Возвращает 1, если ввод завершен и 0 -  в противном случае.

Параметры

Отсутствуют

Пример

См. описание SOFT_MEMORY_START().

#### 2.5.6.3. Чтение введенных данных из памяти платы (GET_INPUT_DATA())

Формат вызова

void GET_INPUT_DATA(int *Data, int Npoint);

Назначение

Ввод данных из памяти платы.

Параметры

- Data 		Адрес массива, в который записываются данные.

- Npoint	Число записываемых слов.

Пример

См. описание SOFT_MEMORY_START().

#### 2.5.6.4. "Рестарт" ввода во внутреннюю память (SOFT_MEMORY_RESTART())

Формат вызова

void SOFT_MEMORY_RESTART();

Назначение

Данную функцию необходимо вызывать при программном типе рестарта для нового ввода в память платы без переустановки параметров.

Параметры

Отсутствуют

Пример

См. описание SOFT_MEMORY_START().

### 2.5.7. Цифро-аналоговые каналы

#### 2.5.7.1. Назначение

На плате АЦП может быть установлено до двух Цифро-Аналоговых Преобразователей (в дальнейшем ЦАП), при помощи которых можно управлять внешними устройствами, генерировать сигналы произвольной формы и т. п.

#### 2.5.7.2. Установка номера ЦАПа (SET_DA_NUMBER())

Формат вызова

void SET_DA_NUMBER(int Mode, int DaNumber);

Назначение

Устанавливает режим вывода на ЦАП для функций синхронного ввода с АЦП и номер ЦАПа для функций асинхронного вывода на ЦАП (OUTDA(), OUTDASTREAM()).

Параметры

- Mode включает одновременный вывод на ЦАП в функциях синхронного ввода с АЦП.
Mode =1 включает режим вывода на ЦАП одновременно  со вводом с АЦП (в режиме Mode=1 во время выполнения функций DMAALL() любые значения, записываемые в порт данных платы, передаются на ЦАП).
Mode=0 выключает режим одновременного вывода на ЦАП

- DaNumber - номер ЦАПа, на котором будет установлено напряжение функциями OUTDA(), STREAM_OUTDA(), DADMASTREAM().

- 0 - первый ЦАП

- 1 - второй ЦАП

Пример

main()

{

// установим номер первого ЦАПа

SET_DA_NUMBER(0, 0);

// выведем нулевое напряжение на первом ЦАПе

OUTDA(0);

// установим номер второго ЦАПа

SET_DA_NUMBER(0, 1);

// выведем напряжение +5.12В на втором ЦАПе

OUTDA(2047);

}

#### 2.5.7.3. Асинхронный вывод на ЦАП (OUTDA())

Формат вызова

void OUTDA(int Code);

Назначение

Устанавливает выходное напряжение на ЦАПе в соответствии с кодом Code.

Параметры

Code - выводимый код на ЦАП (см. описание форматов данных).

Пример

См. описание функции SET_DA_NUMBER();

#### 2.5.7.4. Асинхронный вывод на ЦАП одновременно с вводом с АЦП (STREAM_OUTDA())

Формат вызова

void STREAM_OUTDA(int Code);

Назначение

Устанавливает выходное напряжение на ЦАПе в соответствии с кодом Code во время выполнения функций DMAONE, DMAALL без прерывания работы этих функций.

Параметры

Code - устанавливаемый код на ЦАПе

Пример

main()

{

int i, *Data, Chan=0, NPoint=100, Rate=10, Dmm=0;

// установим указатель на старшую страницу памяти

Data=(int far *) 0x90000000;

// установим режим фонового вывода на первый ЦАП

SET_DA_NUMBER(1,0);

// запустим ПДП на ввод

DMAONE(Data, NPoint, Chan,Rate, Dmm);

// выведем на ЦАП минимальное напряжение

STREAM_OUTDA(-2048);

// выведем на ЦАп 0

STREAM_OUTDA(0);

// выведем на ЦАП максимальное напряжение

STREAM_OUTDA(2047);

// дождемся завершения ввода

while(!DMA_TEST());

// выключим плату и контроллер ПДП

DMA_OFF();

// отключим режим фонового вывода на ЦАП

SET_DA_NUMBER(0,0);

}

#### 2.5.7.5. Синхронный одноканальный вывод на ЦАП (DASTREAM())

Формат вызова

void DASTREAM(int Rate, int NPoint, int *Data);

Назначение

Выводит NPoint отсчетов из массива Data на ЦАП с интервалом Rate

Параметры

- Rate		Интервал ввода

- Npoint	Число выводимых отсчетов

- Data		Массив с выводимыми отсчетами

Пример

#include <math.h>

main()

{

int i, Data[1000], Rate=10, NPoint=1000;

// сгенерируем синус

for(i=0; i < NPoint; i++) Data[i]=2000.*sin(i*M_PI/80.);

// установим первый ЦАП

SET_DA_NUMBER(0, 0);

// выведем его на первый ЦАП

DASTREAM(Rate, NPoint, Data);

}

#### 2.5.7.6. Синхронный вывод на ЦАП по каналу ПДП (DADMASTREAM())

Формат вызова

void DADMASTREAM(int *Data, int NPoint, int Rate, int Dmm );

Назначение*

Выводит массив отсчетов из массива Data  на установленный ЦАП по каналу ПДП

Параметры

- Data		Целочисленный массив для данных

- Npoint	Число вводимых отсчетов (1 <= NPoint <= 32768)

- Rate		Интервал ввода (от 1 до 0xffff)

- Dmm	Параметр, включающий режим автоинициализации. Если режим автоинициализации будет включен, после вывода NPoint отсчетов плата вновь продолжит вывод из буфера, начиная с адреса Data до тех пор, пока канал ПДП и плата не будут остановлены при помощи функции DMA_OFF().

- 0  режим автоиницализации выключен

- 1  режим автоинициализации включен

Пример

main()

{

int i, *Data, Chan=0, NPoint=10000, Rate=10, Dmm=1;

// установим указатель на старшую страницу памяти

Data=(int far *) 0x90000000;

// сгенерируем синус

for(i=0; i < NPoint; i++) Data[i]=2000.*sin(i*M_PI/80.);

// установим первый ЦАП

SET_DA_NUMBER(0, 0);

// запустим ПДП на вывод  на первый ЦАП

DADMASTREAM (Data, NPoint, Chan,Rate, Dmm);

// поскольку DMM = 1 ПДП будет выводить вечно на ЦАП

// пока её не остановят

// выводим до тех пор, пока не будет нажата клавиша

while (!kbhit());

// выключим плату и контроллер ПДП

DMA_OFF();

}

### 2.5.8. Цифровые ТТЛ линии

#### 2.5.8.1. Чтение двух младших цифровых линий  (INPBYTE())

Формат вызова

int INPBYTE();

Назначение

Возвращает состояние 2-х внешних цифровых ТТЛ линий (на разъёме линии 34 и 35). Данные линии подключены к компьютеру, минуя процессор DSP, поэтому их опрос можно производить одновременно с выполнением любых функций (типа DmaOne, DmaAll).

Параметры

Отсутствуют

Пример

main()

{

int i;

// введем две линии

i=INPBYTE();

cprintf("\n\r Первая линия = %d", i & 1);

cprintf("\n\r Вторая линия = %d", (i >> 1) & 1);

}

#### 2.5.8.2. Чтение двух младших цифровых линий через DSP (DSP_INPBYTE())

Формат вызова

int DSP_INPBYTE();

Назначение

Возвращает состояние 2-х внешних цифровых TTL линий (на разъёме линии 36 и 37).

Параметры

Отсутствуют

Пример

main()

{

int i;

// введем две линии

i=DSP_INPBYTE();

cprintf("\n\r Первая линия = %d", i & 1);

cprintf("\n\r Вторая линия = %d", (i >> 1) & 1);

}

#### 2.5.8.3. Вывод на четыре цифровые линии через DSP (DSP_OUTBYTE())

Формат вызова

void DSP_OUTBYTE(int Code);

Назначение

Функция установки 4-х цифровых линий, подключенных к плате через процессор в соответствии с битами младшего байта параметра 'Code'. Вывод на старшие восемь цифровых линий на плате L-1250 производится при каждой переустановки номера канала АЦП (например, при каждом вызове функции SETCHANNEL()).

Параметры

Code - устанавливаемый код

Пример

main()

{

// выведем все нули

DSP_OUTBYTE(0);

// выведем все единицы

DSP_OUTBYTE(0xf);

}

### 2.5.9. Работа с прерываниями

#### 2.5.9.1. Назначение

Ввод по прерываниям используется, как правило, при анализе процессов на медленных частотах ввода (до 10 кГц). Общая идеология ввода обычно сводится к следующему: плата АЦП вводит в свою внутреннюю память ряд отсчетов с заданных каналов и, после этого, генерирует прерывание в компьютер, в котором предварительно должен быть загружен драйвер-обработчик используемого платой прерывания, который считывает из платы введенный ряд отсчетов.

#### 2.5.9.2. Генерирование прерываний без ввода с АЦП (INIT_SIMPLE_INTR())

Формат вызова

void INIT_SIMPLE_INTR(int Rate, interrupt *Vector);

Назначение

Программирует контроллер прерываний и плату  для работы в режиме генерации установленного прерывания. После вызова процедуры INIT_SIMPLE_INTR() плата генерирует прерывания с интервалом Rate мкс.. которое обрабатывается драйвером-обработчиком, адрес которого передается в параметре Vector. Драйвер - обработчик должен позаботится о сбросе как контроллера прерываний компьютера, так и контроллера прерываний платы АЦП (см. Пример)

Параметры

- Rate		Интервал генерирования прерываний

- Vector	Адрес обработчика прерываний

Пример

Драйвер - обработчик прерывания IRQ от платы АЦП при каждом вызове приращивает на единицу статическую  переменную и выводит её значение на экран.

// обработчик прерывания

void interrupt E_Interrupt(PARM)

{

static unsigned int cnt;

// выведем значение статической переменной

cprintf("\n\r Счетчик = %5u", cnt++);

// сбросим флаг прерывания на плате АЦП и в компьютере

RESET_IRQ();

}

// основная функция

main()

{

// установим интервал между прерываниями 10000 мкс и 
// адрес обработчика E_Interrupt

INIT_SIMPLE_INTR (10000, E_Interrupt);

// ждем пока не нажата клавиша

while(!kbhit());

// запретим прерывания от платы и восстановим 
// контроллер прерываний

STOP_INTR();

}

#### 2.5.9.3. Прерывания с одноканальным вводом с АЦП (STREAM_INTR())

Формат вызова

void STREAM_INTR(int Rate, interrupt *Vector, int Channel);

Назначение

Программирует контроллер прерываний и плату  для работы в режиме ввода с заданным интервалом и последующим генерированием прерывания. Драйвер - обработчик должен позаботиться о сбросе как контроллера прерываний компьютера, так и контроллера прерываний платы АЦП (см. Пример). Для чтения введенного отсчета с АЦП можно использовать функцию READ_DATA().

Параметры

- Rate		Интервал генерирования прерываний

- Vector	Адрес обработчика прерываний

- Channel 	Номер канала АЦП

Пример

Драйвер - обработчик прерывания IRQ от платы АЦП при каждом вызове вводит отсчет с АЦП и выводит его на экран.

// глобальная переменная

int GlobalVar=0;

// обработчик прерывания

void interrupt E_Interrupt(PARM)

{

int i;

if(!GlobalVar)

{

// введем отсчет с АЦП

i=READ_DATA();

// отобразим его на экран

cprintf("\n\rКод с АЦП = %5d", i);

}

// сбросим флаг прерывания на плате АЦП и в компьютере

RESET_IRQ();

}

// основная функция

main()

{

int Channel=0;

GlobalVar=0;

// установим интервал между прерываниями 10000 мкс и

// адрес обработчика E_Interrupt

INIT_SIMPLE_INTR (10000, E_Interrupt, Channel);

// ждем пока не нажата клавиша

while(!kbhit());

// сообщим драйверу обработчику, что мы собираемся

// выключить прерывания

GlobalVar=1;

// запретим прерывания от платы и восстановим

// контроллер прерываний

STOP_INTR();

}

#### 2.5.9.4. Прерывания с многоканальным вводом с АЦП (SOFT_INTR())

Формат вызова

void SOFT_INTR(int Rate, interrupt *Vector, int *Channels, int Nch);

Назначение

Программирует контроллер прерываний и плату  для работы в режиме многоканального ввода с АЦП с заданным интервалом ввода и последующим генерированием прерывания. Драйвер - обработчик должен позаботится о сбросе как контроллера прерываний компьютера, так и контроллера прерываний платы АЦП (см. Пример). Драйвер должен считать заказанный ряд отсчетов с каналов АЦП при помощи функции READ_DATA().

Параметры

- Rate		Интервал генерирования прерываний

- Vector	Адрес обработчика прерываний

- Channels 	Целочисленный массив с номерами каналов АЦП

- Nch		Число вводимых каналов АЦП

Пример

Драйвер обработчик прерывания IRQ от платы АЦП при каждом вызове вводит ряд отсчетов с АЦП и выводит их на экран.

// глобальная переменная

int GlobalVar=0;

int Nch=4;

// обработчик прерывания

void interrupt E_Interrupt(PARM)

{

int i, j;

if(!GlobalVar)

for(i=0; i < Nch; i++)

{

// введем отсчет с АЦП

j=READ_DATA();

// отобразим его на экран

cprintf("\n\rОтсчет #%d с АЦП = %5d", i+1,  j);

}

// сбросим флаг прерывания на плате АЦП и в компьютере

RESET_IRQ();

}

// основная функция

main()

{

int Channels[16]={0,1,2,3};

// установим интервал между прерываниями 10000 мкс и

// адрес обработчика E_Interrupt

SOFT_SIMPLE_INTR (10000, E_Interrupt, Channels, Nch );

// ждем пока не нажата клавиша

while(!kbhit());

// сообщим драфверу обработчику, что мы собираемся

// выключить прерывания

GlobalVar=1;

// запретим прерывания от платы и восстановим

// контроллер прерываний

STOP_INTR();

}

#### 2.5.9.5. Сброс флага прерываний (RESET_IRQ)

Формат вызова

void RESET_IRQ(void);

Назначение

Драйвер-обработчик прерывания IRQ должен перед выходом из обработки прерывания сбросить регистр прерывания на плате и в компьютере. Для этого достаточно вызвать функцию RESET_IRQ().

Параметры Отсутствуют.

Пример См. Пример к SOFT_INTR.

#### 2.5.9.6. Чтение отсчетов из обработчиков прерывания (READ_DATA())

Формат вызова

int READ_DATA ();

Назначение

При генерировании прерывания в режиме одноканального ввода с АЦП плата производит преобразование с АЦП и записывает результат в регистр данных, после чего генерирует прерывание. Функция READ_DATA() осуществляет чтение регистра данных. При многоканальном вводе по прерываниям плата производит ввод кадра во внутреннюю память, после чего генерирует прерывание. Для чтения результата кадрового ввода нужно вызвать функцию READ_DATA() 'Nch' раз. При этом первый вызов вернет значение первого канала, а последний вызов вернет значение, полученное по последнему каналу.

Параметры

Отсутствуют.

Пример

См. описанные выше функции

#### 2.5.9.7. Выключение прерываний (STOP_INTR())

Формат вызова

void STOP_INTR(void);

Назначение

Выключает режим генерации прерываний на плате и восстанавливает контроллер прерываний PC. Данную функцию необходимо вызывать после завершения использования платы в режиме генерирования прерываний.

Внимание. При вызове данной функции будет сгенерировано одно прерывание, вызванное отключением платы от линии прерывания. Для избежания зависания программы из-за этого “ложного” прерывания в примерах используется переменная GlobalVar, при помощи которой основная программа предупреждает обработчик прерываний о том, что будет сгенерировано “ложное” прерывание, которое не надо будет обрабатывать.

Параметры

Отсутствуют.

Пример

См. описанные выше функции

### 2.5.10. Функции частотомера

На плате L-1250 может быть установлен аналоговый компаратор, при помощи которого можно повысить точность синхронизации ввода и организовать функцию частотомера (измерения частоты синусоидального сигнала, поданного на один из аналоговых каналов платы) с точностью измерения периода до одного такта процессора ADSP (в стандартном варианте это 100 нс). В составе драйвера имеются специальные функции для измерения частоты сигнала с помощью установленного компаратора.

Внимание! Для корректной работы этих функций необходимо наличие на плате:

- Микросхемы компаратора

- Одного ЦАПа

- Внешней памяти программ.

#### 2.5.10.1. Запуск функции компаратора (INIT_COMPARATOR())

Формат вызова

void INIT_COMPARATOR(int Chan, int Porog, int BitNPoint, int HandleMode, int DmaOn, int *Data, int DmaLength, int DmaMode);

Назначение

Вызов этой функции переводит плату в режим измерения периода сигнала на канале АЦП Chan. Посчитанный период может передаваться как по каналу ПДП, так и в программном режиме. Значения периода задаются в единицах масштаба таймера процессора ADSP (например, если масштаб равен 1, то период будет меряться в сотнях наносекунд).

Параметры

- Chan		Номер канала АЦП, на котором измеряется частота.

- Porog		Пороговое значение в кодах АЦП (от -2048 до +2047), по которому меряется период сигнала. Например, 	при Porog=0, программа будет измерять период сигнала, фиксируя интервалы перехода сигнала через 		ноль.

- BinNPoint	Число 2, возведённое в степень BitNPoint, даёт число осреднений, по которым рассчитывается период. 		Диапазон лежит от 0 до 8 (соответственно размер осреднений от 1 до 256).

- HandleMode	Тип измерения интервала ввода.

  - HandleMode=0  
При нулевом значении параметра плата вводит во внутреннюю память указанное число отсчётов (через параметр BitNPoint), вычисляет их среднее (математическое ожидание) и передаёт полученное таким образом значение в компьютер.

  - HandleMode=1
При единичном значении параметра программа переходит в режим отсечения сложных срабатываний. Дело в том, что при анализе медленных сигналах или при зашумлённом сигнале в момент перехода через пороговое значение возможно ложное срабатывание компаратора (за счёт шумов). В данном режиме плата вводит во внутреннюю память указанное число отсчётов (через параметр BitNPoint), вычисляет их среднее (математическое ожидание), и просматривает запомненные значения и сравнивает их со средней величиной интервала. В том случае, если текущее значение меньше среднего, то происходит переход к следующему элементу (при ложном срабатывании иногда будут появляться очень маленькие интервалы перехода через пороговое значение). После того как найдено элемент, превышающий или равный среднему значению, плата передаёт его в компьютер. При этом как бы гарантируется, что в качестве периода не будет передан период, не являющийся ложным срабатыванием компаратора.

- DmaOn	Единичное значение разрешит передачу периода по каналу ПДП.

- Data		Адрес буфера для ПДП (имеет смысл только если DmaOn=1).

- DmaLength	Длина буфера ПДП (имеет смысл только если DmaOn=1).

- DmaMode	Параметр, включающий режим автоинициализации. В случае если режим автоинициализации будет включен, после ввода DmaLength отсчетов плата вновь продолжит ввод в буфер, начиная с адреса Data до тех пор, пока канал ПДП и плата не будут остановлены при помощи функции DMA_OFF()  (имеет смысл только если DmaOn=1).

Пример

main()

{

unsigned int i, j, n, Chan=0, Porog=0;

double f;

// Установим точность измерения периода 100 нс

SET_TIMER_SCALE(1);

// Запустим частотомер по первому каналу АЦП

// с режимом измерения с отсечением ложных срабатываний и с

// числом осреднений 128 (два в степени 7).

// Канал ПДП выключен.

INIT_COMPARATOR(Chan, Porog, 7, 1, 0, NULL, 0, 0);

do

if(DATA_READY())

{

// считаем интервал в тиках таймера ADSP

n=READ_DATA();

// переведем интервал в Герцы

f=(n) ? 10000000./n : -1;

// нарисуем значение частоты

cprintf("\n\rRate=%10.2f Hz", f);

}

while(!kbhit());

}

#### 2.5.10.2. Готовность данных от платы (DATA_READY())

Формат вызова

int DATA_READY();

Назначение

Возвращает единицу в случае, если данные от платы готовы и ноль в противном случае.

Параметры

Отсутствуют

Пример

См. Пример функции INIT_COMPARATOR()

### 2.5.11. Функции с цифровой обработкой данных. Цифровая фильтрация

Функции позволяют осуществлять многоканальную цифровую фильтрацию сигналов в реальном масштабе времени с возможностью установки каскадно соединенных цифровых фильтров на каждый канал, через которые последовательно будет пропускаться вводимый сигнал. Пример использования цифровой фильтрации для языка Си поставляется на дискете в директории \FILTERS\*.*.

Фильтрация сигнала осуществляется цифровыми фильтрами следующего вида:

y[n]=(x[n]*a[0] + x[n-1]*a[1] + ... + x[n-(p-1)]*a[p-1]  +  y[n-1]*b[1]+y[n-2]*b[2]+ ... +y[n-q]*b[q]) / 32768*2^k

где

x[i] 	-	значение, считанное с АЦП на i-м шаге;

y[i]	-	результат фильтрации на i-м шаге;

p	-	порядок фильтра по x;

q	-	порядок фильтра по y;

a	-	коэффициенты фильтра по x;

b	-	коэффциценты по y;

k	-	масштабный коэффициент.

Фильтры могут соединяться в каскад; в этом случае данные с выхода 1-го фильтра поступают на вход 2-го фильтра,  и т.д.

Для расчета коэффициентов цифровых фильтров можно воспользоваться программой QEDesign, которая позволяет в интерактивном режиме проектировать цифровые фильтры (полосовые, режекторные, фильтры нижних и верхних частот), графически отображать на экране их АЧХ и ФЧХ. Программа также позволяет сохранить коэффициенты рассчитанного фильтра в файле. В директории /FILTERS/KOEFF находится программа koeff.exe, позволяющая преобразовать файл, записанный программой QEDesign, в файл, содержимое которого может быть использован как массив коэффициентов фильтрации для одного канала.

Максимальное допустимое количество одновременно вводимых каналов, фильтров в каскаде и максимальный порядок фильтров определяются объемом внешней памяти на плате и требуемым интервалом оцифровки (скоростью ввода). Ограничение по объему внешней памяти практически несущественно, т.к. даже плата с объемом внешней памяти 8K слов позволяет разместить более 32 фильтров порядка 60.

Ограничение по скорости ввода определяет минимальный интервал ввода, при котором процессор платы будет успевать обрабатывать поступающие данные и выводить их в PC. Для платы с процессором ADSP-2105 (тактовая частота 10 МГц)  минимальный интервал ввода R вычисляется по следующему правилу:

R=9*NChannels + 0.2*p + 0.2*q + 1*NQ     (мкс)

где

Nchannels		-	число каналов ввода;

p			-	сумма порядков по x всех фильтров;

q			-	сумма порядков по y всех фильтров;

NQ		-	число фильтров, у которых q0 (порядок по y  не равен 0 ).

Значение R получается в мкс, a  соответствующий ему минимальный интервал ввода Rate зависит от масштабного коэффициента таймера (см. описание функции SET_TIMER_SCALE()).При значении по умолчанию масштабного коэффициента, равном 10 , минимальный интервал ввода Rate=R.

#### 2.5.11.1. Подготовка управляющего массива.

Для ввода данных с цифровой фильтрацией необходимо сформировать массив, содержащий параметры фильтров, и загрузить подготовленный массив во внутреннюю память платы. Только после этой операции можно пользоваться функциями ввода с цифровой фильтрацией FLT_SOFT() и FLT_DMA().

Управляющий массив содержит номера каналов, с которых будут вводится данные,  и коэффициенты фильтров. В управляющий массиве находятся также  адреса буферов во внутренней памяти платы для хранения коэффициентов фильтрации и массивов x,y.

Существуют два способа подготовки управляющего массива :

- Можно подготовить управляющий массив с помощью функций AllocateFilterTable() и AppendChannel(); в этом случае распределение внутренней памяти на плате будет выполнено автоматически. Для загрузки во внутреннюю память платы управляющего массива, подготовленного с помощью функций AllocateFilterTable() и AppendChannel(), необходимо использовать функцию FLT_LOAD_TABLE1(). Память на плате распределяется последовательно начиная с адреса 0 на странице 0.

- Если автоматическое распределение памяти на плате почему-либо неприемлемо , можно самостоятельно сформировать управляющий массив . В этом случае удобно использовать альтернативный формат управляющего массива. Для загрузки управляющего массива в альтернативном формате во внутреннюю память платы служит функция FLT_LOAD_TABLE2().

#### 2.5.11.2. Создание пустого управляющего массива (AllocateFilterTable()).

Формат вызова

void* AllocateFilterTable(int Rate, int NChannels);

Назначение

Вызов этой функции приводит к созданию пустого управляющего массива. Функция возвращает указатель на созданный массив.

Параметры

- Rate		Интервал ввода.

- Nchannels	Число каналов ввода.

Пример

См. пример к AppendChannel().

Примечаниe

Исходный текст функций AllocateFilterTable() и AppendChannel() находится в файле  FLTFUNC.C (соответствующий ему заголовочный файл - FLTFUNC.H).

#### 2.5.11.3. Добавление канала в управляющий массив (AppendChannel()).

Формат вызова

void AppendChannel(int* CtrlTable, int ChanNumber, int* ParamsTable);

Назначение

Вызов этой функции добавляет в управляющий массив Table таблицу коэффициентов фильтрации (т.е. описание одного или нескольких каскадно соединенных фильтров) для канала ChanNumber.

Параметры

- CtrlTable		Управляющий массив.

- ChanNumber	Номер канала, для которого задаются параметры фильтрации.

- ParamsTable	Массив коэффициентов фильтрации для одного канала. Структура массива:

{

p	-	порядок по x; p=0 - признак конца массива;

xxx	-	зарезервированное слово;

a[0], a[1], ... a[p-1] - коэффициенты фильтрации по x;

k	-	масштабный коэффициент (счетчик сдвигов);

q	-	порядок фильтра по y;

yyy	-	зарезервированное слово;

b[1], b[2], ... b[q] - коэффициенты фильтрации по y.

}

Если канал пропускается через несколько каскадно соединенных фильтров, то структура {...} повторяется для каждого последующего фильтра. Признак окончания каскада фильтров - p=0. (См. пример).

Пример

main()

{

// Создадим массив коэффициентов фильтрации для 1-го фильтра

// Фильтр нижних частот вида y[i]=(x[i]+x[i-1]+x[i-2]+x[i-3]) /32768 * 2^2

int Tab1[]={

4,	// p=4

0,	// Зарезервированное слово

32767, 32767, 32767, 32767, // коэффициенты a[0] ... a[3]

2,	// k=2

0,	// q=0

0,	// Зарезервированное слово

0	// p=0 - признак конца массива

};

// Создадим массив коэффициентов фильтрации для 2-го фильтра

// Каскад из двух фильтров:

int Tab2[]={

2,	// p=2		1-й фильтр в каскаде: y[i]=(17914*x[i]+17632*x[i-1) / 32768 * (2^-4)

0,	// Зарезервированное слово

17914,	// a[0]

17632, // a[1]

-2,	// k=-2

0,	// q=0

0,	// Зарезервированное слово

1,	// p=1		2-й фильтр в каскаде: y’[i]=(16383*x’[i] + 24361*y’[i-1] - 10766*y’[i-2]) / 32768 * (2^1)

//		на вход 2-го фильтра поступают данные с 1-го фильтра, т.е. x’[i]=y[i]

0,	// Зарезервированное слово

16383,	// a[0]

1,	// k=1

2,	// q=2

0,	// Зарезервированное слово

24361,	// b[1]

-10766,	// b[2]

0};	//  p=0 - признак конца

int Rate=200;		// Период ввода 200 мкс

int Nchannels=2;	// Число вводимых каналов 2

int* CtrlTable;

CtrlTable=AllocateFilterTable(Rate,NChannels);	// Создадим пустой управляющий массив

AppendChannel(CtrlTable, 0, Tab1);		// Установим 1-й фильтр на 0-й канал

AppendChannel(CtrlTable, 3, Tab2);		// Установим 2-й фильтр на 3-й канал

}

Примечания.

- Даже если определяются одинаковые фильтры для нескольких каналов, недопустимо использовать один и тот же массив ParamsTable[] несколько раз, т.к. функция AppendChannel() заносит уникальные данные зарезервированные слова.

- В случае, если в управляющем массиве уже существует каскад фильтров для канала ChanNumber, вызов функции AppendChannel()  для того же канала приведет к добавлению нового каскада фильтров (а не добавит фильтры в уже существующий каскад).  Те с помощью функции AppendChannel() нельзя добавить новые фильтры в уже существующий каскад (но можно определить несколько разных фильтров, вводящих данные с одного и того же канала ChanNumber АЦП).

#### 2.5.11.4. Загрузка в память платы управляющего массива, подготовленного с помощью функций AllocateFilterTable и AppendChannel   (FLT_LOAD_TABLE1()).

Формат вызова

void* FLT_LOAD_TABLE1(int* CtrlTable);

Назначение

Функция загружает управляющий массив, подготовленный с помощью функций AllocateFilterTable() и AppendChannel(), во внутреннюю память платы.

Параметры

- CtrlTable	Управляющий массив, подготовленный с помощью функций AllocateFilterTable() и AppendChannel().

Пример

См. пример к функции FLT_SOFT()

#### 2.5.11.5. Загрузка в память платы управляющего массива в альтернативном формате (FLT_LOAD_TABLE2()).

Формат вызова

void* FLT_LOAD_TABLE2(int* CtrlTable);

Назначение

Функция загружает управляющий массив в альтернативном формате (не сформированный при помощи функций AllocateFilterTable() и AppendChannel() )..

Параметры

- CtrlTable	Управляющий массив в альтернативном формате. Структура массива:

  - int Rate		- интервал между кадрами;

  - int NСhannels	- число каналов ввода NСhannels;

  - Далее следуют NChannels  блоков данных следующей структуры:

    - int Nch	- номер канала;

    - int Page	- номер страницы внешней памяти DSP для размещения данных этого канала;

    - int ParamsAdr - адрес загрузки массива коэффициентов в память DSP;

    - int ParamsLen - длина массива коэффициентов в словах;

    - Далее следуют ParamsLen слов - массив коэффициентов цифровой фильтрации для данного канала:

            - p	-	порядок по x; p=0 - признак конца массива;

            - xxx	-	адрес циклического буфера для x-ов;

            - a[0], a[1], ... a[p-1] - коэффициенты фильтрации по x;

            - k	-	масштабный коэффициент (счетчик сдвигов);

            - q	-	порядок фильтра по y;

            - yyy	-	адрес циклического буфера для y-ов

            - (при q=0 не используется, но слово зарезервировано)

            - b[1], b[2], ... b[q] - коэффициенты фильтрации по y.

Пример

main()

{

// Создадим управляющий массив в альтернативном формате

int CtrlTable[]={

2,	// Определяем фильтр для канала 2

0,	// Данные этого канала размещаются на 0-й странице

0,	// Коэффициенты загружаются в память платы с адреса 0

10,	// Длина  массива коэффициентов фильтрации

// Массив коэффициентов фильтрации: описание фильтра

4, 	// p=4

16, 	// Адрес циклического буфера x-ов

32767, 32767, 32767, 32767, // коэффициенты a[0]-a[3]

2,	// k=2

0,	// q=0

0,	// Адрес циклического буфера y-ов - не нужен при q=0

0,	// p=0 - признак конца массива коэфф-тов фильтрации

2,	// Определяем фильтр (каскад фильтров) для канала 2

0,	// Данные этих фильтров размещаются на 0-й странице

32,	// Коэффициенты загружаются в память платы с адреса 32

16,	// Длина массива коэффициентов фильтрации

// Массив коэффициентов фильтрации: описание фильтра

2,	// p=2		1-й фильтр в каскаде

48,	// Адрес циклического буфера для x-ов

17914, 17632,	// коэффициенты a[0], a[1]

-2,	// k=-2

0, 	// q=0

0, 	// Адрес циклического буфера y-ов - не нужен при q=0

1,	// p=1		2-й фильтр в каскаде

64,	// Адрес циклического буфера для x-ов

16383, 	// коэффициент a[0]

1,	// k=1

2,	// q=2

80,	// Адрес циклического буфера для y-ов

24361, -10766,	// коэффициенты b[0],b[1]

0	// p=0 - признак конца массива коэфф-тов фильтрации

};

// Загрузим подготовленный управляющий массив Table в память платы

FLT_LOAD_TABLE2(CtrlTable);

}

#### 2.5.11.6. Многоканальный ввод с АЦП с цифровой фильтрацией (FLT_SOFT()).

Формат вызова

void* FLT_SOFT(int far* Data, int NKadr, int NChannels);

Назначение

Функция осуществляет многоканальный ввод с АЦП с одновременной фильтрацией. Предварительно в память платы должен быть загружен управляющий массив с помощью функции FLT_LOAD_TABLE1() либо FLT_LOAD_TABLE2().

Параметры

- Data		Целочисленный массив для данных.

- NKadr	Число вводимых кадров; должно выполняться следующее ограничение: общее число вводи		мых слов NKadr*NChannels<32767.

- NСhannels	Число вводимых каналов. Должно быть таким же, как и в загруженном ранее управляющем 		массиве.

Пример

main()

{

// Создадим массив коэффициентов фильтрации для 1-го фильтра

int Tab1[]={

4, 0, 32767, 32767, 32767, 32767, 2, 0, 0,

0};

// Создадим массив коэффициентов фильтрации для 2-го фильтра (каскада фильров)

int Tab2[]={2,0, 17914,	17632, -2, 0, 0,

1, 0, 16383, 1, 2, 0, 24361, -10766,

0};

int Rate=200;		// Период ввода 200 мкс

int NChannels=2;	// Число вводимых каналов 2

int Nkadr=100;		// Число вводимых кадров 100

int Data[100*2];	// Массив для вводимых данных: 100 кадров по 2 канала

int* CtrlTable;		// Указатель на управляющий массив

// Будем вводить один и тот же канал АЦП с фильтрацией двумя различными фильтрами

CtrlTable=AllocateFilterTable(Rate, Nchannels);		// Создадим пустой управляющий массив

AppendChannel(CtrlTable, 2, Tab1);			// Установим 1-й фильтр на 2-й канал АЦП

AppendChannel(CtrlTable, 2, Tab2);			// Установим 2-й фильтр на 2-й канал АЦП

// Загрузим подготовленный управляющий массив Table в память платы

FLT_LOAD_TABLE1(Table);

// Осуществим ввод Nkadr кадров в массив Data

FLT_SOFT(Data, Nkadr, NChannels);

}

#### 2.5.11.7. Многоканальный ввод с АЦП по каналу DMA с цифровой фильтрацией(FLT_DMA()).

Формат вызова

void* FLT_DMA(int far* Data, int NKadr, int Nchannels, int dmm);

Назначение

Функция осуществляет многоканальный ввод с АЦП с одновременной фильтрацией и выводом результатов фильтрации по каналу DMA. Предварительно в память платы должен быть загружен управляющий массив с помощью функции FLT_LOAD_TABLE1() либо FLT_LOAD_TABLE2().

Параметры

- Data		Целочисленный массив для данных.

- NKadr	Число вводимых кадров; должно выполняться следующее ограничение: общее число вводи		мых слов NKadr*NChannels<32767.

- NСhannels	Число вводимых каналов. Должно быть таким же, как и в загруженном ранее управляющем 		массиве.

- dmm		Параметр, включающий режим автоинициализации. В случае если режим автоинициализации будет включен, после ввода NKadr кадров плата вновь продолжит ввод в буфер, начиная с адреса Data до тех пор, пока канал ПДП и плата не будут остановлены при помощи функции DMA_OFF().

- Dmm =0 режим автоиницализации выключен

- Dmm =1  режим автоинициализации включен

Пример

main()

{

// Создадим массив коэффициентов фильтрации для 1-го фильтра

int Tab1[]={4, 0, 32767, 32767, 32767, 32767, 2, 0, 0,

0};

// Создадим массив коэффициентов фильтрации для 2-го фильтра (каскада фильров)

int Tab2[]={2,0, 17914,	17632, -2, 0, 0,

1, 0, 16383, 1, 2, 0, 24361, -10766,

0};

int Rate=200;		// Период ввода 200 мкс

int NChannels=2;	// Число вводимых каналов 2

int Nkadr=100;		// Число вводимых кадров 100

// Установим указатель на старшую страницу памяти

int* Data=(int far*) 0x90000000;

int* CtrlTable;		// Указатель на управляющий массив

// Будем вводить один и тот же канал АЦП с фильтрацией двумя различными фильтрами

CtrlTable=AllocateFilterTable(Rate, Nchannels);		// Создадим пустой управляющий массив

AppendChannel(CtrlTable, 2, Tab1);			// Установим 1-й фильтр на 2-й канал АЦП

AppendChannel(CtrlTable, 2, Tab2);			// Установим 2-й фильтр на 2-й канал АЦП

// Загрузим подготовленный управляющий массив Table в память платы

FLT_LOAD_TABLE1(Table);

// Осуществим ввод Nkadr кадров в массив Data по каналу DMA

FLT_DMA(Data, Nkadr, Nchannels);

// Выключим контроллер ПДП

DMA_OFF();

}

### 2.5.12. Спектральный анализ.

Специализированный драйвер с функциями спектрального анализа MAIN50NF позволяет проводить спектральную обработку данных в многоканальном режиме в реальном масштабе времени.  Драйвер и пример многоканального спектрального аналиатора на языке C находятся в директории \BPF\*.*.

Драйвер позволяет:

- вычислять Быстрое Преобразование Фурье (БПФ) с одновременным вводом аналоговых сигналов по каналам ЦАП;

- накладывать перед вычислением БПФ на массив исходных данных окно любого типа;

- возвращать результат БПФ (и, при необходимости, исходные данные) как в программном режиме, так и по каналу DMA.

- синхронизировать начало ввода либо по переходу порогового значения на входе аналогового канала, либо по переходу на цифровой линии.

Для использования драйвера MAIN50NF необходимо предварительно загрузить его во внутреннюю память платы при помощи программы LOADBIOS.EXE (См. описание формата вызова LOADBIOS.EXE).

В драйвере реализован целочисленный алгоритм БПФ с блочной плавающей точкой по степеням двойки. На выходе БПФ в PC передаются массивы, содержащие действительную и мнимую части спектра сигнала X(k). Спектр X(k) вычисляется по массиву исходных данных x(n) по следующей формуле:

X(k)=n=0N−1x(n)⋅exp(−j⋅2p⋅nkN)

k=0 ... N-1

x(n)	- исходные данные,

N	- размерность БПФ.

При реализации целочисленных алгоритмов БПФ возникает проблема, связанная с переполнением результата. В данном алгоритме переполнение исключается за счет использования блочной плавающей точки; каждый раз при возникновении опасности переполнения все данные сдвигаются вправо, а число выполненных сдвигов суммируется. Величина сдвига, необходимая для вычисления истинных значений, передается вместо последнего коэффициента мнимой части спектра.

#### 2.5.12.1.  Временные характеристики.

Время расчета БПФ, измеренное на плате с процессором ADSP-2105 (тактовая частота 10 Мгц):

| Размерность БПФ | Время однократного расчета БПФ, мс |
| --- | --- |
| 64 | 0.37 |
| 128 | 0.79 |
| 256 | 1.7 |
| 512 | 3.9 |
| 1024 | 11.0 |

Приведенные значения соответствуют чистому времени расчета. Кроме времени расчета, необходимо учитывать также время передачи данных из платы, составляющее 3.5 мкс на каждое передаваемое слово, и время, затрачиваемое на ввод данных с АЦП.

В таблице указаны минимальные значения интервала ввода, при которых плата может выполнять одновременный ввод данных с АЦП, их обработку и выдачу результатов (без возврата исходных данных).

| Размерность БПФ | Допустимый интервал ввода для 1 канала, мкс | Допустимый интервал ввода для 15 каналов, мкс |
| --- | --- | --- |
| 64 | 17 | 189 |
| 256 | 18 | 200 |
| 1024 | 18 | 230 |

#### 2.5.12.2.  Стандартные функции, реализуемые драйвером MAIN50NF .

Помимо функций спектрального анаиза, драйвер MAIN50NF включает в себя подмножество стандартного набора функций стандартного драйвера LBIOS009. Часть функций стандартного драйвера была исключена в связи с большим размером подпрограмм, реализующих вычисление БПФ.

Список стандартных функций:

SETBASEADDRESS();

PLATA_TEST();

MEMORY_STATE();

INTR_SETUP();

STOP_INTR();

RESET_IRQ();

DMA_OFF();

DMA_TEST();

DMA_ADDRESS_TEST();

DMA_COUNTER();

SET_ADSP_SPEED();

SET_WAIT_STATE();

SET_TIMER_SCALE();

SET_INTER_DELAY();

SOFT();

DMAALL();

LOW_POWER();

#### 2.5.12.3. Подготовка внутренней памяти на плате.

Для работы с драйвером необходимо ясно представлять структуру организации памяти на плате. Память разбита на страницы по 16 кБ (8K cлов). Каждая из страниц имеет свой номер Page от 0 до 15, в зависимости от объема установленной памяти. Всего имеется три возможных объема памяти: 8K слов, 32K слов, 128K слов. Соответственно страницы нумеруются слудующим образом:

| Объем памяти | Доступные страницы |
| --- | --- |
| 8K слов | только 0-я |
| 32K слов | 0 - 3 |
| 128K слов | 0 - 15 |

Перед началом расчета БПФ необходимо определить адреса расположения во внутренней памяти платы буферов для исходных данных. Для каждого вводимого канала нужно зарезервировать буфер длины 2*FftSize. В этих буферах будут располагаться вводимые с АЦП данные. Если предполагается работа в режиме сопроцессора, в эти же буфера следует загрузить исходные данные для расчета. Для каждого буфера нужно определить страницу внешней памяти на плате и адрес начала буфера внутри страницы. Буфера должны допускать циклическую адресацию; для этого начальные адреса должны быть кратны длине, т.е. 2*FftSize.

Кроме этого, если требуется вывод сигнала на ЦАП в процессе ввода и обработки, необходимо выделить буфер для вывода на ЦАП и загрузить в него массив данных. Массив может иметь любую длину в пределах размера страницы, не обязательно кратную FftSize.

До запуска БПФ необходимо загрузить с помощью функций WRITE_INT_MEMORY во внутреннюю память платы слудующие данные:

- загрузить в зарезервированную область памяти коэффициенты окна; массив коэффициентов окна должен содержать двухбайтные целочисленные значения функции окна с амплитудой 32767;

- загрузить в зарезервированную область памяти массивы косинусов и синусов. Оба массива имеют размерность FftSize/2 и должны содержать двухбайтные целочисленные значения функций косинус и минус синус в интервале [0; ] с амплитудой 32767.

На каждой странице, на которой предполагается располагать буфера для исходных данных, начальная область является зарезервированной и распределена следующим образом:

| Начало | Конец | Длина | Назначение области памяти |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | FftSize*2-1 | FftSize*2 | Рабочая область БПФ |
| FftSize*2 | FftSize*5/2-1 | FftSize/2 | Массив косинусов |
| FftSize*5/2 | FftSize*3-1 | FftSize/2 | Массив синусов |
| FftSize*3 | FftSize*4-1 | FftSize | Массив коэффициентов окна |
| FftSize*4 | 0x1FFF | 8192-FftSize*4 | Свободная облатсть для размещения буферов |

Соответственно количество буферов для вводимых данных, размещаемых на одной странице, зависит от размерности БПФ следующим образом:

| Размерность БПФ | Макс. число каналов (буферов для исходных данных) на одной странице |
| --- | --- |
| 64 | 16 |
| 128 | 30 |
| 256 | 14 |
| 512 | 6 |
| 1024 | 2 |

Пример

Cм. пример к функции GET_RESULTS_SOFT().

#### 2.5.12.4. Загрузка массива во внутреннюю память платы (WRITE_INT_MEMORY()).

Формат вызова

void    WRITE_INT_MEMORY(int Page, int Addr, int NWords, int far* Data);

Назначение

Функция осуществляет запись массива Data размером Nwords слов во внутреннюю память платы.

Параметры

- Page		Страница, в которую будет происходить загрузка

- Addr		Начальный адрес массива во внутренней памяти.

- NWords		Размер массива.

- Data			Целочисленный массив загружаемых данных.

Пример

main()

{

int FftSize=1024;

int CosArray[512], i;

// Загрузим массив косинусов

for (i=0; i<FftSize/2; i++)

CosArray[i]=cos(i*2*M_PI/FftSize)*32767;

WRITE_INT_MEMORY(0, FftSize*2, FftSize/2, CosArray);

};

#### 2.5.12.5. Чтение массива из внутренней памяти данных (READ_INT_MEMORY()).

Формат вызова

void    READ_INT_MEMORY(int Page, int Addr, int NWords, int far* Data);

Назначение

Функция осуществляет чтение массива Data размером Nwords слов из внутренней памяти платы. Функция может быть использована для тестирования памяти на плате или в отладочных целях.

Параметры

- Page		Страница, из которой будет происходить загрузка.

- Addr		Начальный адрес считываемого массива во внутренней памяти.

- NWords		Размер массива.

- Data			Целочисленный массив, в который будут считаны данные .

Пример

main()

{

int FftSize=1024;

int TestArray[512], i;

...

// Считаем массив косинусов из памяти платы

READ_INT_MEMORY(0, FftSize*2, FftSize/2, TestArray);

...

};

#### 2.5.12.6. Установка параметров БПФ (FFT_CONFIG_MAIN()).

Формат вызова

void FFT_CONFIG_MAIN(int Source, int SendSrcData, int FFTSize, int NChan, int far* CtrlTable);

Назначение

Функция устанавливает основные параметры БПФ и загружает таблицу вводимых каналов для многоканального ввода.

Параметры

- Source		Флаг, определяющий источник исходных данных:

  - Source=0, исходные данные должны быть заранее подготовлены компьютером в буфере (буферах) исходных данных;

  - Source=1, исходные данные вводятся из канало АЦП.

- SendSrcData	Флаг, определяющий, нужно ли выводить исходные данные:

  - SendSrcData=0, выводятся только результаты БПФ;

  - SendSrcData=1, выводятся результаты БПФ, а затем массив исходных данных размером FftSize.

- FftSize		Размерность БПФ. Должна быть степенью двойки в интервале от 64 до 1024, т.е. 			32<=FftSize<=1024,  FftSize=2^N.

- NChan		Число одновременно вводимых каналов АЦП.

- CtrlTable	Массив с номерами каналов и адресами буферов. Содержит NChan записей вида:

- {

- int Page;	// Номер страницы памяти платы для буфера данных этого канала

- int Address;	// Начальный адрес буфера

- int Channel;	// Номер канала

- };

Пример

main()

{

int Source=1;		// Данные будут вводиться с ЦАП

int SendSrcData=1;	// Потребуем высылать исходные данные

int FftSize=1024;	// Размерность БПФ 1024

int NСhan=3;		// Число вводимых каналов 3

int CtrlTable[9]=

{

0, 0x1000, 0,		// Буфер для 0-го канала расположим на 0-й странице с адреса 0x1000

0, 0x1800, 1,		// Буфер для 1-го канала расположим на 0-й странице с адреса 0x1800

1, 0x2000, 2		// Буфер для 2-го канала расположим на 1-й странице с адреса 0x1000

};

// Установим параметры БПФ

FFT_CONFIG_MAIN(Source, SendSrcData, FFTSize, NChan, CtrlTable);

...

}

#### 2.5.12.7. Установка синхронизации начала ввода данных (FFT_CONFIG_SYNC()).

Формат вызова

void FFT_CONFIG_SYNC(int SyncMode, int SyncRestart, int SyncLow, int SyncChannel, int SyncValue);

Назначение

Функция устанавливает режим синхронизации начала ввода.

Параметры

- SyncMode		Определяет режим синхронизации:

  - SyncMode=0, синхронизация выключена; ввод начинается немедленно после запуска. Все остальные параметры функции при SyncMode=0 игнорируются.

  - SyncMode=1, перед началом ввода ожидается переход через заданноге значение на аналоговом канале SyncChannel.

  - SyncMode=2, перед началом ввода ожидается заданное изменение уровня на одном из цифровых входов платы.

- SyncRestart		Флаг, определяющий, нужно ли ожидание только при первом запуске или 	синхронизация нужна перед каждым вводом блока из FftSize кадров:

  - SyncRestart=0, синхронизируется только первый запуск.

  - SyncRestart=1, синхронизируется начало ввода каждого блока.

- SyncLow		Флаг, определяющий, какой переход ожидается:

  - SyncLow=0, ожидается переход снизу вверх через пороговое значение на аналоговом входе, или из лог. 0 в лог. 1 на цифровом входе .

  - SyncLow=1, ожидается переход сверху вниз через пороговое значение на аналоговом входе, или из лог. 1 в лог. 0 на цифровом входе .

- SyncChannel	Номер аналогового канала для синхронизации, либо код цифрового бита:

- SyncValue		Пороговое значение при работе с аналоговым каналом.

#### 2.5.12.8. Установка режима одновременного вывода на ЦАП (FFT_CONFIG_DAC()).

Формат вызова

void FFT_CONFIG_DAC(int DACMode, int DACChannel, int Page, int Addr, int Len);

Назначение

Функция устанавливает режим вывода на ЦАП одновременно со вводом данных и расчетом БПФ . Массив выводимых на ЦАП данных должен быть загружен до вызова функции БПФ.

Параметры

- DACMode		Флаг, включающий или выключающий вывод на ЦАП:

  - DACMode=0, вывод на ЦАП выключен. Все остальные параметры игнорируются.

  - DACMode=1, вывод на ЦАП включен.

- DACChannel		Номер канала ЦАП (0 или 1), на который выводятся данные.

- Page		Номер страницы, в которой находится массив данных для вывода на ЦАП;

- Addr		Адрес циклического буфера длины Len с данными для вывода на ЦАП.

- Len			Длина циклического буфера данных для вывода на ЦАП.

Пример

main()

{

...

int a[1024];

int DACMode=1;	// Включим вывод на ЦАП

int DACChannel=0;	// Вывод на канал 0 ЦАП

int Page=15;		// Расположим данные на последней странице - только для 128К слов

int Addr=0x1000;	// Начальный адрес циклического буфреа

int Len=1024;		// Длина буфера

// Установим одновременный вывод на ЦАП

FFT_CONFIG_DAC(DACMode, DACChannel, Page, Addr, Len);

// Подготовим данные для вывода на ЦАП

for (i=0; i<=Len; i++)

a[i]=2047*sin(60*2*M_PI*i/Len);

WRITE_INT_MEMORY(Page, Addr, Len, a);

...

};

#### 2.5.12.9. Старт БПФ (FFT_START()).

Формат вызова

void  FFT_START(int Rate);

Назначение

Функция запускает процесс ввода исходных данных (если исходные данные вводятся с АЦП) и расчета БПФ. После запуска плата в бесконечном цикле производит ввод данных, расчет БПФ и выдачу результатов.

Параметры

- Rate			Интервал ввода; если ранее функцией FFT_CONFIG_MAIN был установлен режим сопроцессора, параметр игнорируется.

Пример

См. пример к функции GET_RESULTS_SOFT().

#### 2.5.12.10. Старт БПФ с включением вызова прерываний (FFT_START_INTR()).

Формат вызова

void FFT_START_INTR(int Rate, int *Vector);

Назначение

Функция запускает процесс ввода исходных данных (если исходные данные вводятся с АЦП) и расчета БПФ. При этом процессор платы будет генерировать прерывание IRQ10 (IRQ11) каждый раз, когда готовы результаты расчета по очередному каналу. Функция устанавливает новый обработчик соответствующего прерывания, поэтому по окончании работы необходимо вызвать функцию STOP_INTR().

Параметры

- Rate			Интервал ввода; если ранее функцией FFT_CONFIG_MAIN был установлен режим сопроцессора, параметр игнорируется.

Пример

Драйвер - обработчик прерывания IRQ от платы АЦП при каждом вызове вводит результат преобразования данных, введенных по одному каналу.

// глобальная переменная

int GlobalVar=0;

int Data[2048];		// Массив для возвращаемых результатов и исходных данных

int FftSize=1024;	// Размерность БПФ 1024

// обработчик прерывания

void interrupt E_Interrupt(PARM)

{

if(!GlobalVar)

{

// введем результат преобразования по одному каналу

GET_RESULTS_SOFT(FftSize*2, Data);

// Обработаем его...

...

};

// сбросим флаг прерывания на плате АЦП и в компьютере

RESET_IRQ();

}

// основная функция

main()

{

int Source=1;		// Данные будут вводиться с ЦАП

int SendSrcData=1;	// Потребуем высылать исходные данные

int NСhan=3;		// Число вводимых каналов 3

int CtrlTable[9]=

{

0, 0x1000, 0,		// Буфер для 0-го канала расположим на 0-й странице с адреса 0x1000

0, 0x1800, 1,		// Буфер для 1-го канала расположим на 0-й странице с адреса 0x1800

1, 0x2000, 2		// Буфер для 2-го канала расположим на 1-й странице с адреса 0x1000

};

GlobalVar=0;

// Установим параметры БПФ

FFT_CONFIG_MAIN(Source, SendSrcData, FFTSize, NChan, CtrlTable);

// Выключим синхронизацию ввода

FFT_CONFIG_SYNC(0,0,0,0,0);

// Выключим вывод на ЦАП

FFT_CONFIG_DAC(0,0,0,0,0);

// Загрузим массивы косинусов и синусов

LoadTwiddles();

// Загрузим коэффициенты окна

LoadWindow();

// Запустим БПФ с генерацией прерываний

FFT_START_INTR(50, E_Interrupt);

// Ждем пока не нажата клавиша

while (!kbhit());

// сообщим драйверу обработчику, что мы собираемся

// выключить прерывания

GlobalVar=1;

// запретим прерывания от платы и восстановим

// контроллер прерываний

STOP_INTR();

};

#### 2.5.12.11. Получение результатов  БПФ в программном режиме (GET_RESULTS_SOFT()).

Формат вызова

void  GET_RESULTS_SOFT(int NWords, int far* Data);

Назначение

Функция позволяет получить результаты БПФ (и, при необходимости, исходные данные) после того, как БПФ было запущено функцией FFT_START().

Параметры

- NWords			Число слов, которые необходимо получить. Число возвращаемых слов равно FftSize*NChan (если исходные данные не передаются), либо FftSize*NChan*2, если исходные данные возвращаются.

- Data				Целочисленный массив, в который будут считаны данные . Данные выдаются по всем каналам последовательно; по каждому каналу данные выдаются в следующем формате:

  - FftSize слов - результат БПФ. Возвращается первая половина спектра, т.е. FftSize/2 комплексных чисел. Действительные и мнимые части чередуются, т.е. в массив записывются результаты в след. порядке:

  - Re(X(0)),Im(X(0)),  Re(X(1)),Im(X(1)), . . .  Re(X(FftSize/2-1)),Im(X(FftSize/2-2)), Re(X(FftSize/2-1)),Scale

  - вместо последнего слова Im(X(FftSize/2-1)) возвращается Scale - экспонента блока. Все полученные данные необходимо домножить на 2^Scale для получения истинных значений.

  - FftSize слов - исходные данные - возвращаются, только если при вызове FFT_CONFIG_MAIN() требовалась выдача исходных данных. Исходные данные возвращаются в естесственном порядке.

Пример

int FftSize=1024;	// Размерность БПФ 1024

// Функция загружает во внутреннюю память платы массивы синусов и косинусов

// Массивы загружаются во все страницы (для памяти 128К слов)

void LoadTwiddles(void)

{

int a[512],i,j;

// Cos Twiddle

for (i=0; i<FftSize/2; i++)

a[i]=32767.*cos(2*M_PI*i/FftSize);

for (j=0; j<=15; j++)

WRITE_INT_MEMORY(j,2*FftSize,        FftSize/2, a);

// -sin twiddle

for (i=0; i<FftSize/2; i++)

a[i]=-32767.*sin(2*M_PI*i/FftSize);

for (j=0; j<=15; j++)

WRITE_INT_MEMORY(j,2*FftSize+FftSize/2, FftSize/2, a);

};

// Функция загружает во внутреннюю память платы массив окна  (окно прямоугольное)

// Массив загружается во все страницы памяти (для памяти 128К слов)

void LoadWindow(void)

{

int a[1024],i;

for (i=0; i<FftSize; i++)

a[i]=32767;

for (j=0; j<=15; j++)

WRITE_INT_MEMORY(j,3*FftSize, FftSize, a);

};

main()

{

int Data[2048*3];	// Массив для возвращаемых результатов и исходных данных

int Source=1;		// Данные будут вводиться с ЦАП

int SendSrcData=1;	// Потребуем высылать исходные данные

int NСhan=3;		// Число вводимых каналов 3

int CtrlTable[9]=

{

0, 0x1000, 0,		// Буфер для 0-го канала расположим на 0-й странице с адреса 0x1000

0, 0x1800, 1,		// Буфер для 1-го канала расположим на 0-й странице с адреса 0x1800

1, 0x2000, 2		// Буфер для 2-го канала расположим на 1-й странице с адреса 0x1000

};

// Установим параметры БПФ

FFT_CONFIG_MAIN(Source, SendSrcData, FFTSize, NChan, CtrlTable);

// Выключим синхронизацию ввода

FFT_CONFIG_SYNC(0,0,0,0,0);

// Выключим вывод на ЦАП

FFT_CONFIG_DAC(0,0,0,0,0);

// Загрузим массивы косинусов и синусов

LoadTwiddles();

// Загрузим коэффициенты окна

LoadWindow();

// Запустим БПФ

FFT_START(50);

while (!kbhit())

{

// Получим результаты

GET_RESULTS_SOFT(NChan*(FftSize*2), Data);

// Обработаем результаты

...

};

};

#### 2.5.12.12. Получение результатов  БПФ по каналу DMA (GET_RESULTS_DMA()).

Формат вызова

void GET_RESULTS_DMA(int NWords, int far* Data, int Dmm);

Назначение

Функция позволяет получить результаты БПФ (и, при необходимости, исходные данные) по каналу DMA. Функция должна быть вызвана сразу после вызова FFT_START().

Параметры

- NWords			Число слов, которые необходимо получить.

- Data				Целочисленный массив, в который будут считаны данные . Формат массива см. в описании функции GET_RESULTS_SOFT().

- Dmm	Параметр, включающий режим автоинициализации. В случае если режим автоинициализации будет включен, после ввода NWords слов плата вновь продолжит ввод в буфер, начиная с адреса Data до тех пор, пока канал ПДП и плата не будут остановлены при помощи функции DMA_OFF().

  - Dmm =0 режим автоиницализации выключен

  - Dmm =1  режим автоинициализации включен

Пример

main()

{

int* Data;		// Массив для возвращаемых результатов и исходных данных

int Source=1;		// Данные будут вводиться с ЦАП

int SendSrcData=1;	// Потребуем высылать исходные данные

int FftSize=1024;	// Размерность БПФ 1024

int NСhan=3;		// Число вводимых каналов 3

int CtrlTable[9]=

{

0, 0x1000, 0,		// Буфер для 0-го канала расположим на 0-й странице с адреса 0x1000

0, 0x1800, 1,		// Буфер для 1-го канала расположим на 0-й странице с адреса 0x1800

1, 0x2000, 2		// Буфер для 2-го канала расположим на 1-й странице с адреса 0x1000

};

// Установим параметры БПФ

FFT_CONFIG_MAIN(Source, SendSrcData, FFTSize, NChan, CtrlTable);

// Выключим синхронизацию ввода

FFT_CONFIG_SYNC(0,0,0,0,0);

// Выключим вывод на ЦАП

FFT_CONFIG_DAC(0,0,0,0,0);

// Загрузим массивы косинусов и синусов

LoadTwiddles();

// Загрузим коэффициенты окна

LoadWindow();

// Установим указатель на старшую страницу памяти

Data=(int far*) 0x90000000;

// Запустим БПФ

FFT_START(50);

// Получим результаты

GET_RESULTS_DMA(NChan*(FftSize*2), Data, 0);

// Подождем окончания ввода

while (!DMA_TEST()) ;

DMA_OFF();

};

### 2.5.13. Вспомогательные функции

#### 2.5.13.1. Установка задержки на обращение к памяти (SET_WAIT_STATE())

Формат вызова

void SET_WAIT_STATE(int wait_state);

Назначение

Устанавливает задержку на используемую на плате память.

По умолчанию на память устанавливается нулевой Wait State,

переустановка Wait State необходима только при использовании 128 кСловной памяти на плате с ускоренным типом процессора ADSP (со скоростью цикла 50 нс). В этом случае необходимо установить единичный Wait State.

Параметры

- wait_state = 0 отсутсвие задержек

- wait_state = 1 задержка.

#### 2.5.13.2. Конфигурирование FIFO буфера (CONFIG_FIFO())

Формат вызова

void CONFIG_FIFO(int fifo_mode);

Назначение

После загрузки Lbios в плату драйвер при вводе массивов (функции STREAM(), SOFT(), DMAONE(), DMAALL()) организует передачу данных в PC через FIFO буфер, при этом изначально FIFO буфер располагается во внутренней памяти процессора и длина его устанавливается в 64 слова. Функция CONFIG_FIFO() позволяет расположить FIFO во внешней памяти данных, увеличив его размер до 6144 слов.

Параметры

- fifo_mode = 0  FIFO во внутренней памяти длиной 64 слова

- fifo_mode = 1  FIFO во внешней памяти длиной 6144 слова.

#### 2.5.13.3. Установка двойного FIFO буфера (CONFIG_2FIFO_TYPE())

Формат вызова

void CONFIG_2FIFO_TYPE(int fifo_type, int fifo _length);

Назначение

После загрузки Lbios в плату драйвер при синхронном вводе массивов (функции STREAM(), SOFT(), DMAONE(), DMAALL()) организует передачу данных в PC через FIFO буфер. В стандартном режиме данные, помещаемые при вводе в FIFO буфер просто передаются либо по каналу ПДП либо программно через порт в компьютер. Иногда возникает необходимость в организации двойного FIFO буфера, когда буфер условно разбивается на две равные части, при этом после заполнения каждой части генерируется прерывание IRQ, сообщающее компьютеру о готовности платы выдать введённые данные.

Параметры

- fifo_type = 0   обычный FIFO буфер
fifo_type = 1   двойной FIFO буфер с генерированием прерывания

- fifo_length  длина половинки FIFO буфера (целое число от 10 до 4096)

#### 2.5.13.4. Старт ввода при помощи двойного FIFO буфера (STREAM_FIFO2_BEGIN())

Формат вызова

void STREAM_FIFO2_BEGIN(int Rate, interrupt *Vector, int *Channels, int Nch);

Назначение

Данная функция переводит плату в режим ввода с Nch каналов с интервалом Rate между кадрами при помощи двойного FIFO буфера. Предварительно необходимо перевести FIFO буфер в двойной режим при помощи функции CONGIG_2FIFO_TYPE(). После вызова описываемой функции плата начнёт вводить данные и по мере заполнения половины буфера будет генерировать прерывания IRQ, которые будут обрабатываться обработчиком, адрес которого передаётся через параметр Vector.

Параметры

- Rate   	Итервал ввода.

- Vector 	Адрес обработчика прерывания IRQ10 или IREQ11

- Channels 	Массив с номерами вводимых каналов АЦП

- Nch  	Число вводимых каналов АЦП

#### 2.5.13.5. Чтение FIFO буфера (READ_FIFO())

Формат вызова

void READ_FIFO(int *Data, int NPoint);

Назначение

Данная функция вызывается из обработчика прерывания от платы для считывания половинки FIFO буфера.

Параметры

- Data   	Адрес массива, в который будет считана половина FIFO буфера

- NPoint 	Размер половины FIFO буфера

Пример

Драйвер обработчик прерывания IRQ от платы АЦП при каждом вызове вводит ряд отсчетов с АЦП и выводит их на экран.

// глобальная переменная

int GlobalVar=0;

int Nch=4;

int FifoLength=2000;

int Bufer[2000];

int Flag;

// обработчик прерывания

void interrupt E_Interrupt(PARM)

{

int i, j;

if(!GlobalVar)

{

READ_FIFO(Bufer, FifoLength);

Flag=1;

}

// сбросим флаг прерывания на плате АЦП и в компьютере

RESET_IRQ();

}

// основная функция

main()

{

int Channels[16]={0,1,2,3}, Rate=100, j;

Flag=0;

// включим двойной FIFO

CONFIG_2FIFO_TYPE(1, FifoLength);

// дадим старт четырёхканального ввода с интервалом 100 мкс

STREAM_FIFO2_BEGIN(Rate, E_Interrupt, Channels, Nch);

// ждем пока не нажата клавиша

do

{

// подождём заполнения буфера

while(!Flag);

Flag=0;

// Выведем первые четыре отсчёта

for(j=0; j < Nch; j++) cprintf("Канал #%2d=%5d, ", j+1, Bufer[j]);

} while(!kbhit());

// сообщим драфверу обработчику, что мы собираемся

// выключить прерывания

GlobalVar=1;

// запретим прерывания от платы и восстановим

// контроллер прерываний

STOP_INTR();

CONFIG_2FIFO_TYPE(0, 0);

}

# 3. Низкоуровневое описание платы

## 3.1. Структурная схема платы

Управление платой и обмен данными осуществляется через двунаправленный порт данных с автоматически устанавливаемыми и сбрасываемыми битами готовности. Управление аналоговым вводом и выводом, частотой преобразования и т. п. осуществляется процессором ADSP-2105. При помощи порта режима и порта данных в процессор можно загрузить программу, которая будет осуществлять требуемые алгоритмы ввода - вывода. Фирменный драйвер Lbios работает по принципу команд, когда управление происходит по двум линиям : через порт команд программе в процессоре передаётся номер команды, а через порт данных осуществляется передача параметров и данных. При записи числа в порт команд, число записывается в порт данных и одновременно с этим в процессоре ADSP генерируется прерывание IRQ2.

Всеми периферийными устройствами на плате управляет процессор ADSP через собственное пространство адресов ввода - вывода. Компьютеру доступен только регистр данных, через который идет обмен данными между компьютером и процессором ADSP.

## 3.2. Адресное пространство со стороны компьютера

Таблица 7. Описание портов PC

| Адрес порта | Направление | Описание |
| --- | --- | --- |
| BASE | Запись | Порт данных. 16-битная запись в порт данных. Все 16 записываемых бит являются значимыми. После записи слова в порт данных автоматически устанавливается в нулевое значение бит готовности, который переключится в единицу автоматически после того, как процессор ADSP считает переданное слово Пример SendData(int Data) { // запишем слово в порт данных outport(0x300, Data); // дождемся, пока плата его считает while(!(inport(0x30C) & 2)); } |
| BASE | Чтение | Порт данных. 16-битное чтение из порта данных. Все 16 считываемых бит являются значимыми. До тех пор, пока процессор ADSP ничего не записал в порт данных, соответствующий бит готовности равен нулю. После записи 16 битного слова в порт данных процессором ADSP автоматически устанавливается в единичное значение бит готовности, который переключится в ноль после того, как компьютер считает переданное слово. Пример GetData() { // дождемся заполнения порта данных while(!(inport(0x30C) & 1)); // считаем слово из порта данных return inport(0x300); } |
| BASE+8 | Запись | Порт команд. Описание записи в этот порт полностью аналогично описанию порта данных, за исключением того, что при записи в порт команд автоматически генерируется прерывание в процессоре ADSP-2105 IRQ2. Драйвер Lbios использует этот порт для передачи команды, при этом обработчик прерывания в процессоре в ответ на IRQ2 считывает переданный код через порт данных и вызывает функцию, соответствующую переданному коду. |
| BASE+8 | Чтение | Порт сброса запроса прерывания. В том случае если используется прерывание IRQ 10/11, то обработчик прерывания обязан произвести одно чтение из описываемого порта для сброса запроса прерывания. В противном случае линия прерываний окажется заблокированной. |
| BASE+0CH | Чтение | Порт битов готовности (см. описание порта данных) и двух ТТЛ-линий (34 и 35 на внешнем разъеме). |
| BASE+0CH | Запись | Порт конфигурации. При помощи порта конфигурации можно: - загрузить в процессор управляющую программу - отключить линию прерывания IRQ 10/11 - перевести порт данных в режим работы по каналам Прямого Доступа к Памяти |

BASE - базовый адрес платы, устанавливаемый при помощи перемычек (0x300, 0x310, 0x330 или 0x340).

### 3.2.1. Формат порта битов готовности и ТТЛ линий (чтение BASE+0xC)

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | DIN 2 | DIN 1 | RDYR | RDYW |

Описание битов:

DIN 1 входная цифровая ТТЛ-линия (34 на внешнем разъеме платы).

DIN 2 входная цифровая ТТЛ-линия (35 на внешнем разъеме платы).

RDYR бит готовности порта данных от компьютера к плате, устанавливается в ноль после записи в порт данных компьютером и сбрасывается в единицу после считывания данных платой (процессором ADSP)

RDYW бит готовности порта данных к компьютеру, устанавливается в единицу после записи в него данных платой (процессором ADSP) и сбрасывается в ноль после считывания из него данных компьютером

### 3.2.2. Формат порта конфигурации (запись BASE+0xC)

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | RESET | EDW | EDR | IEN |

Описание битов:

RESET Загрузка управляющей программы в процессор ADSP, пассивное состояние 1, после записи в бит RESET нулевого значения процессор ADSP полностью переинициализируется и начинает загрузку программы.

EDR Единичное значение включает пятый канал контроллера ПДП на прием данных от платы, при этом вводимые данные автоматически передаются не через порт данных, а через канал ПДП.

EDW Единичное значение включает шестой канал контроллера ПДП на запись данных в плату, при этом выводимые данные автоматически передаются не через порт данных, а через шестой канал ПДП.

IEN Нулевое значение отключает линию IRQ 10/11 от шины компьютера. При этом независимо от действий платы прерывания по линии IRQ генерироваться не будут. Единичное значение разрешает линию прерывания.

Внимание. При переключении бита IEN из единичного в нулевое состояние будет сгенерировано одно "ложное прерывание" (см. пункт 2.5.9.7).

## 3.3. Адресное пространство процессора ADSP-2105

| Название порта | Назначение | Адрес |
| --- | --- | --- |
| DATA (Чтение/Запись) | Прием и передача данных в компьютер | 3XX0H |
| START AD (Чтение) | Старт АЦП | 3XX1H |
| READ AD (Чтение) | Чтение АЦП | 3XX2H |
| INPUT CTRL (Запись) | Управление коммутатором (номером канала АЦП) и коэффициентом усиления | 3XX2H |
| TTL DSP IN (Чтение) | Чтение битов готовности и двух цифровых линий | 3XX3H |
| MEMORY (Запись) | Установка номера сегмента страницы памяти (по 8 кСлов) | 3XX3H |
| TTL DSP OUT (Запись) | Вывод на 4 цифровых линии | 3XX4H |
| INTERRUPT (Запись) | Генерирование прерывания IRQ в компьютере | 3XX5H |
| DAC 1 (Запись) | Установка напряжения на первый ЦАП | 3XX6H |
| DAC 2 (Запись) | Установка напряжения на второй ЦАП | 3XX7H |

Всё управление периферийными устройствами (АЦП, ЦАП, внешняя память данных, усиление) осуществляется процессором ADSP через пространство ввода - вывода. Базовый адрес предполагается равным BASE=3400H в шестнадцатеричной системе счисления.

Пространство ввода/вывода расположено во второй половине внешней памяти данных процессора. На плате дешифрируется только младшие три бита шины адреса, поэтому базовый адрес пространства ввода/вывода можно устанавливать кратным восьми (3хх0H). Возможность изменения базового адреса может потребоваться для установки задержек на обращения к некоторым регистрам при установке ускоренного типа процессора ADSP-2115, работающего на частоте 20 МГц. Внешняя память ADSP разбита на последовательные блоки, на каждый из которых можно устанавливать индивидуальную задержку (Wait State) на обращение к этой области. При этом можно часть регистров можно расположить в одной области памяти, а часть в другой, что позволит, установив задержку на одну область памяти, не замедлять доступ к регистрам в другой.

### 3.3.1. Порт данных (DATA)

На плате аппаратно реализован двунаправленный порт данных с автоматически устанавливаемыми и сбрасываемыми битами готовности. До тех пор, пока со стороны компьютера в порт данных не было записано какое-либо значение, соответствующий бит готовности, доступный процессору ADSP через порт TTL DSP IN будет равен единице. После записи любого числа в порт данных со стороны компьютера соответствующий бит готовности установится в ноль. После того как процессор ADSP считает переданное значение из порта данных бит готовности снова примет единичное значение. Аналогично производится запись в порт данных.

Пример записи в порт данных.

..........................

AR=0xffff; { запишем передаваемое в компьютер слово в регистр }

DM(DATA)=AR; { запишем регистр в порт данных }

AY0=1; { будем проверять первый бит готовности }

WaitReadFromPc:

AX0=DM(TTL_DSP_IN); { считаем бит готовности }

AR=AX0 AND AY0; { наложим маску на нужный бит готовности }

IF NE JUMP WaitReadFromPc; { если еще на считал, то ждем }

.........................

Пример чтения из порта данных.

.........................

AY0=2; { будем проверять второй бит готовности }

WaitWriteFromPc:

AX0=DM(TTL_DSP_IN); { считаем бит готовности }

AR=AX0 AND AY0; { наложим маску на нужный бит готовности}

IF NE JUMP WaitWriteFromPc; { если пусто, то ждем }

AR=DM(DATA); { считаем слово, переданное компьютером }

..........................

### 3.3.2. Старт АЦП

Запуск Аналого-Цифрового Преобразования производится программно путем чтения по адресу START AD. После запуска АЦП ровно через 1.7 мкс результат преобразования можно будет прочитать по адресу READ AD.

Пример

AR=DM(START_AD); { дадим старт АЦП }

### 3.3.3. Чтение результата АЦП

Результат Аналого-Цифрового Преобразования доступен по адресу ABASE+2. Результат представляется в 16-битном формате знакового целого числа в диапазоне от -2048 до +2047.

Таблица 8. Соответствие кода с АЦП напряжению

| Код | Напряжение |
| --- | --- |
| +2047 | +MAX Вольт |
| 0 | 0 Вольт |
| -2048 | -MAX Вольт |

### 3.3.4. Управление коммутатором и усилением

На плате установлен один АЦП с 32 канальным коммутатором, при помощи которого на вход АЦП подается один из 16 или 32 аналоговых каналов. После переключения номера канала в коммутаторе нельзя сразу давать старт АЦП, необходимо организовать задержку на установление аналогового канала. Эта задержка составляет 3.0 мкс.

Для ускорения процесса многоканального ввода можно переустанавливать номер канала сразу после старта АЦП (после старта в АЦП срабатывает внутреннее УВХ, в котором запоминается аналоговое значение сигнала на момент старта), не дожидаясь завершения преобразования.

Одновременно осуществляется установка усиление и управление 8-ю внешними цифровыми линиями.

Таблица 9. Формат номера канала

| Бит | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | C5 | X | T12 | T11 | T10 | T9 | U2 | U1 | X | T7 | T6 | T5 | C4 | C3 | C2 | C1 |

Поля С5 и С4-С1 формируют пятибитный номер канала (первому каналу соответствует число 0, 32-му число 31). При дифференциальном подключении бит C5 всегда должен быть равен 0, при подключении с общей землёй бит C5 является старшим битом номера канала АЦП.

Таблица 10. Поле "Коэффициент усиления" (U2-U1)

| Бит U2 | Бит U1 | усиление |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | зарезервирован |
| 0 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 1 |

Например, при выставленном на плате перемычками диапазоне ±5.12 В и усилении 5 диапазон будет ±1.024 В, а при усилении 1 диапазон будет ±5.12 В.

Пример

AR=0x300; { установим первый канал }

DM(INPUT_CTRL)=AR;{ запишем номер в коммутатор }

CNTR=28; { задержка на переключение канала }

DO WaitLoop UNTIL CE;

WaitLoop: NOP;

AR=DM(START_AD);{ дадим старт АЦП }

CNTR=15; { задержка на преобразование АЦП }

DO WaitConv UNTIL CE;

WaitConv: NOP;

AR=DM(READ_AD); { считаем код с АЦП }

### 3.3.5. Ввод цифровых линий и битов готовности

По адресу TTL_DSP_IN можно прочитать два бита готовности порта данных (см. описание порта данных) и 2 цифровые линии.

Таблица 11. Формат регистра с битами готовности

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | DIN 3 | DIN 4 | RDYR | RDYW |

DIN 3 входная цифровая ТТЛ-линия (36 на внешнем разъеме платы).

DIN 4 входная цифровая ТТЛ-линия (37 на внешнем разъеме платы).

RDYW - бит готовности порта данных на запись. После записи в порт данных процессором ADSP автоматически устанавливается в единичное значение бит готовности RDYW, который переключится в ноль автоматически после того, как компьютер считает переданное слово

RDYR - бит готовности порта данных на чтение. До тех пор пока компьютер ничего не записал в порт данных бит готовности RDYR равен единице. После записи в порт данных слова компьютером автоматически устанавливается в нулевое значение бит RDYR, который переключится в единицу автоматически после того как ADSP считает переданное слово.

### 3.3.6. Установка сегмента внешней памяти

Процессор может адресоваться одновременно только к 8 кСловам внешней памяти данных, в то время, как общий объем устанавливаемой внешней памяти может быть равен 128 кСловам. Поэтому она делится на страницы, по 8 кСлов каждая. Установка текущей страницы осуществляется по адресу MEMORY. (Целое число от 0 до 15.)

Обнуление одной страницы внешней памяти данных. Пример

IO=0; {Указатель на начало внешней памяти}

MO=1;

LO=0;

AR=0; {первая страница}

DM(MEMORY)=AR;

AR=0; {обнулим всю страницу}

CNTR=8192; {счетчик циклов}

DO ZeroMemory UNTIL CE;

ZeroMemory: DN(IO, MO)=AR;

### 3.3.7. Использование памяти программ

При установке на плате внешней памяти программ, младшая страница памяти данных одновременно становится частью памяти программ (адреса: 0х800 – 0х2000), например I4=0х800; PM(I4, M4)=AR;

При этом одновременно изменится слово в младшей странице памяти данных по адресу 0х800. Т.е. младшую страницу памяти данных при этом можно использовать  как буфер для хранения данных, но при этом нельзя будет ее использовать как память программ. Младшие 2 кСлова младшей страницы памяти данных всегда доступны как данные, поскольку внешняя память программ располагается с адреса 0х800.

### 3.3.8. Запись четырех цифровых линий ТТЛ

Младшие 4 бита слова, записываемого по адресу BASE+4 соответствуют 4 выходным линиям 40, 20, 41, 19 внешнего разъема.

| Бит | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контакт | 40 | 20 | 41 | 19 |

Пример

AR=0; {Выведем 0 на все четыре линии}

DM(TTL_DSP_OUT)=AR;

AR=0xf; { Выведем 1 на все четыре линии }

DM(TTL_DSP_OUT)=AR;

### 3.3.9. Генерирование прерывания

Для генерирования прерывания IRQ 10/11 в компьютере достаточно произвести запись любого числа по адресу INTERRUPT.

Внимание!!! Прерывание будет сгенерировано в компьютере только в случае, если со стороны компьютера линия прерываний будет включена (см. описание порта режима).

Пример

DM(INTERRUPT)=AR; { сгенерируем прерывание IRQ в компьютере }

### 3.3.10. Дополнительная синхронизация процессора (IRQ(0))

При необходимости дополнительной внешней синхронизации можно использовать линию 42 разъема, которая подключена к входу IRQ(0) процессора ADSP.

Прерывание генерируется при отрицательном перепаде импульса длительностью не менее 20 нс.

### 3.3.11. Управление ЦАПом

Для установки напряжения на ЦАПе достаточно записать требуемый код по адресу DAC.

Пример

AR=2048; { Установим нулевой уровень на ЦАПе }

DM(DAC)=AR; { Запишем уровень в ЦАП }

Таблица 12. Соответствие кода на ЦАПе напряжению

| Устанавливаемый код | Напряжение |
| --- | --- |
| 0 | -5.12 В |
| 2048 | 0 В |
| 4095 | -5.12 В |

3.4. Загрузка управляющей программы в процессор ADSP-21xx

Загрузка программы производится при помощи порта конфигурации и порта данных. Подробное описание процесса загрузки в процессоре ADSP см. в `ADSP-21xx Users Manual'.

Пример загрузки программы

void LoadProgram(char *ptr, int n)

{

int i, j;

// установим бит загрузки в ноль

outport(0x30C, 0);

// запишем первый передаваемый байт в порт данных (первый байт

// содержит размер загружаемой программы в восьми - байтных

// параграфах, см. `ADSP-2105 Users Manual' -> BOOT LOADING SEQUENCE)

outport(0x300, ptr[0]);

// установим бит загрузки в единицу

outport(0x30C, 8);

// выведем загружаемую программу в порт данных

for(i=1; i < n+1; i++) { outport(0x300, ptr[i]); for(j=0; j < 10; j++); }

// После вывода всей программы необходимо произвести произвольную

// запись в порт данных, поэтому цикл был увеличен на единицу (n+1)

}

Параметры:

- ptr Указатель на байтный массив с кодом программы.

- n Общий размер массива, 3*k+1, где k размер программы (размер программы должен быть обязательно кратен восьми), а 1 первый байт, в котором содержится длина программы.

## 3.5. Работа по каналу ПДП

Процессор на плате не имеет доступа к управлению ПДП. Он общается с компьютером через двунаправленный порт данных с битами готовности и не имеет представления о том, как происходит дальнейшая передача данных (после порта данных) в компьютере по ПДП или в программном режиме. Режим обмена по ПДП включает программа со стороны РС путем программирования регистра конфигурации (BASE+0xC). После того, как в бит разрешения ПДП будет записана 1, плата сама аппаратно сгенерирует сигналы управления ПДП, при этом для процессора платы  это будет незаметно. После того, как процессор запишет слово в порт данных, плата сгенерирует запрос на ПДП  и передаст / получит данные по линии ПДП. Ввод/вывод о ПДП может осуществляться по разным каналам ПДП, при этом возможна передача в одном направлении по ПДП, в другом в программном режиме.

# Приложение. Описание переключателей на плате

Внимание! Плата существует в двух версиях. Это описание относится к старому дизайну.

На плате имеется возможность изменения ряда параметров при помощи перемычек.

Установка базового адреса (J1)

Адресные перемычки определяют адрес платы в адресном пространстве компьютера. В адресном пространстве компьютера плата занимает 16 последовательных ячеек, начиная с базового адреса, заданного положением перемычек на переключателе J1. Скорее всего, переключение базового адреса Вам потребуется при установке более чем одной платы в один компьютер.

Установка номера линии прерывания IRQ (J2)

Плата может осуществлять ввод данных в компьютер, работая в режиме генерации прерывания. При этом может быть использовано прерывание IRQ10 или IRQ11.

Установка размера дополнительной памяти данных (J3)

На плате может быть установлена дополнительная память данных 8, 32, 132 кСлова. Для корректной работы установить перемычку в соответствующее положение J3.

Конфигурирование работы ПДП (J4)

На плате используется 2 канала ПДП. Пятый канал всегда работает на прием данных от платы. Шестой канал при помощи перемычки J4 можно сконфигурировать на прием или передачу. При одновременной установке нескольких плат эту возможность можно использовать для одновременной передачи данных из двух плат по ПДП.

Разрешение работы второго ЦАПа (J5)

Перемычка J5. Установить – если в плате нет ЦАПов или 1 ЦАП. Удалить – если в плате 2 ЦАПа.

Установка режима подключения сигнала (J7)

Перемычка J7 определяет 16 –канальный или 32-канальный режим подключения сигналов АЦП.

Вывод напряжения +9 В на внешний разъем (J8)

Напряжение +9 В выдается с импульсного источника питания платы АЦП, допустимое потребление питания +9 В составляет 30 мА. Не рекомендуется подавать импульсные нагрузки на линию +9 В, поскольку это может привести к выходу из строя блока питания АЦП. Для вывода питания на внешний разъём необходимо установить перемычку J8.

Вывод напряжения -9 В на внешний разъем (J9)

Напряжение -9 В выдается с импульсного источника питания платы АЦП, допустимое потребление питания -9 В составляет 30 мА. Не рекомендуется подавать импульсные нагрузки на линию -9 В, поскольку это может привести к выходу из строя блока питания АЦП. Для вывода питания на внешний разъём необходимо установить перемычку J9.

Вывод напряжения +5 В на внешний разъем (J10)

Напряжение +5 В подаётся с блока питания компьютера. Максимальный ток нагрузки, как правило, должен не превышать 1 А. Для вывода питания на внешний разъём необходимо установить перемычку J10.

Заводская установка перемычек выделена подчеркиванием на рисунках.

ЗАО «Л-КАРД».

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2.

lcard@lcard.ru     http://www.lcard.ru
тел. 	(095) 785-95-25
факс 	(095) 785-95-14