Плата L-264

Техническое описание

и инструкция по эксплуатации

2002

15 января 2002

ЗАО «Л-КАРД».

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2.

lcard@lcard.ru     http://www.lcard.ru
тел. 	(095) 785-95-25
факс 	(095) 785-95-14

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общее описание	5

1.1. Введение	5

1.1.1. Структура описания	5

1.1.2. Общая идеология работы	5

1.1.3. Назначение платы	6

1.2. Состав изделия	6

1.2.1. Базовый комплект поставки	6

1.2.2. Программное обеспечение	6

1.2.2.1. Базовый комплект поставки программного обеспечения	6

1.2.2.2. Дополнительное программное обеспечение фирмы “L-card”	6

1.2.2.3. Дополнительное программное обеспечение фирмы "Мера"	7

1.3. Технические данные	8

1.3.1. Аналого - цифровой преобразователь (АЦП)	8

1.3.2. Цифро - аналоговый преобразователь(ЦАП)	8

1.3.3. Цифровые входы и выходы	8

1.3.4. Внешние факторы	9

1.4. Порядок установки платы в компьютер	9

1.4.1.  Описание переключателей на плате	9

1.4.2. Установка базового адреса	9

1.4.3.Установка номера линии прерывания IRQ	10

1.4.4. Конфигурироване работы ПДП	10

1.4.5. Установка коэффициента усиления	10

1.4.6. Установка режима подключения сигналов	11

1.4.7. Запрещение работы пятого канала ПДП (J3)	11

1.4.8. Запрещение работы шестого канала ПДП (J4)	11

1.4.9. Вывод напряжения -15 В на разъем (J8)	11

1.4.10. Вывод напряжения +15 В на разъем (J9)	11

1.4.11. Заводская установка перемычек	11

1.5. Подготовка к работе	12

1.5.1. Описание разъема для подключения сигналов	12

1.5.2. Подключение сигналов	12

1.5.3. Конфигурирование ПЭВМ	13

1.6. Тестирование платы АЦП	13

1.6.1. Схема тестовой заглушки для платы L-264	14

1.7. Характерные неисправности и методы их исправления	15

2.  Программное обеспечение	16

2.1. Подготовка к работе	16

2.1.1. Загрузка управляющей программы	16

2.1.2. Библиотека подпрограмм и язык Си	16

2.1.3. Простой пример	16

2.1.4. Совместимость с платами L-305, L-1250	17

2.2. Используемые термины и форматы данных	17

2.2.1. Термины	17

2.2.2. Форматы данных	17

2.2.2.1. АЦП	17

2.2.2.2. ЦАП	17

2.2.2.3. Номер канала АЦП	18

2.3. Модели памяти	19

2.4. Техническое сопровождение	19

2.5. Описание библиотеки функций	19

2.5.1. Функции конфигурации	19

2.5.1.1. Назначение	19

2.5.1.2. Установка базового адреса (SETBASEADDRESS())	19

2.5.1.3. Установка номера прерывания (INTR_SETUP())	19

2.5.1.4. Проверка наличия платы в компьютере (PLATA_TEST())	19

2.5.2. Конфигурирование временных параметров платы АЦП	20

2.5.2.1. Назначение	20

2.5.2.2. Описание таймера	20

2.5.2.3. Изменение масштаба таймера (SET_TIMER_SCALE())	20

2.5.2.4. Установка межканальной задержки (SET_INTER_DELAY())	20

2.5.3. Работа с аналоговыми каналами в программном режиме	21

2.5.3.1. Назначение	21

2.5.3.2. Установка номера канала АЦП (SETCHANNEL())	21

2.5.3.3. Однократный асинхронный ввод с АЦП (SAMPLE())	21

2.5.3.4. Однократный ввод с переустановкой канала  АЦП (ADCHAN())	21

2.5.3.5. Однократный ввод последовательности каналов АЦП (KADR())	22

2.5.3.6. Одноканальный ввод с синхронизацией от таймера (STREAM())	22

2.5.3.7. Многоканальный ввод с синхронизацией от таймера (SOFT())	22

2.5.4. Работа с каналом Прямого Доступа к Памяти (ПДП)	23

2.5.4.1. Назначение	23

2.5.4.2. Особенности использования канала ПДП	23

2.5.4.3. Одноканальный ввод в режиме ПДП (DMAONE())	24

2.5.4.4. Многоканальный ввод в режиме ПДП (DMAALL())	24

2.5.4.5. Одновременный ввод с АЦП и вывод на ЦАП (DMA_ALL_DA())	26

2.5.4.6. Функция выключения контроллера ПДП (DMA_OFF())	27

2.5.4.7. Функция проверки завершения ввода по ПДП (DMA_TEST())	27

2.5.4.8. Проверка базового адреса буфера для ПДП (DMA_ADDRESS_TEST())	27

2.5.4.9. Доступ к счетчику канала ПДП (DMA_COUNTER())	27

2.5.5. Синхронизация ввода с АЦП (SYNCHRO_MODE())	28

2.5.6. Цифро-аналоговый канал	29

2.5.6.1. Назначение	29

2.5.6.2. Установка номера ЦАПа (SET_DA_NUMBER())	29

2.5.6.3. Асинхронный вывод на ЦАП (OUTDA())	29

2.5.6.4. Асинхронный вывод на ЦАП одновременно с вводом с АЦП (STREAM_OUTDA())	29

2.5.6.5. Синхронный вывод на ЦАП (DASTREAM())	30

2.5.6.6. Синхронный вывод на ЦАП по каналу ПДП (DADMASTREAM())	30

2.5.7. Цифровые ТТЛ линии	31

2.5.7.1. Чтение четырех входных цифровых линий (DSP_INPBYTE())	31

2.5.7.2. Вывод на восемь цифровых линий (DSP_OUTBYTE())	31

2.5.8. Работа с прерываниями	32

2.5.8.1. Назначение	32

2.5.8.2. Генерирование прерываний без ввода с АЦП (INIT_SIMPLE_INTR())	32

2.5.8.3. Прерывания с одноканальным вводом с АЦП (STREAM_INTR())	32

2.5.8.4. Прерывания с многоканальным вводом с АЦП (SOFT_INTR())	33

2.5.8.5. Сброс флага прерываний (RESET_IRQ)	34

2.5.8.6. Чтение отсчетов из обработчиков прерывания (READ_DATA())	34

2.5.8.7. Выключение прерываний (STOP_INTR())	35

3. НИЗКОУРОВНЕВОЕ Описание платы	36

3.1.  Структурная схема платы	36

3.2. Адресное пространство со стороны компьютера	37

3.2.1. Формат порта битов готовности и цифровых линий (чтение BASE+0xC)	38

3.2.2. Формат порта конфигурации (запись BASE+0xC)	38

3.3. Адресное пространство процессора ADSP-2105	38

3.3.1. Порт данных (DATA)	38

3.3.2.  Работа с периферийными устройствами	39

3.3.2.1. Общее описание	39

3.3.2.2. Управление аналоговым вводом	39

3.3.3. Генерирование прерывания	41

3.3.4. Управление ЦАПом	41

3.4. Загрузка управляющей программы в процессор ADSP-21xx	41

3.5. Работа по каналу ПДП	42

Приложение. Описание переключателей на плате L-264	42

# 1Общее описание

Внимание !!!!

Перед подключением к плате каких-либо сигналов мы настоятельно рекомендуем Вам изучить пункт 1.5.2, в котором описывается подключение сигналов. Как показывает опыт, более 80 %  проблем, возникающих при эксплуатации платы АЦП, связаны с неправильным подключением сигналов.

## 2Введение

Плата L-264 является быстродействующим и надежным устройством для ввода, вывода и обработки аналоговой и цифровой информации в персональных IBM совместимых компьютерах. Плату можно рассматривать и как удобное средство для многоканального сбора информации, и как законченную систему с собственным процессором, позволяющую искушенному пользователю реализовать свои собственные алгоритмы обработки сигналов на уровне программирования установленного на плате сигнального процессора американской фирмы Analog Devices.

Пусть Вас не пугает, что на плате установлен сигнальный процессор, как правило, большинству пользователей не приходится знакомиться с процессором  ADSP-2105 на уровне программирования сигнального процессора, поскольку в комплект поставки платы входит законченная выполняемая программа для процессора ADSP-2105, позволяющая осуществлять ввод - вывод с аналоговых каналов в самых различных режимах. В поставляемых программах были реализованы наиболее часто используемые алгоритмы ввода - вывода, поэтому необходимость в написании собственных программ для сигнального процессора требуется только при решении сложных задач, когда возникает необходимость в перенесении Ваших отлаженных алгоритмов с PC на сигнальный процессор. Например, процессор может обеспечивать ввод аналоговой информации, ее анализ в независимом от компьютера режиме с последующим сообщением о результатах анализа.

В том случае, если Вы приобрели плату только для обеспечения качественного ввода аналоговых сигналов в компьютер, то Вам не придется изучать язык сигнального процессора, скорее всего, Вам также не придется изучать программирование платы на уровне портов ввода - вывода, поскольку к плате поставляется законченный набор подпрограмм для языков Си и Паскаль.

### 3Структура описания

Описание состоит из трех частей:

- В первой части описывается установка платы в компьютер, конфигурирование параметров платы и подключение источников сигналов.

- Во второй части описывается программный драйвер, входящий в комплект поставки.  Описание программного драйвера предназначено для программистов, собирающихся использовать штатное программное обеспечение, входящее в комплект поставки. Описание работы платы под Windows дается на дискете в виде файла редактора WinWord 6.0: "lcard_ad.doc".

- Третья часть предназначена для желающих программировать плату на уровне портов ввода - вывода и содержит описание структуры платы со стороны сигнального процессора.

### 4Общая идеология работы

Ниже описана рекомендуемая последовательность действий при работе с платой.

- Плата устанавливается в компьютер в соответствии с описанием

- Распаивается ответная часть разъёма для подключения сигналов в соответствии с описанием (особое внимание необходимо уделить заземлению сигналов)

- Ответная часть разъёма подсоединяется к плате

- Включается компьютер

- Включаются источники сигналов.

- Теперь можно запустить используемое программное обеспечение и работать с ним.

- Выключаются источники сигналов.

- Выключается компьютер.

### 5Назначение платы

Плата L-264 предназначена для преобразования аналоговых сигналов в цифровую форму для персональной ЭВМ с обеспечением полной гальванической развязки входного разъема платы от компьютера на 
1.5 кВ.

Стандартный комплект поставки позволяет

- Осуществлять многоканальный ввод  с аналоговых каналов с частотой до 200 кГц на канал

- Осуществлять асинхронный ввод с различных аналоговых каналов

- Управлять Цифро-Аналоговым Преобразователем одновременно с аналоговым вводом

- Осуществлять ввод в трех режимах: в программном режиме, в режиме Прямого Доступа к Памяти и в режиме генерации прерываний IRQ.

- Управлять цифровыми линиями в асинхронном режиме

## 6Состав изделия

### 7Базовый комплект поставки

Изделие поставляется в следующей комплектации:

- Плата АЦП

- Ответная часть разъема для подключения сигналов

- Упаковочная коробка

- Дискета с программным обеспечением

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации

### 8Программное обеспечение

#### 9Базовый комплект поставки программного обеспечения

В базовый комплект поставки входит

- Управляющая программа Lbios для процессора ADSP

- Библиотека функций на Ассемблере для языков Си и Паскаль

- Пример использования библиотеки функций на языке Си

- Пример использования библиотеки функций на языке Паскаль

- Графическая программа Oscilloscope, позволяющая вводить и отображать сигналы с аналоговых каналов и записывать их в файлы.

- Динамическая библиотека функций управления платой Lcard_ad.dll для операционных систем Windows 3.1, Windows 3.11, Windows-95.

- Примеры работы с библиотекой Lcard_ad.dll в среде Visual Basic 3.0 и LabView 3.1

#### 10Дополнительное программное обеспечение фирмы “L-card”

- Программа Oscilloscope с функцией прямой записи на диск. В базовой версии программы, входящей в комплект поставки, имеется ограничение на максимальный объём вводимой информации. Максимальный объём равен 64 кБ, т. е., например, при частоте ввода  50 кГц и 4-канальном вводе, программа может непрерывно вводить только в течении 80 мс   (20мкс*65535/(4 канала*2 байта)). Режим прямой записи на диск позволяет при помощи специализированных алгоритмов осуществлять ввод на диск в реальном масштабе времени (при частоте ввода с АЦП до 200 кГц). При этом максимальное время ввода ограничено только ёмкостью диска.

- Комплект разработчика для программирования процессора ADSP-21xx позволяет создавать законченные, выполняемые программы для процессора ADSP. В комплект входят две книги - описания процессора и программного обеспечения, программный отладчик, линкер и компилятор процессора серии ADSP-21xx и все исходные тексты драйверов для процессора фирмы Lcard с комментариями и описанием.

- Расширенный набор программного обеспечения под Windows - LWin, включающий в себя расширенную DLL библиотеку с функциями работы с Huge массивами ( длиной более 64 кБ), законченные примеры для Borland Pascal 7.0, Borland C 4.5, Borland Delphi, а также расширенный набор виртуальных инструментов для среды LabView. В комплект поставки входят подробная книжка - описание и две дискеты с инсталлятором программного обеспечения.

#### 11Дополнительное программное обеспечение фирмы "Мера"

- Базовая версия Пакета Обработки Сигналов (ПОС) позволяет проводить детальную обработку вводимых сигналов по следующим алгоритмам:

  - Цифровая фильтрация

  - Спектральный анализ

  - Взаимно-спектральный анализ

  - Кепстральный анализ

  - Корреляционный анализ

  - Статистический анализ

  - Третьоктавный анализ

  - Преобразование Гильберта и расчёт огибающей

  - Интегрирование

  - Дифференцирование

  - Вычисление ударных спектров методом цифровой фильтрации

  - Арифметические операции над буфером с данными, их нормирование, центрирование.

- ПОС с командным режимом имеет возможность самостоятельно расширять ПОС. Осуществляется это компиляцией и запуском в самом пакете пользовательских программ на языке Паскаль, где могут использоваться все возможности пакета, как системные процедуры и функции.

- Виртуальные приборы для ПОСа

  - Расчет вибропаспорта на режимах выбега, разбега и штатном (стационарном) режиме

  - Следящий анализ (синхронные фильтры)

  - Расчет фазы на основных гармониках.

## 12Технические данные

В данном разделе описаны технические параметры АЦП, ЦАПа, цифровых линий и внешние условия работы.

### 13Аналого - цифровой преобразователь (АЦП)

На плате имеется один АЦП, на вход которого при помощи коммутатора может быть подан один из 16 или 32 аналоговых каналов с внешнего разъёма платы.

Таблица A Параметры АЦП

| Количество каналов | - 16 дифференциальных - 32 с общей землёй |
| --- | --- |
| - Разрядность | - 12 бит |
| - Время преобразования | - 1.7 мкс |
| - Входное сопротивление | -  1 MОм |
| - Диапазон входного сигнала | - 5.12В, 2.56В, 1.024В, 10.24В, 5.12В, 2.56В |
| - Максимальная частота преобразования | - 200 кГц |
| - Защита входов | - при включенном питании компьютера входная защита выдерживает 20 В - при выключенном питании входная защита выдерживает 10 В |
| - Интегральная нелинейность преобразования | - 0.8 МЗР, макс. 1.2 МЗР |
| - Дифференциальная нелинейность преобразования | - 0.5 МЗР, макс. 0.75 |
| - Отсутствие пропуска кодов | - гарантировано 12 бит |
| - Время установления аналогового тракта при максимальном перепаде напряжения (временные параметры приведены для точности установления аналогового тракта до 1 МЗР) | - 4 мкс |
| - Межканальное прохождение | - На полосе 10 кГц меньше 0.5 МЗР - На полосе 100 кГц Для остальных: 1.0 МЗР |
| - Смещение нуля | - 0.5 МЗР, макс. 1 МЗР |

### 14Цифро - аналоговый преобразователь(ЦАП)

- На плате может быть установлен один ЦАП, который выдает постоянное напряжение в соответствии с записанным в него цифровым кодом.

- Таблица B Параметры ЦАПа

| - Количество каналов | - до 1 |
| --- | --- |
| - Разрядность | - 12 бит |
| - Время установления | - 10 мкс |
| - Выходной диапазон | - +/- 10.24В |

### 15Цифровые входы и выходы

- На платах имеются цифровые входные и выходные ТТЛ линии, при помощи которых можно управлять внешними устройствами, осуществлять цифровую синхронизацию ввода и т. п.

| - Входной порт | - 4 бит ТТЛШ |
| --- | --- |
| - Выходной порт | - 8 бит ТТЛШ |
| - Напряжение низкого уровня | - мин. 0 В - макс. 0.4 В |
| - Напряжение высокого уровня | - мин. 2.4 В - макс 5.0 В |
| Выходной ток низкого уровня (макс.) | 8 мА |
| Выходной ток высокого уровня (макс.) | 0.4 мА |
| Входной ток низкого уровня | 0.2 мА |

### 16Внешние факторы

| Рабочая температура | от +5 С до +70  С |
| --- | --- |
| Температура хранения | от -10 С до +110 С |
| Относительная влажность | от 5% до 90% |

## 17Порядок установки платы в компьютер

- Проверьте упаковку и компоненты на отсутствие механических повреждений

- Установите необходимые Вам переключатели на плате

- Выключите питание компьютера

- Снимите крышку с компьютера в соответствии с его описанием

- Вывинтите крепежный винт заглушки одного из свободных слотов внутри компьютера. Желательно, для уменьшения помех, выбирать слот, наиболее удаленный от блока питания компьютера и от карты адаптера дисплея

- Установите плату в свободный разъем и закрепите ее винтом

- Закройте крышку компьютера

### 18 Описание переключателей на плате

На плате имеется возможность изменения ряда параметров при помощи аппаратных перемычек на плате.

Внимание! Изделие существует в двух версиях. Альтернативное описание переключателей см. в приложении.

Внешний вид платы

### 19Установка базового адреса

Адресные перемычки определяют адрес платы в адресном пространстве компьютера.  Плата занимает 16 последовательных ячеек, начиная с адреса, указанного в таблице 4. Скорее всего, переключение базового адреса Вам потребуется при установке более чем одной платы АЦП в один компьютер.

Таблица C . Коннекторы базового адреса (J1)

| C1 | C4 |
| --- | --- |
| C2 | C5 |
| C3 | C6 |

Таблица D Выбор базового адреса (J1)

| Коннектор | Адрес |
| --- | --- |
| С4-С5 | 300H |
| С1-С2 | 310H |
| С2-С3 | 330H |
| С5-С6 | 340H |

### 20Установка номера линии прерывания IRQ

Плата может осуществлять ввод в режиме генерации прерывания : IRQ10 или IRQ11, номер IRQ выбирается при помощи перемычек, описанных в Таблице 6.

Таблица E Коннекторы линии прерывания (J2)

| C1 | C3 |
| --- | --- |
| C2 | C4 |

Таблица F Установка линии прерывания (J2)

| Коннектор | Номер IRQ |
| --- | --- |
| С3-С4 | IRQ 10 |
| С1-С2 | IRQ 11 |

### 21Конфигурироване работы ПДП

На плате используются два канала ПДП : пятый и шестой. Пятый канал всегда работает на приём данных от платы. Шестой канал при помощи описываемой перемычки можно сконфигурировать как на приём данных от платы, так и на запись данных в плату. При одновременной работе в одном компьютере нескольких плат эту возможность можно использовать для одновременной работы обеих плат по ПДП.

Таблица G Коннектор работы ПДП (J5)

C1

C2

С3

Таблица H Установка режима работы ПДП (J4)

| Коннектор | шестой канал ПДП |
| --- | --- |
| С2-С3 | запись в плату |
| С1-С2 | чтение из платы |

### 22Установка коэффициента усиления

На плате имеется возможность двухуровневого управления диапазоном напряжения для каждого канала АЦП. При помощи описываемой перемычки можно для всех каналов АЦП установить базовый уровень 5.12 В или 10.24 В.  При этом на каждый канал в процессе ввода можно устанавливать индивидуальный коэффициент усиления (1, 2 или 5). Например, при установленном базовом уровне 5.12 В для каждого канала можно программно устанавливать уровни 5.12 В, 2.56 В или 1.024 В.

Таблица I Коннекторы диапазона АЦП (J6)

C1

C2

С3

Таблица J Установка базового диапазона АЦП (J6)

| Коннектор | Диапазон |
| --- | --- |
| С1-С2 | 10.24 В |
| С2-С3 | 5.12 В |

### 23Установка режима подключения сигналов

К платам можно подключать до 16 аналоговых каналов в дифференциальном режиме или до 32 каналов в режиме с общей землёй. Описываемая перемычка должна быть установлена в соответствии с типом используемого подключения сигналов.

Таблица K Коннектор режима подключения сигналов (J7)

| C1 | C2 | C3 |
| --- | --- | --- |

Таблица L Установка режима подключения сигналов(J7)

| Коннектор | Режим подключения |
| --- | --- |
| С2-С3 | 16 диф. каналов |
| С1-С2 | 32 канала с общей землёй |

### 24Запрещение работы пятого канала ПДП (J3)

Для того, чтобы отключить пятый канал ПДП от компьютера (как правило, это необходимо при установке более, чем одной платы в компьютер) необходимо снять перемычку J3

### 25Запрещение работы шестого канала ПДП (J4)

Для того, чтобы отключить шестой канал ПДП от компьютера (как правило, это необходимо при установке более, чем одной платы в компьютер) необходимо снять перемычку J4

### 26Вывод напряжения -15 В на разъем (J8)

Напряжение -15 В выдается с импульсного источника питания платы АЦП, допустимое потребление питания -15 В составляет 30 мА. Не рекомендуется подавать импульсные нагрузки на линию -15 В, поскольку это может привести к выходу из строя блока питания АЦП. Для выдачи напряжения необходимо установить перемычку J8.

### 27Вывод напряжения +15 В на разъем (J9)

Напряжение +15 В выдается с импульсного источника питания платы АЦП, допустимое потребление питания +15 В составляет 30 мА. Не рекомендуется подавать импульсные нагрузки на линию +15 В, поскольку это может привести к выходу из строя блока питания АЦП. Для выдачи напряжения необходимо установить перемычку J9.

### 28Заводская установка перемычек

| Базовый адрес | 300H |
| --- | --- |
| Номер прерывания | IRQ 11 |
| Базовый диапазон АЦП | 5.12В |
| Режим подключения сигналов | Дифференциальный |
| Режим ПДП | Шестой канал на запись |
| Пятый канал ПДП | подключен |
| Шестой канал ПДП | подключен |
| Питание -15 В | не выведено |
| Питание +15 В | не выведено |

## 29Подготовка к работе

Подготовка изделия к работе состоит из двух частей:

- Подключение сигналов

- Конфигурирование ПЭВМ

### 30Описание разъема для подключения сигналов

На внешний разъем платы выведены:

- 32 линии для подключения каналов АЦП

- 1 линия выход ЦАПа

- 4 линии для ввода цифровых ТТЛ сигналов

- 8 линий для вывода цифровых ТТЛ сигналов

- 2 линии земли

- 1 линия общей земли (для 32 - канального подключения сигналов).

- Схема разъёма

| - in1 | - 1 | - 26 | - G1 |
| --- | --- | --- | --- |
| - in2 | - 2 | - 27 | - G2 |
| - in3 | - 3 | - 28 | - G3 |
| - in4 | - 4 | - 29 | - G4 |
| - in5 | - 5 | - 30 | - G5 |
| - in6 | - 6 | - 31 | - G6 |
| - in7 | - 7 | - 32 | - G7 |
| - in8 | - 8 | - 33 | - G8 |
| - in9 | - 9 | - 34 | - G9 |
| - in10 | - 10 | - 35 | - G10 |
| - in11 | - 11 | - 36 | - G11 |
| - in12 | - 12 | - 37 | - G12 |
| - in13 | - 13 | - 38 | - G13 |
| - in14 | - 14 | - 39 | - G14 |
| - in15 | - 15 | - 40 | - G15 |
| - in16 | - 16 | - 41 | - G16 |
| - Вых. ЦАП | - 17 | - 42 | - Земля 32 кан. режима |
| - + 15 В | - 18 | - 43 | - - 15 В |
| - Вых. ТТЛ 5 | - 19 | - 44 | - Вых. ТТЛ 6 |
| - Вых. ТТЛ 7 | - 20 | - 45 | - Вых. ТТЛ 8 |
| - Вых. ТТЛ 1 | - 21 | - 46 | - Вых. ТТЛ 2 |
| - Вых. ТТЛ 3 | - 22 | - 47 | - Вых. ТТЛ 4 |
| - Вх. ТТЛ 1 | - 23 | - 48 | - Вх. ТТЛ 2 |
| - Вх. ТТЛ 3 | - 24 | - 49 | - Вх. ТТЛ 4 |
| - Земля | - 25 | - 50 | - Земля |

- При дифференциальном подключении линии In означают неинвертирующие входы каналов АЦП, а линии G инвертирующие

- При подключении с общей землей (32-канальный режим) линии In соответствуют первым 16 каналам, а линии G каналам 17-32. В этом режиме подключения в качестве инвертирующего входа всех 32 каналов используется линия 42.

### 31Подключение сигналов

- Перед подключением каких-либо источников сигнала необходимо обеспечить общий контур заземления Вашего PC и подключаемых к нему приборов. Для этого необходимо соединить контакт 50 или 25 разъема платы с контуром заземления Ваших приборов.

- При дифференциальном подключением измеряется разность напряжений между двумя входами канала. При дифференциальном подключении обеспечивается подавление шумов, возникающих на соединительных проводах, на 60 дБ. Однако необходимо помнить, что для корректной работы дифференциального усилителя необходимо, чтобы потенциал каждого входа относительно земли (т. н. синфазное напряжение) не превышал установленного входного диапазона. Каждый источник сигнала подключается к соответствующему каналу АЦП ДВУМЯ проводами. Неинвертирующий вход АЦП подключается к выходной клемме источника, а инвертирующий вход АЦП заземляется непосредственно на корпусе источника сигнала. Общий контур заземления необходимо проводить отдельным проводом.

- Пример подключения сигналов в дифференциальном режиме

- Пример подключения сигналов в 32-канальном режиме

- На приведенных схемах к первому каналу АЦП подключен Источник сигнала 1, а ко второму  - Источник 2.

- Входные каналы АЦП защищены от пробоя буферными резисторами 1 кОм и встроенными защитными диодами в аналоговых коммутаторах. Такая схема позволяет обеспечить защиту от превышения входного напряжения над напряжением питания на 10 В. Т.е. при включенном компьютере защита работает до 20 В, а при выключенном до 10 В.

- ВНИМАНИЕ !!!!!!

- Отсутствие общего контура заземления может привести к поломке платы.

### 32Конфигурирование ПЭВМ

- При работе по каналам ПДП часто возникают конфликты при использовании на компьютере драйвера расширенной памяти EMM386. В том случае, если плата ничего не вводит в режиме ПДП необходимо проверить файл CONFIG.SYS на наличие в нем вызова драйвера EMM386 и попробовать отключить его.

- При работе с платой на компьютерах типа 486, 586 можно увеличить максимальную частоту ввода до 230-240 кГц при помощи параметра Isa Bus Clck / 2, задаваемого в SetUp компьютера.

## 33Тестирование платы АЦП

В состав базового программного обеспечения, поставляемого с платой, входит программа Oscilloscope, которая позволяет проводить тестирование платы при помощи специальной тестовой заглушки. Через тестовую заглушку выход ЦАПа в определенном порядке подаётся на входы аналоговых каналов, что позволяет проводить самотестирование платы.

Для тестирования платы необходимо

- Надеть на выходной разъём платы тестовую заглушку

- Войти в программу Oscilloscope

- Войти в меню "(A) Приложения"

- Войти в под-меню "S (Тестирование платы)"

- Активизировать кнопку "ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ"

После этого программа приступит к тестированию платы, в процессе проверки тестируются:

- Генерирование прерываний

- Работа всех каналов АЦП

- Передача данных по каналу ПДП

- Цифровые ТТЛ линии.

- Программа производит тестирование до тех пор, пока её не остановят, нажатием клавиши "СТОП". В окошке "Циклов   "  программа выводит номер текущего цикла тестирования, в случае обнаружения ошибки программа зажигает красную лампочку напротив соответствующего названия и показывает в окошке "Ошибок  " общее число обнаруженных ошибок".

- Тестовую заглушку можно приобрести на фирме производителе или сделать её в соответствии с прилагаемой схемой.

### 34Схема тестовой заглушки для платы L-264

- R   резистор 1 кОм

- D   диод КД522

## 35Характерные неисправности и методы их исправления

| Неисправность, внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие сигнала на канале АЦП | Неправильное подключение к разъёму платы | Подключить сигнал в соответствии с описанием внешнего разъема |
| Повышенный уровень шума | - Неправильное заземление - Неверный номер канала АЦП - Неподключенный канал. | - Обеспечить заземление в соответствии с описанием подключения сигналов - Ввести все каналы АЦП и выбрать тот, к которому подключен сигнал |
| - Программа загрузки выдает сообщение "Драйвер не загружен" | - Выбранный базовый адрес не соответствует программной установке | - Сообщить программе загрузки драйвера о выбранном базовом адресе в соответствии с описанием |

- В случае, если не удается избавиться от неисправности описанными методами, необходимо сообщить об этом в фирму - изготовитель.

# 36 Программное обеспечение

- Данный раздел описания предназначен для программистов, собирающихся писать свои собственные программы для работы с платой АЦП. В качестве базовых языков нами были выбраны языки Си и Паскаль, поскольку они являются одними из самых широко распространенных и применяемых языков и практически все современные языки, включая Бейсик и Фортран, имеют возможность вызывать откомпилированные функции, написанные в стандарте Си или Паскаль. Для приобретенной Вами платы фирма поставляет готовую библиотеку подпрограмм, в которую мы попытались включить множество разнообразных функций для облегчения программирования платы. Готовая библиотека подпрограмм позволяет Вам использовать практически все возможности платы, не вдаваясь в тонкости программирования на уровне Ассемблера и портов ввода - вывода. Библиотека содержит законченный набор функций для работы с контроллером прерываний IBM PC и с контроллером Прямого Доступа к Памяти (в дальнейшем ПДП), что избавляет Вас от необходимости детального изучения работы этих устройств. В том случае, если Вы все же собираетесь сами программировать плату через порты ввода - вывода, то наша библиотека может быть использована Вами в качестве законченного и отлаженного примера, на основе которого Вы можете реализовать свои алгоритмы.

- Библиотека содержит функции, позволяющие осуществлять ввод - вывод аналоговой и цифровой информации в асинхронном режиме, вводить и выводить аналоговую информацию как в одноканальном так и в многоканальном режимах с произвольной синхронизацией ввода, вводить и выводить данные в программном режиме, в режиме генерации прерываний и по каналам ПДП. Мы надеемся, что описываемая ниже библиотека упростит и ускорит написание Ваших программ.

## 37Подготовка к работе

### 38Загрузка управляющей программы

- Предположим, что Вы уже вставили плату в компьютер,  подали на вход платы сигналы. Плата АЦП L-264  имеет одну особенность, отличающую ее от простых плат ввода-вывода:  на ней имеется сигнальный процессор, который необходимо предварительно запрограммировать (т. е. загрузить в него управляющую программу). В состав штатного программного обеспечения входит законченная программа для сигнального процессора ( LBIOS12.BIN, LBIOS12.DSL) и загрузчик (LOADBIOS.EXE).  Загружать управляющую программу (в дальнейшем Lbios) необходимо, как правило, всего один раз после включения питания компьютера  (после выключения питания память программ  сигнального процессора обнуляется). Только ПОСЛЕ загрузки Lbios Вы можете программировать плату, переводить ее в разные режимы ввода-вывода и т. п.

- Lbios состоит из двух файлов: LBIOS12.BIN (выполняемый код управляющей программы) и LBIOS12.DSL (сегмент данных для процессора ADSP-2105). Для загрузки Lbios в процессор достаточно просто вызвать программу загрузки LOADBIOS.EXE с параметром “имя файла Lbios”, например,  "LOADBIOS.EXE   LBIOS12". В случае успешной загрузки программа выдаст сообщение "Загрузка проведена успешно. Плата готова к работе.". Программа LOADBIOS.EXE имеет возможность отключать вывод сообщений о загрузке на экран (для вызова ее из других программ) и загружать Lbios в плату по произвольному адресу (по умолчанию базовый адрес платы предполагается равным 0x300, при помощи перемычек на плате Вы можете изменить базовый адрес, если он занят другими устройствами, на 0x310, 0x330 и 0x340). В том случае, если Вы изменили базовый адрес, Вы должны сообщить об этом программе LOADBIOS.EXE при помощи параметра -b (например, если базовый адрес установлен в 330H то надо вызвать LOADBIOS : "LOADBIOS -b330 LBIOS12'"). Для отключения сообщений на экране используется флаг -s, например, вызов "LOADBIOS -s -b340 LBIOS12" загрузит Lbios в плату с установленным базовым адресом 0x340 без вывода каких-либо сообщений. В том случае если программа LOADBIOS.EXE вызывается из другой программы, то LOADBIOS.EXE при успешной загрузке возвращает нулевое значение и ненулевое в случае либо отсутствия платы в компьютера, либо при неправильно установленном базовом адресе.

- Исходный текст программы Loadbios на языке Си находится в файле \SOURCE\LOADBIOS\Loadbios.c.

### 39Библиотека подпрограмм и язык Си

- Язык Си позволяет без лишних сложностей использовать функции, написанные на языке Ассемблера. Библиотека функций написана на языке Турбо Ассемблера версии 3.0, исходный текст Вы можете найти в файле Lbiosdrv.asm, а откомпилированный вариант библиотеки при помощи Турбо Ассемблера в файле Lbiosdrv.obj.  Законченный пример вызова функций библиотеки содержится в директории \EXAMPLE.C\*.*.

- Для вызова функций из языка Си Вам необходимо:

- создать файл проектов для языка Си (test.prj)

- добавить в него файл Lbiosdrv.obj

- создать и добавить в него Ваш файл с будущей  программой (например, example.c)

- добавить в начало файла строку #include "function.h"  (при этом файл function.h, содержащий описания функций библиотеки должен находится в текущей директории, в которой Вы создали файл проектов)

- в общем-то ВСЕ, теперь Вы можете писать свою программу и в любом месте вызывать функции из библиотеки Lbiosdrv.obj.

- Если Вы пользуетесь средой Borland, то у Вас есть возможность включить в файл проектов не откомпилированную библиотеку, а ее исходный текст Lbiosdrv.asm, при этом Вам необходимо в меню  Option\Transfer описать Турбо Ассемблер, добавив строку Tasm в 'Program Path',  /mx /zi $tasm в Command Line и пометить меню Translator. После этого Вы можете в проектном файле, нажав Ctrl^O для файла Lbiosdrv.asm, установить режим компилирования при помощи Турбо Ассемблера.

### 40Простой пример

- Напишем простейший пример, осуществляющий асинхронный ввод с первого канала АЦП и отображающий его значения в Вольтах на экране.

- #include "function.h"

- main()

- {

- do cprintf("\n\r  Value=%10.4f", (double) ADCHAN(0) * 5.12/2048.); while (!kbhit());

- }

- Данная программа вводит сигнал с первого канала при помощи функции ADCHAN(), передавая ей в качестве параметра номер канала с максимальным коэффициентом усиления (число ноль). В том случае, если на плате установлен пяти-вольтовый входной диапазон то для перевода кода, считанного с АЦП в вольты, необходимо умножить его на значение максимального диапазона в вольтах (5.12) и поделить на разрядность АЦП (2048).

### 41Совместимость с платами L-305, L-1250

- Плата L-264 программно полностью совместима с платами L-305 и L-1250 после загрузки управляющей программы "Lbios12"за исключением двух пунктов:

- Максимальная частота ввода на один канал не должна превышать 200 кГц (5 мкс).

- Доступ к цифровым ТТЛ линиям производится только через функции DSP_INPBYTE() -> ввод четырех входных ТТЛ линий и DSP_OUTBYTE() -> вывод восьми выходных ТТЛ линий.

## 42Используемые термины и форматы данных

### 43Термины

| - Название | - Смысл |
| --- | --- |
| - Rate | - Интервал ввода в микросекундах |
| - Nch | - Число каналов для многоканального ввода |
| - Data | - Указатель на целочисленный массив для данных |
| - Npoint | - Число отсчетов для одноканального ввода и число кадров для многоканального ввода (под кадром понимается последовательность вводимых отсчетов по Nch каналам) |
| - Channel | - Номер канала при одноканальном вводе |
| - Channels | - Указатель на целочисленный массив с номерами каналов для многоканального ввода |
| - Usil | - Коэффициент усиления |

### 44Форматы данных

#### 45АЦП

- Данные, считанные с АЦП, представлены в формате знакового целого двубайтного  числа 
(-2048 <= N < 2048). При этом максимальное напряжение, соответствующее установленному входному диапазону, равно +2047, а минимальное -2048. Например:

- int i;

- i=ADCHAN(0);

- значение переменной i будет лежать в пределах от -2048 до +2047.

- Таблица M Соответствие кода АЦП напряжению

| - Код | - Напряжение |
| --- | --- |
| - +2047 | - +MAX Вольт |
| - 0 | - 0 Вольт |
| - -2048 | - -MAX Вольт |

- Где MAX значение установленного диапазона для канала АЦП (может быть установлено от 1.024В до 10.24В).

#### 46ЦАП

- Данные, выдаваемые на ЦАП, связаны с устанавливаемым напряжением следующей таблицей

- Таблица N Соответствие кода ЦАПа напряжению

| - Код | - Напряжение |
| --- | --- |
| - +2047 | - +5.12 Вольт |
| - 0 | - 0 Вольт |
| - -2048 | - -5.12 Вольт |

#### 47Номер канала АЦП

- На плате АЦП имеется 16 дифференциальных аналоговых каналов или 32 канала с общей землёй (тип подключения устанавливается при помощи соответствующей перемычки), в функциях ввода с АЦП задается такой параметр, как номер канала АЦП или последовательность номеров каналов для многоканального ввода. В номер канала входит также коэффициент усиления, т. е. для каждого канала можно установить  индивидуальный коэффициент усиления.

- Таблица O Формат номера канала

| - Бит | - 16 | - 15 | - 14 | - 13 | - 12 | - 11 | - 10 | - 9 | - 8 | - 7 | - 6 | - 5 | - 4 | - 3 | - 2 | - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Имя | - C5 | - X | - X | - X | - X | - X | - U2 | - U1 | - X | - X | - X | - X | - C4 | - C3 | - C2 | - C1 |

- Поля С5 и С4-С1 формируют пятибитный номер канала (первому каналу соответствует число 0, 32-му число 31). При дифференциальном подключении бит C5 всегда должен быть равен 0, при подключении с общей землёй бит C5 является старшим битом номера канала АЦП.

- Таблица P Поле "Коэффициент усиления" (U2-U1)

| - Бит U2 | - Бит U1 | - усиление |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 1 |
| - 0 | - 1 | - 2 |
| - 1 | - 0 | - 5 |
| - 1 | - 1 | - зарезервирован |

- Например, при выставленном на плате перемычками диапазоне 5.12 В и усилении 5 диапазон будет 1.024 В, а при усилении 1 диапазон будет 5.12 В.

## 48Модели памяти

- Все функции библиотеки предполагают использование дальних указателей типа FAR, как для вызова   процедур, так  и для  передачи   адресов данных, поэтому компиляцию программы  в языке Си желательно проводить в модели памяти LARGE, в которой по умолчанию используются дальние вызовы процедур и дальние указатели на данные. В директории \EXAMPLE\ находится драйвер, адаптированный под язык Си. Для использования драйвера в языке Паскаль, необходимо  заменить команду ".MODEL LARGE" на ".MODEL TPASCAL" и слова 'C' на  'PASCAL'. Драйвер для языка Паскаль с исходным текстом TPU модуля находится в директории \EXAMPLE\PASCAL\.

## 49Техническое сопровождение

- Любые вопросы и замечания по библиотеке функций для платы АЦП Вы можете задать по телефону (095) 257-1090 с 16.00 до 17.00 по будним дням. Фирма "L-card" гарантирует Вам консультации по всем возникшим у Вас вопросам.

## 50Описание библиотеки функций

### 51Функции конфигурации

#### 52Назначение

- Функции общего назначения предназначены  для уведомления драйвера (в дальнейшем под драйвером подразумевается библиотека функций для платы)  об установленной конфигурации платы с помощью перемычек. При помощи перемычек Вы можете изменить базовый адрес платы в пространстве ввода-вывода компьютера для работы с более чем одной платой и изменить номер линии прерывания, которое может генерироваться платой. По умолчанию драйвер настроен на базовый адрес 0x300 и на линию прерывания IRQ 11, при изменении этих параметров Вам следует сообщить о них драйверу, вызвав описываемые ниже функции с соответствующими параметрами.  Функции общего назначения позволяют  также проводить тест наличия платы в компьютере.

#### 53Установка базового адреса (SETBASEADDRESS())

- Формат вызова

- void SETBASEADDRESS(int address);

- Назначение

- Устанавливает новый базовый адрес в пространстве PC для функций драйвера, переменная address должна быть равна одному из значений 0x300, 0x310, 0x330, 0x340 в соответствии с установленными перемычками на плате

- Параметры

- address -> значение базового адреса платы в компьютере

#### 54Установка номера прерывания (INTR_SETUP())

- Формат вызова

- void INTR_SETUP(int irq_number);

- Назначение

- Сообщает драйверу о выбранном номере прерывания  (IRQ10 или IRQ11) на плате. По умолчанию на плате установлен номер прерывания IRQ11 и  драйвер изначально предполагает, что номер прерывания равен IRQ11.

- Параметры

- irq_number

- irq_number = 0   -> IRQ10

- irq_number = 1   -> IRQ11.

#### 55Проверка наличия платы в компьютере (PLATA_TEST())

- Формат вызова

- int PLATA_TEST();

- Назначение

- Проводит диагностику наличия платы АЦП в компьютере. Возвращает нулевое значение в случае успешного тестирования присутствия платы с загруженным драйвером Lbios и ненулевое значение в противном случае. Ненулевое значение означает, что либо плата отсутствует в компьютере, либо не был загружен драйвер LBIOS, либо значение базового адреса платы не соответствует установленному через функцию SETBASEADDRESS().

- Параметры отсутствуют

- Возвращаемое значение

- 0 плата обнаружена

- 1 плата не обнаружена.

### 56Конфигурирование временных параметров платы АЦП

#### 57Назначение

- На плате АЦП имеется один встроенный в процессор счетчик-таймер, при помощи которого можно осуществлять синхронный ввод-вывод с аналоговых каналов. Таймер запускается установленным на плате кварцевым генератором, что обеспечивает точную синхронизацию процессов ввода-вывода. На плате установлен кварц 10 МГц, при этом минимальный интервал, с которым программируется таймер составляет соответственно 100 нс.

#### 58Описание таймера

- Таймер управляется двумя регистрами: базовым 16-битным регистром, в котором хранится интервал ввода и 8-битным регистром масштабирования таймера, при помощи которого можно замедлять процессы ввода. Например, при установленном коэффициенте масштабирования равным единице, максимальный интервал ввода равен 0xffff*100нс*1=6553.5 мкс, при коэффициенте масштабирования равным 100 максимальный интервал ввода составляет 0xffff*100нс*100=655.350 мс.

- Во всех функциях драйвера, где передается параметр интервал ввода (Rate), параметр “Rate” записывается в базовый регистр таймера. Для переустановки регистра масштаба используется специальная функция изменения масштаба.

#### 59Изменение масштаба таймера (SET_TIMER_SCALE())

- Формат вызова

- void SET_TIMER_SCALE(int value);

- Назначение

- По умолчанию при вводе/выводе массивов временной интервал задается в микросекундах (т. е. масштаб равен 10). Данная функция предназначена для изменения масштаба задания  интервала ввода/вывода.

- Параметры

- Параметр value -> 8 битное число, определяющее масштаб ввода в сотнях наносекунд (минимальное значение - 1, максимальное значение 256):

- Например,

- value = 1 интервал ввода/вывода задается в сотнях наносекунд

- value = 10 интервал ввода/вывода задается в микросекундах ( установлено по умолчанию)

- value = 100  интервал ввода/вывода задается в десятках микросекунд

Пример

main()

{

int ch=0, i, Rate=10;

int  Data[100];

// установим временной масштаб в 10 мкс

SET_TIMER_SCALE(100);

// введем 100 отсчетов с интервалом 10мкс*Rate=100 мкс

// т. е. общее время ввода составит 100отсчетов*100мкс=

// 10 мс.

STREAM (Data, 100, ch, Rate);

}

#### 60Установка межканальной задержки (SET_INTER_DELAY())

Формат вызова

void SET_INTER_DELAY(int delay_value);

Назначение

Устанавливает межканальную задержку для функций многоканального ввода с АЦП.

Устанавливаемая межканальная задержка в наносекундах равна  delay_value*0.2мкс+3.2мкс (после инициализации платы задержка устанавливается равной 3.8 мкс).

Пример

main()

{

int i, Data[100], Channels[16]={0,1,2}, Rate=20, Nch=3;

// установим задержку на 4 мкс (0.2*4+3.2=4.0)

SET_INTER_DELAY(4);

// осуществим трехканальный ввод десяти кадров на

// межканальной задержке 4 мкс

SOFT(Data, 10, Channels, Nch, Rate);

}

### 61Работа с аналоговыми каналами в программном режиме

#### 62Назначение

Функции данного раздела служат для обеспечения ввода аналоговых сигналов в компьютер в различных программных режимах: в асинхронном режиме и в режиме синхронизации от таймера .

#### 63Установка номера канала АЦП (SETCHANNEL())

Формат вызова

void SETCHANNEL(int Channel);

Назначение

Устанавливает канал АЦП Channel для последующего ввода функцией  однократного асинхронного ввода SAMPLE().

Параметры

Channel	->  номер канала АЦП (см, формат номера канала)

Пример

main()

{

int i;

SETCHANNEL(0);		// установим первый канал

i=SAMPLE();			// введем значение с канала

cprintf("Код АЦП = %d", i);	// выведем его на экран

}

#### 64Однократный асинхронный ввод с АЦП (SAMPLE())

Назначение

Осуществляет аналого-цифровое преобразование с канала АЦП, предварительно установленного при помощи функции SETCHANNEL(). Данной функцией удобно пользоваться для асинхронного одноканального ввода, когда не требуется переустанавливать номер канала.

Параметры отсутствуют.

Пример

main()

{

int i;

SETCHANNEL(0);		// установим первый канал

i=SAMPLE();			// введем значение с канала

cprintf("Код АЦП = %d", i);	// выведем его на экран

}

#### 65Однократный ввод с переустановкой канала  АЦП (ADCHAN())

Формат

int ADCHAN(int Channel);

Назначение

Устанавливает заданный канал АЦП и осуществляет аналого-цифровое преобразование. Данная функция удобна  для осуществления асинхронного ввода с разных каналов АЦП. Возвращает результат преобразования по каналу 'Channel'.

Параметры 	номер канала АЦП

Пример

main()

{

// введем значение с первого канала и выведем преобразованное

// значение кода в вольты

cprintf("\n\r Напряжение на первом канале = %f", ADCHAN(0)*5.12/2048);

}

#### 66Однократный ввод последовательности каналов АЦП (KADR())

Формат

void KADR (int *Data, int *Channels, int Nch);

Назначение

Вводит Nch отсчетов с каналов АЦП, указанных в массиве Channels в массив Data. Т. е. если Вам, например, требуется ввести по одному значению с трех каналов АЦП, то Вы можете сформировать целочисленный массив Channels из 3 элементов, при этом первый будет равен коду для первого канала, второй для следующего и т. д.

Параметры

- Data		целочисленный массив, в который будут помещены результаты ввода с Nch каналов

- Channels	целочисленный массив с номерами каналов

- Nch		число каналов

Пример

main()

{

int i, Nch=3,  Channels[16]={0, 1, 2}, Data[16];

// введем первые три канала

KADR(Data, Channels, Nch);

// нарисуем на экране их значения в кодах АЦП (-2048 .. 2047)

for(i=0; i < 3; i++) cprintf("\n\r Канал N%d = %d", i+1, Data[i]);

}

#### 67Одноканальный ввод с синхронизацией от таймера (STREAM())

Формат вызова

void STREAM (int *Data, int Npoint, int Channel, int Rate);

Назначение

Данная функция осуществляет считывание последовательности  отсчетов с заданного канала АЦП с интервалом Rate между отсчетами.

Параметры

- Data		Целочисленный массив, в который будут помещены вводимые отсчеты

- Npoint	Число вводимых отсчетов (1 <= Npoint <= 32768)

- Channel	Номер канала АЦП, по которому будут вводится данные

- Rate		Интервал ввода (1 <= Rate <= 0xffff)

Пример

main()

{

int i, Data[100], Npoint=100, Channel=0, Rate=10;

// введем 100 значений по первому каналу АЦП с  интервалом ввода 10 мкс

STREAM(Data, Npoint, Channel, Rate);

// выведем на экран первые 10 введенных значений

for(i=0; i < 10; i++) cprintf("\n\rValue[%2d]=%5d", i+1, Data[i]);

}

#### 68Многоканальный ввод с синхронизацией от таймера (SOFT())

Формат вызова

void SOFT(int *Data, int NPoint, int *Channels, int Nch, int Rate);

Назначение

Функция SOFT() осуществляет ввод NPoint  кадров с Nch аналоговых каналов, номера которых передаются в целочисленном массиве Channels с интервалом Rate.

Под  кадром   подразумевается  ряд отсчетов, состоящий из  результатов последовательного опроса первых  Nch каналов,  указанных в массиве 'Channels'.

Параметры

- Data		Целочисленный массив, в который будут помещены вводимые отсчеты

- Npoint	Число вводимых кадров (1 <= Npoint*Nch <= 32768)

- Channels	Целочисленный массив с номерами каналов АЦП, по которым будут вводится данные

- Nch		Число каналов

- Rate		Интервал ввода (1 <= Rate <= 0xffff)

Пример

main()

{

int i, j, Data[100], Npoint=20, Channels[16]={0,1,2,3};

int  Nch=4, Rate=50;

// ввод 20 кадров (20*4=80 отсчетов) по первым четырем

// каналам c интервалом 50 мкс между кадрами

SOFT(Data, Npoint, Channels, Nch, Rate);

// выведем первые два кадра

for(i=0; i < 2; i++) for(j=0, cprintf("\n\rКадр=%2d", i+1); j < Nch; j++)

cprintf("Канал #%2d=%5d, ", j+1, Data[i*Nch+j]);

}

### 69Работа с каналом Прямого Доступа к Памяти (ПДП)

#### 70Назначение

Канал ПДП является удобным средством для реализации алгоритмов работы в реальном масштабе времени на больших частотах (от 10 кГц до 200 кГц), когда требуется одновременно с вводом данных осуществлять их обработку, визуализацию, запись на винчестер и т. п. В режиме ввода-вывода по каналам ПДП контроллеру ПДП необходимо только указать область памяти, в которую будет осуществляться ввод или из которой будет осуществляться вывод, и контроллер ПДП сам в фоновом для центрального процессора режиме начнет заполнять указанную область памяти, при этом имеется возможность отслеживать счетчик используемого канала ПДП, который может использоваться для определения какая часть буфера ввода заполнена данными.

Наличие режима автоинициализации ПДП, в котором ПДП входит в вечный цикл заполнения указанной области памяти по принципу кольцевого буфера, когда после заполнения буфера, контроллер ПДП сам без остановки и пропуска отсчетов продолжает вводить снова с начала буфера и т. д. При этом появляется очень удобная возможность организовывать следующий алгоритм работы в режиме реального времени:

- Инициализация платы АЦП и контроллера ПДП и перевод ПДП в режим автоинициализации

- Ожидание заполнения первой половины буфера памяти

- Обработка первой половины буфера (пока ПДП заполняет вторую половину, можно осуществлять обработку первой, не заботясь о вводе с АЦП, поскольку он автоматически осуществляется контроллером ПДП во вторую часть буфера)

- Ожидание заполнения второй половины буфера ПДП

- Обработка второй половины (тем временем ПДП автоматически продолжает заполнять буфер сначала)

- переход к пункту B.

Приведенный алгоритм позволяет, например, организовать фоновую запись вводимых данных на винчестер даже при большой частоте ввода (до 200 кГц).

#### 71Особенности использования канала ПДП

Единственным недостатком работы с каналом ПДП является выделение памяти под буфера для ввода-вывода данных. Фирма IBM оставила для совместимости очень неудобные ограничения на формирование базового адреса для буфера ввода по ПДП. Для правильной установки базового адреса  необходимо представлять организацию памяти PC с точки зрения  контроллера ПДП. Для контроллера ПДП вся память разбивается на  последовательные блоки по 128 кБ, при этом в стандартном  режиме контроллер ПДП может записывать данные только в один  из этих блоков. Если после записи очередного отсчета адрес следующего попадает на границу страницы, то контроллер переходит НА НАЧАЛО  текущей страницы, а не на начало следующей ( УВЫ ). Простым способом выделения памяти является запись в указатель  непосредственного адреса самой старшей девятой страницы с адресом  SEG=8, OFFS=0x8000: Bufer=(int *) 0x90000000;  При этом, если Вам понадобится в программе осуществлять динамическое  распределение памяти, то Вы сможете предусмотреть проверку  возвращаемых указателей на отсутствие наложения на последнюю  страницу памяти.

Для корректного выделения памяти для работы с ПДП под DOS разработаны различные алгоритмы. Исходный текст одного из таких алгоритмов на языке Си приведен в файле “DMAALLOC.C”. Приведенный алгоритм позволяет надежно выделять буфера памяти размером до 120 кБ для работы с ПДП.

Входящие в состав драйвера подпрограммы содержат все необходимые функции для  управления контроллером ПДП и позволяют организовывать практически любые алгоритмы ввода-вывода с помощью каналов ПДП.

#### 72Одноканальный ввод в режиме ПДП (DMAONE())

Формат вызова

void DMAONE(int *Data, int NPoint, int Chan, int Rate, int Dmm );

Назначение

Инициализирует контроллер ПДП и плату АЦП в режим одноканального ввода с канала Chan числа Npoint отсчетов в массив Data. После выхода из функции плата начинает вводить данные по каналу ПДП. Для проверки завершения ввода и доступа к счетчику контроллера ПДП, позволяющего узнать, сколько данных было введено, используются функции DMA_TEST() или DMA_COUNTER().

Параметры

- Data		Целочисленный массив для данных

- NPoint	Число вводимых отсчетов (1 <= NPoint <= 32768)

- Chan	Номер канала АЦП

- Rate		Интервал ввода (от 1 до 0xffff)

- Dmm	Параметр, включающий режим автоинициализации. В случае если режим автоинициализации будет включен, после ввода NPoint отсчетов плата вновь продолжит ввод в буфер, начиная с адреса Data до тех пор, пока канал ПДП и плата не будут остановлены при помощи функции DMA_OFF().

- Dmm =0 режим автоиницализации выключен

- Dmm =1  режим автоинициализации включен

Пример

main()

{

int i, *Data, Chan=0, NPoint=100, Rate=10, Dmm=0;

// установим указатель на старшую страницу памяти

Data=(int far *) 0x90000000;

// запустим ПДП на ввод

DMAONE(Data, NPoint, Chan, Rate, Dmm);

// дождемся завершения ввода

while(!DMA_TEST());

// выключим плату и контроллер ПДП

DMA_OFF();

}

#### 73Многоканальный ввод в режиме ПДП (DMAALL())

Формат вызова

void DMAALL(int *Data, int NPoint, int *Channels, int Nch, int Rate, int Dmm);

Назначение

Инициализирует контроллер ПДП и плату АЦП в режим многоканального ввода с Nch каналов, указанных в массиве Channels числа NPoint кадров в массив Data. После выхода из функции плата начинает вводить данные по каналу ПДП. Для проверки завершения ввода и доступа к счетчику контроллера ПДП, позволяющего узнать, сколько данных было введено, используются функции DMA_TEST() или DMA_COUNTER().

Параметры

- Data		Целочисленный массив для данных

- Npoint	Число вводимых кадров (1 <= NPoint*Nch <= 0xffff)

- Channels 	Целочисленный массив, содержащий номера каналов АЦП, с которых будет производится ввод

- Nch 		Число вводимых каналов

- Rate		Интервал ввода (от 1 до 0xffff)

- Dmm	Параметр, включающий режим автоинициализации. В случае если режим автоинициализации будет включен, после ввода NPoint кадров плата вновь продолжит ввод в буфер, начиная с адреса Data до тех пор, пока канал ПДП и плата не будут остановлены при помощи функции DMA_OFF().

- 0  режим автоиницализации выключен

- 1  режим автоинициализации включен

Пример 1

Ввод по ПДП по четырём каналам.

main()

{

int i, *Data, Channels[16]={0,1,2,3}, NPoint=100, Rate=20; 
int Dmm=0, Nch=4;

// установим указатель на старшую страницу памяти

Data=(int far *) 0x90000000;

// запустим ПДП на ввод  4 каналов АЦП с интервалом
// 20 мкс между кадрами

DMAALL(Data, NPoint, Channels, Nch,  Rate, Dmm);

// дождемся завершения ввода

while(!DMA_TEST());

// выключим плату и контроллер ПДП

DMA_OFF();

}

Пример 2

Данный пример осуществляет ввод и запись на диск в реальном масштабе времени 16 каналов платы АЦП в течении 4 секунд на частоте ввода 5 кГц (интервал ввода 200 мкс)

main()

{

int i, *Data, Channels[16], NPoint=2000, Rate=200; 
int Dmm=1, counter, Nch=16;

FILE *fp;

// откроем файл (желательно на нефрагментированном диске)

fp=fopen("test.dat", "wb");

if(fp == NULL) exit(1);

// установим указатель на старшую страницу памяти

Data=(int far *) 0x90000000;

// запустим ПДП на ввод  16 каналов АЦП с интервалом
// 200 мкс между кадрами

DMAALL(Data, NPoint, Channels, Nch,  Rate, Dmm);

// вводим 2000*10*200мкс=4секунды

for(counter=0; counter < 10; counter++)

{

// ждем заполнения первой половины буфера

while(DMA_COUNTER() > 1000*16);

// сохраним первую половину в файл

fwrite(Data, 1000*16, 2, fp);

// ждем заполнения второй половины буфера

while(DMA_COUNTER() < 1000*16);

// запишем в файл

fwrite(Data+1000*16, 1000*16, 2, fp);

}

// выключим плату и контроллер ПДП

DMA_OFF();

fclose(fp);

}

#### 74Одновременный ввод с АЦП и вывод на ЦАП (DMA_ALL_DA())

Формат вызова

void DMA_ALL_DA( int *AdData, int AdNkadr, int *Channels, int Nch,  int Rate, int AdDmm, int *DaData, int DaNkadr, int DaDmm,  int DaNumber);

Назначение

Функция покадрового считывания 'AdNkadr' кадров с аналоговых каналов в буфер ОЗУ по адресу AdData с  первых 'Nch' каналов АЦП в массиве Channels с интервалом 'Rate' мкс между кадрами, используя канал ПДП с одновременным выводом на ЦАП 'DaNumber' массива DaData размером DaNkadr по каналу ПДП. Переменная 'AdDmm' определяет режим работы контроллера ПДП РС.  Она должна быть равна 0 для однократной передачи заказанного блока данных и 1 для циклического ввода. Аналогично переменная 'DaDmm' определяет режим вывода на ЦАП (однократный или циклический).

Параметры

- AdData	Адрес буфера, в который будут помещаться вводимые данные с АЦП

- AdNkadr	Число вводимых кадров

- Channels	Целочисленный массив с номерами каналов АЦП

- Nch		Число каналов АЦП

- Rate		Интервал ввода-вывода

- AdDmm	Включение автоинициализации канала ПДП АЦП

- DaData	Адрес массива, из которого будут браться данные, выводимые на ЦАП

- DaNkadr	Размер массива, выводимого на ЦАП

- DaDmm	Включение автоинициализации канала ПДП ЦАПа

- DaNumber	зарезервирован для совместимости с платами L305, L-1250

Пример

В примере осуществляется ввод с четырех каналов АЦП одновременно с генерированием синусоидального сигнала на выходе ЦАПа с интервалом 100 мкс.

#include <math.h>

main()

{

int i, *Data, NPoint=500, Channels[16]={0,1,2,3};

int Nch=4, Rate=100, DaNKadr=1000, DaNumber=0,

int AdDmm=1, DaDmm=1;

// установим указатель на старшую страницу памяти

Data=(int far *) 0x90000000;

// сгенерируем синус

for(i=0; i < 1000; i++) Data[i]=2000.*sin(i*M_PI/80.);

// запустим ввод с АЦП одновременно с выводом на ЦАП

DMA_ALL_DA(Data+1000, NPoint, Channels, Nch, Rate, AdDmm, Data, DaNKadr, DaDmm, DaNumber);

// ждем нажатия на клавишу

while (!kbhit());

// выключим контроллер ПДП

DMA_OFF();

}

#### 75Функция выключения контроллера ПДП (DMA_OFF())

Формат вызова

void DMA_OFF(void);

Назначение

Функция для выключения контроллера DMA. Её необходимо вызывать, когда работа с контроллером ПДП завершена. Если контроллер был переведен в режим ввода с автоинициализацией и не был выключен, то после выхода из программы скорее всего произойдет зависание компьютера.

Параметры

Отсутствуют.

Пример

См. Примеры для функций DMAONE(), DMAALL().

#### 76Функция проверки завершения ввода по ПДП (DMA_TEST())

Формат вызова

int DMA_TEST(void);

Назначение

Возвращает ноль, если ввод по ПДП не завершен и единицу - в противном случае. Данную функцию можно применять только при вводе с выключенным режимом автоинициализации. При выключенном режиме автоинициализации счетчик канала ПДП устанавливается в -1 после завершения ввода, функция DMA_TEST() проверяет значение счетчика на -1 и, если оно не равно -1, то возвращает ноль. При включенном режиме автоинициализации счетчик ПДП никогда не становится равным -1, поэтому в этом режиме функция DMA_TEST() будет всегда возвращать ноль.

Параметры

Отсутствуют.

Пример

См. описание функций DMAONE(), DMAALL().

#### 77Проверка базового адреса буфера для ПДП (DMA_ADDRESS_TEST())

Формат вызова

int DMA_ADDRESS_TEST(int *Data, int NPoint);

Назначение

Функция возвращает ноль, если буфер с базовым адресом Data  и размером NPoint слов не пересекает страницу ПДП.

Параметры

- Data		Проверяемый базовый адрес буфера

- Npoint	Размер буфера

Пример

main()

{

int i, *Data;

// установим указатель на старшую страницу памяти

Data=(int far *) 0x90000000;

// 32000 слов должны "влезть" в старшую страницу

i=DMA_ADDRESS_TEST(Data, 32000);

cprintf('\n\r Тест на 32000=%d", i);

// 64000 слов не должны "влезть" в старшую страницу

i=DMA_ADDRESS_TEST(Data, 64000);

cprintf('\n\r Тест на 64000=%d", i);

}

#### 78Доступ к счетчику канала ПДП (DMA_COUNTER())

Формат вызова

int DMA_COUNTER(void);

Назначение

Возвращает число слов, которое осталось ввести по ПДП (при однократном вводе после завершения ввода счетчик ПДП установится в -1). Первоначальное содержимое счетчика перед вводом первого слова равно числу передаваемых слов минус один.

Параметры

Отсутствуют

Пример

См. Пример 2 к функции DMAALL()

### 79Синхронизация ввода с АЦП (SYNCHRO_MODE())

Формат вызова

void SYNCHRO_MODE(int SMode, int TtlMask, int AdChannel, int AdValue);

Назначение

Для решения некоторых задач требуется начинать процесс ввода с АЦП только после какого-либо события: превышения уровня на одном из каналов АЦП, после изменения уровня на цифровой линий и т. п. Для решения подобных задач служит описываемая функция. Она позволяет устанавливать режим синхронизации на все функции синхронного ввода с АЦП типа SOFT(), DMAALL(), STREAM(), DMAONE(), DMA_ALL_DA(), SOFT_MEMORY_START() (она не воздействует на функции асинхронного ввода типа ADCHAN(), SAMPLE()).

Параметры

SMode - тип синхронизации

- SMode = 0 -> синхронизация старта выключена (по умолчанию). При этом ввод начинается непосредственно после передачи последнего параметра ввода процессору ADSP.

- SMode = 1 -> синхронизация старта по каналу АЦП. При синхронизации по каналу АЦП программа дожидается заданного превышения порогового значения на заданном канале АЦП и, после достижения такого значения, начинает вводить данные (первый ввод произойдет примерно через 5 мкс после достижения порогового значения).

- SMode = 2 -> покадровая синхронизация по цифровому биту. При покадровой синхронизации передача данных с АЦП в PC производится не через FIFO, поэтому использование этого режима на медленных PC может давать сбои (пропуск отсчетов). При покадровой синхронизации ввод каждого кадра производится синхронно с изменением уровня на заданной цифровой линии.  При этом интервал ввода не имеет смысла.

- SMode = 3 -> синхронизация старта по цифровому биту. При этом программа дожидается заданного перехода на заданной цифровой линии и после перехода начинает вводить данные с заданным интервалом ввода (первый ввод произойдет примерно через 1 мкс после перепада). Точность синхронизации по цифровому биту 100нс.

- SMode = 4 -> синхронизация старта по каналу АЦП. При синхронизации по каналу АЦП программа дожидается заданного превышения порогового значения на заданном канале АЦП и, после достижения такого значения, начинает вводить данные. При этом для синхронизации используется аналоговый компаратор (для этого необходимо наличие на плате компаратора и ЦАПа), при помощи которого точность синхронизации достигается равной 100 нс  (первый ввод произойдет ровно через 5 мкс после достижения порогового значения).

- TtlMask - зависит от SMode

- В режиме синхронизации по каналу АЦП параметр TtlMask определяет, ожидается ли превышение порогового значения или 'понижение'

- TtlMask=1  начало ввода начнется после того, как по указанному каналу АЦП код с АЦП (от -2048 до 2047) превысит пороговое значение (т.е. для порога 1000 это значения > 1000 (1001, 1002 и т.д.),для порога -1000 это -999, -998и т.д.)

- TtlMask=0  начало ввода начнется после того, как по указанному каналу АЦП код (от -2048 до 2047) станет меньше порогового значения

- В режиме синхронизации по цифровому биту  TtlMask определяет маску на четыре цифровые входные линии, по которой будет проводиться синхронизация (например, Ttlmask=1 означает, что синхронизация будет проводиться по первой цифровой линии).

Параметр AdChannel определяет номер аналогового канала. по которому производится синхронизация.

Параметр AdValue определяет пороговое значение при синхронизации по аналоговому каналу.

Пример

В данном примере ввод начинается только после того, как на втором канале АЦП превысится установленное  пороговое значение (во избежание зависания пороговое значение установлено равным -1000).

main()

{

int i, TtlMask, SynchroAdChannel, AdPorog, SMode, SMode=1;

int Data[100], NPoint=20, Nch=4, Channels[16]={0,1,2,3};

int Rate=100;

// ждем превышения

TtlMask=1;

// второй канал синхронизации

SynchroAdChannel=1;

// установим пороговое значение

AdPorog=-1000;

// переустановим режим синхронизации

SYNCHRO_MODE(SMode, TtlMask, SynchroAdChannel, AdPorog);

// введем данные с синхронизацией

SOFT(Data, NPoint, Channels, Nch, Rate);

// выключим режим синхронизации

SYNCHRO_MODE(0, 0, 1, 0);

}

### 80Цифро-аналоговый канал

#### 81Назначение

На плате АЦП может быть установлен один Цифро-Аналоговый Преобразователь (в дальнейшем ЦАП), при помощи которого можно управлять внешними устройствами, генерировать сигналы произвольной формы и т. п.

#### 82Установка номера ЦАПа (SET_DA_NUMBER())

Формат вызова

void SET_DA_NUMBER(int Mode, int DaNumber);

Назначение

Устанавливает режим вывода на ЦАП для функций синхронного ввода с АЦП.

Параметры

- Mode включает одновременный вывод на ЦАП в функциях синхронного ввода с АЦП.
Mode =1 включает режим вывода на ЦАП одновременно  со вводом с АЦП (в режиме Mode=1 во время выполнения функций DMAALL() любые значения, записываемые в порт данных платы, передаются на ЦАП).
Mode=0 выключает режим одновременного вывода на ЦАП

- DaNumber - зарезервированный параметр для совместимости с платами L-305, L1250.

#### 83Асинхронный вывод на ЦАП (OUTDA())

Формат вызова

void OUTDA(int Code);

Назначение

Устанавливает выходное напряжение на ЦАПе в соответствии с кодом Code.

Параметры

Code - выводимый код на ЦАП (см. описание форматов данных).

#### 84Асинхронный вывод на ЦАП одновременно с вводом с АЦП (STREAM_OUTDA())

Формат вызова

void STREAM_OUTDA(int Code);

Назначение

Устанавливает выходное напряжение на ЦАПе в соответствии с кодом Code во время выполнения функций DMAONE, DMAALL без прерывания работы этих функций.

Параметры

Code - устанавливаемый код на ЦАПе

Пример

main()

{

int i, *Data, Chan=0, NPoint=100, Rate=10, Dmm=0;

// установим указатель на старшую страницу памяти

Data=(int far *) 0x90000000;

// установим режим фонового вывода на ЦАП

SET_DA_NUMBER(1,0);

// запустим ПДП на ввод

DMAONE(Data, NPoint, Chan,Rate, Dmm);

// выведем на ЦАП минимальное напряжение

STREAM_OUTDA(-2048);

// выведем на ЦАп 0

STREAM_OUTDA(0);

// выведем на ЦАП максимальное напряжение

STREAM_OUTDA(2047);

// дождемся завершения ввода

while(!DMA_TEST());

// выключим плату и контроллер ПДП

DMA_OFF();

// отключим режим фонового вывода на ЦАП

SET_DA_NUMBER(0,0);

}

#### 85Синхронный вывод на ЦАП (DASTREAM())

Формат вызова

void DASTREAM(int Rate, int NPoint, int *Data);

Назначение

Выводит NPoint отсчетов из массива Data на ЦАП с интервалом Rate

Параметры

- Rate		Интервал ввода

- Npoint	Число выводимых отсчетов

- Data		Массив с выводимыми отсчетами

Пример

#include <math.h>

main()

{

int i, Data[1000], Rate=10, NPoint=1000;

// сгенерируем синус

for(i=0; i < NPoint; i++) Data[i]=2000.*sin(i*M_PI/80.);

// выведем его на ЦАП

DASTREAM(Rate, NPoint, Data);

}

#### 86Синхронный вывод на ЦАП по каналу ПДП (DADMASTREAM())

Формат вызова

void DADMASTREAM(int *Data, int NPoint, int Rate, int Dmm );

Назначение*

Выводит массив отсчетов из массива Data  на установленный ЦАП по каналу ПДП

Параметры

- Data		Целочисленный массив для данных

- Npoint	Число вводимых отсчетов (1 <= NPoint <= 32768)

- Rate		Интервал ввода (от 1 до 0xffff)

- Dmm	Параметр, включающий режим автоинициализации. Если режим автоинициализации будет включен, после вывода NPoint отсчетов плата вновь продолжит вывод из буфера, начиная с адреса Data до тех пор, пока канал ПДП и плата не будут остановлены при помощи функции DMA_OFF().

- 0  режим автоиницализации выключен

- 1  режим автоинициализации включен

Пример

main()

{

int i, *Data, Chan=0, NPoint=10000, Rate=10, Dmm=1;

// установим указатель на старшую страницу памяти

Data=(int far *) 0x90000000;

// сгенерируем синус

for(i=0; i < NPoint; i++) Data[i]=2000.*sin(i*M_PI/80.);

// запустим ПДП на вывод  на ЦАП

DADMASTREAM (Data, NPoint, Chan,Rate, Dmm);

// поскольку DMM = 1 ПДП будет выводить вечно на ЦАП

// пока её не остановят

// выводим до тех пор, пока не будет нажата клавиша

while (!kbhit());

// выключим плату и контроллер ПДП

DMA_OFF();

}

### 87Цифровые ТТЛ линии

#### 88Чтение четырех входных цифровых линий (DSP_INPBYTE())

Формат вызова

int DSP_INPBYTE();

Назначение

Возвращает состояние 4-х внешних цифровых ТТЛ линий.

Параметры

Отсутствуют

Пример

main()

{

int i;

// введем две линии

i=DSP_INPBYTE();

cprintf("\n\r Первая линия = %d", i & 1);

cprintf("\n\r Вторая линия = %d", (i >> 1) & 1);

}

#### 89Вывод на восемь цифровых линий (DSP_OUTBYTE())

Формат вызова

void DSP_OUTBYTE(int Code);

Назначение

Функция установки 8-х цифровых линий, в соответствии с битами младшего байта параметра 'Code'.

Параметры

Code - устанавливаемый код

Пример

main()

{

// выведем все нули

DSP_OUTBYTE(0);

// выведем все единицы

DSP_OUTBYTE(0xff);

}

### 90Работа с прерываниями

#### 91Назначение

Ввод по прерываниям используется, как правило, при анализе процессов на медленных частотах ввода (до 10 кГц). Общая идеология ввода обычно сводится к следующему: плата АЦП вводит в свою внутреннюю память ряд отсчетов с заданных каналов и, после этого, генерирует прерывание в компьютер, в котором предварительно должен быть загружен драйвер-обработчик используемого платой прерывания, который считывает из платы введенный ряд отсчетов.

#### 92Генерирование прерываний без ввода с АЦП (INIT_SIMPLE_INTR())

Формат вызова

void INIT_SIMPLE_INTR(int Rate, interrupt *Vector);

Назначение

Программирует контроллер прерываний и плату  для работы в режиме генерации установленного прерывания. После вызова процедуры INIT_SIMPLE_INTR() плата генерирует прерывания с интервалом Rate мкс.. которое обрабатывается драйвером-обработчиком, адрес которого передается в параметре Vector. Драйвер - обработчик должен позаботится о сбросе как контроллера прерываний компьютера, так и контроллера прерываний платы АЦП (см. Пример)

Параметры

- Rate		Интервал генерирования прерываний

- Vector	Адрес обработчика прерываний

Пример

Драйвер - обработчик прерывания IRQ от платы АЦП при каждом вызове приращивает на единицу статическую  переменную и выводит её значение на экран.

// обработчик прерывания

void interrupt E_Interrupt(PARM)

{

static unsigned int cnt;

// выведем значение статической переменной

cprintf("\n\r Счетчик = %5u", cnt++);

// сбросим флаг прерывания на плате АЦП и в компьютере

RESET_IRQ();

}

// основная функция

main()

{

// установим интервал между прерываниями 10000 мкс и 
// адрес обработчика E_Interrupt

INIT_SIMPLE_INTR (10000, E_Interrupt);

// ждем пока не нажата клавиша

while(!kbhit());

// запретим прерывания от платы и восстановим 
// контроллер прерываний

STOP_INTR();

}

#### 93Прерывания с одноканальным вводом с АЦП (STREAM_INTR())

Формат вызова

void STREAM_INTR(int Rate, interrupt *Vector, int Channel);

Назначение

Программирует контроллер прерываний и плату  для работы в режиме ввода с заданным интервалом и последующим генерированием прерывания. Драйвер - обработчик должен позаботиться о сбросе как контроллера прерываний компьютера, так и контроллера прерываний платы АЦП (см. Пример). Для чтения введенного отсчета с АЦП можно использовать функцию READ_DATA().

Параметры

- Rate		Интервал генерирования прерываний

- Vector	Адрес обработчика прерываний

- Channel 	Номер канала АЦП

Пример

Драйвер - обработчик прерывания IRQ от платы АЦП при каждом вызове вводит отсчет с АЦП и выводит его на экран.

// глобальная переменная

int GlobalVar=0;

// обработчик прерывания

void interrupt E_Interrupt(PARM)

{

int i;

if(!GlobalVar)

{

// введем отсчет с АЦП

i=READ_DATA();

// отобразим его на экран

cprintf("\n\rКод с АЦП = %5d", i);

}

// сбросим флаг прерывания на плате АЦП и в компьютере

RESET_IRQ();

}

// основная функция

main()

{

int Channel=0;

GlobalVar=0;

// установим интервал между прерываниями 10000 мкс и

// адрес обработчика E_Interrupt

INIT_SIMPLE_INTR (10000, E_Interrupt, Channel);

// ждем пока не нажата клавиша

while(!kbhit());

// сообщим драйверу обработчику, что мы собираемся

// выключить прерывания

GlobalVar=1;

// запретим прерывания от платы и восстановим

// контроллер прерываний

STOP_INTR();

}

#### 94Прерывания с многоканальным вводом с АЦП (SOFT_INTR())

Формат вызова

void SOFT_INTR(int Rate, interrupt *Vector, int *Channels, int Nch);

Назначение

Программирует контроллер прерываний и плату  для работы в режиме многоканального ввода с АЦП с заданным интервалом ввода и последующим генерированием прерывания. Драйвер - обработчик должен позаботится о сбросе как контроллера прерываний компьютера, так и контроллера прерываний платы АЦП (см. Пример). Драйвер должен считать заказанный ряд отсчетов с каналов АЦП при помощи функции READ_DATA().

Параметры

- Rate		Интервал генерирования прерываний

- Vector	Адрес обработчика прерываний

- Channels 	Целочисленный массив с номерами каналов АЦП

- Nch		Число вводимых каналов АЦП

Пример

Драйвер обработчик прерывания IRQ от платы АЦП при каждом вызове вводит ряд отсчетов с АЦП и выводит их на экран.

// глобальная переменная

int GlobalVar=0;

int Nch=4;

// обработчик прерывания

void interrupt E_Interrupt(PARM)

{

int i, j;

if(!GlobalVar)

for(i=0; i < Nch; i++)

{

// введем отсчет с АЦП

j=READ_DATA();

// отобразим его на экран

cprintf("\n\rОтсчет #%d с АЦП = %5d", i+1,  j);

}

// сбросим флаг прерывания на плате АЦП и в компьютере

RESET_IRQ();

}

// основная функция

main()

{

int Channels[16]={0,1,2,3};

// установим интервал между прерываниями 10000 мкс и

// адрес обработчика E_Interrupt

SOFT_SIMPLE_INTR (10000, E_Interrupt, Channels, Nch );

// ждем пока не нажата клавиша

while(!kbhit());

// сообщим драфверу обработчику, что мы собираемся

// выключить прерывания

GlobalVar=1;

// запретим прерывания от платы и восстановим

// контроллер прерываний

STOP_INTR();

}

#### 95Сброс флага прерываний (RESET_IRQ)

Формат вызова

void RESET_IRQ(void);

Назначение

Драйвер-обработчик прерывания IRQ должен перед выходом из обработки прерывания сбросить регистр прерывания на плате и в компьютере. Для этого достаточно вызвать функцию RESET_IRQ().

Параметры Отсутствуют.

Пример См. Пример к SOFT_INTR.

#### 96Чтение отсчетов из обработчиков прерывания (READ_DATA())

Формат вызова

int READ_DATA ();

Назначение

При генерировании прерывания в режиме одноканального ввода с АЦП плата производит преобразование с АЦП и записывает результат в регистр данных, после чего генерирует прерывание. Функция READ_DATA() осуществляет чтение регистра данных. При многоканальном вводе по прерываниям плата производит ввод кадра во внутреннюю память, после чего генерирует прерывание. Для чтения результата кадрового ввода нужно вызвать функцию READ_DATA() 'Nch' раз. При этом первый вызов вернет значение первого канала, а последний вызов вернет значение, полученное по последнему каналу.

Параметры

Отсутствуют.

Пример

См. описанные выше функции

#### 97Выключение прерываний (STOP_INTR())

Формат вызова

void STOP_INTR(void);

Назначение

Выключает режим генерации прерываний на плате и восстанавливает контроллер прерываний PC. Данную функцию необходимо вызывать после завершения использования платы в режиме генерирования прерываний.

Внимание. При вызове данной функции будет сгенерировано одно прерывание, вызванное отключением платы от линии прерывания. Для избежания зависания программы из-за этого “ложного” прерывания в примерах используется переменная GlobalVar, при помощи которой основная программа предупреждает обработчик прерываний о том, что будет сгенерировано “ложное” прерывание, которое не надо будет обрабатывать.

Параметры

Отсутствуют.

Пример

См. описанные выше функции

# 98НИЗКОУРОВНЕВОЕ Описание платы

## 99 Структурная схема платы

Управление платой и обмен данными осуществляется через двунаправленный порт данных с автоматически устанавливаемыми и сбрасываемыми битами готовности.  Управление аналоговым вводом и выводом, частотой преобразования и т. п. осуществляется процессором ADSP-2105. При помощи порта режима и порта данных в процессор можно загрузить программу, которая будет осуществлять требуемые алгоритмы ввода - вывода. Фирменный драйвер Lbios работает по принципу команд, когда управление происходит по двум линиям : через порт команд программе в процессоре передаётся номер команды, а через порт данных осуществляется передача параметров и данных. При записи числа в порт команд, число записывается в порт данных и одновременно с этим в процессоре ADSP генерируется прерывание IRQ2.

Всеми периферийными устройствами на плате управляет процессор ADSP через собственное пространство адресов ввода - вывода. Компьютеру доступен только регистр данных, через который идет обмен данными между компьютером и процессором ADSP.

## 100Адресное пространство со стороны компьютера

Таблица Q Описание портов PC

| Адрес порта | Направление | Описание |
| --- | --- | --- |
| BASE | Запись | Порт данных. 16-битная запись в порт данных. Все 16 записываемых бит являются значимыми. После записи слова в порт данных автоматически устанавливается в нулевое значение бит готовности, который переключится в единицу автоматически после того, как процессор ADSP считает переданное слово Пример SendData(int Data) { // запишем слово в порт данных outport(0x300, Data); // дождемся, пока плата его считает while(!(inport(0x30C) & 2)); } |
| BASE | Чтение | Порт данных. 16-битное чтение из порта данных. Все 16 считываемых бит являются значимыми. До тех пор, пока процессор ADSP ничего не записал в порт данных, соответствующий бит готовности равен нулю. После записи 16 битного слова в порт данных процессором ADSP автоматически устанавливается в единичное значение бит готовности, который переключится в ноль после того, как компьютер считает переданное слово. Пример GetData() { // дождемся заполнения порта данных while(!(inport(0x30C) & 1)); // считаем слово из порта данных return inport(0x300); } |
| BASE+8 | Запись | Порт команд. Описание записи в этот порт полностью аналогично описанию порта данных, за исключением того, что при записи в порт команд автоматически генерируется прерывание в процессоре ADSP-2105 IRQ2. Драйвер Lbios использует этот порт для передачи команды, при этом обработчик прерывания в процессоре в ответ на IRQ2 считывает переданный код через порт данных и вызывает функцию, соответствующую переданному коду. |
| BASE+8 | Чтение | Порт сброса запроса прерывания. В том случае если используется прерывание IRQ 10/11, то обработчик прерывания обязан произвести одно чтение из описываемого порта для сброса запроса прерывания. В противном случае линия прерываний окажется заблокированной. |
| BASE+0CH | Чтение | Порт битов готовности (см. описание порта данных) |
| BASE+0CH | Запись | Порт конфигурации. При помощи порта конфигурации можно: - загрузить в процессор управляющую программу - отключить линию прерывания IRQ 10/11 - перевести порт данных в режим работы по каналам Прямого Доступа к Памяти |

- BASE - базовый адрес платы, устанавливаемый при помощи перемычек (0x300, 0x310, 0x330 или 0x340).

### 101Формат порта битов готовности и цифровых линий (чтение BASE+0xC)

| - D15 | - D14 | - D13 | - D12 | - D11 | - D10 | - D9 | - D8 | - D7 | - D6 | - D5 | - D4 | - D3 | - D2 | - D1 | - D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - X | - X | - X | - X | - X | - X | - X | - X | - X | - X | - X | - X | - X | - X | - RDYR | - RDYW |

- Описание битов:

- RDYR бит готовности порта данных от компьютера к плате, устанавливается в ноль после записи в порт данных компьютером и сбрасывается в единицу после считывания данных платой (процессором ADSP)

- RDYW бит готовности порта данных к компьютеру, устанавливается в единицу после записи в него данных платой (процессором ADSP) и сбрасывается в ноль после считывания из него данных компьютером

### 102Формат порта конфигурации (запись BASE+0xC)

| - D15 | - D14 | - D13 | - D12 | - D11 | - D10 | - D9 | - D8 | - D7 | - D6 | - D5 | - D4 | - D3 | - D2 | - D1 | - D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - X | - X | - X | - X | - X | - X | - X | - X | - X | - X | - X | - X | - RESET | - EDW | - EDR | - IEN |

- Описание битов:

- RESET Загрузка управляющей программы в процессор ADSP, пассивное состояние 1, после записи в бит RESET нулевого значения процессор ADSP полностью переинициализируется и начинает загрузку программы.

- EDR Единичное значение включает пятый канал контроллера ПДП на прием данных от платы, при этом вводимые данные автоматически передаются не через порт данных, а через канал ПДП.

- EDW Единичное значение включает шестой канал контроллера ПДП на запись данных в плату, при этом выводимые данные автоматически передаются не через порт данных, а через шестой канал ПДП.

- IEN Нулевое значение отключает линию IRQ 10/11 от шины компьютера. При этом независимо от действий платы прерывания по линии IRQ генерироваться не будут. Единичное значение разрешает линию прерывания. Внимание. При переключении бита IEN из единичного в нулевое состояние будет сгенерировано одно “ложное прерывание” (см. пункт 2.5.9.7).

## 103Адресное пространство процессора ADSP-2105

- Всё управление периферийными устройствами (АЦП, ЦАП, усиление) осуществляется процессором ADSP через пространство ввода - вывода. Базовый адрес предполагается равным BASE=2000H в шестнадцатеричной системе счисления.

- Пространство ввода - вывода расположено во второй половине внешней памяти данных процессора. На плате дешифрируются только младшие три бита на шине адреса, поэтому базовый адрес пространства ввода - вывода платы можно устанавливать кратным восьми (2xх0H).

| - Название порта | - Назначение | - Адрес |
| --- | --- | --- |
| - DATA (Чтение/Запись) | - Прием и передача данных в компьютер | - 2000H |
| - LOCAL (Чтение/Запись) | - Порт обмена DSP с внешними устройствами (АЦП, ЦАП, коммутатор, цифровые линии, усиление) | - 2001H |
| - INTERRUPT (Запись) | - Генерирование прерывания IRQ в компьютере | - 2002H |
| - TTL_DSP_IN (Чтение) | - Чтение битов готовности | - 2003H |

### 104Порт данных (DATA)

- На плате аппаратно реализован двунаправленный порт данных с автоматически устанавливаемыми и сбрасываемыми битами готовности. До тех пор, пока со стороны компьютера в порт данных не было записано какое-либо значение, соответствующий бит готовности, доступный процессору ADSP через порт TTL DSP IN будет равен единице. После записи любого числа в порт данных со стороны компьютера соответствующий бит готовности установится в ноль. После того как процессор ADSP считает переданное значение из порта данных бит готовности снова примет единичное значение. Аналогично производится запись в порт данных.

- Пример записи в порт данных.

- ..........................

- AY0=1;		{ будем проверять первый бит готовности			}

- WaitReadFromPc:

- AX0=DM(TTL_DSP_IN);	{ считаем бит готовности			}

- AR=AX0 AND AY0;	{ наложим маску на нужный бит готовности }

- IF NE JUMP WaitReadFromPc;	{ если еще на считал, то ждем	}

- AR=0xffff;	{ запишем передаваемое в компьютер слово в регистр 	}

- DM(DATA)=AR;	{ запишем регистр в порт данных				}

- .........................

- Пример чтения из порта данных.

- .........................

- AY0=2;		 { будем проверять второй бит готовности			}

- WaitWriteFromPc:

- AX0=DM(TTL_DSP_IN);	{ считаем бит готовности			}

- AR=AX0 AND AY0;	{ наложим маску на нужный бит готовности}

- IF NE JUMP WaitWriteFromPc;	{ если пусто, то ждем		}

- AR=DM(DATA);	{ считаем слово, переданное компьютером		}

- ..........................

### 105 Работа с периферийными устройствами

#### 106Общее описание

- Весь обмен с периферийными устройствами DSP производит через один порт по адресу LOCAL (0x2001), который доступен как для чтения, так и для записи.

- Таблица R Формат порта LOCAL

| - Бит | - 8 | - 7 | - 6 | - 5 | - 4 | - 3 | - 2 | - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Имя | - DEN | - A2 | - A1 | - A0 | - D3 | - D2 | - D1 | - D0 |

- DEN		Строб записи/чтения. При чтении из регистра LOCAL бит DEN должен быть предварительно установлен в "1". При записи на бите DEN необходимо сформировать строб: "1"-"0"-"1" (см. пример).

- A2-A0	Адрес периферийного устройства, к которому происходит обращение или чтение. При чтении вначале производится запись адреса требуемого периферийного устройства, после записи из порта LOCAL можно прочитать данные периферийного устройства не раньше чем через 200 нс после установки адреса (т.е. между записью адреса и чтением данных необходимо вставить две любые команды процессора ADSP, например NOP).

- D3-D0	Записываемые или считываемые данные (при чтении биты 5-8 находятся в неопределенном состоянии).

- Таблица S Формат поля A2-A0 при записи в порт LOCAL

| - A2 | - A1 | - A0 | - ВЫБРАННОЕ УСТРОЙСТВО |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 4 младших бита ЦАП |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 4 средних бита ЦАП |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 4 старших бита ЦАП (физически 12-битные данные переписываются в ЦАП именно после записи старших 4 бит) |
| - 0 | - 1 | - 1 | - запускает преобразование АЦП общей длительностью 1.7 мкс |
| - 1 | - 0 | - 0 | - порт номера канала |
| - 1 | - 0 | - 1 | - порт режима аналогового ввода |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 4 выходные младшие ТТЛ линии |
| - 1 | - 1 | - 1 | - 4 выходные старшие ТТЛ линии |

- Таблица T Формат поля A2-A0 при чтении из порта LOCAL

| - A2 | - A1 | - A0 | - ВЫБРАННОЕ УСТРОЙСТВО |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 4 младших бита АЦП |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 4 средних бита АЦП |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 4 старших бита АЦП |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 4 входные цифровые линии |

#### 107Управление аналоговым вводом

- На плате установлен один АЦП с 32 канальным коммутатором, при помощи которого на вход АЦП подается один из 16 или 32 аналоговых каналов. После переключения номера канала в коммутаторе нельзя сразу давать старт АЦП, необходимо организовать задержку на установление аналогового канала. Эта задержка составляет 4.0 мкс. Для ускорения процесса многоканального ввода можно переустанавливать номер канала сразу после старта АЦП (после старта в АЦП срабатывает внутреннее УВХ, в котором запоминается аналоговое значение сигнала на момент старта), не дожидаясь завершения преобразования.

- Таблица U Формат порта номера канала

| - Бит | - D3 | - D2 | - D1 | - D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Имя | - N3 | - N2 | - N1 | - N0 |

- Таблица V Формат порта режима аналогового ввода

| - Бит | - D3 | - D2 | - D1 | - D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Имя | - ---- | - U2 | - U1 | - N4 |

- Поля N4-N0 образуют 5 бит номера канала АЦП, подключенного к коммутатору (первому каналу соответствует число 0, 32-му число 31). При дифференциальном подключении бит N5 всегда должен быть равен 0, при подключении с общей землёй бит C5 является старшим битом номера канала АЦП.

- Поля U2, U1  переключают коэффициент усиления.

- Таблица W Поле "Коэффициент усиления" (U2-U1)

| - Бит U2 | - Бит U1 | - усиление |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - зарезервирован |
| - 0 | - 1 | - 5 |
| - 1 | - 0 | - 2 |
| - 1 | - 1 | - 1 |

- Например, при выставленном на плате перемычками диапазоне ±5.12 В и усилении 5 диапазон будет ±1.024 В, а при усилении 1 диапазон будет ±5.12 В.

- Пример ввода одного отсчета с первого канала АЦП с усилением 1.

- {**********************************************}

- { запишем в порт режима 0xD6  (1101 0110), т.е. усиление "1" }

- AR=0xD6;

- MR2=0xF;

- AY1=0x80;	{ маска для бита DEN						}

- I6=LOCAL;	{ запишем адрес порта в регистр для ускорения работы	}

- M6=0;

- L6=0;

- DM(I6,M6)=AR, AR=AX0 XOR AY1;

- DM(I6,M6)=AR, AR=AR XOR AY1;

- DM(I6,M6)=AR;

- {***********************************************************}

- { запишем 0xC0 в порт номера канала, т.е. первый канал }

- AR=0xC0;

- DM(I6,M6)=AR, AR=AR XOR AY1;

- DM(I6,M6)=AR, AR=AR XOR AY1;

- DM(I6,M6)=AR;

- { подождем установления номера канала АЦП	}

- CNTR=38;

- DO WaitAdChan UNTIL CE;

- WaitAdChan: NOP;

- {********************}

- { дадим старт АЦП  }

- AR=0xB0;

- DM(I6,M6)=AR, AR=AR XOR AY1;

- DM(I6,M6)=AR, AR=AR XOR AY1;

- DM(I6,M6)=AR;

- {******************************************************}

- { подождем завершения преобразования АЦП	}

- CNTR=15;

- DO WaitAdConv UNTIL CE;

- WaitAdConv: NOP;

- {*********************}

- { считаем код с АЦП }

- DM(I6,M6)=AY1;			{ чтение младшей тетрады	}

- AX1=0xA0;

- AX0=0x90;

- AY0=DM(I6,M6);

- DM(I6,M6)=AX0;			{ чтение средней тетрады	}

- AR=MR2 AND AY0;

- SR0=AR;

- AY0=DM(I6,M6);

- DM(I6,M6)=AX1, AR=MR2 AND AY0;    { чтение старшей тетрады	}

- SR=SR OR LSHIFT AR BY 4 (LO);

- SR=LSHIFT SR0 BY 4 (LO);

- AR=DM(I6,M6);

- SR=SR OR LSHIFT AR BY 12 (LO);

- SR=ASHIFT SR0 BY -4(LO);	{ расширим со знаком		}

- { теперь в SR0 лежит знаковое число от -2048 до +2047, при этом -2048 соответствуют нижней границе установленного диапазона, а +2047 верхней границе		}

### 108Генерирование прерывания

- Для генерирования прерывания IRQ 10/11 в компьютере достаточно произвести запись любого числа по адресу INTERRUPT. Внимание!!! Прерывание будет сгенерировано в компьютере только в случае, если со стороны компьютера  линия прерываний будет включена  (см. описание порта режима).

- Пример

- DM(INTERRUPT)=AR;	{ сгенерируем прерывание IRQ в компьютере	}

### 109Управление ЦАПом

- Таблица X Соответствие кода на ЦАПе напряжению

| - Устанавливаемый код | - Напряжение |
| --- | --- |
| - 0 | - -5.12 В |
| - 2048 | - 0 В |
| - 4095 | - -5.12 В |

## 110Загрузка управляющей программы в процессор ADSP-21xx

- Загрузка программы производится при помощи порта конфигурации и порта данных. Подробное описание процесса загрузки в процессоре ADSP см. в ‘ADSP-21xx Users Manual’.

- Пример загрузки программы

- void LoadProgram(char *ptr, int n)

- {

- int i, j;

- // установим бит загрузки в ноль

- outport(0x30C, 0);

- // запишем первый передаваемый байт в порт данных (первый байт

- // содержит размер загружаемой программы в восьми - байтных

- // параграфах, см. 'ADSP-2105 Users Manual' -> BOOT LOADING SEQUENCE)

- outport(0x300, ptr[0]);

- // установим бит загрузки в единицу

- outport(0x30C, 8);

- // выведем загружаемую программу в порт данных

- for(i=1; i < n+1; i++) { outport(0x300, ptr[i]); for(j=0; j < 10; j++); }

- // После вывода всей программы необходимо произвести произвольную

- // запись  в порт данных, поэтому цикл был увеличен на единицу (n+1)

- }

- Параметры:

- ptr  	Указатель на байтный массив с кодом программы.

- n 	Общий размер массива, 3*k+1, где k размер программы (размер программы должен быть обязательно кратен восьми), а 1 первый байт, в котором содержится длина программы.

## 111Работа по каналу ПДП

Процессор на плате не имеет доступа к управлению ПДП. Он общается с компьютером через двунаправленный порт данных с битами готовности и не имеет представления о том, как происходит дальнейшая передача данных (после порта данных) в компьютере - по ПДП или в программном режиме. Режим обмена по ПДП включает программа со стороны PC путем программирования регистра конфигурации (адрес BASE+0xC). После того, как в бит разрешения ПДП будет записана единица, плата сама аппаратно будет генерировать сигналы управления ПДП, при этом для процессора ADSP это будет незаметно. После того, как процессор запишет слово в порт данных, плата сама сгенерирует запрос на ПДП и передаст/получит данные по линии ПДП. Ввод/вывод по ПДП может осуществляться по разным каналам ПДП, при этом возможна работа в одну сторону канала по ПДП, а в другую - в программном режиме.

# Приложение. Описание переключателей на плате L-264

Внимание! Изделие существует в двух версиях. Это описание соответствует альтернативному дизайну.

На плате имеется возможность изменения ряда параметров ее функционирования при помощи аппаратных перемычек, установленных на ней. Внешний вид платы L-264 представлен на следующем рисунке:

Установка базового адреса (перемычки P7)

Адресные перемычки определяют адрес платы в адресном пространстве компьютера. В адресном пространстве компьютера плата L-264 занимает 16 последовательных ячеек, начиная с базового адреса, заданного положением перемычек на переключателе P7. Скорее всего, переключение базового адреса Вам потребуется при установке более чем одной платы L-264 в один компьютер.

Базовый адрес можно изменять в диапазоне от 0х200 до 0x3F0. Линии А4  А8 формируют 5-битное двоичное число (замкнутая перемычка соответствует нулю, незамкнутая - единице), определяющее базовый адрес платы по формуле BaseAddress = 0х200 + 0x10*А, где А = А4 + 0x2*А5 + 0x4*А6 + 0x8*А7 + 0x10*А8 (см. рисунок на следующей странице). Таким образом, замыкание всех адресных перемычек, т. е. установка А4, А5, … А8 в ноль, соответствует базовому адресу 0х200.

Установка номера линии прерывания IRQ (перемычки JP1 и JP2)

Плата может осуществлять ввод данных в компьютер, работая в режиме генерации прерывания. При этом может быть использовано прерывание IRQ10 или IRQ11. Номер IRQ выбирается при помощи замыкании соответствующей перемычки, как указано ниже:

JP1  IRQ10

JP2  IRQ11

Конфигурирование работы ПДП (перемычка JP3)

На плате используются два канала ПДП: пятый и шестой. Пятый канал всегда работает на приём данных от платы. С замкнутой перемычкой JP3 шестой канал также работает на прием данных с платы, с разомкнутой — на запись данных в плату. При одновременной работе в одном компьютере нескольких плат эту возможность можно использовать для одновременной работы обеих плат по ПДП

Установка режима подключения сигналов (перемычка P9)

К платам можно подключать до 16 аналоговых каналов в дифференциальном режиме или до 32 каналов в режиме с общей землёй. Описываемая перемычка P9 должна быть установлена в соответствии с типом используемого подключения сигналов.

| Коннектор P9 | Режим подключения сигнала |
| --- | --- |
| 1-2 | 16 дифференциальных каналов |
| 2-3 | 32 канала с общей землёй |

Установка коэффициента усиления (перемычки JP6 и JP7)

На плате имеется возможность двухуровневого управления диапазоном входного напряжения для каждого канала АЦП. При помощи описываемых перемычек можно для всех каналов АЦП установить базовый уровень 5.12 В или 10.24 В. При этом на каждый канал в процессе ввода можно устанавливать индивидуальный коэффициент усиления (1, 2 или 5). Например, при установленном базовом уровне 5.12 В для каждого канала можно программно устанавливать уровни 5.12 В, 2.56 В или 1.024 В. Базовый входной диапазон задается следующим образом:

JP6 и JP7 замкнуты	5.12 В

JP6 и JP7 разомкнуты	10.24 В

Вывод напряжения +15 В на внешний разъем (перемычка JP4)

Напряжение +15 В выдается с импульсного источника питания платы АЦП, допустимое потребление питания +15 В составляет 30 мА. Не рекомендуется подавать импульсные нагрузки на линию +15 В, поскольку это может привести к выходу из строя блока питания АЦП. Для вывода питания на внешний разъём необходимо установить перемычку JP4.

Вывод напряжения -15 В на внешний разъем (перемычка JP5)

Напряжение -15 В выдается с импульсного источника питания платы АЦП, допустимое потребление питания -15 В составляет 30 мА. Не рекомендуется подавать импульсные нагрузки на линию -15 В, поскольку это может привести к выходу из строя блока питания АЦП. Для вывода питания на внешний разъём необходимо установить перемычку JP5.

Заводская установка перемычек

| Базовый адрес | 300H |
| --- | --- |
| Номер прерывания | IRQ 11 |
| Режим подключения сигналов | Дифференциальный |
| Входной диапазон | 5.12 В |
| Режим ПДП | Шестой канал на запись |
| Питание +15В на разъем | Не выведено |
| Питание -5В на разъем | Не выведено |