ЗАО «Л-КАРД»

Плата L-305

Техническое описание

и инструкция по эксплуатации

ДЛИЖ. 411618.002 ТО

2002

25 января 2002

ЗАО «Л-КАРД».

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2.

lcard@lcard.ru     http://www.lcard.ru
тел. 	(095) 785-95-25
факс 	(095) 785-95-14

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общее описание	5

1.1. Введение	5

1.1.1.Структура описания	5

1.1.2. Общая идеология работы	5

1.1.3. Назначение платы	6

1.2. Состав изделия	6

1.2.1. Базовый комплект поставки	6

1.2.2. Программное обеспечение	6

1.3. Технические данные	7

1.3.1. Аналого - цифровой преобразователь (АЦП)	7

1.3.2. Цифро - аналоговый преобразователь(ЦАП)	7

1.3.3. Цифровые входы и выходы	8

1.3.4. Условия окружающей среды	8

1.4. Порядок установки платы в компьютер	8

1.4.1. Описание переключателей на плате	8

1.4.2. Установка базового адреса (перемычки X10)	9

1.4.3. Установка номера линии прерывания IRQ (перемычки X3 и X4)	10

1.4.4. Конфигурирование работы ПДП (перемычка X8)	10

1.4.5. Установка режима подключения сигналов (перемычка X14)	11

1.4.6. Вывод напряжения +12 В на внешний разъем (перемычка X15)	11

1.4.7. Вывод напряжения -12 В на внешний разъем (перемычка X16)	11

1.4.8. Вывод напряжения +5В на внешний разъем (перемычка X17)	11

1.4.9. Запрещение работы пятого канала ПДП (X6)	11

1.4.10. Запрещение работы шестого канала ПДП (перемычка X7)	11

1.4.11. Заводская установка перемычек	11

1.5. Подготовка к работе	11

1.5.1. Описание разъема. Подключение сигналов.	12

1.5.2. Порядок подключение сигналов	13

1.5.3. Конфигурирование ПЭВМ	13

1.6. Тестирование платы АЦП	14

1.6.1. Схема тестовой заглушки для платы L-305	15

1.7. Характерные неисправности и методы их исправления	16

2. Программное обеспечение	17

2.1. Подготовка к работе	17

2.1.1. Загрузка управляющей программы	17

2.1.2. Библиотека подпрограмм и язык Си	17

2.2. Используемые термины и форматы данных	18

2.2.1. Термины	18

2.2.2. Форматы данных	18

2.3. Модели памяти	19

2.4. Техническое сопровождение	19

2.5. Описание библиотеки функций	20

2.5.1. Функции конфигурации	20

2.5.2. Конфигурирование временных параметров платы АЦП	20

2.5.3. Работа с аналоговыми каналами в программном режиме	22

2.5.4. Работа с каналом Прямого Доступа к Памяти (ПДП)	24

2.5.5 Синхронизация ввода с АЦП (SYNCHRO_MODE())	30

2.5.6. Цифро-аналоговые каналы	31

2.5.7. Цифровые ТТЛ линии	33

2.5.8. Работа с прерываниями	34

3. Низкоуровневое описание платы	38

3.1. Структурная схема платы	38

3.2. Адресное пространство со стороны компьютера	39

3.2.1. Формат порта битов готовности (чтение BASE+0xC)	40

3.2.2. Формат порта конфигурации (запись BASE+0xC)	40

3.3. Адресное пространство процессора ADSP-2105	40

3.3.1. Порт данных (DATA)	40

3.3.2. Старт АЦП	41

3.3.3. Чтение результата АЦП	41

3.3.4. Управление коммутатором и усилением	41

3.3.5. Ввод битов готовности	42

3.3.6. Генерирование прерывания	42

3.3.7. Управление ЦАПом	42

3.4. Загрузка управляющей программы в процессор ADSP-21xx	43

3.5. Работа по каналу ПДП	43

Приложение. Описание переключателей на плате	44

# 1. Общее описание

Внимание !!! Перед подключением к плате каких-либо сигналов мы настоятельно рекомендуем Вам изучить пункт 1.5.2, в котором описывается подключение сигналов. Как показывает опыт, более 80 % проблем, возникающих при эксплуатации платы АЦП, связаны с неправильным подключением сигналов.

## 1.1. Введение

Плата L-305 является быстродействующим и надежным устройством для ввода, вывода и обработки аналоговой и цифровой информации в персональных IBM совместимых компьютерах. Плату L-305 можно рассматривать и как удобное средство для многоканального сбора информации, и как законченную систему с собственным процессором, позволяющую искушенному пользователю реализовать свои собственные алгоритмы обработки сигналов на уровне программирования установленного на платах сигнального процессора американской фирмы Analog Devices.

Пусть Вас не пугает, что на плате установлен сигнальный процессор, как правило, большинству пользователей не приходится знакомиться с процессором ADSP-2105 на уровне программирования сигнальных процессоров, поскольку в комплект поставки платы входят законченные выполняемые программы для процессора ADSP-2105, позволяющие осуществлять ввод - вывод с аналоговых каналов в самых различных режимах. В поставляемых программах были реализованы наиболее часто используемые алгоритмы ввода - вывода, поэтому необходимость в написании собственных программ для сигнального процессора требуется только при решении сложных задач, когда возникает необходимость в перенесении Ваших отлаженных алгоритмов с PC на сигнальный процессор. Например, процессор может обеспечивать ввод аналоговой информации, ее анализ в независимом от компьютера режиме с последующим сообщением о результатах анализа.

В том случае, если Вы приобрели плату только для обеспечения качественного ввода аналоговых сигналов в компьютер, то Вам не придется изучать язык сигнального процессора, скорее всего Вам также не придется изучать программирование платы на уровне портов ввода - вывода, поскольку к плате поставляется законченный набор подпрограмм для языков Си и Паскаль и библиотека функций для работы в среде Windows.

### 1.1.1.Структура описания

Описание состоит из четырёх частей:

I. В первой части описывается установка платы в компьютер, конфигурирование параметров платы и подключение источников сигналов.

II. Во второй части описывается программный драйвер, входящий в комплект поставки. Описание программного драйвера предназначено для программистов, собирающихся использовать штатное программное обеспечение, входящее в комплект поставки.

III. Третья часть предназначена для желающих программировать плату на уровне портов ввода - вывода и содержит описание структуры платы со стороны сигнального процессора.

### 1.1.2. Общая идеология работы

Ниже описана рекомендуемая последовательность действий при работе с платой.

I. Плата устанавливается в компьютер в соответствии с описанием

II. Распаивается ответная часть разъёма для подключения сигналов в соответствии с описанием (особое внимание необходимо уделить заземлению сигналов )

III. Ответная часть разъёма подсоединяется к плате

IV. Включается компьютер

V. Включаются источники сигналов.

VI. Теперь можно запустить используемое программное обеспечение и работать с ним.

VII. Выключаются источники сигналов.

VIII. Выключается компьютер.

### 1.1.3. Назначение платы

Плата L-305 предназначена для преобразования аналоговых сигналов в цифровую форму для персональной ЭВМ.

Стандартный комплект поставки позволяет:

· осуществлять многоканальный ввод с аналоговых каналов с частотой до 300 кГц на канал;

· осуществлять асинхронный ввод с различных аналоговых каналов;

· управлять Цифро-Аналоговым Преобразователем одновременно с аналоговым вводом;

· осуществлять ввод в трех режимах: в программном режиме, в режиме Прямого Доступа к Памяти и в режиме генерации прерываний IRQ;

· управлять цифровыми линиями в асинхронном режиме.

## 1.2. Состав изделия

### 1.2.1. Базовый комплект поставки

Изделие поставляется в следующей комплектации:

1. Плата АЦП

2. Ответная часть разъема для подключения сигналов

3. Упаковочная коробка

4. Дискета с программным обеспечением

5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации

### 1.2.2. Программное обеспечение

1.2.2.1. Базовый комплект поставки программного обеспечения

В базовый комплект поставки входит

I Управляющая программа Lbios для процессора ADSP

II Библиотека функций на Ассемблере для языков Си и Паскаль

III Пример использования библиотеки функций на языке Си

IV Пример использования библиотеки функций на языке Паскаль

V Пример использования цифровой фильтрации на языке Си

VI Графическая программа Oscilloscope, позволяющая вводить и отображать сигналы с аналоговых каналов и записывать их в файлы.

VII Динамическая библиотека функций управления платой Lcard_ad.dll для операционных систем Windows 3.1, Windows 3.11, Windows-95, NT4.0.

VIII Примеры работы с библиотекой Lcard_ad.dll в среде Visual Basic 3.0 и LabView 3.1

1.2.2.2. Дополнительное программное обеспечение ЗАО "Л-КАРД"

Ю Комплект разработчика для программирования процессора ADSP-21xx позволяет создавать законченные, выполняемые программы для процессора ADSP.

1.2.2.3. Дополнительное программное обеспечение НПП "Мера"

1. Базовая версия Пакета Обработки Сигналов (ПОС) позволяет проводить детальную обработку вводимых сигналов по следующим алгоритмам:

· Цифровая фильтрация

· Спектральный анализ

· Взаимно-спектральный анализ

· Кепстральный анализ

· Корреляционный анализ

· Статистический анализ

· Третьоктавный анализ

· Преобразование Гильберта и расчёт огибающей

· Интегрирование

· Дифференцирование

· Вычисление ударных спектров методом цифровой фильтрации

· Арифметические операции над буфером с данными, их нормирование, центрирование.

2. ПОС с командным режимом имеет возможность самостоятельно расширять ПОС. Осуществляется это компиляцией и запуском в самом пакете пользовательских программ на языке Паскаль, где могут использоваться все возможности пакета, как системные процедуры и функции.

3. Виртуальные приборы для ПОСа

· Расчет вибропаспорта на режимах выбега, разбега и штатном (стационарном) режиме

· Следящий анализ (синхронные фильтры)

· Расчет фазы на основных гармониках.

См.:   http://www.nppmera.ru/prog.htm

## 1.3. Технические данные

В данном разделе описаны технические параметры АЦП, ЦАПа, цифровых линий и внешние условия работы.

### 1.3.1. Аналого - цифровой преобразователь (АЦП)

На плате имеется один АЦП, на вход которого при помощи коммутатора может быть подан один из 16 или 32 аналоговых каналов с внешнего разъёма платы.

Таблица 1. Параметры АЦП

| Количество каналов | 16 дифференциальных или 32 с общей "землей" |
| --- | --- |
| Разрядность АЦП | 12 бит |
| Эффективная разрядность (вх. сигнал – синус 10 кГц / 2 В) | 11,7 бит (частота преобразования - 100 кГц) |
| Время преобразования | 1,7 мкс |
| Входное сопротивление | более 1 МОм |
| Диапазоны входного сигнала |  5,12 В; 2,56 В; 1,024 В |
| Максимальная частота преобразования | 300 кГц |
| Синхронизация | внешний синхросигнал, по уровню аналогового сигнала |
| Защита входов |  20 В (питание вкл.)  10 В (питание выкл.) |
| Нелинейность преобразования, интегральная | 0.8 МЗР, макс.1,2 МЗР |
| Нелинейность преобразования, дифференциальная | 0.5 МЗР, макс.0,75 МЗР |
| Время установления аналогового тракта при максимальном перепаде напряжения | 3 мкс (при точности установления аналогового тракта 1 МЗР) |
| Межканальное прохождение | -72 дБ (на частоте 10 кГц) не более 0,5 МЗР (на полосе 10 кГц) не более 1,5 МЗР (на полосе 100 кГц) |
| Смещение нуля | 0,5 МЗР, макс. 1 МЗР |

### 1.3.2. Цифро - аналоговый преобразователь(ЦАП)

На плате установлен один ЦАП. Он выдает постоянное напряжение в соответствии с записанным в него цифровым кодом.

Таблица 2. Параметры ЦАПа

| Количество каналов | 1 |
| --- | --- |
| Разрядность | 12 бит |
| Время установления | 10 мкс |
| Выходной диапазон |  5 В |

### 1.3.3. Цифровые входы и выходы

На платах имеются цифровые входные и выходные ТТЛ линии, при помощи которых можно управлять внешними устройствами, осуществлять цифровую синхронизацию ввода и т. п.

| Кол-во входов | 8 |
| --- | --- |
| Кол-во выходов | 8 |
| Тип логики | ТТЛ |
| Выходной ток низкого уровня (макс.) | 8 мА |
| Выходной ток высокого уровня (макс.) | 0,4 мА |
| Входной ток низкого уровня | 0,2 мА |

Если выходной ток низкого уровня должен превышать указанное значение, эту ситуацию необходимо согласовать с фирмой производителем (имеется возможность увеличения максимального значения тока до 24 мА при помощи установки специальных микросхем).

### 1.3.4. Условия окружающей среды

Температура рабочая – от + 5 до + 55 C.
Температура хранения – от - 10 до + 55 C.
Относительная влажность – от 5 до 90 %.

## 1.4. Порядок установки платы в компьютер

1. Проверьте упаковку и компоненты на отсутствие механических повреждений

2. Установите необходимые Вам переключатели на плате

3. Выключите питание компьютера

4. Снимите крышку с компьютера в соответствии с его описанием

5. Вывинтите крепежный винт заглушки одного из свободных слотов внутри компьютера. Желательно, для уменьшения помех, выбирать слот, наиболее удаленный от блока питания компьютера и от карты адаптера дисплея

6. Установите плату в свободный разъем и закрепите ее винтом

7. Закройте крышку компьютера

### 1.4.1. Описание переключателей на плате

Внимание! Изделие существует в двух версиях. Альтернативный дизайн описан в приложении.

На плате имеется возможность изменения ряда параметров ее функционирования при помощи аппаратных перемычек, установленных на ней. Внешний вид платы L-305 представлен на следующем рисунке:

### 1.4.2. Установка базового адреса (перемычки X10)

Адресные перемычки определяют адрес платы в адресном пространстве компьютера. В адресном пространстве компьютера плата L-305 занимает 16 последовательных ячеек, начиная с базового адреса, заданного положением перемычек на переключателе X10. Скорее всего, переключение базового адреса Вам потребуется при установке более чем одной платы L-305 в один компьютер.

Базовый адрес можно изменять в диапазоне от 0х200 до 0x3F0. Линии А4  А8 формируют 5-битное двоичное число (замкнутая перемычка соответствует нулю, незамкнутая - единице), определяющее базовый адрес платы по формуле BaseAddress = 0х200 + 0x10*А, где А = А4 + 0x2*А5 + 0x4*А6 + 0x8*А7 + 0x10*А8 (см. рисунок на следующей странице). Таким образом, замыкание всех адресных перемычек, т. е. установка А4, А5, … А8 в ноль, соответствует базовому адресу 0х200.

### 1.4.3. Установка номера линии прерывания IRQ (перемычки X3 и X4)

Плата может осуществлять ввод данных в компьютер, работая в режиме генерации прерывания. При этом может быть использовано прерывание IRQ10 или IRQ11. Номер IRQ выбирается при помощи замыкании соответствующей перемычки, как указано ниже:

X3  IRQ10

X4  IRQ11

### 1.4.4. Конфигурирование работы ПДП (перемычка X8)

На плате используются два канала ПДП : пятый и шестой. Пятый канал всегда работает на приём данных от платы. Шестой канал при помощи описываемой перемычки можно сконфигурировать как на приём данных от платы, так и на запись данных в плату. При одновременной работе в одном компьютере нескольких плат эту возможность можно использовать для одновременной работы обеих плат по ПДП.

| Коннектор X8 | Шестой канал ПДП |
| --- | --- |
| 1-2 | Чтение из платы |
| 2-3 | Запись в плату |

### 1.4.5. Установка режима подключения сигналов (перемычка X14)

К платам можно подключать до 16 аналоговых каналов в дифференциальном режиме или до 32 каналов в режиме с общей землёй. Описываемая перемычка X14 должна быть установлена в соответствии с типом используемого подключения сигналов.

| Коннектор X14 | Режим подключения сигнала |
| --- | --- |
| 1-2 | 16 дифференциальных каналов |
| 2-3 | 32 канала с общей землёй |

### 1.4.6. Вывод напряжения +12 В на внешний разъем (перемычка X15)

Напряжение +12 В выдается с импульсного источника питания платы АЦП, допустимое потребление питания -12 В составляет 30 мА. Не рекомендуется подавать импульсные нагрузки на линию +12 В, поскольку это может привести к выходу из строя блока питания АЦП. Для вывода питания на внешний разъём необходимо установить перемычку X15.

### 1.4.7. Вывод напряжения -12 В на внешний разъем (перемычка X16)

Напряжение -12 В выдается с импульсного источника питания платы АЦП, допустимое потребление питания -12 В составляет 30 мА. Не рекомендуется подавать импульсные нагрузки на линию -12 В, поскольку это может привести к выходу из строя блока питания АЦП. Для вывода питания на внешний разъём необходимо установить перемычку X16.

### 1.4.8. Вывод напряжения +5В на внешний разъем (перемычка X17)

Напряжение +5В подаётся с блока питания персональной ЭВМ. Максимальный ток нагрузки, как правило, должен не превышать 1 А. Для вывода питания на внешний разъём необходимо установить перемычку X17.

### 1.4.9. Запрещение работы пятого канала ПДП (X6)

На плате L-305 для того, чтобы отключить пятый канал от компьютера (как правило это необходимо при установке более, чем одной платы в компьютер) нужно снять перемычку X6.

### 1.4.10. Запрещение работы шестого канала ПДП (перемычка X7)

На плате L-305 для того, чтобы отключить шестой канал от компьютера (как правило это необходимо при установке более, чем одной платы в компьютер) нужно снять перемычку X7.

### 1.4.11. Заводская установка перемычек

| Базовый адрес | 300H |
| --- | --- |
| Номер прерывания | IRQ 11 |
| Режим подключения сигналов | Дифференциальный |
| Режим ПДП | Шестой канал на запись |
| Вывод –12В на разъем | Не выведен |
| Вывод +12В на разъем | Не выведен |
| Вывод +5В на разъем | Не выведен |

## 1.5. Подготовка к работе

Подготовка изделия к работе состоит из двух частей:

- Подключение сигналов;

- Конфигурирование ПЭВМ.

### 1.5.1. Описание разъема. Подключение сигналов.

### 1.5.2. Порядок подключение сигналов

Перед подключением каких-либо источников сигнала необходимо обеспечить общий контур заземления Вашего PC и подключаемых к нему приборов. Для этого необходимо соединить контакт 12, 33 или 53 разъема платы с контуром заземления Ваших приборов.

При дифференциальном подключением измеряется разность напряжений между двумя входами канала. При дифференциальном подключении обеспечивается подавление шумов, возникающих на соединительных проводах, на 60 дБ. Однако необходимо помнить, что для корректной работы дифференциального усилителя необходимо, чтобы потенциал каждого входа относительно земли (т. н. синфазное напряжение) не превышал установленного входного диапазона. Каждый источник сигнала подключается к соответствующему каналу АЦП ДВУМЯ проводами. Неинвертирующий вход АЦП подключается к выходной клемме источника, а инвертирующий вход АЦП заземляется непосредственно на корпусе источника сигнала. Общий контур заземления необходимо проводить отдельным проводом.

### 1.5.3. Конфигурирование ПЭВМ

При вводе в компьютер данных на частоте, превышающей 150-200 кГц, может возникнуть ряд сложностей:

· во-первых, даже на компьютерах типа 386 DX-40 и 486 DX2-66 максимальная пропускная частота шины ISA составляет 330 кГц, для 286 компьютеров обмен на скорости выше 150 кГц возможен только по каналам Прямого Доступа к Памяти, для 386 и 486 компьютеров, как правило, скорость обмена как по ПДП, так и в программном режиме одинакова;

· во-вторых, современные компьютеры имеют возможность программно, через свой SETUP конфигурировать параметры работы внешних устройств, при этом Вы можете сильно ускорить или замедлить обмен по шине.

Внимание! Отсутствие общего контура заземления может привести к выходу платы из строя.

Пример подключения сигналов в дифференциальном режиме (А.)

Пример подключения сигналов в 32-канальном режиме (Б.)

Ниже приведена типичная установка параметров в SetUp для быстрого ввода (обычно эти параметры находятся в под-меню `Advanced Chipset Setup', хотя на некоторых компьютерах его может и не быть):

- AutoConfig - Disabled Данный параметр запрещает компьютеру самому определять как устанавливать параметры обмена по шине.

- AT BUS Clock Select - Clk/4 Данный параметр является основным параметром, позволяющим ускорить обмен по шине, стандартная шина работает на частоте 8 МГц, однако благодаря этому параметру частоту можно значительно увеличить, при этом, чем на меньшее число делится `Clk', тем быстрее будет идти обмен. Однако возможна ситуация, когда при ускорении шины могут перестать работать некоторые внешние карты (типа карт видео - адаптеров и модемов), в таком случае надо эмпирически ускорять шину до значения Clk/x при котором все будет в порядке.

- DMA Clock Select - ATClk/2 Аналогично пункту 2, только ускоряет именно скорость работы по ПДП.

- ISA Write Cycle WS - Disabled Запрещает установление дополнительной временной задержки на обращение к шине.

- 16-bit ISA I/O Command WS - 0. Устанавливает нулевую задержку для всех обращений к 16 битной ISA шине.

При работе по каналам ПДП часто возникают конфликты при использовании на компьютере драйвера расширенной памяти EMM386. В том случае, если плата ничего не вводит в режиме ПДП необходимо проверить файл CONFIG.SYS на наличие в нем вызова драйвера EMM386 и попробовать отключить его. Вместо ЕММ рекомендуется использовать QEMM.

## 1.6. Тестирование платы АЦП

В состав базового программного обеспечения, поставляемого с платой, входит программа Oscilloscope, которая позволяет проводить тестирование платы при помощи специальной тестовой заглушки. Через тестовую заглушку выход ЦАПа в определенном порядке подаётся на входы аналоговых каналов, что позволяет проводить самотестирование платы.

Для тестирования платы необходимо

I. Надеть на выходной разъём платы тестовую заглушку

II. Войти в программу Oscilloscope

III. Войти в меню "(A) Приложения"

IV. Войти в под-меню "S (Тестирование платы)"

V. Активизировать кнопку "ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ"

После этого программа приступит к тестированию платы, в процессе проверки тестируются:

- Генерирование прерываний

- Работа всех каналов АЦП

- Передача данных по каналу ПДП

- Цифровые ТТЛ линии.

Программа производит тестирование до тех пор, пока её не остановят, нажатием клавиши "СТОП". В окошке "Циклов " программа выводит номер текущего цикла тестирования, в случае обнаружения ошибки программа зажигает красную лампочку напротив соответствующего названия и показывает в окошке "Ошибок " общее число обнаруженных ошибок.

### 1.6.1. Схема тестовой заглушки для платы L-305

Тестовую заглушку можно приобрести на фирме производителе или сделать её в соответствии с прилагаемой схемой.

## 1.7. Характерные неисправности и методы их исправления

| - Неисправность, внешнее проявление | - Вероятная причина | - Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| - Отсутствие сигнала на - канале АЦП | - Неправильное подключение к разъёму платы | - Подключить сигнал в соответствии с описанием внешнего разъема |
| - Повышенный уровень - шума | - Неправильное заземление - Неверный номер канала АЦП - Неподключенный канал | - Обеспечить заземление в соответствии с описанием подключения сигналов - Ввести все каналы АЦП и выбрать тот, к которому подключен сигнал |
| - Программа загрузки выдает сообщение «Драйвер не загружен» | - Не верный базовый адрес - Неверно отконфигурирован компьютер | - Установить одинаковый базовый адрес в программе и на плате - Отконфигурировать компьютер в соотв. с п. 1.5.3. |

В случае, если не удается избавиться от неисправности описанными методами, необходимо сообщить об этом в фирму - изготовитель.

# 2. Программное обеспечение

Данный раздел описания предназначен для программистов, собирающихся писать свои собственные программы для работы с платой АЦП. В качестве базовых языков нами были выбраны языки Си и Паскаль, поскольку они являются одними из самых широко распространенных и применяемых языков и практически все современные языки, включая Бейсик и Фортран, имеют возможность вызывать откомпилированные функции, написанные в стандарте Си или Паскаль. Для приобретенной Вами платы фирма поставляет готовую библиотеку подпрограмм, в которую мы попытались включить множество разнообразных функций для облегчения программирования платы. Готовая библиотека подпрограмм позволяет Вам использовать практически все возможности платы, не вдаваясь в тонкости программирования на уровне Ассемблера и портов ввода - вывода. Библиотека содержит законченный набор функций для работы с контроллером прерываний IBM PC и с контроллером Прямого Доступа к Памяти (в дальнейшем ПДП), что избавляет Вас от необходимости детального изучения работы этих устройств. В том случае, если Вы все же собираетесь сами программировать плату через порты ввода - вывода, то наша библиотека может быть использована Вами в качестве законченного и отлаженного примера, на основе которого Вы можете реализовать свои алгоритмы.

Библиотека содержит функции, позволяющие осуществлять ввод - вывод аналоговой и цифровой информации в асинхронном режиме, вводить и выводить аналоговую информацию как в одноканальном так и в многоканальном режимах с произвольной синхронизацией ввода, вводить и выводить данные в программном режиме, в режиме генерации прерываний и по каналам ПДП. Мы надеемся, что описываемая ниже библиотека упростит и ускорит написание Ваших программ.

## 2.1. Подготовка к работе

### 2.1.1. Загрузка управляющей программы

Предположим, что Вы уже вставили плату в компьютер, подали на вход платы сигналы. Плата L-305 имеет одну особенность, отличающую ее от простых плат ввода-вывода: на ней имеется сигнальный процессор, который необходимо предварительно запрограммировать (т. е. загрузить в него управляющую программу). В состав штатного программного обеспечения входит законченная программа для сигнального процессора ( LBIOS11.BIN, LBIOS11.DSL) и загрузчик (LOADBIOS.EXE). Загружать управляющую программу (в дальнейшем Lbios) необходимо, как правило, всего один раз после включения питания компьютера (после выключения питания память программ сигнального процессора обнуляется). Только ПОСЛЕ загрузки Lbios Вы можете программировать плату, переводить ее в разные режимы ввода-вывода и т. п.

Lbios состоит из двух файлов: LBIOS11.BIN (выполняемый код управляющей программы) и LBIOS11.DSL (сегмент данных для процессора ADSP-2105/15). Для загрузки Lbios в процессор достаточно просто вызвать программу загрузки LOADBIOS.EXE с параметром "имя файла Lbios", например, "LOADBIOS.EXE LBIOS11". В случае успешной загрузки программа выдаст сообщение "Загрузка проведена успешно. Плата готова к работе.". Программа LOADBIOS.EXE имеет возможность отключать вывод сообщений о загрузке на экран (для вызова ее из других программ) и загружать Lbios в плату по произвольному адресу (по умолчанию базовый адрес платы предполагается равным 0x300, при помощи перемычек на плате Вы можете изменить базовый адрес, если он занят другими устройствами, на 0x310, 0x330 и 0x340). В том случае, если Вы изменили базовый адрес, Вы должны сообщить об этом программе LOADBIOS.EXE при помощи параметра -b (например, если базовый адрес установлен в 330H то надо вызвать LOADBIOS : "LOADBIOS -b330 LBIOS11'"). Для отключения сообщений на экране используется флаг -s, например, вызов "LOADBIOS -s -b340 LBIOS11" загрузит Lbios в плату с установленным базовым адресом 0x340 без вывода каких-либо сообщений. В том случае, если программа LOADBIOS.EXE вызывается из другой программы, то LOADBIOS.EXE при успешной загрузке возвращает нулевое значение и ненулевое в случае либо отсутствия платы в компьютера, либо при неправильно установленном базовом адресе.

Исходный текст программы Loadbios на языке Си находится в файле \SOURCE\LOADBIOS\Loadbios.c.

### 2.1.2. Библиотека подпрограмм и язык Си

Язык Си позволяет без лишних сложностей использовать функции, написанные на языке Ассемблера. Библиотека функций написана на языке Турбо Ассемблера версии 3.0, исходный текст Вы можете найти в файле Lbiosdrv.asm, а откомпилированный вариант библиотеки при помощи Турбо Ассемблера в файле Lbiosdrv.obj. Законченный пример вызова функций библиотеки содержится в директории \EXAMPLE.C\*.*.

Для вызова функций из языка Си Вам необходимо:

- создать файл проектов для языка Си (test.prj)

- добавить в него файл Lbiosdrv.obj

- создать и добавить в него Ваш файл с будущей программой (например, example.c)

- добавить в начало файла строку #include "function.h" (при этом файл function.h, содержащий описания функций библиотеки должен находится в текущей директории, в которой Вы создали файл проектов)

- в общем-то ВСЕ, теперь Вы можете писать свою программу и в любом месте вызывать функции из библиотеки Lbiosdrv.obj.

Если Вы пользуетесь средой Borland, то у Вас есть возможность включить в файл проектов не откомпилированную библиотеку, а ее исходный текст Lbiosdrv.asm, при этом Вам необходимо в меню Option\Transfer описать Турбо Ассемблер, добавив строку Tasm в `Program Path', /mx /zi $tasm в Command Line и пометить меню Translator. После этого Вы можете в проектном файле, нажав Ctrl^O для файла Lbiosdrv.asm, установить режим компилирования при помощи Турбо Ассемблера.

2.1.3. Простой пример

Напишем простейший пример, осуществляющий асинхронный ввод с первого канала АЦП и отображающий его значения в Вольтах на экране.

#include "function.h"

main()

{

do cprintf("\n\r Value=%10.4f", (double) ADCHAN(0) * 5.12/2048.); while (!kbhit());

}

Данная программа вводит сигнал с первого канала при помощи функции ADCHAN(), передавая ей в качестве параметра номер канала с максимальным коэффициентом усиления (число ноль). В том случае, если на плате установлен пяти-вольтовый входной диапазон то для перевода кода, считанного с АЦП в вольты, необходимо умножить его на значение максимального диапазона в вольтах (5.12) и поделить на разрядность АЦП (2048).

## 2.2. Используемые термины и форматы данных

## 2.2.1. Термины

| - Название | - Смысл |
| --- | --- |
| - Rate | - Интервал ввода в микросекундах |
| - Nch | - Число каналов для многоканального ввода |
| - Data | - Указатель на целочисленный массив для данных |
| - Npoint | - Число отсчетов для одноканального ввода и число кадров для многоканального ввода (под кадром понимается последовательность вводимых отсчетов по Nch каналам) |
| - Channel | - Номер канала при одноканальном вводе |
| - Channels | - Указатель на целочисленный массив с номерами каналов для многоканального ввода |
| - Usil | - Коэффициент усиления |

### 2.2.2. Форматы данных

2.2.2.1. АЦП

Данные, считанные с АЦП, представлены в формате знакового целого двубайтного числа

(-2048 <= N < 2048). При этом максимальное напряжение, соответствующее установленному входному диапазону, равно +2047, а минимальное -2048.

Например:

int i;

i=ADCHAN(0);

значение переменной i будет лежать в пределах от -2048 до +2047.

Таблица 3. Соответствие кода АЦП напряжению

| Код | Напряжение |
| --- | --- |
| +2047 | + МАХ, Вольт |
| 0 | 0, Вольт |
| -2048 | - МАХ, Вольт |

Где: MAX - значение установленного диапазона для канала АЦП, может быть установлено от 1.024В до 5.12В

2.2.2.2. ЦАП

Данные, выдаваемые на ЦАП, связаны с устанавливаемым напряжением следующей таблицей

Таблица 4. Соответствие кода ЦАПа напряжению

| Код | Напряжение |
| --- | --- |
| +2047 | + 5,12, Вольт |
| 0 | 0, Вольт |
| -2048 | - 5,12, Вольт |

2.2.2.3. Номер канала АЦП

На плате АЦП имеется 16 дифференциальных аналоговых каналов или 32 канала с общей землёй (тип подключения устанавливается при помощи соответствующей перемычки), в функциях ввода с АЦП задается такой параметр, как номер канала АЦП или последовательность номеров каналов для многоканального ввода. В номер канала входит также коэффициент усиления, т. е. для каждого канала можно установить индивидуальный коэффициент усиления.

Таблица 5. Формат номера канала

| - Бит | - 16 | - 15 | - 14 | - 13 | - 12 | - 11 | - 10 | - 9 | - 8 | - 7 | - 6 | - 5 | - 4 | - 3 | - 2 | - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Имя | - C5 | - X | - X | - X | - X | - X | - U2 | - U1 | - X | - X | - X | - X | - C4 | - C3 | - C2 | - C1 |

Поля С5 и С4-С1 формируют пятибитный номер канала (первому каналу соответствует число 0, 32-му число 31). При дифференциальном подключении бит C5 всегда должен быть равен 0, при подключении с общей землёй бит C5 является старшим битом номера канала АЦП.

Таблица 6. Поле "Коэффициент усиления" (U2-U1)

| - Бит U2 | - Бит U1 | - усиление |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 1 |
| - 0 | - 1 | - 2 |
| - 1 | - 0 | - 5 |
| - 1 | - 1 | - зарезервирован |

Например, при выставленном на плате перемычками диапазоне ±5.12 В и усилении 5 диапазон будет ±1.024 В, а при усилении 1 диапазон будет ±5.12 В.

## 2.3. Модели памяти

Все функции библиотеки предполагают использование дальних указателей типа FAR, как для вызова процедур, так и для передачи адресов данных, поэтому компиляцию программы в языке Си желательно проводить в модели памяти LARGE, в которой по умолчанию используются дальние вызовы процедур и дальние указатели на данные. В директории \EXAMPLE\ находится драйвер, адаптированный под язык Си. Для использования драйвера в языке Паскаль, необходимо заменить команду ".MODEL LARGE" на ".MODEL TPASCAL" и слова `C' на `PASCAL'. Драйвер для языка Паскаль с исходным текстом TPU модуля находится в директории \EXAMPLE\PASCAL\.

## 2.4. Техническое сопровождение

- Любые вопросы и замечания по библиотеке функций для платы АЦП Вы можете задать с 10.00 до 18.00 по будним дням по телефону: (095) 257-17-10, e-mail: SUPPORT@LCARD.RU или на нашем сайте: WWW.LCARD.RU.

- ЗАО “Л-КАРД” гарантирует консультации по всем возникшим у Вас вопросам.

## 2.5. Описание библиотеки функций

### 2.5.1. Функции конфигурации

2.5.1.1. Назначение

Функции общего назначения предназначены для уведомления драйвера (в дальнейшем под драйвером подразумевается библиотека функций для плат серии L-305) об установленной конфигурации платы с помощью перемычек. При помощи перемычек Вы можете изменить базовый адрес платы в пространстве ввода-вывода компьютера для работы с более чем одной платой и изменить номер линии прерывания, которое может генерироваться платой. По умолчанию драйвер настроен на базовый адрес 0x300 и на линию прерывания IRQ 11, при изменении этих параметров Вам следует сообщить о них драйверу, вызвав описываемые ниже функции с соответствующими параметрами. Функции общего назначения позволяют также проводить тест наличия платы в компьютере.

2.5.1.2. Установка базового адреса (SETBASEADDRESS())

Формат вызова

void SETBASEADDRESS(int address);

Назначение

Устанавливает новый базовый адрес в пространстве PC для функций драйвера, переменная address должна быть равна одному из значений 0x300, 0x310, 0x330, 0x340 в соответствии с установленными перемычками на плате

Параметры

address -> значение базового адреса платы в компьютере

2.5.1.3. Установка номера прерывания (INTR_SETUP())

Формат вызова

void INTR_SETUP(int irq_number);

Назначение

Сообщает драйверу о выбранном номере прерывания (IRQ10 или IRQ11) на плате. По умолчанию на плате установлен номер прерывания IRQ11 и драйвер изначально предполагает, что номер прерывания равен IRQ11.

Параметры

irq_number

· irq_number = 0 -> IRQ10

· irq_number = 1 -> IRQ11.

2.5.1.4. Проверка наличия платы в компьютере (PLATA_TEST())

Формат вызова

int PLATA_TEST();

Назначение

Проводит диагностику наличия платы АЦП в компьютере. Возвращает нулевое значение в случае успешного тестирования присутствия платы с загруженным драйвером Lbios и ненулевое значение в противном случае. Ненулевое значение означает, что либо плата отсутствует в компьютере, либо не был загружен драйвер LBIOS, либо значение базового адреса платы не соответствует установленному через функцию SETBASEADDRESS().

Параметры отсутствуют

Возвращаемое значение

- 0 плата обнаружена

- 1 плата не обнаружена.

### 2.5.2. Конфигурирование временных параметров платы АЦП

2.5.2.1. Назначение

На плате АЦП имеется один встроенный в процессор счетчик-таймер, при помощи которого можно осуществлять синхронный ввод-вывод с аналоговых каналов. Таймер запускается установленным на плате кварцевым генератором, что обеспечивает точную синхронизацию процессов ввода-вывода. На плате установлен кварц 10 МГц, при этом минимальный интервал, с которым программируется таймер составляет соответственно 100 нс.

При многоканальном вводе иногда возникает необходимость контролировать межканальную задержку. Поскольку описываемое программное обеспечение является универсальным для плат серии L-305, то, по умолчанию, программа настраивается на 4 мкс. Для работы с меньшим межканальным интервалом Вам необходимо переустановить межканальную задержку.

2.5.2.2. Описание таймера

Таймер управляется двумя регистрами: базовым 16-битным регистром, в котором хранится интервал ввода и 8-битным регистром масштабирования таймера, при помощи которого можно замедлять процессы ввода. Например, при установленном коэффициенте масштабирования равным единице, максимальный интервал ввода равен 0xffff*100нс*1=6553.5 мкс, при коэффициенте масштабирования равным 100 максимальный интервал ввода составляет 0xffff*100нс*100=655.350 мс.

Во всех функциях драйвера, где передается параметр интервал ввода (Rate), параметр "Rate" записывается в базовый регистр таймера. Для переустановки регистра масштаба используется специальная функция изменения масштаба.

2.5.2.3. Изменение масштаба таймера (SET_TIMER_SCALE())

Формат вызова

void SET_TIMER_SCALE(int value);

Назначение

По умолчанию при вводе/выводе массивов временной интервал задается в микросекундах (т. е. масштаб равен 10). Данная функция предназначена для изменения масштаба задания интервала ввода/вывода.

Параметры

Параметр value -> 8 битное число, определяющее масштаб ввода в сотнях наносекунд (минимальное значение - 1, максимальное значение 256):

Например,

- value = 1 интервал ввода/вывода задается в сотнях наносекунд

- value = 10 интервал ввода/вывода задается в микросекундах ( установлено по умолчанию)

- value = 100 интервал ввода/вывода задается в десятках микросекунд

Если на плате установлен ускоренный процессор ADSP-2115 со скоростью работы 50 нс, то масштаб ввода будет задаваться не в сотнях наносекунд (как для стандартного процессора ADSP-2105), а в пятидесяти нс.

Пример

main()

{

int ch=0, i, Rate=10;

int Data[100];

// установим временной масштаб в 10 мкс

SET_TIMER_SCALE(100);

// введем 100 отсчетов с интервалом 10мкс*Rate=100 мкс

// т. е. общее время ввода составит 100отсчетов*100мкс=

// 10 мс.

STREAM (Data, 100, ch, Rate);

}

2.5.2.4. Установка межканальной задержки (SET_INTER_DELAY())

Формат вызова

void SET_INTER_DELAY(int delay_value);

Назначение

Устанавливает межканальную задержку для функций многоканального ввода с АЦП. Межканальная задержка также изменяется при вызове функции SET_ADSP_SPEED(). При этом задержка переустанавливается на 4 мкс.

Параметры

Устанавливаемая межканальная задержка в наносекундах равна delay_value*200нс+1800нс (после инициализации платы задержка устанавливается равной 4 мкс).

Пример

main()

{

int i, Data[100], Channels[16]={0,1,2}, Rate=20, Nch=3;

// установим задержку на 2 мкс

SET_INTER_DELAY(1);

// осуществим трехканальный ввод десяти кадров на

// межканальной задержке 2 мкс

SOFT(Data, 10, Channels, Nch, Rate);

}

### 2.5.3. Работа с аналоговыми каналами в программном режиме

2.5.3.1. Назначение

Функции данного раздела служат для обеспечения ввода аналоговых сигналов в компьютер в различных программных режимах: в асинхронном режиме и в режиме синхронизации от таймера .

2.5.3.2. Установка номера канала АЦП (SETCHANNEL())

Формат вызова

void SETCHANNEL(int Channel);

Назначение

Устанавливает канал АЦП Channel для последующего ввода функцией однократного асинхронного ввода SAMPLE().

Параметры

Channel -> номер канала АЦП (см, формат номера канала)

Пример

main()

{

int i;

SETCHANNEL(0); // установим первый канал

i=SAMPLE(); // введем значение с канала

cprintf("Код АЦП = %d", i); // выведем его на экран

}

2.5.3.3. Однократный асинхронный ввод с АЦП (SAMPLE())

Назначение

Осуществляет аналого-цифровое преобразование с канала АЦП, предварительно установленного при помощи функции SETCHANNEL(). Данной функцией удобно пользоваться для асинхронного одноканального ввода, когда не требуется переустанавливать номер канала.

Параметры отсутствуют.

Пример

main()

{

int i;

SETCHANNEL(0); // установим первый канал

i=SAMPLE(); // введем значение с канала

cprintf("Код АЦП = %d", i); // выведем его на экран

}

2.5.3.4. Однократный ввод с переустановкой канала АЦП (ADCHAN())

Формат

int ADCHAN(int Channel);

Назначение

Устанавливает заданный канал АЦП и осуществляет аналого-цифровое преобразование. Данная функция удобна для осуществления асинхронного ввода с разных каналов АЦП. Возвращает результат преобразования по каналу `Channel'.

Параметры номер канала АЦП

Пример

main()

{

// введем значение с первого канала и выведем преобразованное

// значение кода в вольты

cprintf("\n\r Напряжение на первом канале = %f", ADCHAN(0)*5.12/2048);

}

2.5.3.5. Однократный ввод последовательности каналов АЦП (KADR())

Формат

void KADR (int *Data, int *Channels, int Nch);

Назначение

Вводит Nch отсчетов с каналов АЦП, указанных в массиве Channels в массив Data. Т. е. если Вам, например, требуется ввести по одному значению с трех каналов АЦП, то Вы можете сформировать целочисленный массив Channels из 3 элементов, при этом первый будет равен коду для первого канала, второй для следующего и т. д.

Параметры

1. Data целочисленный массив, в который будут помещены результаты ввода с Nch каналов

2. Channels целочисленный массив с номерами каналов

3. Nch число каналов

Пример

main()

{

int i, Nch=3, Channels[16]={0, 1, 2}, Data[16];

// введем первые три канала

KADR(Data, Channels, Nch);

// нарисуем на экране их значения в кодах АЦП (-2048 .. 2047)

for(i=0; i < 3; i++) cprintf("\n\r Канал N%d = %d", i+1, Data[i]);

}

2.5.3.6. Одноканальный ввод с синхронизацией от таймера (STREAM())

Формат вызова

void STREAM (int *Data, int Npoint, int Channel, int Rate);

Назначение

Данная функция осуществляет считывание последовательности отсчетов с заданного канала АЦП с интервалом Rate между отсчетами.

Параметры

1. Data Целочисленный массив, в который будут помещены вводимые отсчеты

2. Npoint Число вводимых отсчетов (1 <= Npoint <= 32768)

3. Channel Номер канала АЦП, по которому будут вводится данные

4. Rate Интервал ввода (1 <= Rate <= 0xffff)

Пример

main()

{

int i, Data[100], Npoint=100, Channel=0, Rate=10;

// введем 100 значений по первому каналу АЦП с интервалом ввода 10 мкс

STREAM(Data, Npoint, Channel, Rate);

// выведем на экран первые 10 введенных значений

for(i=0; i < 10; i++) cprintf("\n\rValue[%2d]=%5d", i+1, Data[i]);

}

2.5.3.7. Многоканальный ввод с синхронизацией от таймера (SOFT())

Формат вызова

void SOFT(int *Data, int NPoint, int *Channels, int Nch, int Rate);

Назначение

Функция SOFT() осуществляет ввод NPoint кадров с Nch аналоговых каналов, номера которых передаются в целочисленном массиве Channels с интервалом Rate.

Под кадром подразумевается ряд отсчетов, состоящий из результатов последовательного опроса первых Nch каналов, указанных в массиве `Channels'.

Параметры

1. Data Целочисленный массив, в который будут помещены вводимые отсчеты

2. Npoint Число вводимых кадров (1 <= Npoint*Nch <= 32768)

3. Channels Целочисленный массив с номерами каналов АЦП, по которым будут вводится данные

4. Nch Число каналов

5. Rate Интервал ввода (1 <= Rate <= 0xffff)

Пример

main()

{

int i, j, Data[100], Npoint=20, Channels[16]={0,1,2,3};

int Nch=4, Rate=50;

// ввод 20 кадров (20*4=80 отсчетов) по первым четырем

// каналам c интервалом 50 мкс между кадрами

SOFT(Data, Npoint, Channels, Nch, Rate);

// выведем первые два кадра

for(i=0; i < 2; i++) for(j=0, cprintf("\n\rКадр=%2d", i+1); j < Nch; j++)

cprintf("Канал #%2d=%5d, ", j+1, Data[i*Nch+j]);

}

### 2.5.4. Работа с каналом Прямого Доступа к Памяти (ПДП)

2.5.4.1. Назначение

Канал ПДП является удобным средством для реализации алгоритмов работы в реальном масштабе времени на больших частотах (до 300 кГц), когда требуется одновременно с вводом данных осуществлять их обработку, визуализацию, запись на винчестер и т. п. В режиме ввода-вывода по каналам ПДП контроллеру ПДП необходимо только указать область памяти, в которую будет осуществляться ввод или из которой будет осуществляться вывод, и контроллер ПДП сам в фоновом для центрального процессора режиме начнет заполнять указанную область памяти, при этом имеется возможность отслеживать счетчик используемого канала ПДП, который может использоваться для определения какая часть буфера ввода заполнена данными.

Наличие режима автоинициализации ПДП, в котором ПДП входит в вечный цикл заполнения указанной области памяти по принципу кольцевого буфера, когда после заполнения буфера, контроллер ПДП сам без остановки и пропуска отсчетов продолжает вводить снова с начала буфера и т. д. При этом появляется очень удобная возможность организовывать следующий алгоритм работы в режиме реального времени:

A. Инициализация платы АЦП и контроллера ПДП и перевод ПДП в режим автоинициализации

B. Ожидание заполнения первой половины буфера памяти

C. Обработка первой половины буфера (пока ПДП заполняет вторую половину, можно осуществлять обработку первой, не заботясь о вводе с АЦП, поскольку он автоматически осуществляется контроллером ПДП во вторую часть буфера)

D. Ожидание заполнения второй половины буфера ПДП

E. Обработка второй половины (тем временем ПДП автоматически продолжает заполнять буфер сначала)

F. переход к пункту B.

Приведенный алгоритм позволяет, например, организовать фоновую запись вводимых данных на винчестер даже при большой частоте ввода (до 300 кГц).

2.5.4.2. Особенности использования канала ПДП

Единственным недостатком работы с каналом ПДП является выделение памяти под буфера для ввода-вывода данных. Фирма IBM оставила для совместимости очень неудобные ограничения на формирование базового адреса для буфера ввода по ПДП. Для правильной установки базового адреса необходимо представлять организацию памяти PC с точки зрения контроллера ПДП. Для контроллера ПДП вся память разбивается на последовательные блоки по 128 кБ, при этом в стандартном режиме контроллер ПДП может записывать данные только в один из этих блоков. Если после записи очередного отсчета адрес следующего попадает на границу страницы, то контроллер переходит НА НАЧАЛО текущей страницы, а не на начало следующей ( УВЫ ). Простым способом выделения памяти является запись в указатель непосредственного адреса самой старшей девятой страницы с адресом SEG=8, OFFS=0x8000: Bufer=(int *) 0x90000000; При этом, если Вам понадобится в программе осуществлять динамическое распределение памяти, то Вы сможете предусмотреть проверку возвращаемых указателей на отсутствие наложения на последнюю страницу памяти.

Для корректного выделения памяти для работы с ПДП под DOS разработаны различные алгоритмы. Исходный текст одного из таких алгоритмов на языке Си приведен в файле "DMAALLOC.C". Приведенный алгоритм позволяет надежно выделять буфера памяти размером до 120 кБ для работы с ПДП.

Входящие в состав драйвера подпрограммы содержат все необходимые функции для управления контроллером ПДП и позволяют организовывать практически любые алгоритмы ввода-вывода с помощью каналов ПДП.

2.5.4.3. Одноканальный ввод в режиме ПДП (DMAONE())

Формат вызова

void DMAONE(int *Data, int NPoint, int Chan, int Rate, int Dmm );

Назначение

Инициализирует контроллер ПДП и плату АЦП в режим одноканального ввода с канала Chan числа Npoint отсчетов в массив Data. После выхода из функции плата начинает вводить данные по каналу ПДП. Для проверки завершения ввода и доступа к счетчику контроллера ПДП, позволяющего узнать, сколько данных было введено, используются функции DMA_TEST() или DMA_COUNTER().

Параметры

1. Data Целочисленный массив для данных

2. NPoint Число вводимых отсчетов (1 <= NPoint <= 32768)

3. Chan Номер канала АЦП

4. Rate Интервал ввода (от 1 до 0xffff)

5. Dmm Параметр, включающий режим автоинициализации. В случае, если режим автоинициализации будет включен, после ввода NPoint отсчетов плата вновь продолжит ввод в буфер, начиная с адреса Data до тех пор, пока канал ПДП и плата не будут остановлены при помощи функции DMA_OFF().

· Dmm =0 режим автоиницализации выключен

· Dmm =1 режим автоинициализации включен

Пример

main()

{

int i, *Data, Chan=0, NPoint=100, Rate=10, Dmm=0;

// установим указатель на старшую страницу памяти

Data=(int far *) 0x90000000;

// запустим ПДП на ввод

DMAONE(Data, NPoint, Chan, Rate, Dmm);

// дождемся завершения ввода

while(!DMA_TEST());

// выключим плату и контроллер ПДП

DMA_OFF();

}

2.5.4.4. Многоканальный ввод в режиме ПДП (DMAALL())

Формат вызова

void DMAALL(int *Data, int NPoint, int *Channels, int Nch, int Rate, int Dmm);

Назначение

Инициализирует контроллер ПДП и плату АЦП в режим многоканального ввода с Nch каналов, указанных в массиве Channels числа NPoint кадров в массив Data. После выхода из функции плата начинает вводить данные по каналу ПДП. Для проверки завершения ввода и доступа к счетчику контроллера ПДП, позволяющего узнать, сколько данных было введено, используются функции DMA_TEST() или DMA_COUNTER().

Параметры

1. Data Целочисленный массив для данных

2. Npoint Число вводимых кадров (1 <= NPoint*Nch <= 0xffff)

3. Channels Целочисленный массив, содержащий номера каналов АЦП, с которых будет производится ввод

4. Nch Число вводимых каналов

5. Rate Интервал ввода (от 1 до 0xffff)

6. Dmm Параметр, включающий режим автоинициализации. В случае если режим автоинициализации будет включен, после ввода NPoint кадров плата вновь продолжит ввод в буфер, начиная с адреса Data до тех пор, пока канал ПДП и плата не будут остановлены при помощи функции DMA_OFF().

- 0 режим автоиницализации выключен

- 1 режим автоинициализации включен

Пример 1

Ввод по ПДП по четырём каналам.

main()

{

int i, *Data, Channels[16]={0,1,2,3}, NPoint=100, Rate=20;

int Dmm=0, Nch=4;

// установим указатель на старшую страницу памяти

Data=(int far *) 0x90000000;

// запустим ПДП на ввод 4 каналов АЦП с интервалом

// 20 мкс между кадрами

DMAALL(Data, NPoint, Channels, Nch, Rate, Dmm);

// дождемся завершения ввода

while(!DMA_TEST());

// выключим плату и контроллер ПДП

DMA_OFF();

}

Пример 2

Данный пример осуществляет ввод и запись на диск в реальном масштабе времени 16 каналов платы АЦП в течении 4 секунд на частоте ввода 5 кГц (интервал ввода 200 мкс)

main()

{

int i, *Data, Channels[16], NPoint=2000, Rate=200;

int Dmm=1, counter, Nch=16;

FILE *fp;

// откроем файл (желательно на нефрагментированном диске)

fp=fopen("test.dat", "wb");

if(fp == NULL) exit(1);

// установим указатель на старшую страницу памяти

Data=(int far *) 0x90000000;

// запустим ПДП на ввод 16 каналов АЦП с интервалом

// 200 мкс между кадрами

DMAALL(Data, NPoint, Channels, Nch, Rate, Dmm);

// вводим 2000*10*200мкс=4секунды

for(counter=0; counter < 10; counter++)

{

// ждем заполнения первой половины буфера

while(DMA_COUNTER() > 1000*16);

// сохраним первую половину в файл

fwrite(Data, 1000*16, 2, fp);

// ждем заполнения второй половины буфера

while(DMA_COUNTER() < 1000*16);

// запишем в файл

fwrite(Data+1000*16, 1000*16, 2, fp);

}

// выключим плату и контроллер ПДП

DMA_OFF();

fclose(fp);

}

2.5.4.5. Одновременный ввод с АЦП и вывод на ЦАП (DMA_ALL_DA())

Формат вызова

void DMA_ALL_DA( int *AdData, int AdNkadr, int *Channels, int Nch, int Rate, int AdDmm, int *DaData, int DaNkadr, int DaDmm, int DaNumber);

Назначение

Функция покадрового считывания `AdNkadr' кадров с аналоговых каналов в буфер ОЗУ по адресу AdData с первых `Nch' каналов АЦП в массиве Channels с интервалом `Rate' мкс между кадрами, используя канал ПДП с одновременным выводом на ЦАП `DaNumber' массива DaData размером DaNkadr по каналу ПДП. Переменная `AdDmm' определяет режим работы контроллера ПДП РС. Она должна быть равна 0 для однократной передачи заказанного блока данных и 1 для циклического ввода. Аналогично переменная `DaDmm' определяет режим вывода на ЦАП (однократный или циклический).

Параметры

1. AdData Адрес буфера, в который будут помещаться вводимые данные с АЦП

2. AdNkadr Число вводимых кадров

3. Channels Целочисленный массив с номерами каналов АЦП

4. Nch Число каналов АЦП

5. Rate Интервал ввода-вывода

6. AdDmm Включение автоинициализации канала ПДП АЦП

7. DaData Адрес массива, из которого будут браться данные, выводимые на ЦАП

8. DaNkadr Размер массива, выводимого на ЦАП

9. DaDmm Включение автоинициализации канала ПДП ЦАПа

10. DaNumber Зарезервирован

Пример

В примере осуществляется ввод с четырех каналов АЦП одновременно с генерированием синусоидального сигнала на выходе первого ЦАПа с интервалом 100 мкс.

#include <math.h>

main()

{

int i, *Data, NPoint=500, Channels[16]={0,1,2,3};

int Nch=4, Rate=100, DaNKadr=1000, DaNumber=0,

int AdDmm=1, DaDmm=1;

// установим указатель на старшую страницу памяти

Data=(int far *) 0x90000000;

// сгенерируем синус

for(i=0; i < 1000; i++) Data[i]=2000.*sin(i*M_PI/80.);

// запустим ввод с АЦП одновременно с выводом на ЦАП

DMA_ALL_DA(Data+1000, NPoint, Channels, Nch, Rate, AdDmm, Data, DaNKadr, DaDmm, DaNumber);

// ждем нажатия на клавишу

while (!kbhit());

// выключим контроллер ПДП

DMA_OFF();

}

2.5.4.6. Функция выключения контроллера ПДП (DMA_OFF())

Формат вызова

void DMA_OFF(void);

Назначение

Функция для выключения контроллера DMA. Её необходимо вызывать, когда работа с контроллером ПДП завершена. Если контроллер был переведен в режим ввода с автоинициализацией и не был выключен, то после выхода из программы скорее всего произойдет зависание компьютера.

Параметры отсутствуют.

Пример

См. Примеры для функций DMAONE(), DMAALL().

2.5.4.7. Функция проверки завершения ввода по ПДП (DMA_TEST())

Формат вызова

int DMA_TEST(void);

Назначение

Возвращает ноль, если ввод по ПДП не завершен и единицу - в противном случае. Данную функцию можно применять только при вводе с выключенным режимом автоинициализации. При выключенном режиме автоинициализации счетчик канала ПДП устанавливается в -1 после завершения ввода, функция DMA_TEST() проверяет значение счетчика на -1 и, если оно не равно -1, то возвращает ноль. При включенном режиме автоинициализации счетчик ПДП никогда не становится равным -1, поэтому в этом режиме функция DMA_TEST() будет всегда возвращать ноль.

Параметры отсутствуют.

Пример

См. описание функций DMAONE(), DMAALL().

2.5.4.8. Проверка базового адреса буфера для ПДП (DMA_ADDRESS_TEST())

Формат вызова

int DMA_ADDRESS_TEST(int *Data, int NPoint);

Назначение

Функция возвращает ноль, если буфер с базовым адресом Data и размером NPoint слов не пересекает страницу ПДП.

Параметры

1. Data Проверяемый базовый адрес буфера

2. Npoint Размер буфера

Пример

main()

{

int i, *Data;

// установим указатель на старшую страницу памяти

Data=(int far *) 0x90000000;

// 32000 слов должны "влезть" в старшую страницу

i=DMA_ADDRESS_TEST(Data, 32000);

cprintf(`\n\r Тест на 32000=%d", i);

// 64000 слов не должны "влезть" в старшую страницу

i=DMA_ADDRESS_TEST(Data, 64000);

cprintf(`\n\r Тест на 64000=%d", i);

}

2.5.4.9. Доступ к счетчику канала ПДП (DMA_COUNTER())

Формат вызова

int DMA_COUNTER(void);

Назначение

Возвращает число слов, которое осталось ввести по ПДП (при однократном вводе после завершения ввода счетчик ПДП установится в -1). Первоначальное содержимое счетчика перед вводом первого слова равно числу передаваемых слов минус один.

Параметры отсутствуют.

Пример

См. Пример 2 к функции DMAALL()

### 2.5.5 Синхронизация ввода с АЦП (SYNCHRO_MODE())

Формат вызова

void SYNCHRO_MODE(int SMode, int TtlMask, int AdChannel, int AdValue);

Назначение

Для решения некоторых задач требуется начинать процесс ввода с АЦП только после какого-либо события: превышения уровня на одном из каналов АЦП, после изменения уровня на цифровой линий и т. п. Для решения подобных задач служит описываемая функция. Она позволяет устанавливать режим синхронизации на все функции синхронного ввода с АЦП типа SOFT(), DMAALL(), STREAM(), DMAONE(), DMA_ALL_DA(), SOFT_MEMORY_START() (она не воздействует на функции асинхронного ввода типа ADCHAN(), SAMPLE()).

Параметры

SMode - тип синхронизации

· SMode = 0 -> синхронизация старта выключена (по умолчанию). При этом ввод начинается непосредственно после передачи последнего параметра ввода процессору ADSP.

· SMode = 1 -> синхронизация старта по каналу АЦП. При синхронизации по каналу АЦП программа дожидается заданного превышения порогового значения `AdValue' на заданном канале АЦП `AdChannel' и, после достижения такого значения, начинает вводить данные (первый ввод произойдет примерно через 5 мкс после достижения порогового значения).

· SMode = 2 -> покадровая синхронизация по цифровому биту. При покадровой синхронизации передача данных с АЦП в PC производится не через FIFO, поэтому использование этого режима на медленных PC может давать сбои (пропуск отсчетов). При покадровой синхронизации плата дожидается отрицательного перепада на цифровой ТТЛ линии `Внешний запуск' (линия 42 на разъеме платы), длительностью не менее 20 нс. После перепада плата вводит один кадр (Nch аналоговых каналов), после чего плата опять переходит в режим ожидания перепада на линии `Внешний запуск'. При этом параметр `интервал ввода' не имеет смысла.

· SMode = 3 -> синхронизация старта по цифровому биту. При этом плата один раз дожидается отрицательного перепада на цифровой ТТЛ линии `Внешний запуск' (линия 42 на разъеме платы), длительностью не менее 20 нс, после чего запускается ввод данных с заданным интервалом ввода `Rate'.

TtlMask - зависит от SMode

В режиме синхронизации по каналу АЦП параметр TtlMask определяет, ожидается ли превышение порогового значения или `понижение'

· TtlMask=1 начало ввода начнется после того, как по указанному каналу АЦП код с АЦП (от -2048 до 2047) превысит пороговое значение (т.е. для порога 1000 это значения > 1000 (1001, 1002 и т.д.),для порога -1000 это -999, -998и т.д.)

· TtlMask=0 начало ввода начнется после того, как по указанному каналу АЦП код (от -2048 до 2047) станет меньше порогового значения

В режиме синхронизации по цифровому биту параметр TtlMask не имеет смысла

Параметр AdChannel определяет номер аналогового канала. по которому производится синхронизация.

Параметр AdValue определяет пороговое значение при синхронизации по аналоговому каналу.

Пример

В данном примере ввод начинается только после того, как на втором канале АЦП превысится установленное пороговое значение (во избежание зависания пороговое значение установлено равным -1000).

main()

{

int i, TtlMask, SynchroAdChannel, AdPorog, SMode, SMode=1;

int Data[100], NPoint=20, Nch=4, Channels[16]={0,1,2,3};

int Rate=100;

// ждем превышения

TtlMask=1;

// второй канал синхронизации

SynchroAdChannel=1;

// установим пороговое значение

AdPorog=-1000;

// переустановим режим синхронизации

SYNCHRO_MODE(SMode, TtlMask, SynchroAdChannel, AdPorog);

// введем данные с синхронизацией

SOFT(Data, NPoint, Channels, Nch, Rate);

// выключим режим синхронизации

SYNCHRO_MODE(0, 0, 1, 0);

}

### 2.5.6. Цифро-аналоговые каналы

2.5.6.1. Назначение

На плате АЦП может быть установлен один Цифро-Аналоговый Преобразователь (в дальнейшем ЦАП), при помощи которого можно управлять внешними устройствами, генерировать сигналы произвольной формы и т. п.

2.5.6.2. Режим вывода на ЦАП (SET_DA_NUMBER())

Формат вызова

void SET_DA_NUMBER(int Mode, int DaNumber);

Назначение

Устанавливает режим вывода на ЦАП для функций синхронного ввода с АЦП.

Параметры

1. Mode включает одновременный вывод на ЦАП в функциях синхронного ввода с АЦП.

Mode =1 включает режим вывода на ЦАП одновременно со вводом с АЦП (в режиме Mode=1 во время выполнения функций DMAALL() любые значения, записываемые в порт данных платы, передаются на ЦАП).

Mode=0 выключает режим одновременного вывода на ЦАП

2. DaNumber - зарезервирован

2.5.6.3. Асинхронный вывод на ЦАП (OUTDA())

Формат вызова

void OUTDA(int Code);

Назначение

Устанавливает выходное напряжение на ЦАПе в соответствии с кодом Code.

Параметры

Code - выводимый код на ЦАП (см. описание форматов данных).

2.5.6.4. Асинхронный вывод на ЦАП одновременно с вводом с АЦП (STREAM_OUTDA())

Формат вызова

void STREAM_OUTDA(int Code);

Назначение

Устанавливает выходное напряжение на ЦАПе в соответствии с кодом Code во время выполнения функций DMAONE, DMAALL без прерывания работы этих функций.

Параметры

Code - устанавливаемый код на ЦАПе

Пример

main()

{

int i, *Data, Chan=0, NPoint=100, Rate=10, Dmm=0;

// установим указатель на старшую страницу памяти

Data=(int far *) 0x90000000;

// установим режим фонового вывода на ЦАП

SET_DA_NUMBER(1,0);

// запустим ПДП на ввод

DMAONE(Data, NPoint, Chan,Rate, Dmm);

// выведем на ЦАП минимальное напряжение

STREAM_OUTDA(-2048);

// выведем на ЦАп 0

STREAM_OUTDA(0);

// выведем на ЦАП максимальное напряжение

STREAM_OUTDA(2047);

// дождемся завершения ввода

while(!DMA_TEST());

// выключим плату и контроллер ПДП

DMA_OFF();

// отключим режим фонового вывода на ЦАП

SET_DA_NUMBER(0,0);

}

2.5.6.5. Синхронный одноканальный вывод на ЦАП (DASTREAM())

Формат вызова

void DASTREAM(int Rate, int NPoint, int *Data);

Назначение

Выводит NPoint отсчетов из массива Data на ЦАП с интервалом Rate

Параметры

1. Rate Интервал ввода

2. Npoint Число выводимых отсчетов

3. Data Массив с выводимыми отсчетами

Пример

#include <math.h>

main()

{

int i, Data[1000], Rate=10, NPoint=1000;

// сгенерируем синус

for(i=0; i < NPoint; i++) Data[i]=2000.*sin(i*M_PI/80.);

// установим первый ЦАП

SET_DA_NUMBER(0, 0);

// выведем его на первый ЦАП

DASTREAM(Rate, NPoint, Data);

}

2.5.6.6. Синхронный вывод на ЦАП по каналу ПДП (DADMASTREAM())

Формат вызова

void DADMASTREAM(int *Data, int NPoint, int Rate, int Dmm );

Назначение

Выводит массив отсчетов из массива Data на установленный ЦАП по каналу ПДП

Параметры

1. Data Целочисленный массив для данных

2. Npoint Число вводимых отсчетов (1 <= NPoint <= 32768)

3. Rate Интервал ввода (от 1 до 0xffff)

4. Dmm Параметр, включающий режим автоинициализации. Если режим автоинициализации будет включен, после вывода NPoint отсчетов плата вновь продолжит вывод из буфера, начиная с адреса Data до тех пор, пока канал ПДП и плата не будут остановлены при помощи функции DMA_OFF().

- 0 режим автоиницализации выключен

- 1 режим автоинициализации включен

Пример

main()

{

int i, *Data, Chan=0, NPoint=10000, Rate=10, Dmm=1;

// установим указатель на старшую страницу памяти

Data=(int far *) 0x90000000;

// сгенерируем синус

for(i=0; i < NPoint; i++) Data[i]=2000.*sin(i*M_PI/80.);

// установим первый ЦАП

SET_DA_NUMBER(0, 0);

// запустим ПДП на вывод на ЦАП

DADMASTREAM (Data, NPoint, Chan,Rate, Dmm);

// поскольку DMM = 1 ПДП будет выводить вечно на ЦАП

// пока её не остановят

// выводим до тех пор, пока не будет нажата клавиша

while (!kbhit());

// выключим плату и контроллер ПДП

DMA_OFF();

}

### 2.5.7. Цифровые ТТЛ линии

2.5.7.1. Чтение восьми младших цифровых линий (INPBYTE_305())

Формат вызова

int INPBYTE_305();

Назначение

Возвращает состояние 8-и внешних цифровых ТТЛ линий. Данные линии подключены к компьютеру, минуя процессор DSP, поэтому их опрос можно производить одновременно с выполнением любых функций (типа DmaOne, DmaAll).

Параметры отсутствуют

Пример

main()

{

int i;

// введем 8 линий

i=INPBYTE_305();

}

2.5.7.2. Вывод на восемь цифровых линий (OUTBYTE_305())

Формат вызова

void OUTBYTE_305(int Code);

Назначение

Функция установки 8-и цифровых линий.

Параметры

Code - устанавливаемый код

Пример

main()

{

// выведем все нули

OUTBYTE_305(0);

// выведем все единицы

OUTBYTE_305(0xff);

}

### 2.5.8. Работа с прерываниями

2.5.8.1. Назначение

Ввод по прерываниям используется, как правило, при анализе процессов на медленных частотах ввода (до 10 кГц). Общая идеология ввода обычно сводится к следующему: плата АЦП вводит в свою внутреннюю память ряд отсчетов с заданных каналов и, после этого, генерирует прерывание в компьютер, в котором предварительно должен быть загружен драйвер-обработчик используемого платой прерывания, который считывает из платы введенный ряд отсчетов.

2.5.8.2. Генерирование прерываний без ввода с АЦП (INIT_SIMPLE_INTR())

Формат вызова

void INIT_SIMPLE_INTR(int Rate, interrupt *Vector);

Назначение

Программирует контроллер прерываний и плату для работы в режиме генерации установленного прерывания. После вызова процедуры INIT_SIMPLE_INTR() плата генерирует прерывания с интервалом Rate мкс.. которое обрабатывается драйвером-обработчиком, адрес которого передается в параметре Vector. Драйвер - обработчик должен позаботится о сбросе как контроллера прерываний компьютера, так и контроллера прерываний платы АЦП (см. Пример)

Параметры

1. Rate Интервал генерирования прерываний

2. Vector Адрес обработчика прерываний

Пример

Драйвер - обработчик прерывания IRQ от платы АЦП при каждом вызове приращивает на единицу статическую переменную и выводит её значение на экран.

// обработчик прерывания

void interrupt E_Interrupt(PARM)

{

static unsigned int cnt;

// выведем значение статической переменной

cprintf("\n\r Счетчик = %5u", cnt++);

// сбросим флаг прерывания на плате АЦП и в компьютере

RESET_IRQ();

}

// основная функция

main()

{

// установим интервал между прерываниями 10000 мкс и

// адрес обработчика E_Interrupt

INIT_SIMPLE_INTR (10000, E_Interrupt);

// ждем пока не нажата клавиша

while(!kbhit());

// запретим прерывания от платы и восстановим

// контроллер прерываний

STOP_INTR();

}

2.5.8.3. Прерывания с одноканальным вводом с АЦП (STREAM_INTR())

Формат вызова

void STREAM_INTR(int Rate, interrupt *Vector, int Channel);

Назначение

Программирует контроллер прерываний и плату для работы в режиме ввода с заданным интервалом и последующим генерированием прерывания. Драйвер - обработчик должен позаботиться о сбросе как контроллера прерываний компьютера, так и контроллера прерываний платы АЦП (см. Пример). Для чтения введенного отсчета с АЦП можно использовать функцию READ_DATA().

Параметры

1. Rate Интервал генерирования прерываний

2. Vector Адрес обработчика прерываний

3. Channel Номер канала АЦП

Пример

Драйвер - обработчик прерывания IRQ от платы АЦП при каждом вызове вводит отсчет с АЦП и выводит его на экран.

// глобальная переменная

int GlobalVar=0;

// обработчик прерывания

void interrupt E_Interrupt(PARM)

{

int i;

if(!GlobalVar)

{

// введем отсчет с АЦП

i=READ_DATA();

// отобразим его на экран

cprintf("\n\rКод с АЦП = %5d", i);

}

// сбросим флаг прерывания на плате АЦП и в компьютере

RESET_IRQ();

}

// основная функция

main()

{

int Channel=0;

GlobalVar=0;

// установим интервал между прерываниями 10000 мкс и

// адрес обработчика E_Interrupt

INIT_SIMPLE_INTR (10000, E_Interrupt, Channel);

// ждем пока не нажата клавиша

while(!kbhit());

// сообщим драйверу обработчику, что мы собираемся

// выключить прерывания

GlobalVar=1;

// запретим прерывания от платы и восстановим

// контроллер прерываний

STOP_INTR();

}

2.5.8.4. Прерывания с многоканальным вводом с АЦП (SOFT_INTR())

Формат вызова

void SOFT_INTR(int Rate, interrupt *Vector, int *Channels, int Nch);

Назначение

Программирует контроллер прерываний и плату для работы в режиме многоканального ввода с АЦП с заданным интервалом ввода и последующим генерированием прерывания. Драйвер - обработчик должен позаботится о сбросе как контроллера прерываний компьютера, так и контроллера прерываний платы АЦП (см. Пример). Драйвер должен считать заказанный ряд отсчетов с каналов АЦП при помощи функции READ_DATA().

Параметры

1. Rate Интервал генерирования прерываний

2. Vector Адрес обработчика прерываний

3. Channels Целочисленный массив с номерами каналов АЦП

4. Nch Число вводимых каналов АЦП

Пример

Драйвер обработчик прерывания IRQ от платы АЦП при каждом вызове вводит ряд отсчетов с АЦП и выводит их на экран.

// глобальная переменная

int GlobalVar=0;

int Nch=4;

// обработчик прерывания

void interrupt E_Interrupt(PARM)

{

int i, j;

if(!GlobalVar)

for(i=0; i < Nch; i++)

{

// введем отсчет с АЦП

j=READ_DATA();

// отобразим его на экран

cprintf("\n\rОтсчет #%d с АЦП = %5d", i+1, j);

}

// сбросим флаг прерывания на плате АЦП и в компьютере

RESET_IRQ();

}

// основная функция

main()

{

int Channels[16]={0,1,2,3};

// установим интервал между прерываниями 10000 мкс и

// адрес обработчика E_Interrupt

SOFT_SIMPLE_INTR (10000, E_Interrupt, Channels, Nch );

// ждем пока не нажата клавиша

while(!kbhit());

// сообщим драфверу обработчику, что мы собираемся

// выключить прерывания

GlobalVar=1;

// запретим прерывания от платы и восстановим

// контроллер прерываний

STOP_INTR();

}

2.5.8.5. Сброс флага прерываний (RESET_IRQ)

Формат вызова

void RESET_IRQ(void);

Назначение

Драйвер-обработчик прерывания IRQ должен перед выходом из обработки прерывания сбросить регистр прерывания на плате и в компьютере. Для этого достаточно вызвать функцию RESET_IRQ().

Параметры отсутствуют.

Пример См. Пример к SOFT_INTR.

2.5.8.6. Чтение отсчетов из обработчиков прерывания (READ_DATA())

Формат вызова

int READ_DATA ();

Назначение

При генерировании прерывания в режиме одноканального ввода с АЦП плата производит преобразование с АЦП и записывает результат в регистр данных, после чего генерирует прерывание. Функция READ_DATA() осуществляет чтение регистра данных. При многоканальном вводе по прерываниям плата производит ввод кадра во внутреннюю память, после чего генерирует прерывание. Для чтения результата кадрового ввода нужно вызвать функцию READ_DATA() `Nch' раз. При этом первый вызов вернет значение первого канала, а последний вызов вернет значение, полученное по последнему каналу.

Параметры отсутствуют.

Пример

См. описанные выше функции

2.5.8.7. Выключение прерываний (STOP_INTR())

Формат вызова

void STOP_INTR(void);

Назначение

Выключает режим генерации прерываний на плате и восстанавливает контроллер прерываний PC. Данную функцию необходимо вызывать после завершения использования платы в режиме генерирования прерываний.

Внимание. При вызове данной функции будет сгенерировано одно прерывание, вызванное отключением платы от линии прерывания. Для избежания зависания программы из-за этого "ложного" прерывания в примерах используется переменная GlobalVar, при помощи которой основная программа предупреждает обработчик прерываний о том, что будет сгенерировано "ложное" прерывание, которое не надо будет обрабатывать.

Параметры отсутствуют.

Пример

См. описанные выше функции

# 3. Низкоуровневое описание платы

## 3.1. Структурная схема платы

Управление платой и обмен данными осуществляется через двунаправленный порт данных с автоматически устанавливаемыми и сбрасываемыми битами готовности. Управление аналоговым вводом и выводом, частотой преобразования и т. п. осуществляется процессором ADSP-2105. При помощи порта режима и порта данных в процессор можно загрузить программу, которая будет осуществлять требуемые алгоритмы ввода - вывода. Фирменный драйвер Lbios работает по принципу команд, когда управление происходит по двум линиям : через порт команд программе в процессоре передаётся номер команды, а через порт данных осуществляется передача параметров и данных. При записи числа в порт команд, число записывается в порт данных и одновременно с этим в процессоре ADSP генерируется прерывание IRQ2.

Всеми периферийными устройствами на плате управляет процессор ADSP через собственное пространство адресов ввода - вывода. Компьютеру доступен только регистр данных, через который идет обмен данными между компьютером и процессором ADSP.

## 3.2. Адресное пространство со стороны компьютера

Таблица 7. Описание портов PC

| Адрес порта | Направление | Описание |
| --- | --- | --- |
| BASE | Запись | Порт данных. 16-битная запись в порт данных. Все 16 записываемых бит являются значимыми. После записи слова в порт данных автоматически устанавливается в нулевое значение бит готовности, который переключится в единицу автоматически после того, как процессор ADSP считает переданное слово Пример SendData(int Data) { // запишем слово в порт данных outport(0x300, Data); // дождемся, пока плата его считает while(!(inport(0x30C) & 2)); } |
| BASE | Чтение | Порт данных. 16-битное чтение из порта данных. Все 16 считываемых бит являются значимыми. До тех пор, пока процессор ADSP ничего не записал в порт данных, соответствующий бит готовности равен нулю. После записи 16 битного слова в порт данных процессором ADSP автоматически устанавливается в единичное значение бит готовности, который переключится в ноль после того, как компьютер считает переданное слово. Пример GetData() { // дождемся заполнения порта данных while(!(inport(0x30C) & 1)); // считаем слово из порта данных return inport(0x300); } |
| BASE+4 | Чтение/Запись | Порт цифровых линий |
| BASE+8 | Запись | Порт команд. Описание записи в этот порт полностью аналогично описанию порта данных, за исключением того, что при записи в порт команд автоматически генерируется прерывание в процессоре ADSP-2105 IRQ2. Драйвер Lbios использует этот порт для передачи команды, при этом обработчик прерывания в процессоре в ответ на IRQ2 считывает переданный код через порт данных и вызывает функцию, соответствующую переданному коду. |
| BASE+8 | Чтение | Порт сброса запроса прерывания. В том случае если используется прерывание IRQ 10/11, то обработчик прерывания обязан произвести одно чтение из описываемого порта для сброса запроса прерывания. В противном случае линия прерываний окажется заблокированной. |
| BASE+0CH | Чтение | Порт битов готовности (см. описание порта данных) |
| BASE+0CH | Запись | Порт конфигурации. При помощи порта конфигурации можно: - загрузить в процессор управляющую программу - отключить линию прерывания IRQ 10/11 - перевести порт данных в режим работы по каналам Прямого Доступа к Памяти |

BASE - базовый адрес платы, устанавливаемый при помощи перемычек (0x300, 0x310, 0x330 или 0x340).

### 3.2.1. Формат порта битов готовности (чтение BASE+0xC)

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | RDYR | RDYW |

Описание битов:

RDYR бит готовности порта данных от компьютера к плате, устанавливается в ноль после записи в порт данных компьютером и сбрасывается в единицу после считывания данных платой (процессором ADSP)

RDYW бит готовности порта данных к компьютеру, устанавливается в единицу после записи в него данных платой (процессором ADSP) и сбрасывается в ноль после считывания из него данных компьютером

### 3.2.2. Формат порта конфигурации (запись BASE+0xC)

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | RESET | EDW | EDR | IEN |

Описание битов:

RESET Загрузка управляющей программы в процессор ADSP, пассивное состояние 1, после записи в бит RESET нулевого значения процессор ADSP полностью переинициализируется и начинает загрузку программы.

EDR Единичное значение включает пятый канал контроллера ПДП на прием данных от платы, при этом вводимые данные автоматически передаются не через порт данных, а через канал ПДП.

EDW Единичное значение включает шестой канал контроллера ПДП на запись данных в плату, при этом выводимые данные автоматически передаются не через порт данных, а через шестой канал ПДП.

IEN Нулевое значение отключает линию IRQ 10/11 от шины компьютера. При этом независимо от действий платы прерывания по линии IRQ генерироваться не будут. Единичное значение разрешает линию прерывания.

Внимание. При переключении бита IEN из единичного в нулевое состояние будет сгенерировано одно "ложное прерывание" (см. пункт 2.5.9.7).

## 3.3. Адресное пространство процессора ADSP-2105

| Название порта | Назначение | Адрес |
| --- | --- | --- |
| DATA (Чтение/Запись) | Прием и передача данных в компьютер | 3XX0H |
| START AD (Чтение) | Старт АЦП | 3XX1H |
| READ AD (Чтение) | Чтение АЦП | 3XX2H |
| INPUT CTRL (Запись) | Управление коммутатором (номером канала АЦП) и коэффициентом усиления | 3XX1H |
| TTL DSP IN (Чтение) | Чтение битов готовности и двух цифровых линий | 3XX3H |
| INTERRUPT (Запись) | Генерирование прерывания IRQ в компьютере | 3XX2H |
| DAC 1 (Запись) | Установка напряжения на первый ЦАП | 3XX3H |

Всё управление периферийными устройствами (АЦП, ЦАП, внешняя память данных, усиление) осуществляется процессором ADSP через пространство ввода - вывода. Базовый адрес предполагается равным BASE=3400H в шестнадцатеричной системе счисления.

### 3.3.1. Порт данных (DATA)

На плате аппаратно реализован двунаправленный порт данных с автоматически устанавливаемыми и сбрасываемыми битами готовности. До тех пор, пока со стороны компьютера в порт данных не было записано какое-либо значение, соответствующий бит готовности, доступный процессору ADSP через порт TTL DSP IN будет равен единице. После записи любого числа в порт данных со стороны компьютера соответствующий бит готовности установится в ноль. После того как процессор ADSP считает переданное значение из порта данных бит готовности снова примет единичное значение. Аналогично производится запись в порт данных.

Пример записи в порт данных.

..........................

AR=0xffff; { запишем передаваемое в компьютер слово в регистр }

DM(DATA)=AR; { запишем регистр в порт данных }

AY0=1; { будем проверять первый бит готовности }

WaitReadFromPc:

AX0=DM(TTL_DSP_IN); { считаем бит готовности }

AR=AX0 AND AY0; { наложим маску на нужный бит готовности }

IF NE JUMP WaitReadFromPc; { если еще на считал, то ждем }

.........................

Пример чтения из порта данных.

.........................

AY0=2; { будем проверять второй бит готовности }

WaitWriteFromPc:

AX0=DM(TTL_DSP_IN); { считаем бит готовности }

AR=AX0 AND AY0; { наложим маску на нужный бит готовности}

IF NE JUMP WaitWriteFromPc; { если пусто, то ждем }

AR=DM(DATA); { считаем слово, переданное компьютером }

..........................

### 3.3.2. Старт АЦП

Запуск Аналого-Цифрового Преобразования производится программно путем чтения по адресу START AD. После запуска АЦП ровно через 1.7 мкс результат преобразования можно будет прочитать по адресу READ AD.

Пример

AR=DM(START_AD); { дадим старт АЦП }

### 3.3.3. Чтение результата АЦП

Результат Аналого-Цифрового Преобразования доступен по адресу ABASE+2. Результат представляется в 16-битном формате знакового целого числа в диапазоне от -2048 до +2047.

Таблица 8. Соответствие кода с АЦП напряжению

| Код | Напряжение |
| --- | --- |
| +2047 | +MAX Вольт |
| 0 | 0 Вольт |
| -2048 | -MAX Вольт |

### 3.3.4. Управление коммутатором и усилением

На плате установлен один АЦП с 32 канальным коммутатором, при помощи которого на вход АЦП подается один из 16 или 32 аналоговых каналов. После переключения номера канала в коммутаторе нельзя сразу давать старт АЦП, необходимо организовать задержку на установление аналогового канала. Эта задержка составляет 3.0 мкс.

Для ускорения процесса многоканального ввода можно переустанавливать номер канала сразу после старта АЦП (после старта в АЦП срабатывает внутреннее УВХ, в котором запоминается аналоговое значение сигнала на момент старта), не дожидаясь завершения преобразования.

Таблица 9. Формат номера канала

| Бит | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | C5 | X | X | X | X | T9 | U2 | U1 | X | X | X | T5 | C4 | C3 | C2 | C1 |

Поля С5 и С4-С1 формируют пятибитный номер канала (первому каналу соответствует число 0, 32-му число 31). При дифференциальном подключении бит C5 всегда должен быть равен 0, при подключении с общей землёй бит C5 является старшим битом номера канала АЦП.

Таблица 10. Поле "Коэффициент усиления" (U2-U1)

| Бит U2 | Бит U1 | усиление |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | зарезервирован |
| 0 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 1 |

Например, при выставленном на плате перемычками диапазоне ±5.12 В и усилении 5 диапазон будет ±1.024 В, а при усилении 1 диапазон будет ±5.12 В.

Пример

AR=0x300; { установим первый канал }

DM(INPUT_CTRL)=AR;{ запишем номер в коммутатор }

CNTR=28; { задержка на переключение канала }

DO WaitLoop UNTIL CE;

WaitLoop: NOP;

AR=DM(START_AD);{ дадим старт АЦП }

CNTR=15; { задержка на преобразование АЦП }

DO WaitConv UNTIL CE;

WaitConv: NOP;

AR=DM(READ_AD); { считаем код с АЦП }

### 3.3.5. Ввод битов готовности

По адресу TTL_DSP_IN можно прочитать два бита готовности порта данных (см. описание порта данных).

Таблица 11. Формат регистра с битами готовности

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | RDYR | RDYW |

RDYW - бит готовности порта данных на запись. После записи в порт данных процессором ADSP автоматически устанавливается в единичное значение бит готовности RDYW, который переключится в ноль автоматически после того, как компьютер считает переданное слово

RDYR - бит готовности порта данных на чтение. До тех пор пока компьютер ничего не записал в порт данных бит готовности RDYR равен единице. После записи в порт данных слова компьютером автоматически устанавливается в нулевое значение бит RDYR, который переключится в единицу автоматически после того как ADSP считает переданное слово.

### 3.3.6. Генерирование прерывания

Для генерирования прерывания IRQ 10/11 в компьютере достаточно произвести запись любого числа по адресу INTERRUPT.

Внимание!!! Прерывание будет сгенерировано в компьютере только в случае, если со стороны компьютера линия прерываний будет включена (см. описание порта режима).

Пример

DM(INTERRUPT)=AR; { сгенерируем прерывание IRQ в компьютере }

### 3.3.7. Управление ЦАПом

Для установки напряжения на ЦАПе достаточно записать требуемый код по адресу DAC.

Пример

AR=2048; { Установим нулевой уровень на ЦАПе }

DM(DAC)=AR; { Запишем уровень в ЦАП }

Таблица 12. Соответствие кода на ЦАПе напряжению

| Устанавливаемый код | Напряжение |
| --- | --- |
| 0 | -5.12 В |
| 2048 | 0 В |
| 4095 | -5.12 В |

## 3.4. Загрузка управляющей программы в процессор ADSP-21xx

Загрузка программы производится при помощи порта конфигурации и порта данных. Подробное описание процесса загрузки в процессоре ADSP см. в `ADSP-21xx Users Manual'.

Пример загрузки программы

void LoadProgram(char *ptr, int n)

{

int i, j;

// установим бит загрузки в ноль

outport(0x30C, 0);

// запишем первый передаваемый байт в порт данных (первый байт

// содержит размер загружаемой программы в восьми - байтных

// параграфах, см. `ADSP-2105 Users Manual' -> BOOT LOADING SEQUENCE)

outport(0x300, ptr[0]);

// установим бит загрузки в единицу

outport(0x30C, 8);

// выведем загружаемую программу в порт данных

for(i=1; i < n+1; i++) { outport(0x300, ptr[i]); for(j=0; j < 10; j++); }

// После вывода всей программы необходимо произвести произвольную

// запись в порт данных, поэтому цикл был увеличен на единицу (n+1)

}

Параметры:

ptr - Указатель на байтный массив с кодом программы.

n - Общий размер массива, 3*k+1, где: k размер программы (размер программы должен быть обязательно кратен восьми), а 1 первый байт, в котором содержится длина программы.

## 3.5. Работа по каналу ПДП

Процессор на плате не имеет доступа к управлению ПДП. Он общается с компьютером через двунаправленный порт данных с битами готовности и не имеет представления о том, как происходит дальнейшая передача данных (после порта данных) в компьютере - по ПДП или в программном режиме. Режим обмена по ПДП включает программа со стороны PC путем программирования регистра конфигурации (адрес BASE+0xC). После того, как в бит разрешения ПДП будет записана единица, плата сама аппаратно будет генерировать сигналы управления ПДП, при этом для процессора ADSP это будет незаметно. После того, как процессор запишет слово в порт данных, плата сама сгенерирует запрос на ПДП и передаст/получит данные по линии ПДП. Ввод/вывод по ПДП может осуществляться по разным каналам ПДП, при этом возможна работа в одну сторону канала по ПДП, а в другую - в программном режиме.

# Приложение. Описание переключателей на плате

Внимание! Плата существует в двух версиях. Это описание относится к новому дизайну.

Установка базового адреса (J1)

Адресные перемычки определяют адрес платы в адресном пространстве компьютера. В адресном пространстве компьютера плата L-305 занимает 16 последовательных ячеек, начиная с базового адреса, заданного положением перемычек на переключателе J1. Скорее всего, переключение базового адреса Вам потребуется при установке более чем одной платы L-305 в один компьютер.

Установка номера линии прерывания IRQ (J2)

Плата может осуществлять ввод данных в компьютер, работая в режиме генерации прерывания. При этом может быть использовано прерывание IRQ10 или IRQ11.

Запрещение работы пятого канала ПДП (J3)

На плате L-305 для того, чтобы отключить пятый канал от компьютера (как правило это необходимо при установке более, чем одной платы в компьютер) нужно снять перемычку J3.

Запрещение работы шестого канала ПДП (J4)

На плате L-305 для того, чтобы отключить шестой канал от компьютера (как правило это необходимо при установке более, чем одной платы в компьютер) нужно снять перемычку J4.

Установка режима подключения сигнала (J5)

Перемычка J5 определяет 16 –канальный или 32-канальный режим подключения сигналов АЦП.

Вывод напряжения +12 В на внешний разъем (J6)

Напряжение +12 В выдается с импульсного источника питания платы АЦП, допустимое потребление питания +12 В составляет 30 мА. Не рекомендуется подавать импульсные нагрузки на линию +12 В, поскольку это может привести к выходу из строя блока питания АЦП. Для вывода питания на внешний разъём необходимо установить перемычку J6.

Вывод напряжения -12 В на внешний разъем (J7)

Напряжение -12 В выдается с импульсного источника питания платы АЦП, допустимое потребление питания -12 В составляет 30 мА. Не рекомендуется подавать импульсные нагрузки на линию -12 В, поскольку это может привести к выходу из строя блока питания АЦП. Для вывода питания на внешний разъём необходимо установить перемычку J7.

Вывод напряжения +5 В на внешний разъем (J8)

Напряжение +5 В подаётся с блока питания персональной ЭВМ. Максимальный ток нагрузки, как правило, должен не превышать 1 А. Для вывода питания на внешний разъём необходимо установить перемычку J8.

Заводская установка перемычек выделена подчеркиванием на рисунках.