Описание программы OSCIL.EXE

1. Общие сведения

Программа 'осциллограф' предназначена для работы с аналого-

цифровыми платами, выпускаемыми фирмой 'L-card'. Программа позволяет

осуществлять ввод/вывод аналоговых сигналов, тестирование плат

при наличии специальной тестовой заглушки (см. Приложение 1),

сохранять введенные сигналы в файл, а также осуществлять спектральный

анализ вводимых сигналов и печать графиков практически на любом

принтере.  Для работы программы желательно наличие математического

сопроцессора.  В противном случае, вывод графической информации будет

очень медленным. В бесплатную версию программы не включаются

спектральная обработка сигналов и поддержка прямой записи на диск

(для снятия ограничения на время ввода из-за малого объема буфера в

оперативной памяти для ввода сигналов). Для работы программы

необходимо наличие 600 кБ свободной памяти в компьютере.

Коммерческая версия программы, начиная с версии 4.5.0 включает

функции низкоуровневой Прямой Записи на Диск через 13 прерывание

Bios и через порты IDE контроллера, что позволяет производить запись на

диск на любых частотах ввода (до 330 кГц).

Данный файл представляет из себя подробное описание всех меню

программы 'OSCIL.EXE', в приложениях даны описания возможных

сообщений об ошибках, информация о выпускаемых платах, а также

описание тестовой заглушки.

2. Основной экран программы 'OSCIL.EXE'

-------------------------------------------------------------------------¬

¦ F (Файл)  P (Установки) G (Графики) O (Опции) A (Приложения) Q (Выход) ¦

+------------------------------------------------------------------------+

¦                                                    2                   ¦

¦                                                                        ¦

¦                                                                        ¦

¦                                                                        ¦

¦                                                                        ¦

¦                                                                        ¦

¦                                                                        ¦

¦                                                                        ¦

¦                                                                        ¦

¦                                                                        ¦

+---------------------------------------------------T----T----T------T---+

¦ ------¬     -----¬      -----¬     ----------¬    ¦ <--¦--> ¦НАЧАЛО¦3  ¦

¦ ¦СТАРТ¦     ¦ОКНА¦      ¦X  Y¦     ¦Время млс¦    +----+----+------+   ¦

¦ L------     L-----      L-----     L----------    ¦ <<-¦->> ¦КОНЕЦ ¦   ¦

¦  3.1     3.2      3.3   3.4  3.5                  L----+----+-------   ¦

L-------------------------------------------------------------------------

Выход в меню 1 осуществляется либо при помощи мыши, либо нажатием

клавиши 'Alt' с одновременным нажатием первой буквы требуемого

меню.

Переход между окнами 2 и 3 осуществляется одновременным нажатием

клавиш 'Alt' и 'Tab', либо при помощи мыши.

Для переходов внутри окон используются клавиши 'Tab' (в одну сторону)

и 'Shift'+'Tab' (в обратную сторону).

Курсор внутри текущего графического окна может перемещаться клавишами

влево и вправо, для быстрого перемещения используется 'SHIFT'+ <-- или

'SHIFT'+ -->, где -->,<-- клавиши стрелки влево и вправо.

1) Всплывающие меню

Файл        -> чтение из файла, запись в файл, печать

Установки   -> параметры ввода (время ввода, частота ввода, номера

каналов), вывод на ЦАП, просмотр цифровых линий

Графики     -> параметры вывода на экран (какие каналы выводить,

цвета, конфигурация окон)

Опции       -> тип платы, базовый адрес, установка цветов экрана

Приложения  -> тестирование платы, спектральный анализ

Выход       -> выход из программы

2) Область для графических окон

В программе имеется возможность использования фиксированного

числа графических окон : 1, 2, 4, 8 или спектральное окно. Выбор

окон осуществляется при помощи меню 3.2 ('Окна'), в

котором Вы выбираете требуемую  позицию. Размер и местоположение

окон фиксированы. Остальные параметры для каждого окна задаются

индивидуально в меню (Графики)/(Конфигурация окон).

3) Управляющая панель.

3.1  СТАРТ  -> Старт ввода данных.  После активизации старта,

программа, в соответствии с выбранным режимом синхронизации

начала ввода, вводит данные. Для прерывания процесса ввода

достаточно нажать на любую клавишу на клавиатуре.

Если программа не обнаруживает плату ввода в компьютере,то

она выдает сообщение 'Плата не обнаружена'. Данное

сообщение означает, что либо платы нет в компьютере, либо

неверно установлен тип платы или ее базовый адрес в меню

Опции. Если выбрано спектральное окно, то после

каждого ввода будет вычисляться спектр сигнала по заданным

параметрам. В случае, если ввод будет идти сразу в файл,

программа вначале откроет и подготовит файл к записи и

после этого выведет информационное окно, в котором попросит

нажать на любую клавишу для начала ввода.

3.2  Окна -> Количество графических окон. В каждое из окон

может выводиться произвольное число каналов в соответствии

с заданными параметрами в меню Графики/Конфигурация

каналов.  Конфигурация каждого из окон производиться

отдельно в меню Графики/Конфигурация окон.

3.3  X,Y     -> Координаты курсора в текущем активном графическом

окне. Размерность по оси времени определяется параметром

3.5. Размерность амплитуды определяется для каждого окна

индивидуально и может выводиться как в вольтах, так и в

исходном целочисленном введенном формате. При необходимости

курсор для каждого из окон может быть выключен в меню

Графики/Конфигурация окон/Курсор.

3.4  Время   -> Время, соответствующее нулевой позиции на

текущем графическом экране. Размерность времени определяется

параметром 3.5.

3.5  Параметр, определяющий масштаб по оси времени для функций

вывода временных отметок. Время может измеряться в

миллисекундах, в секундах и в минутах.

<--

-->  Сдвиг временной координаты графического окна влево и вправо

на величину, равную длине окна деленную на значение

параметра Опции/Общие параметры/сдвиг.

<<-

->>  Сдвиг временной координаты графического окна влево и вправо

на длину окна.

НАЧАЛО  Перемещение на начало окна.

КОНЕЦ   Перемещение на конец окна.

2. Меню Файл.

В меню Файл входят пять подменю:

Очистить  -> Удаление введенных данных

Загрузить -> Загрузка файла данных

Сохранить -> Сохранение файла данных

Печать    -> Печать одного или нескольких окон

Выход     -> Выход из программы

1) Очистить  -> Выбор этой команды при наличии введенных данных

приведет к удалению данных с очисткой экрана. Перед

удалением программа запросит подтверждение удаления.

2) Загрузить -> Загружаемые файлы данных должны иметь расширения

'DAT' для двоичных файлов и 'ASC' для текстовых. Формат

файлов данных описан ниже.

3) Сохранить -> Запись данных в файл. Данные могут сохраняться в двух

форматах: в текстовом и в двоичном.

Текстовый формат:

строка 1: Oscilloscope Data File

строка 2: Experiment Time : xx:xx:xx

строка 3: Number Of Channels : Nch

строка 4: Kadrs Number : NKadr

строка 5: Input Rate In Mks : Rate

строка 6: Input Time In Mks : Time

строка 7: Data Format : Mode

строка 8: Range: ValRange

строка 9: Input Data In Time Sequential Order :

строка 10: n11  n12  n13 ....

строка 11: n21  n22  n23 ....

..................

строка NKadr+9: n21  n22  n23 ....

Где Nch    -> число введенных каналов

NKadr  -> число введенных кадров

Rate   -> частота ввода в микросекундах

Time   -> время ввода в микросекундах.

nij    -> амплитуда (+2048 соответствует

максимальному диапазону, -2048

минимальному).

Mode   -> формат представления значений с АЦП :

BINARY  без преобразования в вольты

VOLTAGE преобразованный в вольты

ValRange->Максимальный диапазон сигнала для выбранной

платы и переключателей

Двоичный формат.

При записи в двоичном формате программа создает два файла

с разными расширениями: в файле с расширением 'PAR'

сохраняются параметры ввода, в файле с расширением 'DAT'

сохраняются введенные данные.

Формат файла '*.PAR':

20 байт - "2571090,1618190     "

26 байт - время завершения ввода данных

2  байта- число каналов для выбранной платы

2  байта- число введенных каналов

4  байта- число кадров в формате 'LONG INTEGER'

4  байта- число отсчетов в формате 'LONG INTEGER'

4  байта- частота в микросекундах в формате 'FLOAT'

4  байта- время ввода в микросекундах в формате 'LONG

INTEGER'

1байта*число каналов для выбранной платы - массив,

каждый элемент которого равен нулю или единице,

единичное значение соответствует тому, что данный

канал был введен

1байта*число каналов для выбранной платы - массив,

каждый элемент которого равен коэффициенту усиления

(0 -> минимальный диапазон, 2 -> максимальный)

8 байт -максимальный диапазон сигнала для выбранной

платы и переключателей в формате двойной плавающей

точке ('double')

Формат файла '*.DAT':

2*число отсчетов - введенные данные в формате 'INTEGER'

------------------------------------------------------------------¬

¦                                                                 ¦

¦  ---------------¬ -------------¬  -------------¬ ---------¬     ¦

¦  ¦Каналы        ¦ ¦Список      ¦  ¦Выбрать все ¦ ¦ ВЫХОД  ¦     ¦

¦  ¦Выбранные     ¦ ¦каналов     ¦  L------------- L---------     ¦

¦  ¦Все           ¦ ¦            ¦  -------------¬                ¦

¦  L--------------- L-------------  ¦Отменить все¦ ---------¬     ¦

¦                                   L------------- ¦ЗАПИСАТЬ¦     ¦

¦                                                  L---------     ¦

¦  --------------¬ -------¬   -----------------¬   -----------¬   ¦

¦  ¦Что сохранять¦ ¦Начало¦   ¦ Рисовать время ¦   ¦Тип файла ¦   ¦

¦  ¦Часть        ¦ L-------   L-----------------   ¦Двоичный  ¦   ¦

¦  ¦Все          ¦ -------¬                        ¦Текстовой ¦   ¦

¦  L-------------- ¦Коней ¦                        L-----------   ¦

¦                  L-------                        -----------¬   ¦

¦                                                  ¦Кодировка ¦   ¦

¦                                                  ¦Вольты    ¦   ¦

¦                                                  ¦Коды АЦП  ¦   ¦

¦                                                  L-----------   ¦

L------------------------------------------------------------------

1) Тип файла

Определяет тип файла

- Двоичный -> двоичный формат

- Текстовой-> текстовый формат

2) Каналы

Для текстовых файлов определяет которые из введенных каналов

записывать в файл

- Выбранные -> Номера сохраняемых каналов берутся

из списка номеров каналов 'Список каналов'

- Все       -> В файл записываются все введенные каналы

3) Список каналов

Список введенных каналов, позволяет включать/выключать каналы

для записи в файл

4) Выбрать все

Устанавливает в списке сохраняемых каналов 'Список каналов'

все каналы для сохранения в файле

5) Отменить все

Выключает в списке сохраняемых каналов 'Список каналов' все

каналы для записи в файл

6) Что сохранять

Для текстовых файлов определяет, которую часть временной

реализации записывать в файл

- Часть -> Записывается часть временной реализации в

соответствии с параметрами 'Начало' и 'Конец'

- Все   -> Записывается вся временная реализация

7) Начало

Устанавливает начало сохраняемого блока (единица измерения

соответствует параметру масштабирования времени,

установленного в меню Установки/Ввод АЦП/Масштаб/Масштаб

Времени)

8) Конец

Устанавливает конец сохраняемого блока (единица измерения

соответствует параметру масштабирования времени,

установленного в меню Установки/Ввод АЦП/Масштаб/Масштаб

Времени)

9) Кодировка

Тип текстового представления введенных данных

- Вольты   -> в вольтах

- Коды АЦП -> в кодах АЦП

10) Рисовать время

Для текстовых файлов определяет, выводить ли в каждую строчку

текстового файла временное смещение текущего отсчета

11) Выход ->  Выход из меню

4) ПЕЧАТЬ  -> Печать на принтер.

-----------------------------------------------------------------------¬

¦ ---------------¬  --------------¬  ---------------¬ --------------¬  ¦

¦ ¦Что печатать  ¦  ¦Куда печатать¦  ¦Расширить     ¦ ¦Ориентация   ¦  ¦

¦ ¦              ¦  ¦             ¦  ¦              ¦ ¦             ¦  ¦

¦ ¦Активное окно ¦  ¦На принтер   ¦  ¦  Да          ¦ ¦Сверху вниз  ¦  ¦

¦ ¦Все окна      ¦  ¦В файл       ¦  ¦  Нет         ¦ ¦Слева направо¦  ¦

¦ ¦Весь экран    ¦  L--------------  L--------------- L--------------  ¦

¦ L---------------                 ----------------¬  ---------------¬ ¦

¦ --------¬ -------¬  ----------¬  ¦Прогон страницы¦  ¦ Порт принтера¦ ¦

¦ ¦Длина  ¦ ¦Ширина¦  ¦Имя файла¦  ¦               ¦  L--------------- ¦

¦ L-------- L-------  L----------  ¦ Да            ¦                   ¦

¦                                  ¦ Нет           ¦                   ¦

¦                                  L----------------                   ¦

¦                                                                      ¦

¦      ---------------¬  -----------------¬ ----------¬                ¦

¦      ¦ВЫБОР ПРИНТЕРА¦  ¦ ПЕЧАТАТЬ       ¦ ¦  ВЫХОД  ¦                ¦

¦      L---------------  L----------------- L----------                ¦

¦                                                                      ¦

L-----------------------------------------------------------------------

1) Что печатать

Определяет, которую область экрана необходимо вывести на печать

- Активное окно  -> Текущий активный график

- Все окна       -> Все графики

- Весь экран     -> Весь экран

2) Куда печатать

Определяет направление вывода :

- На принтер -> непосредственно на принтер

- В файл     -> в файл

3) Длина  -> Допустимые значения 1.0 до 30.0 дюймов или 0.0

В зависимости от разрешения адаптера дисплея и

принтера, задание абсолютного значения ДЛИНЫ

может привести к неравномерности масштабирования

при выводе на принтер.

Вы можете предотвратить это заданием нулевого

значения параметра ШИРИНА. При этом ширина

изображения на принтере будет зависеть от длины

ДЛИНА. В этом случае коэффициент масштабирования

будет равен 1:1, 1:2, 1:3, и т.д.. Если параметр

ДЛИНА также будет равен нулю, то коэффициент

масштабирования будет равным единице.

4) Ширина  -> Допустимые значения 1.0 до 30.0 дюймов или 0.0

В зависимости от разрешения адаптера дисплея и

принтера, задание абсолютного значения ШИРИНА

может привести к неравномерности масштабирования

при выводе на принтер.

Вы можете предотвратить это, заданием нулевого

значения параметру ДЛИНА. При этом ширина

изображения на принтере будет зависеть от ширины

ШИРИНА. В этом случае коэффициент масштабирования

будет равен 1:1, 1:2, 1:3, и т.д.. Если параметр

ШИРИНА также будет равен нулю, то коэффициент

масштабирования будет равным единице.

5) Имя файла  ->

Имя файла - используется, если был указан вывод не

на принтер, а в файл.

6) Расширить ->

В случае, если на принтер выводится не весь экран,

то, заданием этого параметра 'ДА', можно

расширять изображение на весь экран.

7) Ориентация     ->

Направление печати

- Слева направо  -> слева направо

- Сверху вниз    -> сверху вниз

8) Расширить      ->

Означает, прокручивать ли страницу на принтере после

завершения печати

9) Порт принтера  -> Определяет порт подключения принтера

в компьютер.

10) Выбор принтера->

Задание нового типа принтера. Для успешного выполнения

этой функции, в рабочей директории программы 'OSCIL.EXE'

должны находиться файлы 'HARDCOPY.PRO' и 'PRINTER.BIN'.

11) Печатать      ->

Дает старт печати. Во время выполнения печати, Вы можете

прервать вывод на принтер нажатием любой клавиши или

мышью, при этом программа запросит подтверждение на

завершение вывода.

12) ВЫХОД         ->  Выход из меню принтера без печати.

5) ВЫХОД -> Выход из программы.

3. Меню 'Установки'

1) Ввод АЦП -> Параметры ввода

------------------------------------------------------------------¬

¦ -----------------¬   ------------¬ -----------------------¬     ¦

¦ ¦Время ввода(млс)¦   ¦Частота(Гц)¦ ¦Межканальная задержка ¦     ¦

¦ L-----------------   L------------ L-----------------------     ¦

¦ -------------¬   -------------¬    -------------------------¬   ¦

¦ ¦Тип ввода   ¦   ¦Режим ввода ¦    ¦Ввод через память ADSP  ¦   ¦

¦ ¦ПДП разрешен¦   ¦Однократный ¦    ¦  Разрешен              ¦   ¦

¦ ¦ПДП запрещен¦   ¦Постоянный  ¦    ¦  Запрещен              ¦   ¦

¦ L-------------   L-------------    L-------------------------   ¦

¦                                                                 ¦

¦ ---------------¬      ----------------------------¬             ¦

¦ ¦Вводить в файл¦      ¦Используемый доступ к диску¦             ¦

¦ L---------------      L----------------------------             ¦

¦                                                                 ¦

¦   ----------¬          ---------------¬                         ¦

¦   ¦Имя файла¦          ¦   Рисование  ¦                         ¦

¦   L----------          L---------------                         ¦

¦                                                                 ¦

¦    -----------¬  ----------¬    ----------¬                     ¦

¦    ¦КАНАЛЫ АЦП¦  ¦ МАСШТАБ ¦    ¦  ВЫХОД  ¦                     ¦

¦    L-----------  L----------    L----------                     ¦

L------------------------------------------------------------------

1) Частота         ->  Задание частоты ввода. В скобках

показывается текущий масштаб частоты.

Изменение масштаба производится через меню

МАСШТАБ. Предельные значения зависят от

типа выбранной платы.  В случае выбора

запрещенного значения при попытке ввода

будет выведено соответствующее сообщение.

2) Время ввода    ->  Задание времени ввода. В скобках

показывается текущий масштаб времени.

Изменение масштаба производится через меню

МАСШТАБ. Предельные значения зависят от

установленной частоты и от  режима  ввода.

При вводе в файл время ввода ограничено

только емкостью Вашего винчестера.

В случае выбора  запрещенного  значения

при попытке   ввода будет   выведено

соответствующее сообщение.

3) Тип ввода       ->  При использовании платы с наличием Прямого

Доступа к Памяти можно осуществлять ввод

по каналу ПДП, заданием соответствующего

значения параметру ТИП ВВОДА .

4) Режим ввода     ->  Определяет однократный или многократный

режим ввода - Однократный ввод осуществляется

один раз - Постоянный ввод осуществляется

до любого нажатия на клавиатуру с перерисовкой

экрана после каждого набора данных

5) Имя файла       ->  Определяет имя файла для режима ввода в

файл.

6) В файл          ->

/**********************************************/

В бесплатной версии данная опция не работает, при

попытке включения ввода в файл, программа выведет

информацию о функциях по спектральному анализу и о

прямой записи на диск

/**********************************************/

При включении режима ввода в файл программа

осуществляет запись непосредственно в файл,

указанный в параметре 'Имя файла'. В

данном режиме максимальная частота ввода

зависит от установленной платы, от

быстродействия компьютера и от

быстродействия жесткого диска.  Для

компьютера 386-DX 40 МГц с винчестером 900

Кб / сек предельная частота ввода на канал

составляет :

L152, L163          ->  6 кГц

L205, L1210, L1610  -> 100 кГц

для записи на электронный диск :

L152, L163          -> 100 кГц

L205, L1210, L1610  -> 166 кГц

(под электронный диск можно отвести произвольное

количество имеющейся в компьютере памяти,

например, для использования трех Мб памяти,

надо добавить в файл 'CONFIG.SYS' строку :

для DOS <= 3.3

DEVICE=C:\DOS\VDISK.SYS 3000 512 /E

для DOS => 4.0

DEVICE=C:\DOS\RAMDRIVE.SYS 3000 512 /E

).

В том случае, если Вам необходимо вводить

на диск с большей частотой, необходимо

воспользоваться параметром 'Доступ к

диску' (см. ниже.).

7) Используемый доступ к диску ->

-> Через функции DOS

работа с диском ведется на самом

верхнем уровне через DOS, при этом

максимальная частота ввода на диск

на 486 DX-66 МГц составляет около

120-150 кГц.

-> Через BIOS

работа с диском ведется на уровне 13

прерывания BIOS, при этом при создании

файла используется прямое обращение к

таблице размещения файлов, и создается

специальный линейный файл (не

фрагментированный) на диске, в

процессе ввода, для записи на винчестер

используется 13 прерывание BIOS.

Предельная частота ввода для работы

через BIOS составляет примерно :

для 286-15 МГц         100 кГц

для 386-33 МГц         180 кГц

для 486-66 МГц         330 кГц.

-> IDE контроллер

работа с диском ведется на уровне

управления винчестером через порты IDE

контроллера(самый низкий уровень

обращения к винчестеру).

При этом при создании файла

используется прямое обращение к таблице

размещения файлов, и создается

специальный линейный файл (не

фрагментированный) на диске, в процессе

ввода, для записи на винчестер

используется прямое программирование

контроллера IDE. Предельная частота

ввода для работы через IDE

составляет примерно :

для 286-15 МГц  250 кГц

для 386-33 МГц  300 кГц

для 486-66 МГц  330 кГц.

!!!!!! Особенности работы с диском через BIOS и IDE

контроллер.

- для ввода создается линейный файл данных, поэтому

при сильной фрагментации винчестера возможна выдача

сообщения нет места на диске, для дефрагментации диска

пользуйтесь Нортоновской утилитой SpeedDisk.EXE или

программой DOS DEFRAG.EXE.

- данная программа была протестирована на многих типах

винчестеров, однако фирма не несет ответственности за

возможную потерю информации на дисках при работе в

нештатных ситуациях (использование операционной среды

не DOS, нестандартное форматирование винчестеров,

использование различных Stacker-ов дисков,

использование программ кеширования и т.п.)

- запрещается производить ввод на диск со Stacker-ом

- запрещается использование программ кеширования диска

(типа SmartDrv) одновременно с вводом через BIOS или

через IDE контроллер.

8) Межканальная задержка  -> Некоторые платы позволяют программно

устанавливать межканальную задержку при

многоканальном вводе. Данный параметр

задает в микросекундах временной

интервал, с которым опрашиваются выбранные

каналы для ввода при многоканальном вводе.

9) Ввод через память ADSP -> Некоторые платы (L1230,L1250)

имеют свою собственную память данных,

которая может быть использована для

ввода, при этом вначале плата сама

осуществляет ввод во внутреннюю память, а

затем передает ее содержимое компьютеру,

данный режим необходимо использовать для

быстрого ввода (выше 250 кГц) для того

чтобы обеспечить независимость скорости ввода

от быстродействия компьютера (практически

при обмене данными на частоте выше 160 кГц

даже на современных компьютерах могут

происходить сбоим при вводе из-за неуспевания

шины). При вводе во внутреннюю память это

исключается.

5) КАНАЛЫ          ->  Меню установки параметров вводим+х

каналов.

-----------------------------------------¬

¦  ----------------¬                     ¦

¦  ¦Список каналов ¦                     ¦

¦  ¦               ¦                     ¦

¦  ¦               ¦   --------------¬   ¦

¦  ¦               ¦   ¦Выключить все¦   ¦

¦  ¦               ¦   L--------------   ¦

¦  ¦               ¦   ----------------¬ ¦

¦  ¦               ¦   ¦Уровень на все ¦ ¦

¦  L----------------   L---------------- ¦

¦  -----------------¬  --------¬         ¦

¦  ¦Выбрано каналов ¦  ¦Уровень¦         ¦

¦  L-----------------  L--------         ¦

¦                                        ¦

¦                   -------¬             ¦

¦                   ¦ВЫХОД ¦             ¦

¦                   L-------             ¦

L-----------------------------------------

5.1) Список каналов    -> Список аналоговых каналов

Для включения/выключения текущего

канала для ввода необходимо либо

нажать на текущем канале на клавишу

'ENTER' либо щелкнуть курсором мыши

на требуемом канале

5.2) Выключить все  -> Выключение всех выбранных каналов

5.3) Уровень на все -> Копирование коэффициента усиления

(Уровень) на все каналы в списке

5.4) Выбрано каналов-> Показывает число выбранных каналов

5.6) Уровень        -> Коэффициент усиления текущего

канала в списке каналов

ВЫХОД -> Выход из меню.

!!!!!!!!!!!!!!!!! КРЕЙТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

В случае использования крейтовой системы подключения каналов,

необходимо сообщить об этом программе, включив кнопку КРЕЙТ

в меню ОПЦИИ/ВЫБОР ПЛАТЫ/КРЕЙТ и установить параметры крейтовой

системы в меню ОПЦИИ/КОНФИГУРИРОВАНИЕ КРЕЙТА/.

После этого в меню 'Установка каналов' появятся два дополнительных

поля : 'Крейт' и 'Слот', при помощи которых можно выбирать модуль,

при этом в списке каналов будет появляться список номеров каналов

для выбранного модуля.

6) МАСШТАБ         ->  Меню установки масштабов частоты ввода и

времени ввода.

-----------------------------------------¬

¦  ----------------¬   -----------------¬¦

¦  ¦Масштаб частоты¦   ¦ Масштаб времени¦¦

¦  +---------------+   +----------------+¦

¦  ¦               ¦   ¦                ¦¦

¦  ¦               ¦   ¦                ¦¦

¦  ¦               ¦   L-----------------¦

¦  ¦               ¦                     ¦

¦  L----------------                     ¦

¦                                        ¦

¦   ---------------------------------¬   ¦

¦   ¦ Установка масштаба таймера ADSP¦   ¦

¦   L---------------------------------   ¦

¦     -----------------------------¬     ¦

¦     ¦     Установка таймера B    ¦     ¦

¦     L-----------------------------     ¦

¦                                        ¦

¦               ------- -¬               ¦

¦               ¦ ВЫХОД  ¦               ¦

¦               L---------               ¦

L-----------------------------------------

6.1) Масштаб частоты -

Частота может задаваться как в Герцах

и килогерцах, так и во временных

интервалах - микросекунды, миллисекунды и

т.п. Внутренний формат хранения частоты ->

микросекунды.

6.2) Масштаб времени - Масштаб задания интервала ввода.

6.3) Установка масштаба таймера ADSP

На платах с процессором обработки сигналов для

синхронизации процессов ввода используется 16 битный таймер.

При помощи параметра 'Установка масштаба таймера ADSP'

можно задать масштаб работы таймера. Масштаб кодируется числом

от 1 до 256 и определяет дискретность ввода в сотнях

наносекунд.

Пример:

- масштаб равен 10

интервал ввода/вывода задается в микросекундах,

при этом Вы можете устанавливать следующие интервалы

ввода: 1 мкс, 2мкс, 3 мкс ... 65535 мкс;

- масштаб равен 1

интервал ввода/вывода задается в сотнях наносекунд,

при этом Вы можете устанавливать следующие интервалы

ввода: 1.1 мкс, 1.2мкс, 1.3 мкс ... 6553.5 мкс;

- масштаб равен 256

интервал ввода/вывода задается в 25.6 микросекунд

при этом Вы можете устанавливать следующие интервалы

ввода: 25.6 мкс, 51.2 мкс,  ... 1.677.696 сек;

!!!!!!!! Если на плате установлен ускоренный процессор ADSP-2115

со скоростью работы 50 нс, то масштаб ввода будет задаваться не

в сотнях наносекунд (как для стандартного процессора ADSP-2105,

а в пятидесяти нс).

6.4) Установка таймера B

В том случае, если Вы используете программу с функцией Прямой

записи на диск для платы, которая не поддерживает ввод по ПДП

(L-153, L-154, L-163, L-164, L-152) то Вы можете

переустанавливать масштаб задания интервала ввода. Ввод на

диск при помощи вышеуказанных платах происходит в режиме

генерирования прерываний, при этом прерывания генерируются

двумя 16 битными каскадно соединенными таймерами 'A' и 'B'.

Пример.

Масштаб = 4

Возможные интервалы ввода :

4*4 мкс, 4*5мкс, ... 4*65535 мкс

Масштаб = 100

Возможный интервал ввода :

100*4 мкс, 100*5мкс, ... 100*65535 мкс.

6.5) ВЫХОД       -> Выход из меню.

7) Рисование

При ввводе на диск имеется возможность одновременно с вводом

и записью на диск проводить одновременно визуализацию

вводимых сигналов на экран. Параметры окна визуализации

устанавливаются через меню \Графики\Окно записи на диск.

7.1 Выключено         -> Программа только вводит сигнал и

записывает его на диск.

7.2 Включено          -> Программа вводит сигнал, сбрасывает

его на диск и выводит на экран

7.3 Включено без записи -> Программа вводит сигнал, не

сбрасывает его на диск и выводит на

экран (только визуализация без

запоминания сигнала).

8) ВЫХОД   ->  Выход из меню.

2) ВЫВOД (ЦАП) -> Вывод на ЦАП.

---------------------------------¬

¦ ------------¬     -----------¬ ¦

¦ ¦Уровень(В) ¦     ¦УСТАНОВИТЬ¦ ¦

¦ L------------     L----------- ¦

¦                                ¦

¦ ------------¬     --------¬    ¦

¦ ¦Номер ЦАПа ¦     ¦ ВЫХОД ¦    ¦

¦ L------------     L--------    ¦

L---------------------------------

2.1) Уровень(В) -> Устанавливаемый уровень на ЦАП (в вольтах)

2.2) УСТАНОВИТЬ -> Устанавливает заданный уровень на ЦАП

2.3) Номер ЦАПа -> Номер Цифро-Аналогового Преобразователя

2.4) ВЫХОД      -> Выход из меню

3) Дискретные в/в  -> Цифровые порты

-----------------------------------¬

¦--------------¬   ---------------¬¦

¦¦----------¬  ¦   ¦-----------¬  ¦¦

¦¦¦ТТЛ ВХОДЫ¦  ¦   ¦¦ТТЛ ВЫХОДЫ¦  ¦¦

¦¦L----------  ¦   ¦L-----------  ¦¦

¦¦             ¦   ¦              ¦¦

¦¦             ¦   ¦              ¦¦

¦¦             ¦   ¦              ¦¦

¦¦             ¦   ¦              ¦¦

¦¦             ¦   ¦              ¦¦

¦¦             ¦   ¦              ¦¦

¦¦             ¦   ¦              ¦¦

¦¦             ¦   ¦              ¦¦

¦¦             ¦   ¦              ¦¦

¦¦-----------¬ ¦   ¦ -----------¬ ¦¦

¦¦¦ Dec      ¦ ¦   ¦ ¦ Dec      ¦ ¦¦

¦¦¦ Oct      ¦ ¦   ¦ ¦ Oct      ¦ ¦¦

¦¦¦ Hex      ¦ ¦   ¦ ¦ Hex      ¦ ¦¦

¦¦L----------- ¦   ¦ L----------- ¦¦

¦L--------------   L---------------¦

¦                                  ¦

¦          -------¬                ¦

¦          ¦ВЫХОД ¦                ¦

¦          L-------                ¦

L-----------------------------------

3.1) ТТЛ ВХОДЫ -> Входные цифровые порты

3.2) ТТЛ ВЫХОДЫ-> Выходные цифровые порты

3.3) Dec       -> Значение в десятичной системе

Oct       -> Значение в восьмеричной системе

Hex       -> Значение в шестнадцатеричной системе

3.4) ВЫХОД     -> Выход из меню

4) Синхронизация -> Синхронизация начала ввода.

---------------------------------------------------------¬

¦                                        --------------¬ ¦

¦   По каналу АЦП      По цифровому биту ¦ Режим       ¦ ¦

¦                                        ¦ Сразу       ¦ ¦

¦ -------------¬       --------------¬   ¦ Канал АЦП   ¦ ¦

¦ ¦Тип перехода¦       ¦ Тип перехода¦   ¦ Цифровой бит¦ ¦

¦ L-------------       L--------------   L-------------- ¦

¦                                                        ¦

¦ -----------------¬   -------------¬                    ¦

¦ ¦Номер канала АЦП¦   ¦ Номер бита ¦                    ¦

¦ L-----------------   L-------------                    ¦

¦ -------------------¬ ---------¬                        ¦

¦ ¦Пороговое значение¦ ¦  ВЫХОД ¦                        ¦

¦ L----------+-------- L---------                        ¦

L---------------------------------------------------------

4.1) Режим          -> Тип синхронизации:

- Сразу     ->  после нажатия кнопки

START немедленно начинается

ввод

- Канал АЦП -> после нажатия кнопки

START программа ждет

достижения порогового

значения  на аналоговом

канале

- Цифровой бит>после нажатия кнопки START

программа ждет установленного

перехода (с нуля в единицу

или с единицы в ноль) по

заданному биту 4.2)

4.2) Тип перехода(В АЦП)

-> Тип ожидания порогового значения:

снизу вверх -> ожидание превышения

сверху вниз -> ожидание спада

4.3) Номер канала АЦП->Номер аналогового канала синхронизации

4.4) Пороговое значение -> Пороговое значение в

битах (2048 -> максимальный диапазон,

-2048 -> минимальный диапазон)

4.5) Тип переходы (в цифровом бите)

-> Тип цифровой синхронизации

(с нуля в единицу или с единицы в

ноль)

4.6) Номер бита     -> Номер цифрового бита синхронизации

4.7) ВЫХОД          -> Выход из меню

4. Меню 'Графики'

1) Конфигурация каналов -> Установка графических параметров для

графического вывода аналоговых каналов

-----------------------------------------------------------------------------¬

¦ ----------------T--------¬----------------¬                                ¦

¦ ¦ Список каналов¦ введен ¦¦ Где рисовать  ¦--------------¬ --------------¬ ¦

¦ +---------------+--------+¦               ¦¦Домножить на ¦ ¦ ПРИБАВИТЬ   ¦ ¦

¦ ¦                        ¦¦               ¦L-------------- L-------------- ¦

¦ ¦                        ¦¦               ¦---------------¬---------------¬¦

¦ ¦                        ¦¦               ¦¦Все равны 1.0 ¦¦Все равны  0.0¦¦

¦ ¦                        ¦¦               ¦L---------------L---------------¦

¦ ¦                        ¦¦               ¦                                ¦

¦ ¦                        ¦¦               ¦          --------------¬       ¦

¦ ¦                        ¦¦               ¦          ¦ Цвет        ¦       ¦

¦ ¦                        ¦¦               ¦          L--------------       ¦

¦ L-------------------------L----------------                                ¦

¦    ------------------------------------------¬   ---------------¬          ¦

¦    ¦ Вcего каналов    XX.  Число окон     XX.¦   ¦    ВЫХОД     ¦          ¦

¦    L------------------------------------------   L---------------          ¦

L-----------------------------------------------------------------------------

1.1) Список каналов   -> Список аналоговых каналов. Введенные каналы

помечены словом 'ON', не введенные 'OFF'.

1.2) введен           -> Если текущий канал в списке каналов

является введенным, то загорается лампочка

рядом со словом 'введен'.

1.3) Где рисовать     -> Номер графического окна, в которое выводится

текущий канал ( !!! в одно окно может

выводиться несколько каналов)

1.4) Всего каналов    -> Число введенных каналов

1.5) Число окон       -> Число активных графических окон

1.6) Домножить на     -> Графический коэффициент усиления, на

который будут домножаться значения,

введенные по указанному каналу перед

выводом на экран

1.7) Все равны 1.0    -> Установка коэффициентов графического

усиления в единичное значение для всех

каналов

1.8) ПРИБАВИТЬ        -> Графический коэффициент сдвига,

который будет прибавляться к значениям,

введенным по указанному каналу перед

выводом на экран

1.9) Все равны  0.0   -> Установка коэффициентов графического

сдвига в нулевое значение для всех

каналов

1.10) Цвет             -> Цвет вывода текущего графического канала

1.11) ВЫХОД            -> Выход из меню

2) Конфигурация окон -> Установка графических параметров окон, в которые

осуществляется вывод введенных данных.

------------------------------------------------------------------------¬

¦---------------------¬ -------------¬ ---------------¬ ------------¬   ¦

¦¦ Рисовать сетку по X¦ ¦Имя окна    ¦ ¦Список окон   ¦ ¦Шаг вывода ¦   ¦

¦L--------------------- L------------- ¦              ¦ L------------   ¦

¦---------------------¬                ¦              ¦ ------------¬   ¦

¦¦ Рисовать метки по X¦                ¦              ¦ ¦ Y Формат  ¦   ¦

¦L---------------------                ¦              ¦ ¦ Вольты    ¦   ¦

¦---------------------¬ --------------¬¦              ¦ ¦ Коды АЦП  ¦   ¦

¦¦ Рисовать сетку по Y¦ ¦  Мин  Y Макс¦¦              ¦ L------------   ¦

¦L--------------------- L--------------¦              ¦                 ¦

¦---------------------¬                ¦              ¦ ------------¬   ¦

¦¦ Рисовать метки по Y¦                L--------------- ¦   ВЫХОД   ¦   ¦

¦L---------------------                                 L------------   ¦

¦--------------¬      ---------------¬                                  ¦

¦¦ КУРСОР      ¦      ¦V Мин  V Макс ¦                                  ¦

¦L--------------      L---------------                                  ¦

¦--------------¬                                                        ¦

¦¦ Авто-масштаб¦                                                        ¦

¦L--------------                                                        ¦

L------------------------------------------------------------------------

Все нижеприведенные параметры являются индивидуальными для каждого

графического окна. Выбор текущего окна для установки параметров

осуществляется в меню 'Список окон'. В том случае, если в меню

Опции/Общие параметры/Одинаковые окна   кнопка 'Одинаковые окна'

включена, то все окна конфигурируются по параметрам первого окна.

2.1)  Рисовать сетку по X -> Разрешение рисования временных линий

2.2)  Рисовать метки по X -> Разрешение рисования временных значений

2.3)  Рисовать сетку по Y -> Разрешение рисования линий амплитуды

2.4)  Рисовать метки по Y -> Разрешение рисования амплитудных значений

2.5)  КУРСОР              -> Включение курсора

2.6)  Авто-масштаб        -> Включение автомасштабирования

2.7)  Имя окна            -> Имя окна

2.8)  Y Мин, Y Макс       -> При выключенном автомасштабировании

определяют масштаб для 'Y формат' равным

'коды АЦП'

2.9)  V Мин, V Макс       -> При выключенном автомасштабировании

определяют масштаб для 'Y формат' равным

'Вольты'

2.10) Список окон   -> Список окон. Активные окна помечены словом 'ON',

неактивные 'OFF'.

2.11) Шаг вывода    -> Величина 'шага'(прореживания). Например,

значение '2' означает, что все графики в данном

окне будут 'сжаты' в два раза

2.12) Y Формат      -> формат вывода амплитудных значений

- Вольты  -> все амплитудные значения

пересчитываются в вольты

- Коды АЦП-> амплитуда выводится в исходном

целочисленном виде (+2048 -

максимальный диапазон, -2048

минимальный диапазон)

2.13) ВЫХОД         -> Выход из меню.

3) Окно записи на диск

-----------------------------------------------------------------¬

¦ ------------------------¬   ----------------------------¬      ¦

¦ ¦ Режим графика на диск ¦   ¦  Верхняя граница (Y Max)  ¦      ¦

¦ L------------------------   L----------------------------      ¦

¦                                                                ¦

¦ ------------------¬         ----------------------------¬      ¦

¦ ¦ Рисовать        ¦         ¦  Нижняя граница (Y Min)   ¦      ¦

¦ L------------------         L----------------------------      ¦

¦                                                                ¦

¦ ------------------¬         -------------------------------¬   ¦

¦ ¦ Метки по оси X  ¦         ¦  Число точек графика на диск ¦   ¦

¦ L------------------         L-------------------------------   ¦

¦                               -----------------¬               ¦

¦                               ¦   Шаг вывода   ¦               ¦

¦                               L-----------------               ¦

¦        --------------¬                                         ¦

¦        ¦   ВЫХОД     ¦                                         ¦

¦        L--------------                                         ¦

L-----------------------------------------------------------------

3.1 Режим графика на диск       -> В непрерывном режиме окно с

графиком постоянно сдвигается влево, а освобождающаяся часть

экрана заполняется вводимымим данными. В Экранном режиме после

заполнения окна, визуализация продолжается с начала окна.

3.2 Рисовать                    -> В режиме рисования всех

каналов программа выводит на один экран все вводимые каналы в

соответствии с параметрами в меню \Графики\Конфигурация

каналов. В режиме рисования одного канала программа

визуализирует канал, помеченный в меню \Графики\Конфигурация

каналов\Запись на диск.

3.3 Метки по оси Х              -> Разрешает или запрещает

рисование меток под осью Х. В данной версии программы на оси Х

выводятся номера отображаемых отсчетов.

3.4 Верхняя граница             -> Максимальная амплитуда

графического окна.

3.5 Нижняя граница              -> Минимальная граница

графического окна.

3.6 Число точек графика на диск -> Число отсчетов, которому

соответствует графическая длина окна визуализации.

3.7 Шаг вывода                  -> Число точек, одновременно

выводимых на экран.

3.8 Выход                       -> Выход из меню.

4) Лупа

Режим лупы работает над выделенным блоком в окне. Выделение блока

производится следующим образом: курсор устанавливается на начало

помечаемого блока, далее нажимается клавиша F7 (или строка меню

пометить начало блока), далее помечается конец блока при помощи

курсора и клавиши F8 (пометить конец блока). После этого при

включении лупы выделенный блок растягивается на всю длину

графического экрана.

5. Меню  'ОПЦИИ'

1) Выбор платы -> Установка типа платы и аппаратных переключателей

конфигурации работы АЦП

--------------------------------------------------------------------------¬

¦-----------¬ ----------¬    -------------------------¬                   ¦

¦¦Список    ¦ ¦Мультипл.¦    ¦ Переключатели на АЦП   ¦                   ¦

¦¦          ¦ ¦         ¦    ¦                        ¦   --------------¬ ¦

¦¦ L153     ¦ ¦NO MULTI ¦    ¦  ----------¬ ---------¬¦   ¦Скорость ADSP¦ ¦

¦¦ L63      ¦ ¦         ¦    ¦  ¦Режим    ¦ ¦Усиление¦¦   ¦  50 нс      ¦ ¦

¦¦ L204     ¦ ¦MIX- 64  ¦    ¦  ¦Бипол.   ¦ ¦ X 10   ¦¦   ¦ 100 нс      ¦ ¦

¦¦ L1210    ¦ ¦MIX-128  ¦    ¦  ¦Однопол. ¦ ¦ X 1    ¦¦   L-------------- ¦

¦¦ L1610    ¦ ¦MIX-256  ¦    ¦  L---------- L---------¦                   ¦

¦¦ L008     ¦ L----------    ¦    ----T-----------¬   ¦ --------¬         ¦

¦¦ L205     ¦ --------¬      ¦    ¦   ¦  X 0.5    ¦   ¦ ¦ КРЕЙТ ¦         ¦

¦L----------- ¦ВЫХОД  ¦      ¦    L---+------------   ¦ L--------         ¦

¦             L--------      L-------------------------                   ¦

L--------------------------------------------------------------------------

1) Список        -> Выбор типа платы

2) Мультипл.     -> Выбор мультиплексора

3) Скорость ADSP -> Выбор типа установленного процессора на платах

L-1xxx (50 нс -> 20МГц, 100 нс -> 10 МГц)

4) КРЕЙТ         -> для плат L-1xxx устанавливает тип подключения

аналоговых каналов, при подключении каналов через

LSM модули при помощи крейта необходимо

включить кнопку 'КРЕЙТ'

5) Переключатели на АЦП -> Режимы работы АЦП

5.1) Режим    -> определяет установку аппаратного переключателя

на плате, определяющего однополярный или

биполярный режим работы АЦП (при этом код +2047

для биполярного режима соответствует максимальному

положительному уровню, для однополярного

соответствующему двойному положительному уровню;

код -2048 для биполярного соответствует

минимальному уровню, для однополярного нулевому

уровню)

5.2) Усиление -> определяет, включено ли десятикратное усиление

сигнала, значение 'X  1' означает, что усиление не

включено

5.3) X 0.5   -> определяет, включено ли двукратное ослабление

сигнала

6) ВЫХОД       ->  Выход из меню

2) Выбор адреса платы -> Установка базового адреса платы

3) Выбор прерывания   -> Установка номера IRQ

4) Режим подключения  -> Для плат L-153, L-163 определяет режим подключения

каналов (в 16 канальном дифференциальном или

в 32 канальном режиме с общей землей)

5) Конфигурирование крейта ->

Установка порядка и типа LSM модулей в крейтах

Внешний вид меню зависит от используемой платы. Для платы L-1210

меню имеет следующий вид:

-------------------------------------------------------------------------¬ ¦                                         ---------------------------¬   ¦

¦-----------¬ --------¬ ---------------¬  ¦      УСИЛИТЕЛЬ           ¦   ¦

¦¦ СПИСОК   ¦ ¦СПИСОК ¦ ¦  ТИП МОДУЛЕЙ ¦  ¦  ----------¬ ---------¬  ¦   ¦

¦¦ КРЕЙТОВ  ¦ ¦МОДУЛЕЙ¦ ¦       НЕТ    ¦  ¦  ¦ Усил 1,2¦ ¦Усил 3,4¦  ¦   ¦

¦¦          ¦ ¦       ¦ ¦    ФИЛЬТР    ¦  ¦  L---------- L---------  ¦   ¦

¦¦          ¦ ¦       ¦ ¦ УСИЛИТЕЛЬ    ¦  L---------------------------   ¦

¦¦          ¦ ¦       ¦ ¦КОММУТАТОР    ¦  ----------------------------¬  ¦

¦¦          ¦ ¦       ¦ L---------------  ¦      ФИЛЬТР               ¦  ¦

¦¦          ¦ ¦       ¦ -------------¬    ¦ --------------¬           ¦  ¦

¦¦          ¦ ¦       ¦ ¦ОЧИСТИТЬ ВСЕ¦    ¦ ¦Частота среза¦           ¦  ¦

¦L----------- L-------- L-------------    ¦ L-------------- ---------¬¦  ¦

¦                                         ¦                 ¦ Бессель¦¦  ¦

¦                      -----------¬       ¦                 L---------¦  ¦

¦                      ¦  ВЫХОД   ¦       L----------------------------  ¦

¦                      L-----------                                      ¦

L-------------------------------------------------------------------------

1) СПИСОК КРЕЙТОВ       -> устанавливается текущий конфигурируемый

крейт

2) СПИСОК МОДУЛЕЙ       -> устанавливается номер конфигурируемого

посадочного места в текущем крейте

3) Тип модулей          -> устанавливает тип модуля

4) ОЧИСТИТЬ ВСЕ         -> устанавливает все модули во всех крейтах

на позицию 'НЕТ'

5) Усил 1,2             -> коэффициент усиления на первых двух

каналах усилителей

6) Усил 3,4             -> коэффициент усиления на третьем и

четвертом каналах усилителей

7) Частота среза        -> Частота среза аналогового фильтра в

Герцах (допустимые значения от 80 до

20000 Гц)

8) Бессель              -> данную кнопку надо включить при

использовании фильтра Бесселя

9) ВЫХОД                -> выход из меню

При использовании плат L-1230,L-1250 в окне сразу отображается

информацияоб установленных модулях с возможностью установки

индивидуальных параметров для каждого модуля.

6) 'Общие параметры'         -> Определение глобальных

переменных

-----------------------------------------------------¬

¦ -----------------¬        ------------------¬      ¦

¦ ¦  Фон графиков  ¦        ¦ДВИГАТЬ ВСЕ ОКНА ¦      ¦

¦ L-----------------        L------------------      ¦

¦ -----------------¬        ------------------¬      ¦

¦ ¦  Цвет курсора  ¦        ¦ОДИНАКОВЫЕ ОКНА  ¦      ¦

¦ L-----------------        L------------------      ¦

¦ -----------------¬        ---------------------¬   ¦

¦ ¦  Выделение окна¦        ¦Свободной памяти XX ¦   ¦

¦ L-----------------        L---------------------   ¦

¦ -----------------¬                                 ¦

¦ ¦  Цвет сетки    ¦         ----------------¬       ¦

¦ L-----------------         ¦     ВЫХОД     ¦       ¦

¦ -----------------¬         L----------------       ¦

¦ ¦  СДВИГ         ¦                                 ¦

¦ L-----------------                                 ¦

L-----------------------------------------------------

6.1) Фон графиков    -> Цвет фона графиков

6.2) Цвет курсора    -> Цвет курсора

6.3) Выделение окна  -> Цвет 'подсветки' текущего графического окна

6.4) Цвет сетки      -> Цвет временных и амплитудных линий

6.5) СДВИГ           -> Величина сдвига для кнопок '<--' и '-->'

6.6) Двигать все окна-> При выключенном(отжатом) состоянии каждое окно

сдвигается независимо от других, при включенном

состоянии все окна сдвигаются синхронно

6.7) Одинаковые окна -> При выключенном состоянии каждое окно может

быть отконфигурировано независимо от других

в меню /Графики/Конфигурация окон

6.8) Свободной памяти-> Количество свободной памяти (желательно,

чтобы размер свободной памяти был не меньше

20 кБ)

6.9) ВЫХОД  -> Выход из меню

7) Коммерческие функции -> выводит информацию о наличии коммерческих

функций в установленной программе

8) Координаты L-card    -> координаты фирмы L-card

6. Меню 'Приложения' -> В это меню включаются дополнительные функции

по работе с платами

1) Тестирование платы  -> Авто-тестирование платы.

--------------------------------------------------------------------¬

¦                      АЦП                      РЕЖИМЫ              ¦

¦ --------------¬                                                   ¦

¦ ¦   ВЫХОД     ¦     -------¬      ------¬    ----------------¬    ¦

¦ L--------------     ¦+Ампл ¦      ¦Ампл ¦    ¦Таймер         ¦    ¦

¦                     L-------      L------    ¦Прерывания     ¦    ¦

¦                     -------¬      --------¬  ¦Каналы         ¦    ¦

¦ --------------¬     ¦ Ноль ¦      ¦Уровень¦  ¦ТТЛ            ¦    ¦

¦ ¦ПРОВЕРКА АЦП ¦     L-------      L--------  ¦ПДП            ¦    ¦

¦ L--------------     -------¬                 L----------------    ¦

¦                     ¦-Ампл ¦                 -----------¬         ¦

¦ -----------------¬  L-------                 ¦ЦИКЛОВ    ¦         ¦

¦ ¦ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ¦  --------¬                L-----------         ¦

¦ L-----------------  ¦ Земля ¦                -----------¬         ¦

¦                     L--------                ¦ОШИБОК    ¦         ¦

¦ --------------¬                              L-----------         ¦

¦ ¦   СТОП      ¦                                                   ¦

¦ L--------------                                                   ¦

L--------------------------------------------------------------------

Авто-тестирование платы предполагает наличие специальной тестовой

заглушки (см. Приложение 1).  Данное окно содержит две функционально

независимые возможности

- ПРОВЕРКА АЦП -> возможность калибровки АЦП на разных амплитудах

и на разных уровнях входных сигналов.

В данном режиме Программа подает на вход АЦП уровень,

соответствующий установленному значению в параметре

'Ампл' для выбранного уровня 'Уровень' и постоянно

считывает и выводит реальные значения +Ампл, -Ампл,

Ноль(нулевой уровень), Земля (уровень земли).

В процессе производства все платы проходят

калибровочную процедуру на всех уровнях, однако

с течением времени возможен некоторый дрейф параметров,

приводящий к смещению АЦП на один или два бита.

- ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ

-> Тестирование ряда параметров

- Таймер    -> тестирование таймера

- Прерывания-> тестирование работы в режиме генерации

прерываний

- Каналы    -> тестирование 16 каналов АЦП

- ТТЛ       -> тестирование цифровых портов

- ПДП       -> тестирование работы платы в режиме

Прямого Доступа к Памяти

Циклов -> Общее число проходов тестирования

Ошибок -> Число ошибок

- ПРОВЕРКА АЦП      -> Запуск процедуры калибровки

- ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ  -> Запуск процедуры тестирования

- СТОП              -> Остановка выполняемой процедуры

2) Проверка разрядов

-> Тестирование разрядности АЦП. Данная функция

предполагает подачу на вход некоторого канала АЦП

постоянного уровня (например, земли), по которому

строится гистограмма распределения частоты появления

цифрового кода соответствующего данному уровню и

кодов, располагающихся рядом с ним

--------------------------------------------------------------------------¬

¦     ---------------------------------¬          ------------¬           ¦

¦     ¦                                ¦          ¦  СРЕДНЕЕ  ¦           ¦

¦     ¦      ГИСТОГРАММА               ¦          L------------           ¦

¦     ¦                                ¦                                  ¦

¦     ¦                                ¦          ------------¬           ¦

¦     ¦                                ¦          ¦  ДИСПЕРСИЯ¦           ¦

¦     ¦                                ¦          L------------           ¦

¦     L---------------------------------                                  ¦

¦                                                                         ¦

¦  ---------------¬  ----------¬  ----------------¬ -----------¬ --------¬¦

¦  ¦Режим ввода   ¦  ¦Частота  ¦  ¦Формат графика ¦ ¦Канал АЦП ¦ ¦ВЫБОРКА¦¦

¦  ¦Одноканальный ¦  ¦Быстрая  ¦  ¦Логарифмический¦ L----------- L--------¦

¦  ¦Многоканальный¦  ¦Средняя  ¦  ¦Линейный       ¦                       ¦

¦  L---------------  L----------  L----------------                       ¦

¦           --------T   --------¬     --------¬                           ¦

¦           ¦ ВЫХОД ¦   ¦ СТАРТ ¦     ¦ПЕЧАТЬ ¦                           ¦

¦           L--------   L--------     L--------                           ¦

L--------------------------------------------------------------------------

2.1)  Гистограмма  -> Гистограмма распределения, по

горизонтальной оси откладываются цифровые

коды АЦП, на вертикальной оси частоты

появления этих кодов

2.2)  Среднее      -> Среднее значение цифрового кода на

установленном канале АЦП

2.3)  Дисперсия    -> Среднеквадратическое отклонение цифрового

кода на канале АЦП

2.4)  Режим ввода  -> Режим ввода

- одноканальный  -> одноканальный режим

- многоканальный -> многоканальный режим

2.5)  Частота      -> Частотный режим

- Быстрая  -> интервал ввода выбирается

минимальным для

установленной платы

- Средняя  -> интервал ввода выбирается

равным десятикратному

минимальному интервалу

2.6) Формат графика-> Формат графика

- Логарифмический -> логарифмический масштаб

- Линейный        -> линейный масштаб

2.7)  Канал АЦП    -> Номер канала АЦП

2.8)  ВЫБОРКА      -> Размер выборки, по которой производятся

оценочные функции

2.9)  ВЫХОД        -> выход из меню (первое нажатие выключает ввод,

второе выходит из меню)

2.10) СТАРТ        -> запускает ввод и расчет гистограммы

2.11) ПЕЧАТЬ       -> печать графика

6. Спектральное окно -> В спектральном окне левая часть экрана отведена

под дополнительную управляющую панель, верхняя

часть под окно с данными и нижняя часть под

график спектра

/**********************************************/

В бесплатной версии спектральный анализ не

поддерживается не работает, при попытке запуска

спектрального анализа, программа выведет

информацию о функциях по спектральному анализу и о

прямой записи на диск

/**********************************************/

-----------------------------------------------------------------¬

¦ ------------¬  ---------------------------------------------¬  ¦

¦ ¦---------¬ ¦  ¦                                            ¦  ¦

¦ ¦¦ПУСК БПФ¦ ¦  ¦    ОКНО ДЛЯ ДАННЫХ                         ¦  ¦

¦ ¦L--------- ¦  ¦                                            ¦  ¦

¦ ¦---------¬ ¦  L---------------------------------------------  ¦

¦ ¦¦ МАРКЕР ¦ ¦  ---------------------------------------------¬  ¦

¦ ¦L--------- ¦  ¦                                            ¦  ¦

¦ ¦---------¬ ¦  ¦                                            ¦  ¦

¦ ¦¦ОЧИСТИТЬ¦ ¦  ¦                                            ¦  ¦

¦ ¦L--------- ¦  ¦                                            ¦  ¦

¦ ¦---------¬ ¦  ¦                                            ¦  ¦

¦ ¦¦  ФАЙЛ  ¦ ¦  ¦                                            ¦  ¦

¦ ¦L--------- ¦  ¦                                            ¦  ¦

¦ ¦---------¬ ¦  ¦     СПЕКТРАЛЬНОЕ ОКНО                      ¦  ¦

¦ ¦¦ АНАЛИЗ ¦ ¦  ¦                                            ¦  ¦

¦ ¦L--------- ¦  ¦                                            ¦  ¦

¦ ¦---------¬ ¦  ¦                                            ¦  ¦

¦ ¦¦ ОПЦИИ  ¦ ¦  ¦                                            ¦  ¦

¦ ¦L--------- ¦  ¦                                            ¦  ¦

¦ ¦---------¬ ¦  L---------------------------------------------  ¦

¦ ¦¦ КАНАЛ  ¦ ¦  ---------------------------------------------¬  ¦

¦ ¦L--------- ¦  ¦    ТЕКСТОВОЕ ОКНО                          ¦  ¦

¦ ¦---------¬ ¦  ¦                                            ¦  ¦

¦ ¦¦ ПАРМ   ¦ ¦  ¦                                            ¦  ¦

¦ ¦L--------- ¦  L---------------------------------------------  ¦

¦ L------------                                                  ¦

L-----------------------------------------------------------------

1) ОКНО ДАННЫХ      -> Окно с данными

2) СПЕКТРАЛЬНОЕ ОКНО -> Результат спектрального анализа

3) ПУСК БПФ         -> Запускает спектральный анализ сигнала в окне

данных

4) МАРКЕР           -> Выводит на графический экран координаты текущего

положения курсора (маркер)

5) ОЧИСТИТЬ         -> Стирает все выведенные маркеры

6) ФАЙЛ             -> Вывод в текстовый файл

- исходных данных для спектрального анализа

- результат спектрального анализа

- реальную и мнимую части спектра

7) АНАЛИЗ           -> Установка параметров детектирования гармоник

Окно 'АНАЛИЗ':

--------------------------------------------¬

¦  -----------¬     ----------------¬       ¦

¦  ¦Включение ¦     ¦ Число гармоник¦       ¦

¦  ¦анализа   ¦     L----------------       ¦

¦  ¦          ¦     ----------¬             ¦

¦  L-----------     ¦ Цвет    ¦             ¦

¦                   L----------             ¦

¦  -------------¬   --------------------¬   ¦

¦  ¦Определение ¦   ¦ Пороговые значения¦   ¦

¦  ¦максимума   ¦   L--------------------   ¦

¦  ¦            ¦                           ¦

¦  L-------------                           ¦

¦  ----------------¬----------------------¬ ¦

¦  ¦Тип определения¦¦ Минимальные значения¦ ¦

¦  ¦Линейный       ¦L---------------------- ¦

¦  ¦дБ             ¦                        ¦

¦  L----------------                        ¦

¦           ----------¬                     ¦

¦           ¦  ВЫХОД  ¦                     ¦

¦           L----------                     ¦

L--------------------------------------------

1) Включение анализа> разрешает детектирование гармоник

Выключен- разрешен

Включен - запрещен

2) Число гармоник  -> максимальное число определяемых гармоник

3) Цвет            -> цвет маркеров

4) Определение максимума

-> тип определения гармоник

Абсолютное - гармоники определяются

относительно абсолютных

значений, указанных в параметре

'Пороговые значения'

Относительное - гармоники определяются

относительно максимального

значения

5) Пороговые значения

-> определяет абсолютные значения для определения

гармоник при 'Определение максимума'=

'абсолютное'

6) Тип определения -> тип задания+ параметра минимального уровня

гармоник

линейный - гармоника определяется при значении

не меньшем, чем величина, равная

установленному максимуму, деленному

на 'Минимальное линейное значение'

дБ     - гармоника определяется при значении не

меньшем, чем величина, меньшая

установленного максимума на

'Минимальное значение в дБ'

7) Минимальный значения -> см. 6)

8) ВЫХОД       -> выход из меню

8) AD CHAN -> Выбор канала АЦП для спектрального

анализа (при нажатии клавиши START на нижней панели

программа введет данные в соответствии с заданными

параметрами ввода, а после передаст данные введенные

по каналу, установленному в 'AD CHAN', в окно для

данных и вычислит заданный спектр по этим данным) 5)

9) ОПЦИИ   -> Установка параметров спектрального анализа

Окно 'ОПЦИИ':

-----------------------------------------------------------------------------¬

¦ ---------------¬ ----------------¬  ----------------¬ ---------¬           ¦

¦ ¦Линии рисовать¦ ¦ Формат        ¦  ¦Начало буфера  ¦ ¦Average ¦           ¦

¦ ¦Точками       ¦ ¦Логарифмический¦  ¦От курсора     ¦ L---------           ¦

¦ ¦Прямыми       ¦ ¦Линейный       ¦  ¦От нуля        ¦                      ¦

¦ L--------------- L----------------  L----------------                      ¦

¦                                                                            ¦

¦                                                                            ¦

¦ ------------------¬ -------------¬     ------------¬ ------------¬         ¦

¦ ¦Формат меток по X¦ ¦Цвет спектра¦     ¦Тип спектра¦ ¦Размер БПФ ¦         ¦

¦ ¦Точки            ¦ L-------------     L------------ +------------         ¦

¦ ¦кГц              ¦ ------------¬   -------------------¬-----------------¬ ¦

¦ ¦Гц               ¦ ¦Цвет данных¦   ¦Накладываемое окно¦¦Число усреднений¦ ¦

¦ L------------------ L------------   L-------------------L----------------- ¦

¦      ---------------------------¬   ----------¬                            ¦

¦      ¦МИНИМИЗИРОВАТЬ ВРЕМЯ ВВОДА¦   ¦  ВЫХОД  ¦                            ¦

¦      L---------------------------   L----------                            ¦

L-----------------------------------------------------------------------------

1) Линии рисовать -> Как рисовать спектр

- соединенными точками

- вертикальными линиями

2)  Формат спектра -> Формат вывода спектра

- логарифмический

- линейный

3) Формат меток по X> Тип отметок по горизонтальной оси

Точки  - отметка производится в соответствии

с размерностью спектра (Размер БПФ/2)

кГц    - килоГерцы

Гц     - Герцы

4) Цвет спектра   -> Цвет спектрального графика

5) Цвет данных    -> Цвет графика с исходными данными

6) Начало буфера  -> От курсора  - Для спектрального анализа берутся

данные, начиная от положения

курсора в окне данных

От нуля     - Для спектрального анализа берутся

данные, начиная с левой границы

окна данных

7) Тип спектра    -> Тип рассчитываемого спектра

SQRT(Re*Re+Im*Im) - квадратный корень из сумм

квадратов реальной и мнимой

частей(энергетический спектр)

Re*Re+Im*Im       - сумма квадратов мнимой и

реальной частей(спектр мощности)

-ATAN(Im/Re)      - отрицательный арктангенс

частного мнимой и реальной

частей спектра (фазовая

характеристика)

Real              - вещественная часть спектра

Image             - мнимая часть спектра

8)  Накладываемое окно       -> Тип накладываемого окна

9)  Размер БПФ     -> Размерность FFT (в точках)

10) МИНИМИЗИРОВАТЬ ВРЕМЯ ВВОДА

-> Вызов данной функции приводит к установлению

минимального времени ввода, необходимого для

накопления числа точек для спектрального

анализа(size)

11) ВЫХОД          -> Выход из меню

10) ПАРМ       -> окно, определяющее, какие параметры и с какой точностью

выводить в текстовое окно

11) текстовое окно -> окно для вывода параметров ввода и гармоник

Приложение 1.  Описание тестовой заглушки.

1) Выход ЦАПа должен быть подан с попеременной инверсией с третьего по

шестнадцатый каналы АЦП (АЦП 3 =  -ЦАП, АЦП 4 = ЦАП, АЦП 5 = -ЦАП

и т.д.).

2) На первые два канала подается земля.

3) Выходные цифровые порты закорачиваются со входными цифровыми портами.

Для плат, на которых входных цифровых линий 4, а выходных 8,

первые две выходные линии подаются через диодное ИЛИ на первую

входную линию, третья и четвертая на вторую и т.д.